## Zadanie1
Załącznik nr 2 do SWZ_PO ZMIANACH Z DNIA 07.06.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.29.1.2022
Formularz cenowo-techniczny ZADANIE NR 1 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 54 000 badań parametrów : pH, PCO2,P02, ctHb, 02Hb, HB, COHb, HbF, SO2, cNA+, cK+, cCa++,cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa 4 sztuk analizatorów do parametrów krytycznych wraz z infrastrukturą do zdalnego systemu nadzoru oferowanych analizatorów ( serwer plus licencja ), zwanych dalej urządzeniami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia,,ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania analizatorów b) przeszkolić 8 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. c) zapewnić dwukierunkową integrację urządzenia z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. d) prace serwisowe mogą być wykonywane zdalnie poprzez połączenie SSL VPN. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego : RIQAS RQ9134 dla 4 dzierżawionych analizatorów oraz dodatkowo dla 4 analizatorów parametrów krytycznych wskazanych przez Zamawiającego , nie będących przedmiotem umowy. 4. Wykonawca zainstaluje i uruchomi w ramach umowy na własny koszt zdalny system nadzoru analizatorów parametrów krytycznych Zamawiającego, zapewni infrastrukturę oraz serwis infrastruktury i systemu a także przeszkoli wskazaną liczbę użytkowników. 5. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem …………………………………** lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ……………………………………………………………………….** /** wypełnia Wykonawca / 6. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 7. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 8. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 9. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim – nazwa handlowa oraz nazwa producenta, zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwa wyrobu, nazwa producenta, • kod partii lub serii wyrobu, • oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, • oznakowanie CE, • nne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy 3 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 10. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 11. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………….. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 12. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1_WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 1 : Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria do wykonywania 54 000 badań tj : pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb,HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Pakiety odczynnikowe | szt. | 180
2. | Kaseta sensorowa min. 300 testów | szt. | 180
3. | Papier termiczny (a'8) | op. | 48
4. | Kapilary | op. | 36
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dzierżawa (4 szt.) | 36 | 144
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe
1 | 2 | 3
1. Analizator - rok produkcji nie starszy niż 2019
| Analizator do parametrów krytycznych, odczynniki oraz materiały zużywalne | 2.Dobowy czas kalibracji do 30 minut
3.Możliwość wyłączania aparatury bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności
4. Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo- zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych
5.Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPSa
6. Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, Pco2,P02, ctHb, 02Hb, HHB, COHb, HbF, So2, CnA+, Ck+, Cca++ ( zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany bilirubina całkowita ( wymagany zakres pomiarowy dla biliburiny od 0,0 mg/dl do przynajmniej 50 mg/dl )
7. Analizator pracujący w oparciu dwa elementy zużywalne tj. wielotestowe sensorowe kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierające odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości inne niż kalibratory
8. Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary
9. Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości maksymalnie 65 µl w czasie nie dłuższym niż 35 sekund
10. Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów
11. Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych
12. Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Płyny kontroli jakości inne niż płyny kalibracyjne z możliwością odczytu wartości wyników kontroli i obróbki danych statystycznych oraz z możliwością zmiany godziny wykonania kontroli jakości
13. Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
14. Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni
15. Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną
16. Możliwość re-instalacji wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów
17. Wbudowana drukarka oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych
18. Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu
19. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem)
20. Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim
21. kontrola jakości prowadzona codziennie dla 3 poziomów materiału kontrolnego
22. Dwukierunkowa transmisja danych
23. Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację z systemem HIS Zamawiającego (AMMS firmy Asseco Poland S.A.) w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań.
24. Wykonawca podłączy analizator bezpośrednio do HIS Zamawiającego.
25. W zakresie podłączenia aparatu wchodzą następujące usługi Wykonawcy:
1) podłączenie fizyczne analizatora do systemu HIS Zamawiającego
2) konfiguracja parametrów wymaganych do poprawnej komunikacji HIS ↔ analizator,
3) testowanie poprawności integracji HIS ↔ analizator
26. Wykonawca dostarczy drukarkę kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości odpowiadającej liczbie deklarowanych badań
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto 6=4x5 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## Zadanie2
Załącznik nr 3 do SWZ_PO ZMIANACH Z DNIA 07.06.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.29.2.2022
Formularz cenowo-zadaniowy ZADANIE NR 2 1. Przedmiotem zamówienia są : a/ sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 64 000 badań parametrów pH, pCO2, pO2, SO2, K+, Na+, Ca++, Cl-, oksymetria (hemoglobina całkowita, O2Hb, MetHb, COHb, HHB, HBF, bilirubina), mleczany, glukoza, kreatynina zwanych dalej wyrobami, b/ dzierżawa analizatora do parametrów krytycznych, zwanego dalej urządzeniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: 1) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, 2) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. 3) zapewnić dwukierunkową integrację urządzenia z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem …………………………………** lub drogą elektroniczną poprzez e-mail ……………………………………….………………………….** /** wypełnia Wykonawca / 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 2 spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 9 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1_WYPEŁNIA WYKONAWCA
| Przedmiot zamówienia dla zadania nr 2: Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria do wykonywania 64 000 badań tj: Ph, PCO2,pO2, SO2,K+,Na+, Ca++,Cl-, oksymetria (hemoglobina całkowita,O2Hb, MetHb, COHb, HHB, HBF, biliburina), mleczany, glukoza, kreatynina | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Płyn czyszczący z dodatkiem streptokinazy | szt. | 15
2 | Płyn kalibrujący 1 ( 6 butelek ) | szt. | 18
3 | Płyn kalibrujący 2 ( 6 butelek ) | szt. | 15
4 | Płyn płuczący | szt. | 390
5 | Podchloryn | szt. | 3
6 | Kalibrator hemoglobiny | szt. | 3
7 | Pojemnik na odpady | szt. | 126
8 | Membrany referencyjne (op. a 4szt.) | op. | 39
9 | Membrany pO2 (op. a 4 szt.) | op. | 3
10 | Membrany pCO2 (op. a 4 szt. | op. | 3
11 | Membrany K (op. a 4 szt.) | op. | 3
12 | Membrany Na (op. a 4 szt.) | op. | 3
13 | Membrany Ca (op. a 4 szt.) | op. | 3
14 | Membrany Cl (op. a 4 szt.) | op. | 3
15 | Membrany Glu ( op. a 4 szt.) | op. | 9
16 | Membrany Crea A + B( op. 4 szt. ) | op. | 36
17 | Membrany Lac (op. a 4 szt.) | op. | 9
18 | Gaz kalibracyjny 1 | szt. | 27
19 | Gaz kalibracyjny 2 | szt. | 15
20 | Papier termiczny (a'8) | op. | 39
21 | Płyn kontroli jakości AutoCheck 5+; poziom 1 (op = 30 ampułek) | op. | 15
22 | Płyn kontroli jakości AutoCheck 5+; poziom 2 (op = 30 ampułek) | op. | 9
23 | Płyn kontroli jakości AutoCheck 5+; poziom 3 (op = 30 ampułek) | op. | 9
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dzierżawa (1szt.) | 36 | 36
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia :
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe
1 | 2 | 3
1. Analizator - rok produkcji nie starszy niż 2019
1. | Analizator do parametrów krytycznych, odczynniki oraz materiały zużywalne | 2. Parametry oznaczane minimum: pH, pCO2, pO2, SO2, K+, Na+, Ca++, Cl-, oksymetria (hemoglobina całkowita, O2Hb, MetHb, COHb, HHB, HBF, bilirubina), mleczany, glukoza, kreatynina
3. Pomiar parametrów w następującym rodzaju próbek: krew żylna, krew tętnicza, krew kapilarna, osocze, płyny fizjologiczne.
4. Konfiguracja parametrów wg potrzeb operatora.
5. Numer identyfikacyjny oznaczenia wpisywany ręcznie lub skanowany za pomocą skanera wbudowanego
w analizator
6. Oprogramowanie w języku polskim
7. Pomiar parametrów z krwi pacjenta i z materiałów kontrolnych w jednym torze pomiarowym z wykorzystaniem jednej elektrody referencyjnej
8. Łączny czas kalibracji na dobę do 100 min
9. Przerywanie, w razie potrzeby, kalibracji w celu wykonania badań citowych
10. Odczynniki konfekcjonowane pojedynczo, wymieniane w razie potrzeby, pojedynczo niezależnie od siebie
11. Analizator wyposażony w podajnik próbek z funkcją automatycznego mieszania i skanowania kodów kreskowych ze strzykawek z materiałem badanym
12. Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa z użyciem niewielkich butli z gazem zlokalizowanych w obrębie analizatora
13. Wyposażenie analizatora w UPS podtrzymujące pracę analizatora przez minimum 30 minut. Serwisowanie urządzenia UPS po stronie Wykonawcy
14. Wykonawca oświadcza, że oferowany analizator jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do podjęcia pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
15. Dwa tryby prowadzenia kontroli jakości badań: automatyczna i manualna. Kontrola prowadzona codziennie, naprzemiennie jeden poziom
16. Minimum trzy dzienniki danych wbudowane w oprogramowanie każdego analizatora
17. Minimum dwa poziomy dostępu do oprogramowania każdego analizatora
18. Programowanie czasu wykonania czynności konserwacyjnych
19. Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem)
20. Archiwizowanie dzienników danych na zewnętrznych nośnikach danych
21. Kontrola jakości prowadzona 1 raz dziennie, naprzemiennie na 3 poziomach
22. Dwukierunkowa transmisja danych
23. Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację z systemem HIS Zamawiającego (AMMS firmy Asseco Poland
S.A.) w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań.
24. Wykonawca podłączy analizator bezpośrednio do HIS Zamawiającego.
25. W zakresie podłączenia aparatu wchodzą następujące usługi Wykonawcy:
1) podłączenie fizyczne analizatora do systemu HIS Zamawiającego
2) konfiguracja parametrów wymaganych do poprawnej komunikacji HIS ↔ analizator,
3) testowanie poprawności integracji HIS ↔ analizator
26. Wykonawca dostarczy drukarkę kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości odpowiadającej liczbie deklarowanych badań.
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto 6=4x5 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## Zadanie3
Załącznik nr 4 do SWZ_PO ZMIANACH Z DNIA 07.06.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.29.3.2022
Formularz cenowo-techniczny ZADANIE NR 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy kaset, odczynników oraz materiałów zużywalnych do posiadanego analizatora ABL 90 FLEX PLUS. zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca oświadcza, że oferowany produkt w ramach niniejszego zadania posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z obowiązującym prawem. Kopie przedmiotowych dokumentów oraz charakterystyki produktu zostaną przekazane Zamawiającemu niezwłocznie na jego wniosek. 3. Wykonawca oferuje się, że poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer: ..................................lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ................................ Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku. 4. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją. 5. Wykonawca zapewni na własny koszt dwukierunkową integrację urządzenia z systemem HIS zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 3 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.
Lp. | Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 9 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kaseta sensorowa - Kaseta czujników kompatybilna z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS dająca możliwość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki krwi minimum trzysta oznaczeń pełnych paneli tj.: pH, pC02, p02. cK+, cNa+, cCa2+, cCl cGlu, cLac, ctHb. s02. F02Hb, FCOHb. FMetHb, FHHb, FHbF, ctBiL | szt. | 38
2. | Pakiet odczynnikowy — zestaw odczynników kompatybilny z analizatorem ABL 90 FLEX PLUS w postaci jednej, wymiennej kasety zawierającej odczynniki, kalibralory oraz materiał kontrolny dające możliwość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki krwi minimum 300 oznaczeń pełnych paneli tj.: pH, pC02, p02, cK-t\ cNa+, cCa2-K cCI cGlu, cLac, ctHb, s02, F02Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil. | szt. | 38
3. | Papier termiczny do drukarki - papier kompatybilny z wbudowaną drukarką analizatora ABL 90 FLEX PLUS (a'8) | op. | 12
4. | Kapiiary opakowanie 250 sztuk wraz z za tyczka mi oraz sztyftami — kapilary do badań gazometrycznvch o objętości do 50 µl. | op. | 36
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## Zadanie4
Załącznik nr 5 do SWZ_PO ZMIANACH Z DNIA 07.06.2022
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.29.4.2022
Formularz cenowo-techniczny ZADANIE NR 4 1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 6 600 badań Troponiny I oraz 2 700 badań CRP, zwanych dalej wyrobami b) dzierżawa analizatora do parametrów krytycznych, zwanego dalej urządzeniem. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia,ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania analizatora b) przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowanie certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. c) zapewnić dwukierunkową integrację urządzenia z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. 3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem …………………………………** lub drogą elektroniczną poprzez e-mail …………………………………………………………….** /** wypełnia Wykonawca / 4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 4 spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia ( instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp. ) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 7. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim – nazwa handlowa oraz nazwa producenta, zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwa wyrobu, nazwa producenta, • kod partii lub serii wyrobu, • oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, • oznakowanie CE, • inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy 9 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 8. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 9. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………….. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 10. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1_WYPEŁNIA WYKONAWCA
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 4: Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria do wykonywania 6 600 badań Troponiny I oraz 2700 badań CRP | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Kaseta testowa TROPONINA 1 | op. | 45
2. | Kaseta Testowa CRP | op. | 41
3. | Płyn kontroli jakości Multi-Check poziom1 | op. | 9
4. | Płyn kontroli jakości Multi-Check poziom 2 | op. | 9
5. | Płyn kontroli jakości CRP poziom 1 | op. | 12
6. | Płyn kontroli jakości CRP poziom 2 | op. | 12
7. | Pakiet odczynnikowy | szt. | 55
8. | Zestaw przeglądowy | szt. | 3
9. | Papier termiczny (a'8) | op. | 14
10. | Płyn czyszczący Podchloryn | op. | 13
11. | Naczynka ślepe | szt. | 8
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) |  | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Dzierżawa (1 szt.) | 36
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA NR 3 Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe
1 | 2 | 3
1. Analizator - rok produkcji nie starszy niż 2019r
| Analizator do parametrów krytycznych, odczynniki oraz materiały zużywalne | 2. Parametry mierzone: Troponina T, Troponina I, CK-MB mass, CRP, d-Dimer, NT-proBNP, PCT
3. Możliwość jednoczesnego pomiaru do pięciu różnych parametrów z jednej próbki krwi pełnej
4. Możliwość oznaczenia pojedynczego parametru do wyboru z dostępnych na pokładzie analizatora tj. bez konieczności oznaczenia pozostałych, których Zamawiający nie potrzebuje w danej chwili oznaczać
5. Pomiar dokonywany z krwi pełnej, automatycznie pobieranej przez analizator bezpośrednio z probówki, bez potrzeby pipetowania lub wirowania próbki
6. Automatyczne mieszanie próbki
7. Brak bezpośredniego kontaktu z krwią pacjenta podczas wykonywania oznaczenia
8. Wydajność analizatora – minimum 19 wyników na godzinę
9. Menu analizatora w języku polskim. Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej.
10. Zintegrowany z analizatorem czytnik kodów kreskowych do odczytu ID próbki, operatora oraz szybkiego odnalezienia wyniku pacjenta w bazie danych analizatora
11. Pamięć wyników pacjentów w analizatorze – minimum 2000
12. Wbudowana drukarka
13. Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim
14. Kontrola jakości prowadzona zgodnie z wymogami producenta
15. Dwukierunkowa transmisja danych
16. Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację z systemem HIS Zamawiającego (AMMS firmy Asseco Poland S.A) w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań.
17. Wykonawca podłączy analizator bezpośrednio do HIS Zamawiającego.
18. W zakresie podłączenia aparatu wchodzą następujące usługi Wykonawcy:
1) podłączenie fizyczne analizatora do systemu HIS Zamawiającego
2) konfiguracja parametrów wymaganych do poprawnej komunikacji HIS ↔ analizator,
3) testowanie poprawności integracji HIS ↔ analizator
19. Wykonawca dostarczy drukarkę kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości odpowiadającej liczbie deklarowanych badań.
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Wartość netto 6=4x5 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem"
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem"
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:

## Zadanie5
Załącznik nr 6 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.29.5.2022
Formularz cenowo-techniczny ZADANIE NR 5 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do posiadanego przez Zamawiającego kapnografu TCM5, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 5. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………………………… lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku. 6. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
| Przedmiot zamówienia dla zadania nr 5 | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Membrany (preparatory) z sensorem 92 wraz z elektrolitem do posiadanego przez zamawiającego kapnografu TCM5 | op. | 3
2 | Klipsy mocujące wraz z żelem kontaktowym do posiadanego przez zamawiajacego kapnografu TCM5 | op. | 6
3 | Gaz kalibracyjny do posiadanego przez zamawiającego kapnografu TCM5 | szt. | 18
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto: