## ZP_55_2025
ZP/55/2025 - "Dostawa jednorazowego sprzętu specjalistycznego dla Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii na potrzeby SP ZOZ CSK UM w Łodzi" - II
Pakiet | 1
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Sondy elektroniczne do badania echokardiografii wewnątrz-naczyniowej - 40 szt (do "banku" –5 szt)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | sondy typu IVUS elektroniczne | TAK | -
3 | Elektroniczna głowica z trzema markerami platynowymi umożliwiającymi ocenę długości zmiany | TAK | -
4 | Dzierżawa aparatu do badania IVUS kompatybilnego z oferowanymi sondami | TAK | -
Pakiet | 2
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO dwukanałowy w systemie RX/OTW - 10 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Dwa światła dla prowadników 0,014”, jedno w systemie Rx,drugie -OTW | TAK | –
3 | Markery umożliwiające identyfikację systemu Rx i OTW w skopi | TAK, opisać | -
4 | Powłoka hydrofilna ,ściany zbrojone oplotem ze stali nierdzewnej | TAK, opisać | -
5 | Profil wejścia = 0,016” | TAK, opisać | -
Pakiet | 3
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Inflator (strzykawka) z odczytem ciśnienia do 30 atm. - 100 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | możliwość generowania próżni i cisnienia min do 25 atm | TAK | –
3 | mechanizm blokujący w formie przycisku | TAK | -
4 | objetość min. 20 cm3 | TAK | –
5 | czytelny wskaźnik cisnień (także w przyciemnionym pomieszczeniu) | TAK | –
6 | podwójny system mierzenia ciśnienia w atm oraz psi | TAK/NIE | 1/0
7 | strzykawka ciśnieniowa z y-connectorem i manometrem w zestawie z drenem wysokociśnieniowym zakończonym kranikiem trójdrożnym | TAKNIE | 1/0
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 4
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka z sytemem dostarczającym- 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | okluder składa się z części zamykającej wejście do uszka w kształcie żagla, wykonanego z alkoholu poliwinylowego (PVA) na tytanowo-nitynolowym szkielecie oraz części kotwiczącej w LAA w kształcie koszyka z mikro-kotwicami, wykonanej z tytanu i nitynolu.
3 | Rozmiary: 16/22mm, 18/24mm, 20/26mm, 22/28mm, 24/30mm, 26/32mm, 28/34mm, 30/36mm, 32/38mm | TAK | -
4 | Możliwość pełnej repozycji oraz wyjęcia okludera
5 | Kompatybilność z koszulkami w zakresie 10F- 12F
6 | Do każdego urządzenia dołączony zestaw do punkcji transseptalnej | TAK | -
Pakiet | 5
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Mikrocewnik do CTO retrograde - 5 szt
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | Markery wejściowe: 95 i 105 cm | TAK | –
3 | Materiał końcówki dystalnej: Wolfram TPE – elastyczna, widoczna w skopii | TAK, opisać | -
4 | długość 135 cm i 150cm | TAK, podać w cm | -
5 | Profil wejścia końcówki stożkowej: 1,3 F = 0,42mm = 0,016” | TAK, opisać | -
* - na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć próbkę w celu weryfikacji spełniania ww. parametrów
Pakiet | 6
L.P. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego
Urządzenie do zamykania miejsc dostępu powyżej 21F na tętnicy udowej 25 sztuk. (5 do banku)
1 | producent, nazwa produktu, numer katalogowy | podać | –
2 | 14F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 10-14F (maksymalna średnica zewnętrzna 18F) 18F - zamyka miejsca dostępu na tętnicy udowej po użyciu urządzeń lub koszulek w rozmiarze 15- 18F (maksymalna średnica zewnętrzna 25F) | TAK | -
3 | Element zamykający ze stali nierdzewnej musi posiadać wskaźnik radiocieniujący na zamykaczu, możliwość szybkiej lokalizacji jego w RTG | TAK | -
4 | Blokada zamykająca musi zawierć uchwyt podający, zawierający wchłanialny opatrunek z kolagenu, element zamykający ze stali nierdzewnej i czop z wchłanialnego polimeru. | TAK | -