Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-42/2024

Załącznik nr 3a do SWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Stymulator SSIR  z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego z introducerem

| L.P. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) |
| 2 | Waga max. 23 [g] |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 wymagane 2024 r. |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |
| 5 | Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,25 - 4,0 [mV] |
| 8 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 9 | Okres refrakcji A/V min zakres 200-400 ms |
| 10 | Histereza częstości rytmu |
| 11 | Program nocny |
| 12 | Algorytm umożliwiający automatyczną konfiguracje polarności podczas wszczepienia |
| 13 | Test określający próg stymulacji z możliwością wykreślenia krzywej zależności amplitudy od szerokości impulsu – wykres graficzny |
| 14 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 15 | Elektrody A i V pasywne i aktywne |
| 16 | Elektrody A i V sterydowe |

- Pakiet 2

- Kardiowerter – defibrylator dwujamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania z 2 introducerami

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2022 r. 2024 r. |
| 2 | Waga poniżej 80 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Elektrody defibrylujące bipolarne umożliwiające wykonanie badania MRI |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |
| 12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |
| 15 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |
| 16 | Na żądanie Zamawiającego dostarczenie nieodpłatnie jednego implantowanego rejestratora ekg arytmii z detekcją arytmii nadkomorowej |

- Pakiet 3

- Kardiowerter – defibrylator jednojamowy - redukujący nieadekwatne wyładowania z introducerem

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2022 r. 2024 r. |
| 2 | Waga poniżej 80 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Elektrody defibrylujące bipolarne przeznaczone do badania MRI |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Zapis przebiegów EGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF |
| 12 | Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych |
| 13 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |
| 14 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |
| 15 | Urządzenie umożliwiające wykonanie badanie MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |
| 16 | Na żądanie Zamawiającego dostarczenie nieodpłatnie jednego implantowanego rejestratora ekg arytmii z detekcją arytmii nadkomorowej |

Pakiet 4

Kardiowerter defibrylator jednojamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania 
(ICD VR) – zestaw z 2 introducerami

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy |
| 2 | Waga równa, mniejsza niż 80 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 40 J |
| 4 | Żywotność min 5lat |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | Cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | Pamięć IEGM przynajmniej 45 min |
| 8 | Możliwość zaoferowania urządzenia o objętości równej, mniejszej niż 31 cm3 w tej samej cenie |
| 9 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |
| 10 | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV - niezależnie, programowalny spadek napięcia |
| 11 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |
| 12 | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 13 | Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 14 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |

Pakiet 5

Kardiowerter defibrylator dwujamowy o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania 
(ICD DR) – zestaw – ICD, 2 elektrody, 2 introducery

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | Czas sterylizacji min. 12 miesięcy |
| 2 | Waga równa, mniejsza niż 80 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 40 J |
| 4 | Żywotność min 5lat |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | Cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | Pamięć IEGM przynajmniej 45 min |
| 8 | Rodzaje stym. DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R |
| 9 | Możliwość zaoferowania urządzenia o objętości równej, mniejszej niż 31 cm3 w tej samej cenie |
| 10 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |
| 11 | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |
| 12 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |
| 13 | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 14 | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV |
| 15 | Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 16 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |

Pakiet 6

Kardiowerter – defibrylator jednojamowy o rozszerzonej diagnostyce, z wczesną rejestracją krótkich arytmii przedsionkowych (ICD VR) – w zestawie z 1 elektrodą i introducerem

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Czas sterylizacji min.12 miesięcy |
| 2 | Waga mniejsza, równa niż 82 g |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 36 J |
| 4 | Programowalna terapia ATP, z algorytmami optymalizacji terapii niskonapięciowej |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy/VF,VT/ |
| 6 | Wczesne rozpoznanie i rejestracja krótkich zdarzeń arytmicznych w RA (poniżej 5 min) |
| 7 | Pamięć trzy kanałowego IEGM przynajmniej 60 min |
| 8 | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności |
| 9 | Elektrody kompatybilne z MRI |
| 10 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/jednokoilowe, o wymiarze poniżej 8 F , długość 65 cm, pięciopolowe. |
| 11 | Min. ilość terapii HV w jednej interwencji, w każdej strefie > 7 |
| 12 | Zapis IEGM zdarzeń przedsionkowych |
| 13 | Możliwość dyskryminacji tachyarytmii komorowej i nadkomorowej w oparciu o detekcję sygnału przedsionkowego i komorowego |
| 14 | Urządzenie współpracujące z jedną elektrodą zapewniającą sensing przedsionkowy i komorowy, stymulację komorową oraz dostarczenie terapii wysokoenergetycznych |
| 15 | Morfologia |
| 16 | Program nocny |
| 17 | Introducer w zestawie |

Pakiet 7

Kardiowerter defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) – zestaw 3 elektrody, 3 introducery, CRT-D

| Lp | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | Czas sterylizacji min.12 miesięcy |
| 2 | Waga równa, mniejsza niż 90 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji 40 J |
| 4 | Żywotność min 5lat |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy/VF,VT/ |
| 6 | Cztery lub więcej programowane parametry sterowania (sensingu) umożliwiające uniknięcia czytania załamka "T" (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | Pamięć IEGM przynajmniej 45 min |
| 8 | Rodzaje stym. DDD/R,VVI/R,DDIR,AAI/R |
| 9 | Możliwość zaoferowania urządzenia o 10 programowalnych wektorach stymulacji lewej komory w celu uniknięcia pobudzania nerwu przeponowego oraz opcją stymulacji dwupunktowej lewej komory w jednej ewolucji serca (MPP) w tej samej cenie |
| 10 | Elektrody defibrylujące sterydowe aktywne/pasywne/jedno-/dwukoilowe,o wymiarze 7F lub mniej, długość 60, 65, 75 cm- wybór. Do wyboru elektroda defibrylująca z jedna wtyczką DF-4 lub z tradycyjnym łączem DF1/IS1. |
| 11 | Programowalny pierścień SVC typu on/off, programowalna szerokość obu faz impulsu HV, programowalny spadek napięcia |
| 12 | Bezprzewodowa komunikacja z programatorem |
| 13 | Program nocny – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 14 | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |
| 15 | Automatyczne alarmy pacjenta - uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI |
| 16 | Dyskryminatory arytmii nadkomorowych: stabilność rytmu, nagły początek, morfologia QRS |
| 17 | System do wprowadzania elektrod do CS - dwie krzywizny w zestawie |
| 18 | Introducer do subselekcji dopływów żył |
| 19 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |
| 20 | Elektrody do CS/LV OTW. Elektroda dwubiegunowa o średnicy poniżej 4,5F |
| 21 | Algorytm prewencyjny zapobiegający migotaniu przedsionków |
| 22 | Elektroda do CS/LV OTW czterobiegunowa - 4 rodzaje |

Pakiet 8

Kardiowerter defibrylator z funkcją terapii resynchronizującej serce o rozszerzonej konfiguracji impulsu HV i sterowania (CRT-D) – zestaw CRT-D, 3 elektrody, 3 introducery

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Rok produkcji – wymagane 2022r. 2024 r. |
| 2 | Waga poniżej 85 gramów |
| 3 | Dostarczona energia defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii |
| 4 | Terapia antyarytmiczna min 3 typy |
| 5 | Rozpoznawanie arytmii min.2 typy - VF i VT |
| 6 | Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2 |
| 7 | Funkcja dyskryminacji załamka T bez zmian i programowania czułości urządzenia nominalnie włączona |
| 8 | Funkcja rozpoznawania zakłóceń na elektrodzie RV nominalnie włączona pozwalająca na dźwiękową sygnalizacje detekcji zakłóceń |
| 9 | Elektrody defibrylujące „true bipolar” umożliwiające wykonanie badania MRI |
| 10 | Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 11 | Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy emitowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta) |
| 12 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |
| 13 | Fizjologiczny kształt urządzenia zmniejszający napięcie na skórę pacjenta |
| 14 | Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF |
| 15 | Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej |
| 16 | Bezprzewodowa komunikacja wszczepionego urządzenia z programatorem |
| 17 | Elektroda elektrofizjologiczna, diagnostyczna ułatwiająca lokalizację CS |
| 18 | Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego |

Pakiet 9

Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV + 3 introducery - zestaw

| Lp | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1. | Rok produkcji – wymagane 2022 r. 2024 r. |
| 2. | Żywotność stymulatora min 5 lat (nastawy nominalne) |
| 3. | Waga max. 31 [g] |
| 4. | Amplituda impulsu min wymagany zakres 0,5-8,0 [V] |
| 5. | Szerokość impulsu(A/V), min wymagany zakres 0,5-1,0 |
| 6. | Czułość komorowa - co najmniej w zakresie 1,0 - 10 [mV] |
| 7. | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,5 - 4,0 [mV] |
| 8. | Czas refrakcji przedsionkowej 150 – 500 ms |
| 9. | Elektrody do LV min 4 typy |
| 10. | Elektrody do LV typu „over-the-wire” uni/bipolarne do wyboru |
| 11. | Możliwość programowania opóźnienia V-V |
| 12. | Możliwość niezależnego programowania parametrów stymulacji dla lewej i prawej komory |
| 13. | Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności własnych pobudzeń serca |
| 14. | Funkcja określająca próg RA/RV/LV i automatycznie dostosowująca parametry stymulacji do zmierzonego progu stymulacji |
| 15. | Możliwość stymulacji LV bipolarnie pomiędzy końcówką elektrody LV i pierścieniem elektrody RV |
| 16. | Funkcja oceny kumulacji płynów w klatce piersiowej metodami impedancyjnymi |
| 17. | Algorytm zwiększający odsetek stymulacji resynchronizującej w obecności AT/AF |
| 18. | Algorytm wspomagający terapie resynchronizującą w przypadku utraty synchronizacji A-V |
| 19. | Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczeń dla 1,5 oraz 3 T |
| 20. | Automatyczna konfiguracja polarności elektrod podczas wszczepienia |
| 21. | Algorytm wspomagający programowanie stymulatora w oparciu o dane kliniczne na podstawie danych z historii choroby wprowadzonych przez lekarza do rozrusznika |
| 22. | Możliwość dostarczenia 50% urządzeń i elektrod 4 polowych LV |
| 23. | Możliwość dostarczenia zestawu do wenografii na żądanie zamawiającego |

Pakiet 10

Stymulator trójjamowy resynchronizujący DDDR (BIV) zaawansowany MRI z kompletem elektrod RA, RV, LV + 3 introducery - zestaw

| L.p. | Parametry graniczne wymagalne |
| --- | --- |
| 1 | Czas sterylizacji min.12 miesięcy |
| 2 | Waga równa, mniejsza niż 30 gramów |
| 3 | Układ z elektrodą lewokomorową dwybiegunową, czterobiegunową w tej samej cenie oraz stymulacją dwupunktową lewej komory w jednej ewolucji serca (MPP) w tej samej cenie (40-140) |
| 4 | Żywotność min 5 lat w warunkach standardowych |
| 5 | Amplituda impulsu (0,5-7,5) |
| 6 | Automatyczny algorytm sterujący adoptujący czułość do każdego załamka R - cztery lub więcej programowane parametry sterowania (bez czasów refrakcji i maksymalnej czułości) |
| 7 | Pamięć IEGM ≥ 14 min |
| 8 | Automatyczny pomiar progu stymulacji, potencjałów komorowych, oporności wykonywany przynajmniej raz na dobę |
| 9 | Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV oraz VV |
| 10 | Programowalne opóźnienie VV w zakresie 15-70 ms |
| 11 | System do wprowadzania elektrod do CS - przynajmniej 4 różne krzywizny koszulek |
| 12 | Introducer do subselekcji dopływów żył |
| 13 | Zestaw do kontrastowania CS z balonem |
| 14 | Elektrody przedsionkowe i prawokomorowe: pasywne, aktywne - do wyboru |
| 15 | Algorytm prewencyjny zapobiegający migotaniu przedsionków |

Pakiet 11

Stymulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) |
| 2 | Waga max. 30 [g] |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 wymagane 2024 r. |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |
| 5 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) |
| 9 | Automatyczny PVARP |
| 10 | Okres refrakcji A min zakres 200-400 ms |
| 11 | Program nocny |
| 12 | Funkcja dostosowania częstości stymulacji do zapotrzebowania metabolicznego pacjenta |
| 13 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |
| 14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |
| 15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 19. | Elektrody do wyboru 52,58,65 cm z introducerami 7F i 9F w zestawie |

Pakiet 12

Stymulator dwujamowy MRI – DDDR z elektrodami z promujący własne przewodzenie przedsionkowo -komorowe

| L.p. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1 | Żywotność stymulatora min 9 lat (nastawy nominalne) |
| 2 | Waga max. 30 [g] |
| 3 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2022 wymagane 2024 r. |
| 4 | Amplituda impulsu min zakres 0,5-7,0 V |
| 5 | Szerokość impulsu (A/V) min zakres 0,2-1,5 ms |
| 6 | Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 10,0 [mV] |
| 7 | Czułość przedsionkowa - co najmniej w zakresie 0,18 - 4,0 [mV] |
| 8 | Odstęp AV, programowany w zakresie min 30-325 (PAV i SAV) |
| 9 | Automatyczny PVARP |
| 10 | Okres refrakcji A min zakres 200-400 ms |
| 11 | Automatyczna konfiguracja polarności podczas implantacji |
| 12 | Przedsionkowy tryb pracy z automatycznym powrotem do trybu pracy dwujamowego w przypadku wystąpienia bloku AV |
| 13 | Funkcje antyarytmiczne (min 3) |
| 14 | Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych |
| 15 | Funkcja automatycznie określająca komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 16 | Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod |
| 17 | Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze |
| 18 | Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej do zmierzonego progu stymulacji |
| 19. | Zestaw pomniejszony o elektrodę komorową |
| 20. | Introducer 7F do każdego zestawu |

Pakiet 13

Stymulatory DDDR z możliwością wykonania rezonansu magnetycznego i pamięcią IEGM

| L.P. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Tryby stymulacji DDD(R), DDI(R), DOO(R), DVI(R) |
| 2. | Min. czas pracy stymulatora 8 lat |
| 3. | Waga stymulatora - poniżej 24 (g) |
| 4. | Częstość stymulacji 40-140 |
| 5. | Czułość w kanale przedsionkowym dla wyczuwania bipolarnego od 0,1 |
| 6. | Amplituda impulsu 0,5-7,5 |
| 7. | Szerokość impulsu 0,2-1,5 |
| 8. | Możliwość wykonania badania rezonansem magnetycznym po wszczepieniu bez stref wykluczeń |
| 9. | Opóźnienie przedsionkowo-komorowe 50-250 |
| 10. | Automatyczny, dobowy pomiar sygnału w obu kanałach z zapisem trendu |
| 11. | Histereza 0-30 |
| 12. | Program spoczynkowy – program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta |
| 13. | Pamięć, liczniki zdarzeń, histogramy (dane pacjenta, trendy, IEGM) |
| 14. | Histereza przedsionkowo-komorowa |
| 15. | Funkcja zabezpieczająca skuteczną stymulację, impuls ratunkowy 5,0 V, margines bezpieczeństwa równy 0,25 V |
| 16. | Automatyczny pomiar progu stymulacji komorowej z oceną jego skuteczności "beat by beat" |
| 17. | Algorytm typu "rate drop response" |
| 18. | Algorytm do prewencji migotania przedsionków typu overdrive |
| 19. | Zapis IEGM w pamięci stymulatora 14 min |
| 20. | Algorytm do automatycznej optymalizacji opóźnienia przedsionkowo - komorowego |
|  | Elektrody |
| 1. | Klinowanie elektrody pasywne, aktywne - do wyboru |
| 2. | Osłonka elektrody z kopolimeru silikonowo-poliuretanowego |
| 3. | Średnica elektrody nie większa niż 7 F |
| 4. | Elektrody proste i o kształcie "J" - do wyboru |
| 5. | Zestaw pomniejszony o elektrodę komorową |
| 6. | Introducer 7F do każdego zestawu |

Pakiet 14

Rozcinany cewnik o krzywiźnie w dwóch płaszczyznach + introducer

| L.P. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 1. | Cewnik o stałej krzywiźnie. Krzywizna w dwóch płaszczyznach, długość 42cm |
| 2. | Prowadnik do wprowadzania koszulki oraz nożyk do rozcinania |
| 3. | Cewnik zgodny z elektrodą aktywną o średnicy nie większej niż 6F, długości 58, 65 cm |
| 4. | Cewnik ze zintegrowaną zastawką, rozcinany. |
| 5. | Cewnik wyposażona w oddzielny kanał do podania kontrastu bez konieczności usuwania elektrody ze światła koszulki |
| 6. | Dystalnie umieszczony marker widoczny w skopii ułatwiający określenie przednio/bocznej pozycji koszulki |
| 7. | Prowadniki do elektrod 58, 65 cm , twarde |

podpisany elektroniczn