Załącznik nr 4a do SWZ

Zadanie nr 1: Ultrasonograf – 1 szt.

| Wykonawca: | …………………………………………………… |
| --- | --- |
| Producent oferowanego ap. | …………………………………………………… |

| Lp | Nazwa parametru | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
| 2 | Gwarancja min. 24 miesiące, w tym: Naprawa wykonywana bezpośrednio po zdiagnozowaniu uszkodzenia przez użytkownika. | Tak Podać ilość miesięcy Gwarancja 24 miesiące - 0 pkt Gwarancja 36 miesiące - 5 pkt |  |
| 3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 4 | Podać adres serwisu Telefon Adres mail | Tak |  |
| 5 | Trzykrotna naprawa tego samego podzespołu urządzenia w okresie gwarancji powoduje wymianę podzespołu na nowy nieużywany | Tak |  |
| 6 | Każda interwencja gwarancyjna powoduje wydłużenie gwarancji ponad podstawowy min. 24 miesięczny termin gwarancji o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji, trwający powyżej terminów przewidzianych na usunięcie wady. Wydłużeniu nie podlegają planowe przeglądy zgodne z wymaganiami producenta | Tak |  |
| 7 | Czas przystąpienia do podjęcia naprawy od momentu zgłoszenia: 72 godzin w dni robocze | Tak |  |
| 8 | Czas naprawy od momentu zgłoszenia do 10 dni roboczych | Tak |  |
| 9 | Oferent w ramach umowy wykona w okresie gwarancji przeglądy bezpłatnie zgodnie z zaleceniami producenta. Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji. | Tak Podać ilość przeglądów w okresie gwarancji |  |
| 10 | Podać wymaganą przez producenta ilość przeglądów pogwarancyjnych w odniesieniu do 1 roku | Tak Podać ilość |  |
| 11 | Założenie „Paszportu technicznego” z wpisaniem danych o urządzeniu i informacji o instalacji , uruchomieniu i dopuszczeniu do użytkowania, w Paszporcie technicznym Paszport Techniczny dostarczy oferent Zamawiającemu w dniu instalacji aparatu. | Tak |  |
| 12 | Dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie | Tak |  |
| 13 | Instrukcja oryginalna min. 1 sztuka | Tak |  |
| 14 | Instrukcje obsługi w języku polskim wersji papierowej i/lub PDF | Tak |  |
| 15 | Szkolenie personelu obsługi, | Tak |  |
| 16 | Dostępność i sprzedaż części zamiennych i akcesoriów 5 lat | Tak |  |
| 17 | Aparat nowy nieużywany, rok produkcji 2024, 2025 | Tak |  |
| 18 | Zasilanie 230V AC 50/60 Hz | Tak |  |
| 19 | Sprzedaż części zamiennych i akcesoriów użytkownikowi | Tak |  |
| 20 | Aparat USG | Tak Podać model |  |
| 21 | Aparat ultrasonograficzny, klasy Premium | Tak |  |
| 22 | Liczba cyfrowych kanałów przetwarzania min. 990 000 000 | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 23 | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1-18 MHz | Tak |  |
| 24 | Dynamika systemu min. 415 dB | Tak |  |
| 25 | Maksymalna emisja hałasu poniżej 68 dB | Tak |  |
| 26 | Częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D-B-mode min. 3000 obrazów/sek. | Tak |  |
| 27 | Liczba niezależnych gniazd do podłączenia sond obrazowych min. 4 z podświetleniem portów sond | Tak |  |
| 28 | Regulacja wysokości konsoli w zakresie min. 28 cm ze wspomaganiem elektrycznym | Tak |  |
| 29 | Monitor mocowany na przegubowym ramieniu o przekątnej min. 23,5” i max jasności wyświetlacza min 320 cd/m2 | Tak |  |
| 30 | Wbudowany w aparat panel z ekranem dotykowym o przekątnej min. 12” | Tak |  |
| 31 | Integrowana z pulpitem klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |
| 32 | Dysk SSD min 2 TB | Tak |  |
| 33 | Pamięć CINE o pojemności pozwalającej na zapis - 3 min/4000 obrazów | Tak |  |
| 34 | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w formacie danych surowych, pozwalająca na późniejsze przetwarzanie danych np.: wykonanie pomiarów, regulacja parametrów obrazu (wzmocnienie, powiększenie, mapy szarości, wygładzenie obrazu, przesunięcie linii bazowej za spektrum) | Tak |  |
| 35 | Postprocesing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej) | Tak |  |
| 36 | Aplikacje | Tak |  |
| 37 | Ginekologiczna | Tak |  |
| 38 | Położnicza | Tak |  |
| 39 | Brzuszna | Tak |  |
| 40 | Serca płodu | Tak |  |
| 41 | Inne | Tak |  |
| 42 | Tryby obrazowania | Tak |  |
| 43 | B-mode | Tak |  |
| 44 | Funkcja przetwarzania obrazu następuje w dedykowanych układach graficznych - brak fizycznych ognisk akustycznych w 2D - B-mode | Tak |  |
| 45 | Obrazowanie 2D- B-mode bazujące na rozwiązaniach sztucznej inteligencji. Przetwarzanie obrazu następuje w dedykowanych procesorach graficznych | Tak |  |
| 46 | Funkcja uwypuklająca i urealniająca granice dwóch ośrodków o różnej echogeniczności. | Tak |  |
| 47 | Funkcja optymalizująca parametry obrazowania w celu uzyskania lepszego obrazu w strefach głębokiej penetracji, parametry dobierane są automatycznie w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
| 48 | Funkcja optymalizująca automatycznie parametry obrazowania w celu uzyskania obrazów o zwiększonej rozdzielczości. | Tak |  |
| 49 | M-mode | Tak |  |
| 50 | Doppler kolorowy | Tak |  |
| 51 | Obrazowanie przepływów bez wykorzystania techniki dopplerowskiej | Tak |  |
| 52 | Technologia obrazowania przepływów inna niż Color Doppler, Power Doppler (w tym Power Doppler kierunkowy) obrazująca przepływ niezależnie od kąta obserwacji naczynia oparta na metodzie typu Speckle Tracking wskazująca kierunek przepływu za pomocą koloru analogicznie jak w Color Doppler wraz z wektorami kierunku przepływu oraz możliwością wywołania dodatkowych strzałek wskazujących kierunki przepływu. Na zatrzymanym obrazie widoczna krótka pętla ruchu wektorów wskazujących kierunek przepływu. Możliwość wyboru przezierności trybu względem obrazu 2D min. 3 stopnie. Tryb dostępny na wybranych głowicach convex oraz convex wolumetrycznym. | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 53 | Doppler spektralny - pulsacyjny | Tak |  |
| 54 | Doppler fali ciągłej | Tak |  |
| 55 | Obrazowanie 3D z trybem zwiększania głębi obrazu, umożliwiająca wizualizacje struktur do złudzenia przypominająca obraz fetoskopowy | Tak |  |
| 56 | Funkcja zaawansowanej redukcji szumów i artefaktów podczas obrazowania wolumetrycznego | Tak |  |
| 57 | SONDY (głowice) | Tak |  |
| 58 | Szerokopasmowa sonda konweksowa o zakresie częstotliwości min. 3-8 MHz i min. 190 fizycznych elementach piezoelektrycznych oraz max kącie skanowania min. 95 stopni. | Tak Podać model |  |
| 59 | Szerokopasmowa objętościowa sonda konweksowa o zakresie częstotliwości min. 3-8 MHz i min. 575 fizycznych elementach piezoelektrycznych. | Tak Podać model |  |
| 60 | Sonda endokawitarna wolumetryczna o zakresie częstotliwości min. 4-9 MHz, posiadająca min. 235 fizycznych elementów piezoelektrycznych oraz max kącie skanowania min. 205 stopni. | Tak Podać model |  |
| 61 | Szerokopasmowa matrycowa sonda liniowa o zakresie częstotliwości min. 4-13MHz | Tak Podać model |  |
| 62 | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 1000. | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 63 | Akcesoria | Tak |  |
| 64 | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 65 | Funkcja zdalnej diagnostyki bezpłatna w okresie do 7 lat od daty instalacji | Tak |  |
| 66 | Możliwości rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczania i obliczania struktur hypoechogenicznych (pęcherzyków Graafa) z analizą zmian w czasie i raportowaniem oraz analiza objętości pęcherzyków niestymulowanych | Tak |  |
| 67 | Możliwości rozbudowy o sondę convex - elektroniczną umożliwiającą jednoczasowe obrazowanie dwupłaszczyznowe o zakresie min. 2-7 MHz i min. 8000 fizycznych elementach piezoelektrycznych | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt |  |
| 68 | Możliwości rozbudowy o sonda bezprzewodowa posiadająca dwa czoła: - Convex o zakresie częstotliwości min. 2-4 MHz, min. 64 elementów, FOV 90 stopni - Liniowa o zakresie częstotliwości min. 3-12 MHz, min. 192 elementy, FOV max. 39mm Sonda możliwa do podłączenia do aparatu oraz urządzenia mobilnego wyposażonego w WiFi oraz system iOS lub Android za pomocą dedykowanej darmowej aplikacji. | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt |  |

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć firmowe materiały i informacje z parametrami technicznymi (w języku polskim) w których winny być potwierdzone informacje spełniające wymagane parametry graniczne.

Na załączonych materiałach Wykonawca powinien zaznaczyć fragmenty tekstu potwierdzające spełnienie określonego wymogu. Obok należy wpisać numer wymogu (pozycja z tabeli powyżej, w której Zamawiający opisał wymóg).