## Pakiet 1
Pakiet 1. Dreny- modyfikacja
Lp. | Nazwa | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
2 | Dreny do odsysania pola oper. sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Trzy typy końcówek o długości 220mm i liczbie otworów odbarczających od 0 do 4 Końcówki typu ; - Pinpoint Yankauer pojedyńczo zagięty , mini i mały -Sump Yankauer -Yankauer i Yankauer z kontrolą ssania OP-flex długość końcówki 230mm, Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 1300 | 800 | 2100
3 | Dreny do odsysania pola oper.sterylne z docinanym łącznikiem do ssaków 8-18 mm długość 350mm, średnica CH-24. Z wymienną końcówką w trakcie zabiegu oper. nie zapadające się przy podciśnieniu do 500 mmHg.Pakowane podwójnie.Warstwa zewnętrzna papier-folia,warstwa wewnętrzna folia.Filter Flow |  | szt | 0 | 300 | 0 | 300
4 | Końcówka do odsysania typu Yankauer bez kontrol ssania długość 230mm,rozmiar od CH10 --CH 32 Wszystkie typy końcówek zagięte. |  | szt | 0 | 0 | 150 | 150
5 | Łącznik Y do dwóch drenów CH 6-18 uniwersalny i docinany . |  | szt | 0 | 0 | 50 | 50
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 2
Pakiet 2. Cewniki i worki na mocz
Lp. | Opis | Producent, nazwa, nr katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Cewnik FOLEYA silikonowany bez prowadnicy 2- drożny,ze szczelną zastawką do napełniania balonu . Opakowanie podwójne. Rozmiar CH 12- 24 i 30 CH. Czas stosowania min. 14 dni potwierdzony przez producenta- informacja w języku polskim umieszczona na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym. |  | szt | 0 | 3000 | 5000 | 8000
2 | Cewnik typu DUFOR dwudrożny, dł. 42 cm, pojemność balonu 80 ml, 100% silikon, jednorazowego użytku, sterylny.CH 18 –24 Czas stosowania min. 29 dni potwierdzony przez producenta- informacja w języku polskim umieszczona na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym. |  | szt | 0 | 0 | 50 | 50
3 | Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu z , długość 42cm,z atraumatyczą zaokrągloną zamkniętą końcówką (umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu), z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Otwór centralny 15 mm x 9 mm "owal". Pojemność balonu 80 ml. Rozmiar CH 18-24, kodowany kolorystycznie. Czas stosowania min. 29 dni potwierdzony przez producenta- informacja w języku polskim umieszczona na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym. |  | szt | 0 | 0 | 300 | 300
4 | Cewnik trójdrożny typu Delinotte, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 80 ml. Rozmiar CH 18-24, kodowany kolorystycznie. Czas stosowania min. 29 dni potwierdzony przez producenta- informacja w języku polskim umieszczona na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym. |  | szt | 0 | 0 | 20 | 20
5 | Cewnik urologiczny NELATON, sterylny. Rozmiar 6 CH - 20 CH |  | szt | 30 | 1800 | 500 | 2330
6 | Pojemnik plastikowy do dobowej zbiórki moczu/ tulipan/ |  | szt | 0 | 30 | 40 | 70
7 | Worek do pobierania próbek moczu u małych dzieci, sterylne chłopcy / dziewczynki o pojemności 100 ml skalowane co 10 ml. |  | szt | 0 | 5 | 0 | 5
8 | Worek do krótkoterminowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym, pojemność 2000 ml, miękki transparentny dren nie ulegający odkształceniom o długości 120 cm, zawór spustowy przesuwny typu T bez elementów wchodzących w strumień przepływu z zakładką do podwieszania, zawór antyzwrotny NRV, płaski samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, schodkowy uniwersalny łącznik do cewnika, tylna biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu, hydrofobowy filtr antybakteryjny na przedniej ścianie worka. Sterylny. Czas stosowania min. 5 dni potwierdzony przez producenta- informacja w języku polskim umieszczona na opakowaniu zbiorczym i jednostkowym. |  | szt | 0 | 1000 | 7500 | 8500
9 | Worek DZM, jednorazowy, jałowy,podwójnie zgrzewany,poj. 2000 ml, czas stosowania przez 5-7 dni, wyposażony w bezigłowy Luer port do pobierania próbek w schodkowym łączniku cewnikowym w zdejmowalnej zatyczce. Dren odporny na załamania dł. max. 120 cm z zastawką antyzwrotną na wlocie do worka. W przedniej ścianie worka odpowietrzający hydrofobowy filtr antybakteryjny. Skalowanie co 25 ml do 100 ml i co 100 ml do 2000 ml. Biała tylna ściana worka. Kranik spustowy typu T podwieszany w wentylowanej zakładce. Port odpływowy kranika spustowego kompatybilny z workiem do utylizacji moczu w systemie zamkniętym. Pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier. Czas stosowania 5-7 dni potwierdzony przez producenta. |  | szt | 0 | 3000 | 0 | 3000
10 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Jednoświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na długości minimum 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z liczbowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 45 do 90 ml co 5 ml i od 100 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000 ml, posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 100 ml. W zestawie hak do podwieszenia systemu. Nie zawiera lateksu. |  | szt | 200 | 150 | 200 | 550
11 | Worek stomijny 1- częściowy otwarty Hide-away ,cielisty |  | szt | 100 | 0 | 100 | 200
12 | System jednorazowy do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w : silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką do umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania belonikaretencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się , gdy balonik osiagnie wilekość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożłiwiający także doodbytnicze podannie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis.System przebadany klinicznie ( ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie worek do zbiórki stolca o pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. |  | szt | 20 | 0 | 15 | 35
13 | Worki do zbiórki stolca o pojemności 1000ml , nieprzezroczyste, z okienkiem podgladu, skalowane co 25ml., w tym numerycznie co 100ml., z filtrem węglowym, zatawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, kompatybilne z zestawem poz 12.Opakowanie x 10 szt. |  | op | 15 | 0 | 0 | 15
14 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2l, jednorazowego użytku, z bezzwrotnym zaworem typu T, łącznikiem schodkowym i drenem o długości 90cm. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wykonany z medycznej jakości PCW. Opakowanie indywidualne blister folia. |  | szt. | 0 | 0 | 500 | 500
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 3
Pakiet 3. Zamknięty system dostępu naczyniowego, kraniki i rampy (sterylne)
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilośc P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zamknięty system dostępu naczyniowego,2-dwa przeźroczyste łaczniki bezigłowe na mikro drenach. Zacisk przesuwny na każdym z drenów. Łączniki posiadające podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 20l/godz, objętość wypełnienia 1,60 ml. Długość 15 cm, Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. |  | szt | 50 | 20 | 200 | 270
2 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, 3-trzy przeźroczyste łaczniki bezigłowe na mikro drenach. Zacisk przesuwny na każdym z drenów. Łączniki posiadające podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu, o min. przepływie 20l/godz. objętość wypełnienia 2,25ml. Długość 15 cm, Możliwość podłączenia u pacjenta do 7 dni lub 100 aktywacji. |  | szt | 50 | 20 | 150 | 220
3 | Kranik 3-trójdroży posiadający jedno z wejść zakończone portem bezigłowym posidajacym podzielną membraną split septum osadzoną zewnętrznie na poliwęglanowym przezroczystym plastikowym konektorze, wystającą częściowo nad obudowę, Bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym, w pełni widocznym torem przepływu |  | szt | 0 | 100 | 0 | 100
4 | Kraniki infuzyjne 3-drożne bez przedłużenia, Kran odcinający do terapii dożylnej, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu - tworzywa opornego na działanie lipidów, z wyczuwalnym co 45 stopni i optycznym indykatorem położenia otwarty/ zamknięty, 3 ramiona w kształcie rozetki, jednakowej długości z niezależnie obracającą się nakrętkę luer lock. Wytrzymałość kranika 3 bary, objętość wypełnienia 0,22 ml, wyposażony w znaczniki (czerwony i niebieski) do linii tętniczych i żylnych. Sterylny (sterylizowany promieniami beta).Opakowanie medyczne typu blister. opakowanie 100szt. |  | szt | 1500 | 500 | 0 | 2000
5 | Kraniki infuzyjne 3-drożne z przedłużeniami. Wykonane z poliwęglanu pozwalającego na podawanie tłuszczy i chemioterapeutyków, z trójramiennym pokrętłem. Każde z wejść kranika zabezpieczone fabrycznie zamontowanymi koreczkami, wyczuwalny w każdej pozycji indykator pozycji otwarty/zamknięty. Wytrzymałość 4 bara. Przedłużacz wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów DEHP. | 3-drożny z przedłużeniem 7cm z dodatkowym portem do iniekcji, objętość wypełnienia max. 0,80ml | szt | 1000 | 1500 | 1050 | 3550
|  | 3-drożny z przedłużeniem 10 cm, objętość wypełnienia max. 0,80ml | szt | 800 | 1800 | 0 | 2600
|  | 3-drożny z przedłużeniem 25 cm, objętość wypełnienia max. 1,50ml | szt | 100 | 500 | 0 | 600
|  | 3-drożny z przedłużeniem 50 cm, objętość wypełnienia max 2,80 ml | szt | 20 | 100 | 0 | 120
|  | 3-drożny z przedłużeniem 100 cm, objętość wypełnienia max 5,50 ml | szt | 50 | 50 | 0 | 100
6 | Rampa infuzyjna 5-drożna, wielokranikowa (kraniki w kolorach niebieski, biały, czerwony, zielony, żółty) z drenem o dlugości 150cm (calkowita dlugość 167cm), wykonana z poliwęglanu, materiału odpornego na dzialanie tluszczy i chemioterapeutyków, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej. Pokrętła z optycznym wskaźnikiem położenia otwarty/ zamknięty co 45 stopni, trójramienne, o jednakowej długości, obracane co 360 stopni, oznaczone strzałkami. Wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę, gwarantującą bezpieczne podłączenie bez koniecznosci obracania łączonych elementów. Jałowa,o wytrzymalości na ciśnienie do 2 barów, objętości wypełnienia 11,43 ml. Dren o średnicy wew/zewm : 3mm/4,1mm, do podazy grawitacyjnej i przy użyciu pompy, nietoksycznej , niepirogennej, nie zawierającej DEHP, taleksu, bishenolu A, PCV |  | szt | 20 | 50 | 0 | 70
7 | Kaniule dotętnicze Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith w kolorze czerwonym, rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym materiał z jakiego wykonany jest cewnik: PTFE sposób pakowania: blister pack Opakowanie 25 szt. |  | szt | 400 | 200 | 600 | 1200
8 | Zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie cylindra z pojedyńczą skalą pomiarową w zakresie 250 ml/h.Spike ABS , komora wentylowana/odpowietrznik komory kroplowej ręczny z filtrem hydrofobowym.Komora kroplowa elastyczna dla łatwego wypełnienia, długośćmin. 50 mm, ze skrzydełkami.Długośc drenu180 cm, zestawu 191 cz, 150+30.Bez wartości DEHP , lateksu, bisphenolA. Wewnetrzna średnica drenu 3 mm. Klamra zaciskowa na drenie do zamknięcia infuzji.Złącze luer lock obrotowe.Dren z zatyczkąz filtrem hydrofobowym i oleofobowym priming cap. Sterylizowany EO, na opakowaniu jednostkowym o braku letexu i DEHP, data ważności- 47 miesięcy od daty produkcji |  | szt | 0 | 50 | 50 | 100
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 4
Pakiet 4. Rękawice diagnostyczne lateksowe
Lp. | Opis | Producent i nr katalogowy | J.m. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, teksturowane na palcach i dłoni, grubość na palcu 0,12±0,03mm, na dłoni 0,10±0,03mm na mankiecie 0,07±0,02mm, długość min 240mm.) poziom protein < 10ug/g rękawicy (w badaniach niezależnych nie starszych niż 2016r). AQL 1,5, siła zrywu min 6N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki notyfikowanej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTMF 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny zgodnie z Dyrektywą o wyrobach Medycznych 93/42/EWG i środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL, dopuszcza się rozmiar XL pakowany po 90 szt, kodowane kolorystycznie na opakowaniu. |  | op | 0 | 0 | 150 | 150
2 | Rękawiczki foliowe jednorazowego użytku a 100 szt |  | op | 0 | 300 | 50 | 350
Razem | [10 empty] | 0 | 0
40

## Pakiet 5
Pakiet 5. Bronchofiberoskopy jednorazowe
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Jednorazowy bronchofiberoskop, posiadający następujące parametry: pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół 220°, średnica zewnętrzna 3,6 mm z kanałem roboczym o średnicy 1,4 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 5mm. Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilny z monitorem Screeni HD o parametrach Monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10,1 cala, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora, czas pracy na akumulatorze 3 godz, możliwość zapisywania filmów i zdjęć, wbudowana pamięć minimum 16GB, złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci, uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie - stojaku (np. do kroplówek), dwa uchwyty do podwieszenia opakowań fiberoskopów. Monitor użyczony na czas trawnia umowy. |  | szt. | 40 | 0 | 0 | 40
2 | Jednorazowy bronchofiberoskop, posiadający następujące parametry: pole widzenia powyżej 85°, głębia ostrości 5-50 mm, wbudowane oświetlenie LED, długość części roboczej 605 mm, z zagięciem końcówki w zakresie góra/dół 200°, średnica zewnętrzna 5,4 mm z kanałem roboczym o średnicy 2,8 mm z możliwością odsysania przez kanał roboczy. Port ssania umieszczony w osi długiej fiberoskopu, port narzędziowy poniżej uchwytu. Minimalny rozmiar rurki intubacyjnej 6 mm. Gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania typu blister bez konieczności montowania adapterów lub zastawek. Kompatybilny z monitorem Screeni HD o parametrach:Monitor z jednostką dokumentacji, ekran LCD 10,1 cala, kolorowy, dotykowy, rozdzielczość wyświetlacza HD, zasilanie sieciowe lub z wewnętrznego akumulatora, czas pracy na akumulatorze 3 godz, możliwość zapisywania filmów i zdjęć, wbudowana pamięć minimum 16GB, złącze USB umożliwiające transfer plików do przenośnej pamięci, uchwyt umożliwiający zamocowanie monitora na statywie - stojaku (np. do kroplówek), dwa uchwyty do podwieszenia opakowań fiberoskopów. Monitor użyczony na czas trwania umowy |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 20
3 | Jednorazowa otwarta maska tlenowa zapewniająca nieprzerwane dostarczanie tlenu w zakresie stężeń 25-90, maska posiada centralnie położony otwór umożliwiający dostęp do jamy ustnej; maska po stronie wewnętrznej posiada wiele otworów tworzących kurtynę dla miękkiego przepływu tlenu, unikalny kształt dla utrzymania wyższego stężenia tlenu i jednoczesnego zmniejszenia ryzyka ponownego wdychania dwutlenku węgla; maska umieszczona na plastikowej tacce chroniącej przed zniekształceniem w trakcie przechowywania, dostępne rozm.: S, M,L, produkt mikrobiologicznie czysty, bez lateksu, bez DEHP, w zestawie dren tlenowy zlokalizowany na dole maski (co nie koliduje z położeniem otworu na usta); na drenie instrukcja dotycząca przepływu i koncentracji tlenu. |  | szt. | 20 | 0 | 0 | 20
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 6
Pakiet 6. Środki ochrony indywidualnej ( maski FFP2, FFP3)
Lp. | Nazwa | Producent nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Medyczna półmaska filtrująca FFP2/KN95 bez zaworu skutecznośc filtracji p.wirusowe , p.bakteryjnej ≥ 95% wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego, składana 2 lub 3 –panelowa. Posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa). Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniające łatwe dopasowanie do kształtu twarzy zapewniając pełną szczelność. Produkt zgodny z EN 149:2001 +A1:2009. Produkt w opakowaniu zapewniającym ochronę przed zabrudzeniem. Wyrób medyczny. Kolor biały i czarny. Półmaska jednorazowego użytku. |  | szt | 500 | 500 | 500 | 1500
2 | Maska FFP3 bez zaworu wykonana z wielowarstwowego materiału filtracyjnego. Posiada zacisk nosowy (możliwość formatowania półmaski w obrębie nosa). Anatomiczny kształt i zacisk nosowy zapewniające łatwe dopasowanie do kształtu twarzy zapewniając pełną szczelność. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny do ochrony układu oddechowego ,produkt zgodny z EN 149:2001 +A1:2009. Klasa filtracji dla wirusów i bakterii wynosi min 99%. Produkt pakowany w opakowanie zabezpieczające przed zabrudzeniem. Wyrób medyczny. Kolor biały . Półmaska jednorazowego użytku. |  | szt | 100 | 200 | 2000 | 2300
Razem | [10 empty] | 4690 | 5065.2

## Pakiet 7
Pakiet 7. Akcesoria zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus
Lp. | Nazwa | Nazwa i Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilosc K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Kalibrator hemoglobiny |  | op | 1 | 1 | 1 | 3
2 | Pakiet odczynnikowy |  | op | 13 | 13 | 13 | 39
3 | Pakiet serwisowy |  | op | 1 | 1 | 1 | 3
4 | Papier termiczny |  | op | 3 | 3 | 5 | 11
5 | Strzykawki ( Safe Pico Aspiration) |  | op | 10 | 10 | 10 | 30
6 | Zestaw czujników na 100 badań |  | op | 4 | 9 | 0 | 13
7 | Zestaw czujników na 300 badań |  | op | 8 | 4 | 13 | 25
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 8
Pakiet 8. Sprzęt do anestezjologii A
Lp. | Nazwa | Nazwa Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Sztuczny nos posiadający port do odsysania , 2 membrany z chłonnej bibuły celulozowej, nawilżające umieszczone po bokach - konstrukcja umożliwiająca równomierne nawilżanie wdychanego powietrza oraz podawanego czystego tlenu. Kompatybilny z drenem do podawania tlenu zapewniający szczelność zestawu. |  | szt. | 400 | 800 | 1000 | 2200
2 | Dren do sztucznego nosa do podawania tlenu - jednorazowy, kompatybilny ze sztucznym nosem, bezzapachowy. |  | szt. | 100 | 400 | 800 | 1300
3 | Penseta jednorazowa sterylna anatomiczna o długości ok.15cm. |  | szt. | 0 | 1000 | 100 | 1100
RAZEM | [10 empty] | 7280 | 7862.4

## Pakiet 9
Pakiet 9. Woda sterylna do przepływomierza
Lp. | Nazwa | Nazwa Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Woda sterylna z łącznikiem do przepływomierza odpowiednia do dozowników tlenowych typu „KORGIEL”. Do oferty należy dołączyć badania kliniczne potwierdzające możliwość bezpiecznego stosowania przez okres 30 dni. Pojemność pojemnika max. 325 ml. |  | szt. | 150 | 500 | 0 | 650
RAZEM | [10 empty] | 7475 | 8073

## Pakiet 10
Pakiet 10. Mopy jednorazowe
Lp. | Opis | Wielkość opakowania | Producent, nazwa, nr katalogowy | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Aluminiowy kij wyposażony w szczelnie zamykany otwór przez który można wlać płyn myjący do zbiornika 0,5l umieszczonego wewnątrz kija. W rękojeści znajduje się przycisk umożliwiający odpowiednie dozowanie detergentów na podłogę. Długość kija 140+-5 cm. Stelaż w kształcie trapezu równoramiennego o długości dłuższego boku 41 cm i krótszego 37cm+-1cm, szerokości 8 cm +-1cm, wyposażony w 2 paski rzepowe, które łatwo można wymienić. Konstrukcja stelaża umożliwia mocowanie mopów wielokrotnego użytku lub jednorazowych. Butelka min 1,5l, która wyposażona jest w odpowiednią końcówkę umożliwiającą łatwiejsze wlewanie detergentu. | zestaw |  | 0 | 0 | 8 | 8
2 | Mop jednorazowy, składający się z trzech warstw włókniny zgrzanych za pomocą technologii ultradźwiękowej • Warstwa mocująca do stelaża • Warstwa chłonna zapewniająca wilgotność • Warstwa myjąca wyposażona w niebieski pasek umożliwiający łatwiejszą prace mopa na płaskich powierzchniach oraz perforowanej powierzchni zbierający wszystkie nieczystości. Wymiary dł. 45 cm, szerokość 15 cm. waga mopa 20g+-5% chłonność min 300% . Możliwość umycia około 30m2 powierzchni. Opakowanie zawiera 240szt. | op |  | 0 | 0 | 300 | 300
3 | Sucha, niskopylna ściereczka 3-warstwowa, wykonana z włóknin trwale ze sobą połączonych za pomocą zgrzewów ultradźwiękowych pokrywających minimum 60% powierzchni ściereczki, skład warstw: 2 warstwy włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 50g/m2 (+/-5%), Poliester 65%, wiskoza35% (+/- 5%), 1 warstwa włókniny wiskozowo celulozowej o gramaturze 50g/m2 (+/-5%). Wiskoza 20%, celuloza 80% (+/-5%). Wymiary: 23x20cm (+/- 5%) Opakowanie 1kg zawiera 160szt. | kg |  | 0 | 0 | 250 | 250
RAZEM | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 11
Pakiet 11. Mata podłogowa
Lp. | Opis | Wielkość opakowania | Producent, nazwa, nr katalogowy | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma ilości | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej); dwustronna, chłonąca od góry oraz od spodu; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), kolor biały; op. 100szt |  |  | 0 | 0 | 10 | 10
2 | Mata podłogowa wchłaniająca płyny ustrojowe, oraz wszelkie inne płyny, przylega do podłogi umożliwiając przejazd np. wózków ze sprzętem lub łóżek bez ryzyka zwijania się maty lub jej rozdarcia, laminowana, nieprzemakająca warstwa spodnia, eliminuje bezpośredni kontakt płynów z podłogą, nie pozostawia plam, rozmiar 117x102 cm bezlateksowa, absorbcja wody 2,5 litrów, zdolność absorbcyjna 11,35 cm³/g, niesterylne, opakowanie 10 sztuk |  |  | 0 | 0 | 15 | 15
[11 empty] | 0 | 0

## Pakiet 12
Pakiet 12. Opatrunki specjalistyczne D
Lp. | Opis | Nazwa i Nr katalogowy | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretaB3:M20+B3:L19nowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny.Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | szt | 10 | 50 | 40 | 100
2 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny.Rozmiar 15 cm x 15 cm |  | szt | 10 | 20 | 5 | 35
3 | Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny.Rozmiar 20 cm x 20 cm |  | szt | 10 | 20 | 15 | 45
4 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej – zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny.Rozmiar 7,5cm x 7,5cm |  | szt | 10 | 20 | 5 | 35
5 | Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy hydrokoloidowej, na podłożu samoprzylepnego polimeru oraz z warstwy zewnętrznej błony poliuretanowej – zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty, samoprzylepny, wodoodporny.Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | szt | 10 | 30 | 30 | 70
6 | Sterylny żel hydrokoloidowy składający się z pektyny, karboksymetylocelulozy sodowej umieszczonych w przezroczystym, lepkim podłożu. Uwadnia martwe tkanki i pobudza mechanizm autolizy w ranie. Tuba 15g |  | szt | 2 | 10 | 170 | 182
7 | Opatrunek nieprzylepny piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej.Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | szt | 10 | 40 | 100 | 150
8 | Opatrunek przylepny piankowy regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | szt | 20 | 40 | 5 | 65
9 | Opatrunek piankowy,przylepny, bakteriobójczy (Ag) regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą.Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | szt | 60 | 50 | 100 | 210
10 | Opaktrunek piankowy,nieprzylepny,bakteriobójczy (Ag), regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra (1,2%) oraz warstwę pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej.Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | szt | 20 | 40 | 100 | 160
11 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy (Ag). Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.Rozmiar 5 cm x 5 cm |  | szt | 20 | 20 | 20 | 60
12 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy (Ag). Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | szt | 20 | 40 | 200 | 260
13 | Opatrunek hydrowłóknisty o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny, bakteriobójczy (Ag). Zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra – 1,2%, o działaniu spotęgowanym dodatkowymi substancjami EDTA i BEC , o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.Rozmiar 15 cm x 15 cm |  | szt | 5 | 40 | 50 | 95
14 | Opaktrunek bakteriobójczy, przylepny, wodoodporny, na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien z wbudowanymi jonami srebra (1,2%), utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową. Rozmiar 9 x 25 cm |  | szt | 2 | 5 | 50 | 57
15 | Opatrunek bakteriobójczy, przylepny, wodoodporny, na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien z wbudowanymi jonami srebra (1,2%), utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową. Rozmiar 9 x 35 cm |  | szt | 2 | 5 | 50 | 57
16 | Opatrunek przylepny, wodoodporny na rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową.Rozmiar 9 x 25 cm |  | szt | 2 | 5 | 50 | 57
17 | Opatrunek przylepny, wodoodpornyna rany pooperacyjne, o wysokiej chłonności. Materiał chłonny wykonany z hydrowłókien, utrzymywany pomiędzy 2 warstwami hydrokoloidu, pokrytymi zewnętrzną błoną poliuretanową.Rozmiar 9 x 35 cm |  | szt | 2 | 5 | 50 | 57
18 | Opatrunek z superabsorbentem, przylepny jałowy opatrunek do stosowania na rany z obfitym wysiękiem w tym owrzodzeń kończyn dolnycy, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej i rany pooperacyjne, w których doszło do rozejścia się brzegów, składający się z przepuszczlnej powietrze i wodoodpornej warstwy włókniny z superabsorbentem. Rozmiar 10cm x 10cm |  | szt | 0 | 2 | 50 | 52
19 | Opatrunek z superabsorbentem, przylepny jałowy opatrunek do stosowania na rany z obfitym wysiękiem w tym owrzodzeń kończyn dolnycy, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej i rany pooperacyjne, w których doszło do rozejścia się brzegów, składający się z przepuszczlnej powietrze i wodoodpornej warstwy włókniny z superabsorbentem. Rozmiar 15cm x 15cm |  | szt | 0 | 2 | 50 | 52
20 | Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, przylepny przeznaczony na rany płytkie, bez oznak zakażenia, z dużą ilością wydzieliny. Opatrunki, poza warstwą chłonną, posiadają warstwę pianki, zwiększającą chłonność. Zatrzymują wydzielinę nawet pod dużym uciskiem, chroniąc skórę przed zawilgoceniem.Specjalnie wyprofilowany na piętę. Rozmiar 19,8 cm x14 cm |  | szt. | 0 | 0 | 50 | 50
21 | Opatrunek sterylny, piankowy, antybakteryjny ze srebrem, który reguluje poziom wilgoci w ranie. Składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Specjalnie wyprofilowany na piętę. Rozmiar 19,8 cm x 14 cm |  | szt. | 0 | 0 | 50 | 50
22 | Opatrunek piankowy, przylepny z warstwą kontaktową wykonaną w technologii Hydrofiber™. Chroni ranę i zapewnia jej optymalne środowisko gojenia. Dzięki właściwościom chłonnym i zastosowaniu silikonowych przylepców opatrunek świetnie się sprawdza w terapii ran o różnej etiologii. Zbudowany jest z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej o wysokiej paroprzepuszczalności, miękkiej warstwy absorbującej pianki, warstwy kontaktowej z raną wykonanej w technologii Hydrofiber™ i delikatnego silikonowego przylepca Specjalnie wyprofilowany na kość krzyżową..Rozmiar 20 cm x 16,9 cm |  | szt. | 0 | 0 | 50 | 50
23 | Opatrunek sterylny, piankowy, antybakteryjny ze srebrem, który reguluje poziom wilgoci w ranie. Składa się z wodoodpornej zewnętrznej błony poliuretanowej oraz wielowarstwowej części chłonnej. Specjalnie wyprofilowany na kość krzyżową. Rozmiar 20 cm x 16,9 cm. |  | szt. | 0 | 0 | 50 | 50
Razem | [10 empty] | 0 | 0

## Pakiet 13
Pakiet 13. Butla zbiorcza z pułapką do mocelatora Colletion Bottle
Lp. | Nazwa | Nazwa Nr.katal. | J.M. | Ilość B | Ilość K | Ilość P | Suma | Cena jednostkowa netto | Vat % | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Butla zbiorcza z pułapką do mocelatora Colletion Bottle |  | szt. | 0 | 0 | 30 | 30
| Razem | [9 empty] | 0 | 0

## Arkusz cenowy
Lp | Nazwa pakietu | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Dreny | 0 | 0
2 | Cewniki i worki na mocz | 0 | 0
3 | Zamknięty system dostępu naczyniowego, kraniki i rampy(sterylne) | 0 | 0
4 | Rękawice diagnostyczne lateksowe | 0 | 0
5 | Bronchofiberoskopy jednorazowe | 0 | 0
6 | Środki ochrony indywidualnej (maski FFP2, FFP3) | 0 | 0
7 | Akcesoria zużywalne do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus | 0 | 0
8 | Sprzęt do anestezjologii A | 0 | 0
9 | Woda sterylna do przepływomierza | 0 | 0
10 | Mopy jednorazowe | 0 | 0
11 | Mata podłogowa | 0 | 0
12 | Opatrunki specjalistyczne D | 0 | 0
13 | Butla zbiorcza z pułapką do mocelatora Colletion Bottle | 0 | 0
Razem |  | 0 | 0