Znak: ZOZ.V.010/DZP/50/24 Sucha Beskidzka dnia 04.07.2024r.

Dotyczy: Postępowania **Dostawa sprzętu medycznego (Pakiet nr 1- cyfrowy aparat RTG, stacja opisowa do zdjęć RTG, stacja opisowa do TK, pakiet nr 2- aparat RTG ramię C, pakiet nr 3-strzykawka do TK ) finansowanego w ramach inwestycji „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych”**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

**Pakiet nr 1- cyfrowy aparat RTG, stacja opisowa do zdjęć RTG, stacja opisowa do TK**

**Pakiet nr 2- aparat RTG ramię C**

1. **Dotyczy SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje od dostawcy urządzenia prac związanych z osłonami stałymi pracowni RTG, a także prac związanych z wentylacją pomieszczenia dla aparatu RTG.

**Odp. Zamawiający nie oczekuje.**

1. **Dotyczy SWZ**

Prosimy o podanie parametrów WLZ zasilającej aparat RTG tj, przekrój, liczba żył linii zasilającej, wielkość zabezpieczenia prądowego, dostępna moc przyłączeniową dla RTG.

**Odp. Przewody YKY 4x25 mm2, moc 50 kW**

1. **Dotyczy SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że nowy aparat RTG ma zostać zainstalowany w tym samym położeniu co dotychczas użytkowany aparat RTG.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

1. **Dotyczy SWZ**

Prosimy o opublikowanie projektu osłon stałych dla dotychczas użytkowanego aparatu RTG.

**Odp. Projekty osłon w załączniku.**

1. **Dotyczy SWZ**

Prosimy o potwierdzenie, że dla nowo użytkowanego aparatu RTG, będą obowiązywały założenia takie jak w poprzednim projekcie osłon.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**