## Arkusz1
Zadanie nr 1
Endoskopia
Lp. | Nazwa asortyment - cecha | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy
1. | Jednorazowe kleszcze biopsyjne bez igły/z igłą powlekane PE, kolor powleczenia szary, Kodowane kolorystycznie i graficznie na opakowaniu, w zależności od obszaru zastosowania. Dł. 160, 180 i 230cm do wyboru przez Zamawiającego, śr. 2,3mm. Łyżki owalne z okienkiem, pojemność łyżeczek min.10,74mm³.Pakowane indywidualnie sterylne, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT. Op.=10szt. | szt | 800
2 | MIKRO klesczyki bez igły, bez powłoki, dodatkowa osłonka transportowa, śr. kathetera 1,0mm, dł. 250cm, jednorazowego użytku. Op.=10szt, w zestawi 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności | szt. | 2
3 | Pętla do polipektomi wielostopniowa NA ZIMNO, z potwierdzeniem zastosowania przez producenta, jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 10, drutu plecionego o grubości 0,25mm oraz 15mm z drutu plecionego o grubości 0,30mm, do wyboru przez Zamawiającego; schowana w osłonce, z pamięcią kształtu. Regulowane średnice otwarcia pętli w celu usunięcia polipów między 3-10mm; lub 6-15mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm; średnica kanału roboczego 2,8 mm; Op. =10 sztuk, w zestawi 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności | szt. | 20
4 | Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, ROTACYJNA sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji pleciona, drut o średnicy 0,40 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm 25mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Pakowane pojedynczo, w zestawi 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt | 120
5 | Pętla jednorazowa, do usuwania zmian płaskich 3 w 1, z pamięcią kształtu średnica pętli regulowana w zakresie 3 wielkości i trzech kształtów: oval, hexagonal, diament, średnice otwarcia: 6mm-10mm-30mm, wykonana z drutu plecionego. Średnica katetera 2,4mm, dł. robocza 230cm, w zestawi 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności | szt | 20
6 | Jednorazowa igła iniekcyjna do hemostazy z osłonką zabezpieczającą przed przekłuciem kanału. Długość robocza narzędzia 2300mm dł. igły 4-5 mm, średnica igły 22G, 23G . Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,4mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm. Rozmiar kodowany kolorystycznie na uchwycie, uchwyt z portem luer-lock. w zestawi 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności. Op.=10szt. | szt | 30
7 | Jednorazowe sterylne klipsownice hemostatyczne, obrotowe- 360st., wielokrotne otwieranie i zamykanie klipsa, średn. 2,5mm, do kanału min. 2,8mm, dług. robocza 230cm, dług. klipsa 12, 16mm. Kodowane kolorystycznie w zależności od dług. klipsa, 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT. Op.=5szt. | szt | 50
8 | Szczoteczka dwustronna do czyszczenia zaworków i kanału endoskopu, długość robocza 230cm, średnice włosia jednej szczotki: 6mm/dł. 20mm, drugiej szczotki: 10mm/ dł.40mm. Pakowane indywidualnie, z trzema etykietami do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze typudyspenser kartonowy z okienkiem. = 100szt. | szt. | 500
9 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 16mm x 19mm, ze wstepnie założoną gumką tekstylną. Ustnik bez wypustkek na części wewnętrznej/ zgryzowej, pozwalający na wysunięcie ustnika u pacjenta z problemami z szerokim otwieraniem ust. Nie zawiera lateksu. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności Opakowanie typu dyspenser kartonowy z okienkiem = 100 sztuk. | szt | 100
10 | Ustnik endoskopowy z otworem centralnym o średnicy 22mm x 25mm, ze wstepnie założoną gumką tekstylną. Ustnik posiadający wypustki plastikowe na części wewnętrznej zapobiegające przesuwaniu ustnika na uzębieniu pacjenta.Nie zawiera lateksu. Pakowany pojedynczo, w zestawie 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności Opakowanie typu dyspenser kartonowy z okienkiem = 100 sztuk. | szt | 400
11 | Podkład barierowy wysokochłonny na stół zabieowy, podfoliowany, nieprzepuszczalny dla płynów, odporny na rozdarcia. Wykonany z 3 warstw folii PE antystatycznej oraz włókniny i puchu celulozowego. Warstwa chłonna z widocznym wytłoczeniem, umożliwiającym rozprowadzanie płynów w jej powierzchni. Gramatura 100g (+/- 2), chłonność do 1550ml, wymiary: 101 x 76cm (+/- 2), wymiary warstwy chłonnej: 50 x 80cm (+/- 2). Wyrób medyczny kl. I. Rdzeń chłonny otoczony z każdej strony dodatkowymi marginesami z laminatu, w celu zapobieżenia wycieku płynu z warstwy chłonnej. Op.=50szt. | szt | 500
12 | Spodnie do kolonoskopii, jednorazowego użytku. Rozmiar M/L oraz XL/XXL do wyboru Opakowanie handlowe = 10 sztuk. | szt | 600
13 | Zaworki biopsyjne jednoraz użycia do endoskopów Pentax, kodowany kolorystycznie. Wykonane z silikonu, szczelne. Pakowane indywidualnie z 3 etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze typu dyspenser kartonowy = 200szt. | szt | 200
14 | Śliniaki jednorazowe z kieszonką. Op.=50szt. | op. | 10
15 | Klipsownica hemostatyczna z załadowanym, gotowym do użycia klipsem. Obrotowa - 360 stopni. Możliwość wielokrotnego zamknięcia i otwarcia przed ostatecznym uwolnieniem klipsa. Średnica narzędzia 2,6mm, rozwarcie ramion klipsa 11mm i 16mm stopień zagięcia ramion klipsa 135 stopni, długość narzędzia 2300mm. Klipsownica pakowana sterylnie, pojedynczo, końcówka narzędzia z klipsem zabezpieczona silikonową osłonką. Możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem (warunki opisane w dołączonej instrucji użytkowania wyrobu). Opakowanie handlowe = 10 sztuk. , w zestawi 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności | szt | 100
16 | Uchwyt ścienny, wykonany ze stali nierdzewnej, zawierający elementy do montarzu, kompatybilny z fartuchami PE typu przedniak, w opakowaniach kartonowych z okienkiem, które posiada Zamawiający o wymiarach opakowania: Wymiary 275 x 110 x 125mm. | szt. | 2
17 | Dren 24-godzinny dren do pompy płuczącej, którą posiada Zamawiający. Dren ze zintegrowaną zakrętką z odpowietrznikiem na butelkę jednorazową oraz zaciskaczem manualnym na drenie. Dł. drenu min.210cm. Zawierający etykietę do wpisania daty i godziny podłączenia drenu. Kompatybilny ze standardowymi butelkami jednorazowymi z roztworami płuczącymi (np.: typu Ecotiner BBraun). Op.=15szt | szt. | 60
18 | 24-godzinny Łącznik Jet Chanel z jednej strony zakończony luer-lock, z drugiej strony kompaty z endoskopami Pentax, ze zintegrowaną zastawką jednokierunkową. Pakowany pojedynczo, z 3 etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej. | szt. | 60
|  | xxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxx

## Arkusz2
SIATKI CHIRURGICZNE
|  |  | Formularz cenowy | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SWZ
MCM/WSM/ZP |  |  | Pakiet Nr 2
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar /cm/ | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto za opakowanie | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto za opakowanie | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe lekkie siatki z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin.Gramatura implantu 48 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,56 mm (+/- 10%); porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm. | 6 x 11 | 1 | 50
2. |  | 8 x 15 | 1 | 100
3. |  | 10 x 15 | 1 | 50
4. |  | 15 x 15 | 1 | 100
5. |  | 30 x 30 | 1 | 30
6. |  | 26 x 36 | 5 | 2
7. | Niewchłanialne, makroporowate, polipropylenowe ultralekkie siatki z włókna monofilamentowego. Stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej i pachwin. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Gramatura implantu 39 g/m2 (+/- 10%); całkowita grubość implantu 0,38 mm (+/- 10%); porowatość 89% (+/- 5%); wielkość porów 1,65 mm; bezbarwna i niebieska nić o grubości 120 µm = 0,12 mm. | 30 x 30 | 1 | 10
8. | Niewchłanilany, ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, również w zakresie przepuklin okołostomijnych i/lub przepuklin po operacjach laparoskopowych. Implant może być używany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię i laparoskopowym. Wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Implant może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących. Gramatura siatki 48 g/m2 (+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o grubości 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2 (+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%). | 14 x 19 | 1 | 1
9. |  | 20 x 30 | 1 | 1
10. |  | 26 x 34 | 1 | 1
11. | Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorbcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28g/m2 , wielkość porów 2-4mm, grubość siatki 0,55mm. | 10 x 15 | 1 | 50
12. |  | 6 x 11 | 1 | 10
|  | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx |  |  | xxxxxxxx |  | xxxxxxx

## Arkusz3
Formularz cenowy
MCM/WSM/ZP |  |  | Pakiet Nr 3 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
SIATKI GINEKOLOGICZNE I
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | System do przezpochwowej naprawy tylnego defektu dna macicy składajacy się z siatki propylenowej, monofilamentowej o anatomicznym kształcie i utkaniu heksagonalnym; Gramatura 21 g/m2; porowatość 93%. Siatka z możliwością fiksacji kompartmentu centralnego do więzadeł krzyżowo-kolcowych oraz środkowego do łuku ścięgnistegolub powięzi zasłonowych. System umożliwiajacy implantację siatki z jednego nacięcia pochwy. Siatka w komplecie z 4 szwami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji. Rozmiar stamdard | x | 1 | 2
2. | System do dwustronnej fiksacji kikuta pochwy do więzadeł kolcowo-krzyżowych składający się z siatki polipropylenowej, monofilamentowej o utkaniu heksagonalnym w kształcie litery C; Gramatura 21g/m2; porowatość 93%. Siatka w komplecie z 2 ładunkami niewchłanialnymi do wielorazowego narzędzia do fiksacji | x | 1 | 3
3. | Wielorazowe narzędzie do fiksacji szwów do więzadeł kolcowo-krzyżowych, łuku ścięgnistego i okolic pęczerza bez kontroli wzroku. Narzędzie przystosowane do użycia z jednorazowymi ładunkami zawierającymi szwy o dł 70 cm | x | 1 | 1
4. | Ładunki do wielorazowego narzędzia do fiksacji siatki; Niewchłanialne, kolor zielony | x | 10 | 1
|  | xxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx |  | xxxxx | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxx

## Arkusz4
Formularz cenowy
MCM/WSM/ZP |  |  | Pakiet Nr 4 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
SIATKI GINEKOLOGICZNE II
lp | przedmiot zamówienia | rozmiar | zawartość opakowania /szt./ | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Jednorazowy zestaw do korekcji cystocele, składający się z: siatki wykonanej z polipropylenu monofilamentowego o kształcie anatomicznym o wymiarach 50 x 65 mm, z podwójnymi ramionami z każdego boku do przeprowadzenia przez otwory zasłonowe (double TOT), o wielkości oczek 1,06 x 1,01 mm , grubości 0,33 mm i gramaturze 28 g/m2, jednego jednorazowego narzędzia do zakładania siatki metodą przezasłonową techniką „out-in”. | 50 x 65 mm | 1
2. | Makroporowata monofilamentowa polipropylenowa taśma bez koszulki do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Parametry techniczne: szerokość 1,2 cm, długość 45 cm, grubość nici,120 µm, gramatura 63 g/m2, grubość siatki 0,46 mm, wielkość porów 0,23 mm2.Cechy jakościowe: Taśma posiada wplecioną niebieską nić oraz jest zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, jej splot powoduje łatwe przechodzenie przez powłoki. | 1,2 cm x 45 cm | 1
|  | xxxxxx | xxxxxx | xxxx | xxxxxxx |  | xxxxxxx | xxxxxxxx |  | xxxxxxxxxx
| ........................................................................................ |  | ....................................................................................................

## Arkusz5
Formularz cenowy
MCM/WSM/ZP |  | Pakiet Nr 5 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Staplery I
lp | przedmiot zamówienia | opakowanie | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 54 cm. | 1 | 1
2. | Jednorazowa rękojeść staplera Endoskopowego z ruchomym elementem umożliwiającym zmianę kąta załamania staplera i przyciskiem zmieniającym kierunek noża, przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 61,3 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 25 cm, długość kowadełka 90,3 cm, długość całkowita 64 cm. | 1 | 1
3. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 24 mm, średnica wewnętrzna 15 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 18. | 1 | 2
4. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm , średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 19 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 24. | 1 | 5
5. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 22 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 30. | 1 | 20
6. | Stapler okrężny jednorazowego użytku zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna silikonowa, konstrukcja "pokrętła skrzydłowego", przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szaftu 45 cm, średnica zewnętrzna 34 mm, średnica wewnętrzna 24,5 mm. Wysokość zszywek 4,8 mm, przed zamknięciem. Ilość zszywek 32. | 1 | 10
7. | Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., ( tnący pod kątem ), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46. | 1 | 1
8. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15 | 1 | 5
9. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. | 1 | 8
10. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. | 1 | 5
11. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. | 1 | 15
12. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 33 | 1 | 1
13. | Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny ( W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba ) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 90 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 33. | 1 | 1
14. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 55 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1 | 10
15. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 55 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 57 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 56. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku | 1 | 1
16. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 80 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1 | 1
17. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 80 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 86 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 88. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1 | 1
18. | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący 100mm ( niebieski, lub zielony ), automatyczne zabezpieczenie przed przypadkowym wystrzeleniem noża, system blokady bezpieczeństwa przed wystrzeleniem zużytego ładunku, zabezpieczenie przed pustym wystrzałem. Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Konstrukcja "LEVER PARALLEL" zabezpieczająca prze wypadaniem tkanki ze szczęk staplera. Z możliwością 8krotnego użycia, oraz 7 krotną wymianą ładunku. Długość linii cięcia 100 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 100. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1 | 1
19. | Jednorazowy ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego 100 mm ( niebieski lub zielony ) . Zszywki tytanowe dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Po zamknięciu tworzące kształt litery B. Długość linii szwu 102 mm, wysokość zszywki 3,8 lub 4,5 mm, po zamknięciu 1,5 lub 2,0 mm. Ilość zszywek 104. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku. | 1 | 1
20. | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera z nożem, umożliwiającego wykonanie zespolenia na długości 61,3 mm, ładowane w szczęki staplera. Wysokość zszywki otwartej 3,5 mm do tkanki standardowej (niebieski), 3,8mm do tkanki pośredniej (złoty) i 4,1 mm do tkanki grubej (zielony). Po zamknięciu wysokość zszywki 1,5mm, 1,8mm i 2mm. Ilość zszywek w magazynku 88, długość szwu 61,3 mm. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunki przy składaniu zamówienia | 12 | 1
21. | " Elektryczny endoskopowy stapler z napędem (typu) ENDO REACH to sterylny instrument medyczny, przeznaczony do użytku metodą laparoskopową, który jednocześnie przecina i zszywa tkankę. Trzon może się swobodnie obracać w obu kierunkach, a mechanizm przegubowy umożliwia obracanie się dystalnej części trzonu, aż do 55 stopni artykulacji, w celu ułatwienia bocznego dostępu do miejsca operacji. Stapler jest dostarczany z baterią w zestawie, którą należy zainstalować i uruchomić stapler przed użyciem produktu. Stapler pakowany jest bez ładunków w pudełku. Stapler jest kompatybilny z trokarem o przekroju 12 mm. Bateria umożliwia wykonanie 12 strzałów. Stapler sam odmierza czas kompresji tkanki (15-20 sekund) i sygnalizuje operatorowi sygnałem dźwiękowym gotowość do wystrzelenia ładunku. Produkt wyposażony jest w funkcje blokady, która ma na celu zapobieganie ponownemu użyciu zużytego lub nieprawidłowo zainstalowanego ładunku lub uruchomieniu narzędzia bez ponownego załadowania. Długość linii szycia 60 mm., długość trzonu 298 mm., lub 348 mm., lub 448 mm. Każdorazowo do wyboru przez zamawiającego. | 1 | 1
22. | Ładunki do endostaplera elektrycznego pakowane są po 12 sztuk w pudełku. W ładunku umieszczonych jest sześć ułożonych naprzemiennie rzędów zszywek, po trzy z każdej strony linii cięcia. Każdy ładunek ma wbudowany nóż, który umożliwia lepszą jakość cięcia. Każdy ładunek zapakowany jest sterylnie oraz posiada zaślepkę, która chroni ostrze oraz zszywki w nim zawarte podczas transportu. Wysokość zszywki otwartej 3.5 mm., lub 3.8 mm., lub 4.1 mm. Zszywki zamkniętej 1.5 mm., lub 1.75 mm., lub 2.0 mm. | 1 | 1
23. | Retraktor / hak wątrobowy, laparoskopowy wielorazowy o średnicy 5 mm, i długości min. 540 mm. Mikroinstrument z końcówką dystalną, regulowaną przy pomocy pokrętła w uchwycie, oraz zamykanym portem do mycia w myjni mechanicznej. | 1 | 1
|  |  |  | xxxxxxxxx |  | xxxxxx | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx

## Arkusz6
Formularz cenowy
MCM/WSM/ZP |  | Pakiet Nr 6 | [5 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Staplery II
Lp. | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena netto | Stawka VAT % | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Kod
1 | Uniwersalna jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego do obsługi trzonu z ładunkami, z możliwością ponownego uruchomienia do 25 razy, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360°; dostępna w 3 długościach: krótka 60 mm, średnia 160 mm, długa 260 mm – do wyboru. | szt. | 2 |  | 8%
2 | Trzon z ładunkiem do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący (nóż w trzonie), zapewniający kontrolę kompresji tkanki na całej długości zespolenia, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), posiadający możliwość zginania (artykulacji) w dwie strony o 15, 30, 45 stopni, o długości linii zszywek 45 mm lub 60 mm, o wysokości zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm a po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2 mm, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm; pasujący do uniwersalnej rękojeści, z możliwością wymiany ładunku w trzonie - do 7 wystrzałów. Kompatybilny z trokarem 12 mm. Do wyboru. | szt. | 2 |  | 8%
3 | Ładunki jednorazowe do staplerów laparoskopowych z 6 rzędami tytanowych zszywek (3 + 3), kompatybilne z trzonami laparoskopowymi. Ładunek o dł. linii zszywek 45 mm lub 60 mm. Wysokość zszywek przed zamknięciem 2.0 / 2.5 / 3.0 mm po zamknięciu 0.88 ~ 1.5 mm, przed zamknięciem 2.5 / 3.0 / 3.5 mm a po zamknięciu 1.0 ~ 1.8 mm, przed zamknięciem 3.0 / 3.5 / 3.8 mm po zamknięciu 1.2 ~ 2, przed zamknięciem 3.5 / 3.8 / 4.2 mm po zamknięciu 1.5 ~ 2.25 mm;Do wyboru | szt. | 4 |  | 8%
4 | Trokar rozpychający, bezostrzowy, 12 mm, długość 100mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Wbudowana redukcja 5-12 mm | szt. | 5 |  | 8%
5 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 5 |  | 8%
6 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm. (Rączka staplera bez ładunku) | szt. | 3 |  | 8%
7 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 61 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 10 |  | 8%
8 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości lini szwu 81 mm (nóż zintegrowany z ładunkiem). | szt. | 6 |  | 8%
9 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do minimum. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm, 25 mm, 29 mm, 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. O dopuszczalnym zakresie kompresji tkanki od 1 mm do 2,5 mm. | szt. | 10 |  | 8%
10 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykulacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 28 cm, 34 cm, 44 cm. Zamawiający każdorazowo określi długość rękojeści przy składaniu zamówienia. | szt. | 10 |  | 8%
11 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki tytanowe zamykające się do 1,5mm (niebieski do tkanki normalnej), 1,8mm (złoty do tkanki średnio-grubej) i 2,0 mm (zielony do tkanki grubej). Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia. | szt. | 20 |  | 8%
12 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm, oraz do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający okresli rodzaj staplera przy zamówieniu. | szt. | 10 |  | 8%
13 | Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm oraz ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. Zamawiający określi rodzaj ładunku przy zamówieniu. | szt. | 20 |  | 8%
14 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | szt. | 5 |  | 8%
15 | Ładunek do automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową.(Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia) | szt. | 10 |  | 8%
16 | Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran z igłą na jednym końcu i z regulowaną pętlą mocującą na drugim. Syntetyczny szew wchłanialny ze spiralnie ułożonymi kotwicami, wykonany z polidioksanonu,barwiony na fioletowo.Posiada antyseptyczny czynnik antybakteryjny-triklosan, posiadający potwierdzone testami in- vitro działanie hamujące wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych,najczęściej wywołujacych infekcje pooperacyjne: Staphylococcus aureus,Stapylococcus epidermidis, Metycylinooporny Staphylococcus aureus ( MRSA),Metycylinooporny Staphylococcus epidermidis ( MRSE), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae .Okres wchłaniania 210 dni. | op. | 1 |  | 8%
|  | op. | 1 |  | 8%
|  | op. | 1 |  | 8%
|  | op. | 1 |  | 8%
|  | op. | 1 |  | 8%
|  | xxx | xxx | xxxxxxx | xxx | xxxxxxxxx |  |  | xxxxxxxxx

## Arkusz7
Formularz cenowy
MCM/WSM/ZP |  | Pakiet Nr 7 | [6 empty] | Załącznik Nr 2 do SIWZ
Siatki II
lp | przedmiot zamówienia | opakowanie | Rozmiar | ilość opakowań na rok | cena jednostkowa netto | wartość netto | Vat | cena jednostkowa brutto | wartość brutto | Nazwa handlowa / kod produktu
1. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42, / różne rozmiary i orientacje do wyboru przez zamawiającego/ | 1 | x | 50
2. | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42, / różne rozmiary i orientacje do wyboru przez zamawiającego/ | 1 | x | 30
3. | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową ( wchłanialna w 30 dni ). 4,3 cm | 1 | x | 15
4. | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon )wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną ,wchłanialną powłoką hydrożelową (wchłanialna w 30 dni ). Rozmiar: 6.4cm | 1 | x | 15
5. | Narzędzie, dedykowany do mocowania siatek. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd ) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm, część penetrująca 5.9mm-6.0mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. | 1 | x | 5
6. | Narzędzie, dedykowany do mocowania siatek. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd ) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 6.7 mm. część penetrująca 5.9mm-6.0mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Srednica głowicy 4,2 mm. Długość trzonu 36cm Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12-18 miesiącach. Zawiera 30 zszywek. Urzadzenia mają skażnik zużycia ładunków, są jednorazowe i sterylne. Zestawy pakowane po 5szt | 1 | x | 5
7. | 13 Siatki do zabiegów Laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach. Ultralekka siatka monofilamentna dedykowana do procedur laparoskopowych. .Siatka antyadhezyjna utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA). Siatka dwustronna z jedną powierzchnią PP i drugą PGA. Powierzchnia PGA, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem wchłanialny w 30 dni , na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG). Grubość siatki 0.57mm, rozmiar porów 0,25 mm2, waga po absorbcji 51g/m2. Rozmiar: 30.5 x 35.6 cm szt 1 5954124G 2 800,00 2 800,00 8% 3 024,00 Ventralight ST | 1 | x | 1
8. | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia | 1 | 3 x 6 | 36
|  |  | 4 x 6 | 8
|  |  | 6 x 6 | 8
|  |  | 30 x 30 | 18
9. | Siatka polipropylenowa. Masa 105.4 g\m² , grubość siatki: 0,71 mm, wielkość porów: 0,55 mm², średnica włókna 0,17 mm. | 1 | 25 x 35.5 cm | 12
|  | 1 | 7,5 x 15 cm | 50
|  | 1 | 15 x 15 cm | 12
|  |  | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx |  | xxxxxxxx | xxxxxxxxxx

## Arkusz8
ZADANIE NR 8
CHIRURGIA
Lp. | przedmiot zamówienia | j.m. | ilość | cena jedn. Netto | cena jedn. Brutto | wartość netto | VAT | wartość brutto | nazwa producenta/ katalogowa/ kod produktu
1. | Klipsy naczyniowe polimerowe , niewchłanialne, pakowane w zasobniki z taśmą samoprzylepną-Rozmiar L, posiadające zintegrowane ząbki walcowate oraz dodatkowo naprzemienny układ zębów zakończonych ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45 stopni | 20 x 4 szt | 1
| Klipsy naczyniowe polimerowe , niewchłanialne, pakowane w zasobniki z taśmą samoprzylepną-Rozmiar L, | 20 x 6 szt | 1
2. | Klipsy naczyniowe polimerowe , niewchłanialne, pakowane w zasobniki z taśmą samoprzylepną-Rozmiar XL, posiadające zintegrowane ząbki walcowate oraz dodatkowo naprzemienny układ zębów zakończonych ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem ok. 45 stopni | 20 x 4 szt | 2
|  | 20 x 6 szt | 2
3. | Klipsy naczyniowe tytanowe średnio-duże, pakowane w zasobniki z taśmą samoprzylepna | 20 x 6 szt | 10
4. | Ewakuator laparoskopowy poj.200ml , uwalniany z prowadnicy, z uchwytem na palce | Szt | 50
5. | Ewakuator laparoskopowy poj.400ml , uwalniany z prowadnicy, z uchwytem na palce | Szt | 35
6. | Ewakuator laparoskopowy poj.100-110ml ,worek wzmocniony z podwójnymi ściankami,nieuwalniany z prowadnicy | Szt | 10
|  | RAZEM: |  | X | X |  | X
Klipsy w poz. 1-3 jako implanty mają być wyposażone w naklejki samoprzylepne do wklejania do kartoteki pacjenta. Muszą zawierać nazwę klipsa, nr katalogowy, nazwę producenta, nr serii oraz date ważności
Zamawiający wymaga użyczenia w razie potrzeby odpowiedniego rodzaju klipsownicy , oraz dostarczenia jej na koszt wygrywajacego.
…………….…………………………………………
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny