Wirówka Eppendorf 5804R GLP wraz z rotorami – 1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Produkt fabrycznie nowy |  |
|  | Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm) |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm |  |
|  | Wysokość dostępu wynosząca 29 cm |  |
|  | Wysokość z otwartą pokrywą nie większa niż 74cm |  |
|  | Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 1650W |  |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora |  |
|  | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby |  |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu 95% ustawionej prędkości |  |
|  | Możliwość instalacji 12 rotorów |  |
|  | Maksymalna pojemność: 4 probówki po 250ml |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania z łatwym dostępem od frontu wirówki |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury od -9 oC do +40 oC |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 63,4 x 55 x 34,2 cm |  |
|  | Waga bez rotora max. 80kg |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów wirowania |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy |  |
|  | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory „Fast Temp” |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia i przejścia w stan „stand by” po 8 godzinach bezczynności |  |
|  | Odprowadzanie wilgoć oraz skroplin z komory do tacki umieszczonej u dołu wirówki |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora |  |
|  | W zestawie z: Wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli zamykającą się po ¼ obrotu, mieszczący, co najmniej 30 probówek o pojemności 1,5/2ml ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki 0,2ml; 0,4ml; 05ml; 0,6ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 20 800 x g (14 000rpm). Rotor wraz z pokrywą oraz adapterami można sterylizować w autoklawie (120C, 20min). Wirnik stałokątowy z pokrywą nie przepuszczającą aerozoli, mieszczący co najmniej 6 probówek stożkowych typu Falcon o pojemności 50 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 16 639 x g (11 000rpm). Rotor wraz z adapterami oraz pokrywą można sterylizować w autoklawie. |  |

………………………

Podpis Wykonawcy