Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.2.16.2024

Opis przedmiotu zamówienia / Opis oferowanego sprzętu

CZĘŚĆ A

| Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Część A - Spektrometr – 1 szt. (index 174212) |  |
| Spektrometr Ramanowski o dwóch długościach fal wzbudzenia 532 nm i 785 nm (klasa laserów 1) i dwóch możliwych pozycjach lasera Parametry: - Zakres spektralny od 200 cm-1 do 3500 cm-1 dla 532 nm oraz od 100 cm-1 do 2300 cm-1 dla 785 nm - Rozdzielczość spektralna urządzenia: - od 9 cm-1 do 12 cm-1 - dla 532 nm - od 6 cm-1 do 9 cm-1 - dla 785 nm - Moc laserów wzbudzających mierzona przy próbce: - 50 mW - dla lasera 532 nm - od 0 mW do 450 mW (regulowana) - dla lasera 785 nm - Spektrograf wyposażony w objętościową transmisyjną siatkę dyfrakcyjną - Automatyczna kalibracja długości fali poprzez odpowiednie oprogramowanie - Rozdzielczość detektora CCD: 2048 pikseli dla laserów 532 nm i 785 nm - Czas integracji od 0,005 s do 600 s dla laserów 532 nm i 785 nm - Funkcja automatycznego ogniskowania wiązki (tzw. autofocus) - Ruchomy stolik w kierunkach x i y sterowany poprzez oprogramowanie - Możliwość pomiaru intensywności w czasie rzeczywistym - Standard do kalibrowania spektrometru Ramana - System mocowania uchwytów do vialek o okrągłym przekroju o średnicy 8,5 mm wraz z kompletem vialek (min. 100 sztuk) - Jednostka sterująca urządzeniem - Możliwość pełnej obsługi ustawień i pomiaru spektrometru za pomocą ekranu dotykowego i/lub z poziomu komputera - Dostępne złącza: 4 x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x wyjście CAN i 1 x USB do komputera. - Możliwość eksportu danych w formacie plików .csv, .txt, .png, .spc, .aps, oraz .pdf Dodatkowe wymagania: - Instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim |  |

CZĘŚĆ B

| Opis przedmiotu zamówienia – minimalne wymagane parametry | Opis oferowanego sprzętu |
| --- | --- |
| Część B - Spektrofluorymetr – 1 szt. (index 174297) |  |
| Parametry : - System optyczny : - optyka refleksyjna - monochromatory Czerny-Turner w torze emisji i wzbudzenia (ogniskowa 225 mm w każdym monochromatorze) - szczeliny w pełni regulowane w zakresie co najmniej od 0,1 nm do 30 nm - dokładność długości fali ±0.5 nm - szybkość skanowania 100 nm/s - czułość >10 000:1 (metoda FSD) oznaczona dla pasma Ramanowskiego wody przy parametrach: wzbudzenie 350 nm, szczelinie 5 nm, czasie integracji 1 s - Źródło światła - lampa ksenonowa min. 150 W, automatycznie wyłączana podczas przestojów - Monochromator w torze wzbudzenia - ogniskowa 225 mm - zakres pracy od 200 nm do 1000 nm - siatka dyfrakcyjna 1200 g/mm zoptymalizowana dla 300 nm - automatycznie sterowany zestaw filtrów dla eliminacji efektów optycznych drugiego rzędu - Detektor referencyjny - skalibrowany detektor krzemowy - Detektor do transmisji - detektor do pomiarów transmitancji/absorbancji w zakresie co najmniej od 230 nm do 1000 nm - Monochromator w torze emisji - ogniskowa 225 mm - zakres pracy od 200 nm do 1000 nm - siatka dyfrakcyjna 1200 g/mm zoptymalizowana dla 500 nm - automatycznie sterowany zestaw filtrów dla eliminacji efektów optycznych drugiego rzędu - Detektor emisji - termoelektrycznie stabilizowany fotopowielacz pracujący w trybie - zliczania pojedynczych fotonów - zakres pracy od 230 nm do 870 nm - niski prąd ciemny - 100 zliczeń/s - odpowiedź detektora 600 pikosekund - Układ elektroniczny do zbierania sygnału - trzy równolegle pracujące liczniki dla kanałów: fluorescencji, - referencyjnego oraz transmisji. Umożliwiają korekcję widma w trakcie pomiaru. - Zestaw zawiera dyfrakcyjną siatkę holograficzną przeznaczoną do monochromatora w torze wzbudzenia - ilość nacięć 1800 rys/mm - optymalizowana dla długości fali 250 nm - montowana na karuzeli siatek jako druga dodatkowo do standardowej siatki nacinanej - Zestaw zawiera sferę integrującą o średnicy wewnętrznej 150 mm umożliwiającą pomiar roztworów, proszków i cienkich warstw. Pozwala wyznaczyć wydajność kwantową fluorescencji za pomocą pomiaru bezpośredniego. - Zawiera dwie kuwety i uchwyt do próbek stałych. - Zestaw zawiera moduł TCSPC (czasy życia fluorescencji), który umożliwia prowadzenie pomiarów zaniku fluorescencji w przedziale od 150 ps do 10 μs. - Zestaw jest wyposażony w uchwyt dla pulsacyjnych pikosekundowych diod laserowych oraz pulsacyjnych źródeł LED, ponadto zawiera układ elektroniczny dla - pomiaru w trybie zliczania pojedynczych fotonów TCSPC - wyboru opóźnień czasowych w trybie TCSPC - zakres czasowy od 2,5 ns do 50 μs (w trybie TCSPC) - minimalna szerokość kanału 305 fs (w trybie TCSPC) - fluktuacje elektroniczne <25ps (w trybie TCSPC) - odpowiedź detektora 600 ps - ilość kanałów pomiarowych co najmniej 8150 - Dodatkowe oprogramowanie - analiza dekonwolucji do 4 funkcji eksponencjalnych w oparciu o algorytm Marquardt-Levenberga - pomiar i analiza widm emisji w trybie czasowo rozdzielczym (time resolved emission spectra TRES) - W zestawie powinny być: - Impulsowe źródło LED (szerokość impulsu 810 ps, długość fali 300 nm, zakres częstotliwości repetycji: 20 kHz - 20 MHz) - Impulsowe źródło LED (szerokość impulsu 810 ps, długość fali 340 nm, zakres częstotliwości repetycji: 20 kHz - 20 MHz) - impulsowa dioda laserowa (szerokość impulsu 65 ps, długość fali 375 nm, zakres częstotliwości repetycji: 20 kHz - 20 MHz) - impulsowa dioda laserowa (szerokość impulsu 60 ps, długość fali 405 nm, zakres częstotliwości repetycji: 20 kHz - 20 MHz) - spektrofluorymetr musi być wyposażony w zestaw 7 filtrów krawędziowych o wymiarach 50x50 mm umożliwiających odcinanie światła wzbudzenia - długości fali: 330 nm, 395 nm, 455 nm, 495 nm, 550 nm, 590 nm oraz 645 nm - Spektrofluorymetr musi być wyposażony w przystawkę termostatowaną układem Peltiera przeznaczoną do pomiarów próbek umieszczanych w standardowych kuwetach o drodze optycznej 10 mm wraz z uchwytami do filtrów pasmowych/krawędziowych w rozmiarach od 25 do 50 mm; zakres ustawianych temperatur co najmniej od -40⁰C do +150⁰C oraz dokładności nie gorszej niż ±0.02⁰C; automatyczne mieszadło magnetyczne sterowane z poziomu oprogramowania fluorymetru; wielkość przedziału próbek co najmniej 17x30x20 cm; termostat z obwodem chłodzenia przeznaczony do podłączenia przystawki z układem Peltiera; zakres temperatur termostatu co najmniej od -10⁰C do +60⁰C; uchwyt do ciał stałych posiadający zewnętrzną regulację położenia próbki; przystawkę z pojemnikiem typu „dewar” na ciekły azot, umożliwiająca prowadzenie pomiarów w temperaturach 77K. Przystawki muszą posiadać technologię typu „smart” i być rozpoznawane przez oprogramowanie fluorymetru. - Oprogramowanie: - pracujące na platformie Windows - pełna kontrola pracy źródeł światła, monochromatorów oraz detektorów - pomiar widm oraz kinetyki procesu - automatyczna lub ręczna korekcja widma - obróbka widm (normalizacja, skalowanie, działania arytmetyczne, całkowanie, różniczkowanie, wygładzanie) - analiza czasów zaniku fluorescencji i fosforescencji w tym także uwzględniająca funkcję odpowiedzi przyrządu - program sterujący spektrometrem powinien zawierać pliki korekcyjne dla widm wzbudzenia oraz emisji fluorescencji w całym zakresie pomiarowym - wyświetlanie i analiza sygnałów ze wszystkich 3 liczników (fotoluminescencji, transmisji oraz referencyjnego) równocześnie - import/eksport danych również w formacie ASCII - Wyposażenie pomocnicze: - powyższy zestaw powinien być dostosowany do zasilania prądem 230 V/50 Hz - instrukcja w języku polskim i angielskim. |  |