## załącznik nr 1 do wniosku komis
Dodatek nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do oferty) na dostawę drobnego sprzętu wielorazowego użytku/ materiałów zużywalnych do sprzętu dla NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/02/24 (po modyfikacji z dnia 29.01.2024r.) Wykonawca: ….........................................................................................................................................……………………………………..
PAKIET NR 1 – kołdry grzewcze
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Kołdra grzewcza na pacjenta – wielodostępowa, polipropylenowa. Wymiary 213-215 cm x 90-92 cm. Część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana. Kołdra winna posiadać: zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta, 6 oddzielnych perforacją części, jeden otwór do podłączenia dmuchawy, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części (pomiędzy tubami tunele, których zadaniem jest rozprowadzenie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry ulegnie częściowo pęknięciu, na dolnej powierzchni małe otworki które rozprowadzają ciepło równomiernie na całe ciało). Pakowane pojedyńczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. Kompatybilne i zgodne z instrukcją obsługi systemu Bair Hugger 3M będący na wyposażeniu szpitala. | op. zbiorcze | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Kołdra grzewcza do dolnych części ciała, polipropylenowa, skonstruowana z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części, pomiędzy tubami tunele, których zadaniem jest rozprowadzenie powietrza w momencie gdy górna warstwa ulegnie pęknięciu, posiadająca drobne otworki, otwór do podłączenia dmuchawy, rozmiar 88-90cm x 60-62cm. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. Kompatybilne i zgodne z instrukcją obsługi systemu Bair Hugger 3M będący na wyposażeniu szpitala. | op. zbiorcze | 3 |  | 0 |  | 0
3 | Kołdra grzewcza na górną część ciała, wymiary 198-200cm x 60-62cm, polipropylenowa. Skonstruowana z tub pomiędzy tubami tunele, drobne otworki na całej powierzchni kołdry, 2 otwory do podłączenia dmuchawy. Konstrukcja kołdry umożliwiająca składanie, złamanie bez wpływu na przepływ ciepłego powietrza. Pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze 10 szt. Kompatybilne z systemam Bair Hugger 3M będącym na wyposażeniu szpitala. | op .zbiorcze | 5 |  | 0 |  | 0
4 | Kołdra grzewcza pod pacjenta do zabiegów, polipropylenowa. Wymiary 220-222cm x 90-92 cm. Skonstruowana w podłużne tuby, drobne otworki na całej powierzchni od strony pacjenta, dwa otwory do podłączenia dmuchawy, zakładki służące do mocowania kołdry, ciepło nie rozprowadzane w okolicach stóp i głowy pacjenta. Otwory pozwalające na odpływanie gromadzonych się płynów w czterech kierunkach. Pakowane pojedynczo, opakowanie zbiorcze 5 szt. Kompatybilne z systemem Bair Hugger 3M będące na wyposażeniu szpitala. | op. zbiorcze | 4 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 1 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne
PAKIET NR 2 – szyny ZIMMERA, KRAMERA
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Szyna unieruchamiająca palec typu Zimmera dł. 400-420 mm szer. 20-25 mm (Podać oferowane wymiary:……………...) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Szyna unieruchamiająca palec typu Zimmera dł. 250-300 mm, szer. 20-25 mm (Podać oferowane wymiary:……………...) | szt. | 200 |  | 0 |  | 0
3 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 5-10 cm, długość 50-100 cm Dostęp do minimum 2 rozmiarów (Podać oferowane wymiary:……………...) | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 10-15 cm; długość 50-100 cm Dostęp do minimum 2 rozmiarów (Podać oferowane wymiary:……………...) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
5 | Szyna Kramera dowolnie profilowana metalowa rozmiar: szerokość 15-20 cm; długość 100-150 cm (Podać oferowane wymiary:……………...) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 2 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33141700-7 Wyroby ortopedyczne
PAKIET NR 3 – przepływomierze, pojemniki z wodą
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Przepływomierz pojedynczy do tlenu z końcówką ścienną wtykową typu AGA lub DIN (w zależności od potrzeb Zamawiającego). Metalowy korpus, masa max 0,24 kg, wydajność regulowana płynnie do 15 l/min, wbudowany filtr cząstek 35 um, przyłącze gwintowane UNF 9/16. Regulator Przepływomierz powinien posiadać Deklarację Zgodności CE na sprzęt medyczny kl. IIa lub zgłoszenie w Rejestrze Wyrobów Medycznych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
2 | Pojemnik z wodą sterylną ze złączką pasującą do przyłącza UNF9/16 pojemności 325 ml oraz 340 ml (według potrzeb Zamawiającego). Kompatybilna z zaoferowanym przepływomierzem (pozycja 1) | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 3 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33157200-7 Zestawy tlenowe
PAKIET NR 4 – baseny, kaczki, słoje
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Basen sanitarny, plastikowy z pokrywką, wielorazowy, służący do załatwiania potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej. Basen z tworzywa, które łatwo utrzymać w czystości, nadający się do sterylizowania oraz mycia i dezynfekcji Kolor biały | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Kaczka plastikowa, sanitarna wielorazowego użytku dla mężczyzn. Służąca do załatwiania potrzeb fizjologicznych w pozycji leżącej lub pół siedzącej. Wyposażona w poręczny uchwyt, z zamykanym wejściem oraz podziałką. Kaczka z tworzywa, które łatwo utrzymać w czystości - możliwość sterylizacji, mycia i dezynfekcji – biała lub przeźroczysta | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
3 | Słoje do dobowej zbiórki moczu, pojemność 2000-2500 ml, wykonany z plastiku, zamykane pokrywką, z podziałką, przeźroczyste lub mleczne | szt | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 4 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
44411000-4 Wyroby sanitarne
PAKIET NR 5 – termometry elektroniczne, bezdotykowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Termometr elektroniczny, bezdotykowy, umożliwiający pomiar temperatury ciała – pomiar temperatury na czole (w stopniach Celcjusza). Pamięć: zapis min. 30 ostatnich pomiarów ciała. Sygnał dźwiękowy: gotowości do pomiaru i zakończenia pomiaru. Alarm w przypadku podwyższonej temperatury. Duży, podświetlany wyświetlacz LCD. Automatyczne wyłączenie. W komplecie etui na termometr i baterie. Wyrób medyczny. Pozostałe wymagania: rok produkcji min. 2023, gwarancja 24 miesiące od momentu zakupu. Gwarancja, instrukcja obsługi w języku polskim oraz certyfikat CE (dostarczone w momencie dostawy). | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 5 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
38412000-6 Termometry
PAKIET NR 6 – kołnierze ortopedyczne
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Regulowany, jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny dla dzieci. Wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski), formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/kaniuli donosowej, minimum 6 stopni regulacji. Kompatybilny z RTG i MRI | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
2 | Regulowany, jednoczęściowy kołnierz ortopedyczny dla dorosłych. Wykonany z tworzywa sztucznego, pokryty miękką pianką, duży otwór z przodu na wysokości krtani pozwalający na sprawdzanie tętna składany podbródek (kołnierz przed założeniem powinien być całkowicie płaski), formujący się automatycznie do odpowiedniego kształtu podczas zakładania kołnierza, zaczepy do mocowania drenu tlenowego maski tlenowej/ kaniuli donosowej, minimum 8 stopni regulacji. Kompatybilny z RTG i MRI | szt. | 80 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 6 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33141700-7 Wyroby ortopedyczne
PAKIET NR 7 – zawór do regulacji ciśnienia podczas wentylacji
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
3 | Zawór do regulacji dodatniego ciśnienia wydechowego podczas wentylacji resuscytatorem. Średnica złącza 30 mm. Zakres regulacji 0-10 cm H2O. Precyzyjna skala co 1 cm. Możliwość sterylizacji całego zaworu w autoklawie, w temperaturze 134ºC | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 7 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33171200-1 Przyrządy do resuscytacji
PAKIET NR 8 – miękkie kołnierze ortopedyczne z pianki
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Miękki kołnierz ortopedyczny do stosowania profilaktycznego w przypadku przeciążeń odcinka szyjnego kręgosłupa. Wykonany pianki o wysokiej gęstości obszyty miękką dzianiną, gwarantującą komfort użytkowania. Zapinany za pomocą taśmy/ rzepu (do regulacji obwodu). Dostęp do rozmiarów: S, M, L (oraz do wysokości 8-8,5 cm, 10 cm i 12 cm) | op. | 60 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 8 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33141700-7 Wyroby ortopedyczne
PAKIET NR 9 – wielorazowe kompresy żelowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 16-18-x20-22 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …………...) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
2 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 10-12x16-18 cm (Podać zaoferowany rozmiar: ……………..) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Wielorazowe kompresy żelowe do terapii ciepło/zimno 20-22 x 28-30 cm (Podać zaoferowany rozmiar: …….……) | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 9 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33141119-7 Kompresy
PAKIET NR 10 – ciśnieniomierze, stetoskopy
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ciśnieniomierz elektroniczny, naramienny, z dużym cyfrowym wyświetlaczem, charakteryzujący się wysoką dokładnością pomiaru. Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 – 299-300 mmHg. Pomiar tętna i funkcja wykrywania arytmii serca. Wbudowana pamięć (min. 20 ostatnich wyników). Rozmiar mankietu: długość 50-55cm, szerokość 13-15 cm. Skład zestawu, min.: ciśnieniomierz, mankiet, etui, baterie, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące. Wyrób medyczny. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Stetoskop lekarski z pojedynczą głowicą, jednokanałową . Miękkie samouszczelniające oliwki | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Stetoskop lekarski 2- głowicowy, konstrukcja umożliwiająca zmianę głowicy o 180º. Miękkie samouszczelniające oliwki | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Stetoskop lekarski – pediatryczny, podwójna obracana głowica - lejek i dwutonowa membrana z "ciepłą" obwódką, miękkie samouszczelniające oliwki | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 10 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
38423100-7 Ciśnieniomierze
PAKIET NR 11 – termometry
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Termometr elektroniczny do szybkiego i bezpiecznego pomiaru temperatury pod pachą. Wodoszczelna obudowa, przeznaczony do dezynfekcji. Wynik pomiaru max. 120 s Czytelny wyświetlacz cyfrowy. Pamięć ostatniego pomiaru. Przeznaczony do pomiaru temperatury w oddziałach szpitalnych. Instrukcja obsługi w języku polskim. Pakowany pojedynczo. Wyrób medyczny. | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 11 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
38412000-6 Termometry
PAKIET NR 12 – ciśnieniomierze, mankiety
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Ciśnieniomierz zegarowy, metalowa obudowa, naramienny, czytelna tarcza o przekątnej co najmniej 50-60mm, zegar zintegrowany z pompką i zaworem, charakteryzujący się wysoką dokładnością pomiaru. Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 – 300 mmHg. Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych na ramię 22-32cm (tolerancja + 2 cm) obwodu. Skład zestawu, min.: ciśnieniomierz, mankiet, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja min. 24 miesiące. Wyrób medyczny. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 2-żyłowy. Dostęp do rozmiarów – niemowlęcy: obwód od 13-19 cm (+/- 1 cm)/ dziecięcy: obwód od 18-27 cm (+/- 1 cm) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
3 | Mankiet do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego, zawijany, do wszystkich typów ciśnieniomierzy, bawełniany, 1-żyłowy. Dostęp do rozmiarów – niemowlęcy: obwód od 13-19 cm (+/- 1 cm)/ dziecięcy: obwód od 18-27 cm (+/- 1 cm) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
| Mankiety z ringiem metalowym do pomiaru ciśnienia do aparatów automatycznych oraz mechanicznych. Rękaw z jednym przewodem, bez lateksu. Rozmiar standardowy 22-32 cm (+/- 2 cm) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
4 | Mankiety z ringiem metalowym do pomiaru ciśnienia do aparatów automatycznych oraz mechanicznych. Rękaw z jednym przewodem, bez lateksu. Rozmiar 22-42 cm (+/- 2 cm) | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
5 | Mankiet do ciśnieniomierza zegarowego dla osób większym obwodzie ramienia, z dwoma przewodami, obwód od 33-51 cm (+/- 2 cm) | 10 | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 12 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
38423100-7 Ciśnieniomierze
PAKIET NR 13 – uchwyt monopolarny, elektrody, kable i pincety
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Uchwyt monopolarny wielorazowy z przyciskami żółty - aktywne cięcie, niebieski-koagulacja, z kablem długości 4-5 metrów z wtykiem trzypinowym do diatermii [bowa, emed]. Uchwyt śr. 4 mm. Możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej – min.300 cykli sterylizacji w autoklawie | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Elektroda monopolarna szpatułkowa do uchwytu śr. 4 mm, prosta, długość 14,5 cm, możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Elektroda monopolarna typ haczyk kształt L, dł. 360-365 mm, wtyk 4 mm (Podać zaoferowaną długość: ……………..) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Elektroda monopolarna nóż długość całkowita 150-155 mm ,część robocza 3,3x25 mm, wtyk 4 mm (Podać zaoferowaną długość: ………………..) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Elektroda monopolarna kulka 4 mm, dł. całkowita 125-130 mm,wtyk 4 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Elektroda monopolarna szpatułkowa do uchwytu śr.4 mm, prosta, długość 54-55 mm, .możliwość wielokrotnej sterylizacji parowej (Podać zaoferowaną długość: …………………….) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel monopolarny wtyk 3-pinowy, wejście na narzędzia 4 mm, dł. 3-3,5 m (Podać zaoferowaną długość: ………………………) | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel bipolarny dł. 3-3,5 m wtyk typ vallejlab, emed, bowa (Podać zaoferowaną długość: ……………………) | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Pinceta bipolarna prosta dł. 16-16,5 cm końce proste 1 mm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Pinceta prosta bipolarna końce proste 1 mm, dł. 19-20 cm (Podać zaoferowaną długość: ……………………..) | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 13 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
31711140-6 Elektrody, 32572300-6 Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania
PAKIET NR 14 – resuscytatory i maski tlenowe
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Resuscytator do wentylacji noworodków i niemowląt. Możliwość wentylacji niemowląt i noworodków. Podawana objętość 140-180 ml. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Zawór ciśnieniowy 40 cm H2O z możliwością blokady. Rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie - w temp 134ºC z wyłączeniem rezerwuaru tlenu. Możliwość podłączenia manometru jednorazowego użytku do pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
2 | Resuscytator dla dzieci. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała 10 - 30 kg. Objętość oddechowa 450-600 ml. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Rezerwuar tlenu o objętości minimum 1500ml. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni. Możliwość wielokrotnej sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp. 134ºC ) włącznie z rezerwuarem tlenu. Instrukcja obsługi w języku polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Resuscytator dla dorosłych z rezerwuarem tlenu. Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 30 kg. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Odłączany rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Zabezpieczenie przed wypadaniem z ręki w postaci paska. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu. Objętość oddechowa 1100 ml. Rezerwuar tlenu o objętości minimum 1500 ml. Instrukcja obsługi w języku polskim z wykazem części zamiennych | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Resuscytator (worek samorozprężalny do resuscytacji). Możliwość wentylacji pacjentów o masie ciała od 15 kg. Prosta konstrukcja zaworu pacjenta ułatwiająca demontaż w celu czyszczenia i sterylizacji - zawór z pojedynczą membraną. Możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączek. Dodatkowa powłoka worka zabezpieczająca przed wytworzeniem zbyt wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych bez skokowej utraty objętości oddechowej. Odłączany rezerwuar tlenu o objętości 1500-1600 ml umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszanie oddechowej. Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni. Możliwość sterylizacji wszystkich elementów resuscytatora w autoklawie (w temp 134ºC) włącznie z rezerwuarem tlenu | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 5 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
6 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 4 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
7 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 3 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
8 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 2 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
9 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 1 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
10 | Maska twarzowa - możliwość sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134ºC - w całości wykonana z przezroczystego silikonu - miękki kołnierz zapewniający dobrą szczelność - rozmiar nr 0 | szt. | 3 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 14 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33171200-1 Przyrządy do resuscytacji, 33171210-4 Maski do resuscytacji, 33157700-2 Worki ambu
PAKIET NR 15 – kleszczyki do intubacji Magilla
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Kleszczyki do intubacji Magilla anatomicznie wygięte. Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Dostęp do rozmiarów: małe (16-17 cm), średnie (19-20 cm) i duże (24-25 cm) | szt | 30 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 15 : | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
33171000-9 Przyrządy do anestezji i resuscytacji
PAKIET NR 16 – kabel do EKG
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Kabel EKG 3-żyłowy – jednoczęściowy, typ żabka/klamra (kolory czerwony, zielony, żółty), długość całkowita 319 cm (+/-1%), złącze kątowe z wbudowanym rezystorem zabezpieczającym przed impulsem defibrylatora, 8 pinów, przeznaczony do defibrylatorów serii DefiMax (Emtel), rok prod. 2022 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 16 : | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
2572300-6 Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania
PAKIET NR 17 – zastawka pacjenta wielorazowego użytku do respiratora
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Zastawka pacjenta wielorazowego użytku do przewodów oddechowych respiratorów. Zastawka musi być wyposażona w port umożliwiający podłączenie zastawki PEEP, membranę wydechową do zaworu, membranę wargową do zaworu | szt | 20 |  | 0 |  | 0
2 | Zastawka pacjenta bez zaworu ciśnieniowego dedykowana dla respiratorów ParaPac – zalecana przez producenta | szt | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 17 : | Wykonane ze stali nierdzewnej do wielokrotnego użytku. Rozmiary małe ( 16 cm ), średnie ( 20 cm ) i duże ( 24 cm ) |  |  |  | 0 |  | 0
33171200-1 Przyrządy do resuscytacji
PAKIET NR 18 – prowadnica wielorazowego użytku do rurek intubacyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Prowadnica wielorazowego użytku do wymiany rurek intubacyjnych. Elastyczny instrument medyczny bez lateksu i ftalanów. Dostęp do rozmiarów 10, 15 | szt. | 35 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 18 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33171100-0 Przyrządy do anestezji
PAKIET NR 19 – staza taktyczna dla ratownictwa medycznego
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Taktyczna opaska zaciskowa - służąca do zabezpieczenia kończyn na wypadek amputacji urazowych lub silnych krwawień tętniczych. Staza posiadająca pasek uciskowy z rzepem, kołowrót regulujący siłę ucisku, miejsce do zapisania godziny założenia, staza typu CAT lub równoważna (zgodnie z opisem) | szt. | 8 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 19 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
35113480-7 Ochronne opaski na nadgarstki
PAKIET NR 20 – strzygarka chirurgiczna, ostrza
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Strzygarka chirurgiczna współpracująca z ostrzami jednorazowego użytku. Akumulatorowana, z ruchomym 360 stopni ostrzem podczas strzyżenia w wielu płaszczyznach, ostrze winno zmieniać pozycję pod wpływem nacisku na skórę bez potrzeby dotykania ostrza, bateria litowo-jonowa bez efektu pamięci i efektu leniwej pamięci, czas ładowania całkowicie rozładowanej baterii - max. 4 godz., czas strzyżenia po całkowitym naładowaniu min. 160 min., ledowy wskaźnik naładowania baterii. Klasa wodoodporności IPX7, w komplecie z ładowarką. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
2 | Ostrza jednorazowego użytku uniwersalne do każdego typu owłosienia do strzyżenia na sucho i mokro, z kierunkiem wzrostu włosów i pod włos, konstrukcja ostrzy winna minimalizować ryzyko uszkodzeń skóry. Nieruchoma dolna powierzchnia ostrza winna chronić skórę, a górna ruchoma obcinać włosy, bezdotykowa aplikacja ostrzy z opakowania. Opakowanie typu blister-pack, ostrza pakowane pojedynczo, kompatybilne ze strzygarką z poz.1. | szt. | 1500 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 20 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33169000-2 Przyrządy chirurgiczne
PAKIET NR 21 – pozycjonery ciała do zabiegów operacyjnych
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | nazwa producenta
1 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner o kształcie półwałka rozmiaru 50-60cm x 15-16cm x 10-12cm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner głowy o kształcie rogala 20-22cm x 5-6cm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner uniwersalny pod nadgarstek o kształcie prostopadłościanu w rozmiarze 10-12 cm x 5 cm x 2 cm 35-40cm x 11-12cm x 5-6cm | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
4 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner uniwersalny o kształcie prostopadłościanu w rozmiarze 35-40cm x 11-12cm x 5-6cm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
5 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner typu podkład z wypustkami w rozmiarze 50-60cm x 11-12cm x 1,5-2cm | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
6 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner w kształcie poduszki w rozmiarze 35cm x 10-12cm x 5cm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
7 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG,posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner w kształcie poduszeczki w rozmiarze 10cm x 5-6cm x 2-3cm. | szt. | 4 |  | 0 |  | 0
8 | Pozycjoner wykonany z wysokiej jakości polimerów, hypoalergiczny, bez dodatku silikonu i lateksu, przezierne dla promieni RTG, posiadające certyfikat ISO13485, CE, FDA lub równoważny (dostarczony wraz z pierwszą dostawą towaru). Pozycjoner skośny w rozmiarze 30cm x 18-20cm x 7/3 cm. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 21 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33162200-5 Przyrządy używane na salach operacyjnych
PAKIET NR 22 – stetoskop internistyczny/ pediatryczny
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Klasyczny stetoskop internistyczny/ pediatryczny (2 w 1), wyrób medyczny. Głowica wykonana ze stali nierdzewnej. Dwutonowa membrana, która umożliwia osłuchiwanie zarówno wysokich, jak i niskich dźwięków, bez konieczności odwracania głowicy. Dwie membrany: duża 42-43 mm do osłuchiwania dorosłych, mała 32-33 mm - pediatryczna dla dzieci. Mała membrana zintegrowana z obwódką, z możliwością ściągnięcia i zmiany w otwarty lejek. Jednokanałowy przewód, miękkie samouszczelniające się oliwki, ciepła obwódka głowicy, min. 2 lata gwarancji (wskazać okres gwarancji: ………………….) | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 22 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33196000-0 Pomoce medyczne, 33195000-3 System monitorowania pacjentów
PAKIET NR 23 – materac przeciwodleżynowy z pompą
l.p. | przedmiot zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie wg j.m. | cena jednostkowa netto wg j.m. | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | nazwa handlowa i jeżeli dotyczy nr katalogowy | podać nazwę producenta
1 | Materac przeciwodleżynowy, bąbelkowy (komorowy), napełniany naprzemiennie ciśnieniem. Płynna, ręczna regulacja ciśnienia w materacu, dobierana indywidualnie do wagi pacjenta. Posiadający wyłogi do mocowania na łóżku oraz cichą pompę elektryczną (zasilanie: 230V, 50Hz). Materac wykonany z materiałów łatwych w utrzymaniu czystości. Długość: 200-204 cm, szerokość: 90-92 cm. Wyrób medyczny. (podać wymiary: ……………………..) | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ PAKIETU NR 23 : |  |  |  |  | 0 |  | 0
33196100-1 Sprzęt dla osób starszych, 33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
……………...……. (miejscowość), dnia ………… r.
Podpisy osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym