Nr postępowania: WSSE.DEA OZPA 272.20.2023 Załącznik nr 2 do SWZ -ZMIANA

 **Wykonawca:**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**……………………………………………..**

**(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:**

**NIP/ PESEL; KRS/CEiDG)**

**Formularz przedmiotowy /składane wraz z ofertą/**

**Dostawa dygestoriów laboratoryjnych wraz z montażem do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi”**

**Część 1: Dygestoria duże w ilości 2 szt.**

**Określone parametry w Tabeli 1 mają charakter obligatoryjny. Nie spełnienie chociażby jednego parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.**

**Tabela 1.**

|  |  |
| --- | --- |
| **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE** | **OFEROWANE** |
| Oferowany produkt to dygestoria w ilości 2szt. Producent: …………………….. ( pełna nazwa, strona www.)Model: …………………………. nr katalogowy : ……………………Rok produkcji: …………………………  |
| **WYMAGANIA TECHNICZNE:**  |
| 1. Przeznaczonedo pracy ze stężonymi kwasami i odczynnikami organicznymi.

  |
| 1. Wymiary zewnętrzne:

szerokość od 1800 do 1850 mmwysokość od 2100 do 2600 mm głębokość od 900 do 1000 mm | *wypełnić:**2. Wymiary zewnętrzne:* *szer.…… mm* *wys,.… mm* *gł… mm*  |
| 1. System wentylacyjny w tylnej ścianie.
 |
| 1. Blat roboczy wykonany z litego spieku ceramicznego z podniesionym obrzeżem z czterech stron. Blat narażony będzie na działanie stężonych kwasów (np. solny, azotowy, siarkowy,

octowy) oraz rozpuszczalników organicznych (np. aceton, acetonitryl, metanol, octan etylu, toluen) |
| 1. ***Zlewik ceramiczny (wym. ok. 250 x 100mm) osadzony z tyłu blatu***
 |
| 1. Listwa armaturowa – 2 zawory wody oraz 2 gniazdka prądowe z zabezpieczeniem przed pyłami i wodą, zasilanie jednofazowe ~~230 V
 |
| 1. Oświetlenie poza obrębem komory roboczej pyłoszczelne i chronione przed silnymi strumieniami wody.
 |
| 1. Dolna szafka wentylowana, zamykana na klucz
 |
| 1. Okno przesuwne pionowo wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed

niekontrolowanym spadkiem okna |
| 1. Szyby w oknie ze szkła bezpiecznego hartowanego lub laminowanego, z możliwością przesuwu w płaszczyźnie poziomej
 |
| **WYMAGANE DOKUMENTY:** |
| 1. Dokumenty gwarancyjne
 |
| **POZOSTAŁE WYMAGANIA:** |
| 1. Transport, wniesienie na IIIp, instalacja
 |
| 1. Gwarancja 24 miesięcy
 |
| 1. Montaż do istniejącej instalacji wyciągowej.
 |

**Tabela 2.**

**Parametry dodatkowo punktowane, stanowiące kryterium oceny ofert.**

|  |  |
| --- | --- |
| Gwarancja: 24 miesięcy – 0 pktpow. 24 miesięcy – 36 miesięcy włącznie – 20 pktpow. 36 miesięcy- 40 pkt | Wykonawca określa w Formularzu Ofertowym w Załączniku nr 1 do SWZ |

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez:

………………………………………………………………………………………….

(wpisać imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie w imieniu Wykonawcy)