## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.124.2024.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych pozwalających na wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Mikrobiologii.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia:
Cena brutto # :
|  | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..……………………… ………………………………..……………………… ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..……………………… ………………………………..………………………
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski. Wymóg nie dotyczy materiałów zużywalnych.
9. | Oświadczamy, że oferowane produkty spełniają wszystkie postawione wymagania graniczne określone w zalączniku nr 1b do SWZ.
10. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
11. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
12. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
13. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## zał. nr 1a
| DFP.271.124.2024.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ
Załącznik nr …….. do umowy
Arkusz cenowy
| Cena oferty brutto (A+B)# | 0 | (bez kosztów zużycia energii elektrycznej)
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość łącznie wykonanych oznaczeń (wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników) w okresie 24 miesięcy^ | Cena brutto# za jeden zwalidowany i wydany wynik | Cena brutto# za 24 miesiące
1. | Wykrywanie genów karbapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP | 12000 | 0 | 0
|  |  | RAZEM (A)# | 0
^Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.
Lp | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje)
1
2
3
4
5
6
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. # jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Przedmiot dzierżawy | Okres w miesiącach | Ilość sztuk | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  | Czynsz dzierżawny brutto # za 1 miesiąc za 1 szt | Czynsz dzierżawny brutto # (za 24 m-ce)
1. | Analizator w technologii Real time PCR z możliwością oznaczania w płytkach 96-dołkowych i stripach. Minimum 6 kanałów detekcji. Odczyt od góry. | 24 | 1 | Nazwa urządzenia |  |  | 0 | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
[7 empty] | RAZEM (B)#: | 0
# jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
Lp | Koszt zużycia energii elektrycznej dzierżawionego urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Analizator w technologii Real time PCR z możliwością oznaczania w płytkach 96-dołkowych i stripach. | 7956 | godziny | 0.69 |  |  | 0
[6 empty] | RAZEM: | 0

## zał. nr 1b
| DFP.271.124.2024.KK |  | Załącznik 1b do SWZ
Załącznik nr ………. do umowy
WYMAGANIA GRANICZNE
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych pozwalających na wykonanie badań oraz zwalidowanie i wydanie wyników: wykrywanie genów karbapenemaz OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP (cena za badanie CPR) wraz z dzierżawą analizatora w technologii Real Time.
L.p | Zestawy odczynnikowe, materiały zużywalne i kontrolne CE IVD do wykrywania genów karbapenemaz: OXA-48, KPC, NDM, VIM, IMP | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Dostawa zestawów odczynnikowych CE IVD umożliwiających jednoczasową detekcję oraz różnicowanie genów karbapenemaz, w tym OXA-48; KPC; NDM, VIM, IMP na różnych kanałach detekcji. | TAK
2. | Wymagane dostarczenie wszystkich innych odczynników (jeśli są wymagane) koniecznych do przeprowadzenia amplifikacji/detekcji w technologii Real time PCR i przygotowania reakcji PCR – zgodnie z protokołem producenta zestawu. | TAK
3. | Możliwość izolacji DNA bakterii z wymazów z odbytu oraz z próbek kału. | TAK
4. | Wymagane dostarczenie materiału kontrolnego, w tym: 1. kontroli wewnętrznej (IC) umożliwiającej kontrolę jakości ekstrakcji DNA; 2. kontroli pozytywnej dla każdej z karbapenemaz 3. kontroli negatywnej (tylko w przypadku jeżeli nie może zostać zastąpiona H2O PCR). | TAK
5. | Możliwość przygotowania mieszaniny reakcyjnej PCR dla dowolnej liczby reakcji. | TAK
6. | Możliwość wykonania reakcji PCR w postaci multipleksu (5 karbapenemaz równocześnie) ale wykrywanie każdej z osobna na odrębnym kanale detekcji. | TAK
7. | Każdorazowo do zamawianego zestawu dołączona zostanie przez Producenta instrukcja obejmująca procedurę wykonania oznaczenia oraz walidacji testu. | TAK
8. | Przy każdej dostawie do testu dołączony przez Producenta Certyfikat jakości (Quality Control Certyficate) dla danej serii (LOT-u) testu. | TAK
9. | Transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez Producenta. | TAK
10. | Ilość odczynników w zestawie umożliwi wykonanie nie mniej niż 50 oznaczeń. | TAK
11. | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy. | TAK
12. | Wymagane dostarczenie materiałów zużywalnych w postaci stripów oraz ich zamknięć/zatyczek, posiadających walidację z oferowanym analizatorem. Materiały zużywalne muszą posiadać potwierdzenie do zastosowań w diagnostyce PCR, tj. wolne od kontaminacji enzymami DNase lub RNase oraz pozbawione kontaminacji ludzkim genomowym DNA. | TAK
13. | Wymagane dostarczenie wszystkich innych materiałów zużywalnych posiadających walidację z oferowanym aparatem jeśli są niezbędne do przeprowadzenia reakcji RT PCR i obsługi aparatu. | TAK
14. | Wymagane dostarczenie kontroli zewnątrzlabolatoryjnych dla badanych parametrów (genów oporności) przynajmniej raz w roku w trakcie trwania umowy | TAK
L.p | Dzierżawa analizatora w technologii Real time PCR z możliwością oznaczania w płytkach 96-dołkowych i stripach. Minimum 6 kanałów detekcji. Odczyt od góry. | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Automatyczny analizator fabrycznie nowy rok produkcji min. 2023 z możliwością oznaczeń na płytkach i stripach pozwalający na przeprowadzenie oznaczeń z poz. 1 (tabeli powyżej). | TAK
2. | Analizator płytkowy/stripy do przeprowadzania reakcji amplifikacji/detekcji wyposażony w laptop, UPS i dodatkowy sprzęt niezbędny do prawidłowego działania analizatora. | TAK
3. | Pojemność aparatu 96 dołków, z możliwością dołożenia 384 dołków na dodatkowym bloku (przy zgłoszeniu takiego zapotrzebowania przez Zamawiającego); wyposażony w 6 kanałów detekcji, odczyt od góry | TAK
4. | Możliwość samodzielnej wymiany bloków bez utraty parametrów technicznych urządzenia takich jak ilość możliwych do wykorzystania przy analizie kanałów detekcji / wzbudzenia. Brak konieczności kalibracji urządzenia po wymianie bloku | TAK
5. | Możliwość zastosowania dla bloku 96-dołkowego płytek 96-cio dołkowych oraz pojedynczych probówek lub w postaci stripów. Jeżeli to konieczne, wymagane dostarczenie dodatkowych akcesoriów do zastosowania stripów zamiast płytek. | TAK
6. | W przypadku konieczności kompensacji kolorów wymagane dostarczenia zestawu (ów) do jej przeprowadzenia w ilości, która zapewni wykonywanie kompensacji przez cały okres obowiązywania umowy. | TAK
7. | Interpretacja wyników poprzez odpowiednie oprogramowanie z możliwością wizualizacji krzywych amplifikacji oraz automatycznym generowaniem wartości Cp/Ct, które umożliwią wstępną interpretacje wyniku. | TAK
8. | System wzbudzania/detekcji umożliwiający oświetlenie wszystkich dołków w ten sam sposób (pod tym samym kątem). Brak efektu brzegowego | TAK
9. | Możliwość wydruku bieżącej listy wyników wykonanych oznaczeń bezpośrednio z poziomu analizatora. | TAK
10. | Możliwość sterowania przebiegiem reakcji w czasie jej trwania poprzez dodanie dowolnej liczby dodatkowych cykli lub wcześniejsze jej zakończenie zależnie od obserwowanych na bieżąco danych | TAK
11. | Możliwość elastycznego doboru filtrów wzbudzania/emisji | TAK |  | Cy5
12. | Możliwość integracji aparatu z laboratoryjnym systemem informatycznym użytkownika | TAK
13. | Przegląd techniczny zgodny z wymogami Producenta lecz nie rzadziej niż raz w ciągu roku w ramach ceny oferty. | TAK
14. | W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca dostarczy wszystkie odczynniki tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności niezbędnych do prawidłowego działania analizatora np. kalibracji, wymiana lampy optycznej itp. – czynności wykonywane w ramach obsługi serwisowej. | TAK
15. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia badań określonych w specyfikacji (wraz z pierwszą dostawą). | TAK
16. | Instalacja analizatora uwzględnia wszystkie niezbędne elementy wyposażenia dostarczone w ramach ceny oferty. | TAK
17. | W przypadku konieczności ustawienia aparatu na odpowiednim podłożu, wszystkie niezbędne elementy zostaną dostarczone i zainstalowane w ramach ceny oferty. | TAK
18. | Wykonawca wyraża zgodę na oznakowanie analizatora przez Zamawiającego w celach ewidencyjnych na czas obowiązywania umowy. Oznaczenie zostanie całkowicie usunięte przez Zamawiającego przed wydaniem analizatora wykonawcy. | TAK
19. | Wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi sprzętu wraz z dostawa sprzętu oraz szkolenia z zakresu organizacji stanowisk pracy w pracowni (1 cykl szkoleń /rok) zakończone uzyskaniem certyfikatu. | TAK
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH
L.p | Parametry | Parametry Wymagane | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)*
1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonujący w Zakładzie Mikrobiologii Szpitala Uniwersyteckiego (LSI) a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku. b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany (nie wypełniać)
5. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych; c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu; d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania; | Parametr wymagany (nie wypełniać)
6. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie a) Podział błędów na kategorie a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie; b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie; c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę; b) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu a. Krytyczny – reakcja 1 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 4 h b. Pilny – reakcja 12 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 48 h c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni | Parametr wymagany (nie wypełniać)
7. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. integracji. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
8. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach. | Parametr wymagany (nie wypełniać)
*Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.