## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ - po zmianach 11.10.2022
Załącznik nr 1 do umowy NZ.280.26.202
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jałowych jednokrotnego użytku, zbiorczo zapakowanych zestawów wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji, roztworu do wewnątrzgałkowych irygacji, noży mikrochirurgicznych oraz witrektomów przednich wraz z użyczeniem sprzętu do fakoemulsyfikacji zaćmy. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie dostarczyć zamawiającemu do używania sprzęt do fakoemulsyfikacji zaćmy – zwany dalej urządzeniem – konfiguracja sprzętu – tabela nr 2, wymagania techniczne – tabela nr 3, warunki gwarancji: fakoemulsyfikator (w tym głowice do fakoemulsyfikacji z możliwością oscylacyjnej pracy, głowice do automatycznego wszczepu soczewek sterowane za pomocą przełącznika nożnego oraz końcówki I/A Bimanualne ) -36 miesięcy od daty instalacji. UWAGA: Zamawiający dopuszcza sprzęt do fakoemulsyfikacji zaćmy używany, nie starszy niż 2014 rok 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do ...… dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ………………………………… . Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją : 8. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego.
TABELA nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Jałowy, jednokrotnego użytku, (zbiorczo zapakowany) zestaw wstępnie przygotowanych (rozpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji Wymagany skład zestawu: kaniula do hydrodyssekcji 25 G; kaniula 27 G (3 szt.); obłożenie na stolik 140 x 140 cm; cystotom 25 G; obłożenie pacjenta 100 x 120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym; kaseta do urządzenia z tipem o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzącym poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 45 stopni wraz z osłonką na tip (dopuszcza się na zewnątrz opakowania). UWAGA: Zamawiający wymaga zaoferowania kasety tego samego producenta, co zaoferowane urządzenie; nóż do paracentezy 1,2 mm; nóż typu SLIT 2,4 mm; plastikowa osłonka na oko; mikrogąbki (6 szt.); kieliszek plastikowy 30 ml; kieliszek plastikowy 60 ml; sączki 20 cm; fartuch L z ręcznikiem; fartuch L; opatrunek na oko; gaziki 5 x 5 cm (5 szt.); gaziki 8 x 8 cm (5 szt.); plaster 2,5 x 13 cm; strzykawka 2 ml z gwintem; strzykawka 3 ml z gwintem (3 szt.); ręcznik papierowy. | szt. | 8280
2. | Roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji w opakowaniach umożliwiających przeprowadzenie operacji zaćmy przy pomocy zaoferowanego urządzenia, będący sterylnym fizjologicznym roztworem soli, izoosmotycznym z cieczą wodnistą, zawierający: chlorek sodu (NaCl) 0,64 %, chlorek potasu (KCI) 0,075 %, dwuwodzian chlorku wapnia (CaCl2·2H2O) 0,048 %, sześciowodzian chlorku magnezu (MgCl2·6H2O) 0,03%, trójwodzian octanu sodu (C2H3NaO2·3H2O) 0,39%, dwuwodzian cytrynianu sodu (C6H5Na3O7·2H2O) 0,17%; opakowanie a 500 ml | szt. | 4140
3. | Nóż mikrochirurgiczny jałowy, jednorazowy, stalowy, pakowany sterylnie, jednostronnie ostrzony (z góry) z plastikową rączką, typu CRESCENT 2,3 mm, zagięty pod kątem 55° | szt. | 48
4. | Nóż mikrochirurgiczny jałowy, jednorazowy, stalowy, pakowany sterylnie z plastikową rączką, typu SLIT, zagięty pod kątem 45°, ostrze o wielkości 2,2 mm – 2,4 mm | szt. | 54
5. | Nóż mikrochirurgiczny jałowy, jednorazowy, stalowy, pakowany sterylnie z plastikową rączką, grotowy, ostrze 1,2 mm | szt. | 132
6. | Witrektomy przednie 23 Ga kompatybilne z oferowanym sprzętem | szt. | 48
|  |  |  | Razem Netto: |  | Razem Brutto:
TABELA nr 2
Lp. | Urządzenie do fakoemulsyfikacji zaćmy z konfiguracją standardową: | Jednostka miary | Ilość (szt.)
1. | 2 | 3 | 4
1 | Konsola | szt. | 1
2 | Przełącznik nożny | szt. | 1
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | szt. | 1
4 | Pilot zdalnego sterowania | szt. | 1
5 | Pokrowiec ochronny | szt. | 1
6 | Nośnik pamięci USB | szt. | 1
7 | Głowica do fakoemulsyfikacji z możliwością oscylacyjnej pracy | szt. | 11
8 | Głowica do automatycznego wszczepu soczewek sterowana za pomocą przełącznika nożnego | szt. | 5
9 | Końcówki I/A Bimanualne | kpl | 11
10 | Witrektom przedni 23 Ga | szt. | 6
11 | Pęseta do diatermii | szt. | 3
12 | Przewód do diatermii wielokrotnego użytku | szt. | 3
13 | Kluczyk do odkręcania tipów głowicy U/S | szt. | 3
TABELA NR 3
WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE I POŻĄDANE URZĄDZENIA OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:
PARAMETRY
IRYGACJA – ASPIRACJA
Pompa perystaltyczna
Zakres przepływu aspiracyjnego min. 60 ml/min.
Zakres regulacji podciśnienia w trybie irygacji / aspiracji min. 0-700 mmHg
Przepływ zwrotny – reflux w zakresie do min. 140mmHg
Kaseta pompy perystaltycznej z membraną, po której przesuwają się rolki pompy perystaltycznej zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy
Sensor irygacji – sygnalizacja nagłego spadku ciśnienia oraz braku płynu irygacyjnego
Zamknięty system płynowy
System stabilizacji komory przedniej, automatycznie kompensujący wahania ciśnienia wewnątrzgałkowego w czasie zabiegu, pracujący w zakresie 20-110 mmHg
FAKOEMULSYFIKACJA
Głowica fako z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej. Oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy, regulowane w sposób całkowicie niezależny od ruchu wzdłużnego, tj. ultradźwięków generowanych w osi głowicy
Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji, w zakresie min. 1-100 pulsów/sek.
Tryb fako „burst”
Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst” w zakresie min. 2-500 ms
Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass” (specjalny otwór w ściance bocznej)
WITREKTOMIA PRZEDNIA
Napęd noża do witrektomii – pneumatyczny, realizowany dwiema liniami pneumatycznymi, nóż nieposiadający sprężyny zamykającej port
Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością powyżej 3500 cięć/min.
Możliwość ustawienia trybu pojedynczego cięcia do wykonania irydektomii
DIATERMIA
Diatermia zintegrowana z urządzeniem
Diatermia sterowana z przełącznika nożnego
Liniowy tryb pracy diatermii
INNE
Dokumentacja w języku polskim: katalogi lub inne materiały opisujące przedmiot zamówienia wraz z instrukcją użytkowania
Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych
Bezprzewodowy sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji
Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji przełącznika nożnego
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym sekwencji zabiegu
Możliwość pracy z urządzeniem do nakładania parametrów wykonywanego zabiegu na zapis VIDEO
Zintegrowana taca o regulowanej wysokości
Zintegrowany statyw kroplówki oraz podstawa jezdna
Zasilanie min. 220*240V/50-60Hz
Klasa ochronności I
Złącze USB umożliwiające zapis parametrów używanych przez operatora na przenośnym nośniku pamięci
Utrzymanie pracy konsoli (brak konieczności ponownego uruchamiania) w przypadku zasilania
Oświetlenie zintegrowanej tacki
Możliwość ustawiania pożądanego poziomu ciśnienia wewnątrzgałkowego, podciśnienia i szybkości przepływu aspiracji w krokach fako, I/A i Vit. dla każdego poziomu przełącznika nożnego (tj. np. w pozycji irygacja, irygacja-aspiracja jak i irygacja-aspiracja-ultradźwięki).