## Pakiet nr 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
PAKIET NR 1
| PAPIERY KREPOWE, TAŚMY DO PAKOWANIA | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Papier do sterylizacji, krępowany, kolor biały lub zielony, gramatura 60g/m2. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m. Wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,9 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,6 kN/m. Zawartość chlorków maksymalnie 0,015%, siarczanów maksymalnie 0,018%.
A | Papier rozmiar 100x100cm | szt. | 700
B | Papier rozmiar 120x120cm | szt. | 700
2 | Zewnętrzne opakowania ochronne– kolorowe, ochronne arkusze o bardzo wysokiej odporności na przerwanie stosowane jako warstwa zewnętrzna, przeznaczone do pakowania ciężkich zestawów, zarówno do sterylizacji jak i transportowania materiału.Opakowanie wytworzone jest z 60 g/m2 polipropylenu (PP) typu spunbonded charakteryzującego się dużą wytrzymałością na rozerwanie. Może być stosowane w sterylizacji parowej, tlenkiem etylenu i plazmowej. Papier rozmiar 120 x 120 cm. | szt. | 700
3 | Opakowanie sterylizacyjne arkuszowe. Połączone warstwy polipropylenowe(PP) trzy typu spunbonded (splątane włókna) (S) oraz dwie typu meltblown (stopiona warstwa przepuszczalna) (M) tworzące strukturę SSMMS, zapewniające wytrzymałą i pewną barierę mikrobiologiczną wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.: EN ISO 11607- 1:2017 lub ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014 oprócz tego charakteryzujące się następującymi cechami i parametrami: Kolor niebieski, możliwość stosowania dla opakowywania wyrobów sterylizowanych parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem lub plazmą, możliwość stosowania, gdy wymagana jest konieczność użycia szczególnie wytrzymałego opakowania. Wymagana charakterystyka wytrzymałościowa: Gramatura 55 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie MD 140N, wytrzymałość na rozciąganie CD 106N, rozciąganie MD %, rozciąganie CD 89%, Wytrzymałość na rozdarcie MD71N, wytrzymałość na rozdarcie CD 48N, odporność na zwilżanie wodą 550mm H20, przepuszczalność powietrza 0,29m3/m2/s. Potwierdzenie powyższych parametrów w postaci karty charakterystyki wytrzymałościowej wydanej przez producenta. Potwierdzenie zgodności z aktualnie obowiązującymi normami, rozmiar 120x120cm. | szt. | 300
4 | Taśma wskaźnikowa do zamykania pakietów, ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, o szerokości 1,9 cm i dł 50 -55 cm. Nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. | szt. | 20
5 | Taśma do zamykania pakietów, bez wskaźnika procesu sterylizacji parowej, o szerokości 1,9 cm i dł 50 - 55 cm. Nieodklejająca się od pakietów podczas sterylizacji. Zmiana zabarwienia jednoznaczna i łatwa w interpretacji. | szt. | 20
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/
Note on B599: m.bednarska:a wczym ma być równoważny?

## Pakiet nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
PAKIET NR 2
| AKCESORIA DO STERYLIZACJI | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Etykiety podwójnie samoprzylepne po 750 szt w rolce. Nadające się do metkownic trzyrzędowych drukujących wzdłuż przesuwu taśmy. Etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parowej typ 1. W rzędzie pierwszym- numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne),kod (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), w rzędzie trzecim -datę ważności (8-12 w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), wałek z tuszem. | rolka | 10
2 | Koperta z nadrukiem do dokumentowania procesów sterylizacji, liczba cykli do zaprotokołowania na jednej kopercie - 16 ( 7 na pierwszej i 9 na drugiej stronie koperty), miejsca na wklejenie, podwójnie samoprzylepnej etykiety , wskaźnika klasy 6 odpowiadającego parametrom danego cyklu (o ile stosowany), wskaźnika z PCD systemu Helix , Koperta posiada miejsca na zapisy decyzji w sprawie zwolnienia sterylizatora do pracy w danym dniu oraz zwolnienia każdego cyklu z podpisem osoby odpowiedzialnej za daną czynność. Opakowanie 100 szt. | op. | 1
3 | Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych, nie zawiera CFC (chlorofluorowęglowodorów), przepuszczalny dla pary wodnej, w aerozolu. Opakowanie 0,4 l | op. | 8
4 | Wkładki absorpcyjne używane do wykładania tac narzędziowych, jak również do ich obłożenia od spodu, adsobujące nadmiar wilgoci co pozwala na osiągnięcie suchych wsadów, do sterylizacji parowej, zgodne z normą EN 868-2:2009 rozmiar 250 mm x 300 mm | szt. | 1000
5 | Olej do końcówek roboczych silników ortopedycznych, nie zawiera silikonu, przepuszczalny dla pary wodnej, w aerozolu. Opakowanie 300 ml | op. | 5
6 | Plomby bezpieczeństwa do kontenerów plastikowe uniwersalne, bez wskaźnika. Opakowanie 1000 szt. | szt. | 1
7 | Marker odporny na warunki sterylizacji parowej, czarny, nietoksyczny. | szt. | 10
8 | Filtr do kontenera ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej o średnicy 190 mm. Opakowanie zawiera 500 szt. | op. | 1
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Pakiet nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
PAKIET NR 3
| OPAKOWANIA PAPIEROWO- FOLIOWE | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
Rękawy papierowo-foliowe ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i formaldehydzie - gramatura papieru 70 g/m2 - folia minimum pięciowarstwowa, grubość folii maksimum 52 mikrony - wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu oznaczenia nr serii, rozmiaru, nr katalogowego i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczenie CE umieszczone na opakowaniu zbiorczym, - wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, wytrzymałość zgrzewu minimum 4,2N/15mm - wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy - zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN 868-3 i 5 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE
1 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 75 mmx200 m | szt. | 4
2 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 100 mmx200 m | szt. | 5
3 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 150mm x 200m. | szt. | 5
4 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 200 mmx200 m | szt. | 3
5 | Rękaw paperowo-foliowy do sterylizacji płaski 250 mmx200 m | szt. | 2
6 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji z fałdąi 250mmx100 m. | szt. | 1
7 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji płaski 50 mm x 200 mm | szt. | 1
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Pakiet nr 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
PAKIET NR 4
| WSKAŹNIKI DO STERYLIZACJI | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Zintegrowane testy do kontroli wsadu w parze wodnej, walidowane z przyrządem tetowym procesu wg PN EN 867-5/EN ISO 11140-1 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego gke Steri-Record, symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych, narzędzi prostych. 500 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem | op. | 1
2 | Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej odczyt końcowy po 24 godzinach, zawierający spory Bacillus stearothermophilus, ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji, walidowany z przyrządem testowym wg PN EN 867-5/EN 867-5 z rurką ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (PCD) gke Steri-Record. Opakowanie 100 szt. | op. | 1
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Pakiet nr 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
PAKIET NR 5
| TACE | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Taca narzędziowa z rączkami (rączki wykładane do wnętrza tacy) przeznaczona do transportu narzędzi. Taca wykonana z niemagnetycznej stali nierdzewnej AISI 304 lub stali o analogicznych właściwościach, oznaczonej według normy równoważnej, elektropolerowanej, posiada perforowaną ściankę boczną w celu ochrony przed uszkodzeniem końcówek roboczych narzędzi chirurgicznych. Wymiar otworu perforacji ścianki bocznej 2,0 mm; średnica drutu obramowania górnego i dolnego 5 mm; dno wykonane z siatki o średnicy drutu 1,2 mm, kwadratowe oczko o boku 6 mm. Wymiary zewnętrzne tacy: 540 x 250 x 70 mm. Taca spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych, Wyrób zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych lub dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia jako wyrób medyczny. | szt. | 2
2 | Silikonowa mata elastyczna "jeżykowa" używana do ochrony delikatnych narzędzi, nadająca się do mycia w myjni dezynfektorze, odporna na temperaturę 134 stopni C. Rozmiar zgodny z tacą narzędziową z poz.1 | szt. | 1
3 | Koszyczek narzędziowy stosowany dla zabezpieczenia delikatnych, mikro narzędzi i innych drobnych elementów w trakcie procesów mycia, sterylizacji. Koszyczek wykonany z niemagnetycznej stali nierdzewnej AISI 304 lub stali o analogicznych właściwościach, oznaczonej według normy równoważnej, elektropolerowanej, perforowany . Wymiar otworu perforacji 2,0 mm. Wymiary zewnętrzne koszyczka: około 90 x 90 x 50 mm. Koszyczek spełnia wymagania procesów automatycznego mycia i dezynfekcji oraz sterylizacji narzędzi chirurgicznych, Wyrób zgłoszony do Rejestru Wyrobów Medycznych lub dopuszczony do stosowania w jednostkach ochrony zdrowia jako wyrób medyczny. | szt. | 1
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/

## Pakiet nr 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| Nazwa wykonawcy |  | .................................................................................................
| Adres wykonawcy |  | .................................................................................................
| Miejscowość ................................................ |  |  |  | Data .....................
PAKIET NR 6
| WSKAŹNIKI KONTROLI MYCIA I DEZYNFEKCJI | MATERIAŁY DO STERYLIZACJI
L.p. | Asortyment | j.m. | ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1 | Test kontroli skuteczności mycia w myjni dezynfektorze , substancja nietoksyczna i nie zawierająca produktów krwiopochodnych naniesiona na obie strony wskaźnika, do stosowania z metalowym uchwytem z systemu STF Brown, opakowanie 100 szt. | op. | 10
2 | Test do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze, test chemiczny, paskowy dla parametrów dezynfekcji termicznej 90 stopni C, 5 minut, łatwa interpretacja wyniku, jednoznaczna zmiana koloru. Opakowanie 100 szt. | op. | 10
3 | Zestaw do wykrywania pozostałości białek, test proteinowy do kontroli skuteczności mycia-metoda biuretowa (półilościowa), wykrywanie rzeczywistej pozostałości zanieczyszczenia białkiem walidacja skuteczności mycia narzędzi w myjniach dezynfektorach, zestaw zawiera odczynniki 48 badań | op. | 1
4 | Wskaźniki kontrolujące obecność energii w myjni ultradźwiękowej; test dający natychmiastowy wynik; jednoznaczna zmiana koloru; opakowanie 30 szt. | op. | 1
| OGÓŁEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| /podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela wykonawcy/ |  |  |  | /miejscowość i data/