Załącznik nr 14 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.13.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr  13

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Nóż radiochirurgiczny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Nóż radiochirurgiczny - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent ………………….. Kraj pochodzenia …………………….. |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Waga sprzętu max. 5,5 kg |
|  | Wysokość sprzętu w granicy od 110 do 120 mm |
|  | Szerokość sprzętu w granicy 240 - 255 mm |
|  | Możliwość przełączania trybów CUT/COAG na ekranie dotykowym |
|  | Możliwość przełączania trybów CUT/COAG penem |
|  | Możliwość przełączania trybów CUT/COAG pedałem nożnym |
|  | Możliwość zwiększania/zmniejszania mocy CUT/COAG na ekranie dotykowym |
|  | Możliwość zwiększania/zmniejszania mocy CUT/COAG penem |
|  | Możliwość zwiększania/zmniejszania mocy CUT/COAG pedałem nożnym |
|  | Częstotliwość pracy generatora min. 3,8 MHz |
|  | Cięcie monopolarne czyste regulowane w zakresie do 99 W, regulacja z krokiem +/- 1W, zwiększane na ekranie dotykowym, penem i pedałem nożnym |
|  | Cięcie monopolarne mieszane regulowane w zakresie do 50 W, regulacja z krokiem +/- 1W, zwiększane na ekranie dotykowym, penem i pedałem nożnym |
|  | Zaawansowany tryb monopolarny łączący uzyskanie hemostazy i dysekcji, zwolnienie pracy pozwala na uzyskanie lepszej hemostazy, natomiast przyspieszenie – na szybszą dysekcję. Regulacja w zakresie do 99 W |
|  | Urządzenie posiada tryby CUT, COAG, FULGURATION, BIPOLAR |
|  | Urządzenie posiada tryby mieszane cięcie z koagulacją w wariantach 90%CUT i 10%COAG |
|  | Urządzenie posiada tryby mieszane cięcie z koagulacją w wariantach 70%CUT i 30%COAG |
|  | Urządzenie posiada tryby mieszane cięcie z koagulacją w wariantach 50%CUT i 50%COAG |
|  | Ustawianie trybów przed rozpoczęciem pracy (zapamiętanie trybu na czas zabiegu) |
|  | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: bipolarne – min. 1 szt. monopolarne – min. 1 szt. neutralne – 1 szt. |
|  | Ekran dotykowy min. 4,3” |
|  | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia: komunikaty i opisy nieprawidłowości. |
|  | Sygnał dźwiękowy dla trybów alarmowych. |
|  | Zróżnicowany sygnał dźwiękowy dla różnych trybów |
|  | Możliwość ustawiania mocy zaawansowanego trybu monopolarnego ze sterylnego pola, za pomocą przełącznika ręcznego lub nożnego |
|  | Wyposażenie generatora |
|  | Elektrody do zabiegów (tnące, igłowe, pętlowe okrągłe, kwadratowe, żaglowe) |
|  | Pen do zabiegów chirurgicznych i drobnej chirurgii z przyciskami |
|  | Pen do zabiegów chirurgicznych i drobnej chirurgii bez przycisków |
|  | Elektrody kulowe |
|  | Dwuprzyciskowy włącznik nożny monopolarny do cięcia i koagulacji, kompatybilny z generatorem |
|  | Możliwość transportu bez konieczności kalibracji urządzenia |
|  | Dedykowany wózek |
|  | Urządzenie zastępcze dostarczone w ciągu 24H na czas naprawy ewentualnej awarii w okresie gwarancji |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów …………………. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |