## Parametry wymagane
FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane
Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.
Warunki wymagane Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków (opisanych w kolumnie: warunki wymagane) będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych stanowi podpisany FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Parametry wymagane. Niepodpisanie dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Zaferowany przedmiot zamówienia:
Nazwa handlowa (podać) _____________________________
Producent (podać) _____________________________
Rok produkcji (podać) _____________________________
Numer(-y) katalogowy(-e) (podać, jeżeli posiada, jeżeli nie posiada wpisać "nie posiada") _____________________________
Laryngologiczny mikroskop operacyjny- 1 szt.
Lp. | Warunki wymagane - Opis parametru
1. | Sprzęt medyczny fabrycznie nowy – rok produkcji min 2024, nie dopuszcza się sprzętu powystawowego i rekondycjonowanego, demonstracyjnego
2. | Mobilna kolumna podłogowa na kołach gwarantująca stabilność oraz możliwość łatwego przemieszczania we wszystkich kierunkach
3. | Wszystkie koła statywu skrętne, każde z kół wyposażone w blokadę
4. | Zabezpieczenie uniemożliwiające najechanie na kabel zasilający leżący na podłodze i jego przypadkowe przecięcie grożące porażeniem prądem personelu
5. | Zabezpieczenie uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie przewodu zasilającego z mikroskopu
6. | System wyważania wszystkich ruchów statywu i mikroskopu przeprowadzany przez użytkownika. System nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu.
7. | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów statywu i mikroskopu
8. | Aktywny system tłumienia wibracji głowicy
9. | Zasięg ramion nośnych liczony od osi statywu do osi głowicy mikroskopu w zakresie min. 1450 -1500 mm
10. | Zakres wychylenia głowicy na boki min. 45 stopni
11. | Zakres wychylenia głowicy przód/tył min. 160 stopni
12. | Oświetlenie światłowodowe
13. | Oświetlenie LED. Temperatura barwowa min. 5000 K
14. | System automatycznie ograniczający natężenie światła w zależności od bieżącej odległości roboczej
15. | Konstrukcja umożliwiająca łatwą dezynfekcję i czyszczenie kolumny
16. | Zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy dzielnik optyczny do podłączenia dodatkowych akcesoriów
17. | Zakres korekcji wady wzroku operatora w okularach min. +5D do min. – 8D
18. | Tubus uchylny min. 180 stopni z płynną regulacją pochylenia bez blokad. Okulary szerokokątne operatora o powiększeniu min. 12,5x
19. | Apochromatyczna optyka mikroskopu
20. | Bezstopniowy zoom w zakresie 1:6.
21. | System inteligentnej zmiany szybkości działania parametru focus w zależności od stopnia powiększenia (mniejsza szybkość przy większym powiększeniu)
22. | Funkcja manualnej zmiany zoom i fokus w przypadku braku zasilania
23. | Zmiana parametru zoom i fokus poprzez przyciski na rękojeści mikroskopu
24. | Zmotoryzowany system focus (ogniskowej)
25. | System płynnej zmiany ogniskowej realizowanej jednym obiektywem w zakresie min 200 do min 620 mm
26. | Zmiana pozycji rękojeści mikroskopu. Rękojeści ułożone symetrycznie względem siebie.
27. | Zwalnianie sprzęgieł elektromagnetycznych kolumny oraz głowicy poprzez przyciski na rękojeściach mikroskopu
28. | Funkcja programowania przycisków zwalniania hamulców elektromagnetycznych do zwalniania hamulców tylko statywu z nieruchomą głowicą lub tylko głowicy z nieruchomym statywem, każdy z rodzajów zwalniania przypisany do oddzielnego przycisku niezależnie od przycisków zwalniających jednocześnie wszystkie hamulce
29. | Pamięć indywidualnych ustawień mikroskopu dla min. 20 operatorów
30. | Funkcja płynnej regulacji wielkości oświetlanego pola
31. | System odsysania powietrza z wnętrza założonej folii sterylnej.
32. | Kamera FULL HD całkowicie zintegrowana wewnątrz obudowy głowicy mikroskopu, sterownik zintegrowany wewnątrz obudowy statywu, kabel sygnałowy schowany w ramionach statywu. Kamera zintegrowana fabrycznie w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika oraz mostu do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów, nie wymagająca zewnętrznych adapterów i nie ograniczająca rozbudowy urządzenia. Sygnał 1080p.
33. | Zintegrowany wewnątrz obudowy statywu system archiwizacji na wbudowanym w statyw dysku wewnętrznym o pojemności min 1. TB. Baza danych pacjentów (Dane indentyfikacyjne: imię, nazwisko, data urodzenia, katalog obrazów i filmów pacjenta). Możliwość zapisu na zewnętrznych nośnikach pamięci typu USB. Możliwość przeglądania filmów i zdjęć pacjenta bezpośrednio na ekranie aparatu.
34. | Podgląd asystencki – tubus uchylny min. 180 stopni z płynną regulacją pochylenia. Okulary o powiększeniu min. 12,5x.
35. | Monitor dotykowy min. 24” na ramieniu o zintegrowanym z statywem mikroskopu do sterowania urządzeniem i wizualizacji pola operacyjnego.
36. | System łatwego i przejrzystego sterowania i zarządzania wszystkimi funkcjami mikroskopu oraz torem wizyjnym i system archiwizacji obrazów i filmów realizowany poprzez jeden ekran dotykowy, eliminujący wiele paneli sterujących np. oddzielny dla mikroskopu i oddzielny dla systemu archiwizacji
37. | Funkcja anonimizacji danych pacjenta przy przegrywaniu materiału video aktywowana przyciskiem
38. | Zintegrowany, wbudowany fabrycznie moduł WiFi
39. | Menu panelu sterującego w j. polskim
40. | Możliwość pracy z mikromanipulatorem lasera chirurgicznego
Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego. W przypadku nie dotrzymania powyższego wymogu Wykonawca z własnych środków zapewni ewentualne braki do przedmiotu zamówienia.
UWAGA! Kolorem zaznaczono miejsca, które Wykonawca musi wypełnić. W przypadku pozostawienia nie uzupełnionego pola (pustego), spowoduje to odrzucenie oferty Wykonawcy.
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym