## pakiet_1_endo_biodro_kolano_1
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 1 - Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego 1
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem |  | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[7 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Endoproteza cementowa stawu biodrowego (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2a do Szacowania | trzpień | 3.: szt.; 4.: 9
|  | panewka | 3.: szt.; 4.: 9
|  | głowa metalowa | 3.: szt.; 4.: 9
|  | korek | 3.: szt.; 4.: 9
|  | cement z gentamycyną | 3.: szt.; 4.: 9
|  | mieszalnik | 3.: szt.; 4.: 9
|  | ostrze | 3.: szt.; 4.: 5
2. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem w 1/3 bliżej napylona hydroksyapatytem (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2a do Szacowania | trzpień | 3.: szt.; 4.: 15
|  | panewka | 3.: szt.; 4.: 75
|  | wkład polietylenowy | 3.: szt.; 4.: 75
|  | głowa metalowa | 3.: szt.; 4.: 40
|  | głowa ceramiczna | 3.: szt.; 4.: 5
|  | ostrze | 3.: szt.; 4.: 45
3. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2a do Szacowania | trzpień | 3.: szt.; 4.: 60
|  | panewka | 3.: szt.; 4.: 15
|  | wkład polietylenowy | 3.: szt.; 4.: 15
|  | głowa metalowa | 3.: szt.; 4.: 35
|  | wkład polietylenowy z witaminą E1 | 3.: szt.; 4.: 5
|  | głowa ceramiczna | 3.: szt.; 4.: 5
|  | ostrze | 3.: szt.; 4.: 20
4. | Endoproteza stawu kolanowego cementowana (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2a do Szacowania | komponet piszczelowy | 3.: szt.; 4.: 130
|  | komponent udowy CR | 3.: szt.; 4.: 10
|  | komponent udowy PS | 3.: szt.; 4.: 120
|  | wkład poly CR | 3.: szt.; 4.: 10
|  | wkład poly PS | 3.: szt.; 4.: 120
|  | komponent piszczelowy (monoblok lub modularny) pokryty niobem | 3.: szt.; 4.: 4
|  | komponent udowy pokryty niobem | 3.: szt.; 4.: 4
|  | cement z dwoma (2) antybiotykami Gentamycyna i Clindamycyna 1x40g | 3.: szt.; 4.: 134
|  | mieszalnik | 3.: szt.; 4.: 134
|  | Pulse Lavage | 3.: szt.; 4.: 50
|  | ostrze | 3.: szt.; 4.: 130
5. | Cement kostny z mieszalnikami (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2a do Szacowania | cement z dwoma (2) antybiotykami: Gentamycyna i Clindamycyna 40g | 3.: szt.; 4.: 10
|  | cement z jednym (1) antybiotykiem: Gentamycyna 2x40g | 3.: szt.; 4.: 5
|  | mieszalnik do cementu podwójny | 3.: szt.; 4.: 5
Razem | bar: brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 9. to brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 13.

## pakiet_2_endo_biodro_kolano_2
|  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego 2
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem |  | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[7 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2b do SWZ | Trzpień nr 1 | 3.: szt.; 4.: 20
|  | Trzpień nr 2 | 3.: szt.; 4.: 15
|  | Trzpień nr 3 | 3.: szt.; 4.: 60
|  | Panewka tytanowa | 3.: szt.; 4.: 95
|  | Wkładki panewkowe nr 1 | 3.: szt.; 4.: 85
|  | Wkładki panewkowe nr 2 | 3.: szt.; 4.: 10
|  | Głowy CoCr | 3.: szt.; 4.: 85
|  | Głowy wykonane z ceramiki | 3.: szt.; 4.: 10
|  | Śruby panewkowe | 3.: szt.; 4.: 15
|  | Ostrza do napędów | 3.: szt.; 4.: 95
2. | Endoproteza stawu biodrowego Bipolarna (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2b do SWZ | Trzpień | 3.: szt.; 4.: 12
|  | Czasza | 3.: szt.; 4.: 12
|  | Głowy metalowe | 3.: szt.; 4.: 12
3. | Panewka pierwotna stawu biodrowego podwójnie mobilne (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 4b do SWZ | Panewka cementowana | 3.: szt.; 4.: 6
|  | Panewka bezcementowa | 3.: szt.; 4.: 6
|  | Wkładka panewkowa | 3.: szt.; 4.: 12
|  | Głowy CoCr | 3.: szt.; 4.: 12
4. | Systemy kabli i płyt do zespoleń złamań kości okołoprotezowych (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2b do SWZ | Kable | 3.: szt.; 4.: 80
|  | Zacisk | 3.: szt.; 4.: 20
|  | Płyty stalowe z otworami | 3.: szt.; 4.: 15
|  | Płyta stalowa, krętarzowa | 3.: szt.; 4.: 5
5. | System reduktorów stożka do operacji rewizyjnej stawu biodrowego (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2b do SWZ | Reduktory stożka (nr 1) | 3.: szt.; 4.: 15
|  | Reduktory stożka (nr 2) | 3.: szt.; 4.: 5
|  | Głowy metalowe CoCr | 3.: szt.; 4.: 5
|  | Głowy ceramiczne | 3.: szt.; 4.: 5
6. | Panewka Trinity - system rewizyjny podwójnie mobilny (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2b do SWZ | Wkładki panewkowe | 3.: szt.; 4.: 10
|  | Duże głowy | 3.: szt.; 4.: 10
7. | Endoproteza cementowana stawu kolanowego (depozyt) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2b do SWZ | Komponent udowy CR/CS | 3.: szt.; 4.: 5
|  | Komponent udowy PS | 3.: szt.; 4.: 35
|  | Komponent piszczelowy | 3.: szt.; 4.: 40
|  | Wkładka polietylenowa | 3.: szt.; 4.: 40
|  | Komponent rzepki | 3.: szt.; 4.: 3
|  | Ostrza do napędów | 3.: szt.; 4.: 40
RAZEM | bar: brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 9. to brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 13.

## pakiet_3_endo_rew_biodr_kol
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [8 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 3 - Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego i kolanowego
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem |  | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[7 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego trzpień (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2c do SWZ | część krętarzowa | 3.: szt.; 4.: 20
|  | trzpień | 3.: szt.; 4.: 20
|  | śruba blokująca dystalnie | 3.: szt.; 4.: 10
2. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka I (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2c do SWZ | panewka | 3.: szt.; 4.: 15
|  | wkładka | 3.: szt.; 4.: 15
|  | uzupełnienie stropu | 3.: szt.; 4.: 15
|  | proteza kolumny | 3.: szt.; 4.: 6
|  | podkładki klinowe | 3.: szt.; 4.: 6
|  | uzupełnienia dna panewki | 3.: szt.; 4.: 5
|  | kosze rekonstrukcyjne | 3.: szt.; 4.: 10
|  | śruby | 3.: szt.; 4.: 30
3. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego panewka II (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2c do SWZ | panewka | 3.: szt.; 4.: 10
4. | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego trzpień II (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2c do SWZ | trzpień monoblok | 3.: szt.; 4.: 10
5. | Test śródoperacyjny (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2c do SWZ | test | 3.: szt.; 4.: 10
6. | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego cementowana (na zamówienie) - zgodnie z opisem zawartym w Załączniku nr 2c do SWZ | komponent udowy cementowany | 3.: szt.; 4.: 15
|  | komponent piszczelowy cementowany | 3.: szt.; 4.: 15
|  | wkładka polietylenowa | 3.: szt.; 4.: 15
|  | trzpień (przedłużka udowa) | 3.: szt.; 4.: 15
|  | trzpień (przedłużka piszczelowa) | 3.: szt.; 4.: 15
|  | podkładka udowa | 3.: szt.; 4.: 30
|  | podkładka piszczelowa | 3.: szt.; 4.: 15
|  | adapter offsetowy udowy | 3.: szt.; 4.: 15
|  | adapter offsetowy piszczelowy | 3.: szt.; 4.: 15
|  | skrzydełka derotacyjne | 3.: szt.; 4.: 15
Razem | bar: brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 9. to brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 13.

## pakiet_4_wszczepy_do_osteosyn_1
|  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 4 - Wszczepy do osteosyntezy kostnej 1
nr zadania |  | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[7 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  | 2.: Płyty proste stalowe blokująco – kompresyjne (depozyt) Płyty wyposażone w podwójne otwory blokowane, niewymagające zaślepek/przejściówek. Możliwość zastosowania alternatywnie śrub korowych 3,5 mm lub blokowanych 3,5 mm i gąbczastych 4 mm. Otwory „ósemkowe”, obustronnie gwintowane, z możliwością użycia śrub blokowanych lub korowych. Kompresja dwukierunkowa. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Śruba korowa Ø3.5 w długościach 10-150 mm. Śruba blokowana Ø3.5 w długościach 12-90 mm
| 1.1 | 2.: Płyty stalowe 3,5 mm proste blokowane, ilość otworów 4-12, długość 53-157 mm; 3.: szt.; 4.: 75
| 1.2 | 2.: Płyty stalowe 3,5 mm proste blokowane długie, ilość otworów 14-20, długość 183-261 mm; 3.: szt.; 4.: 12
| 1.3 | 2.: Płyty stalowe 3,5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane, ilość otworów 3-13, długość 40-170 mm; 3.: szt.; 4.: 30
| 1.4 | 2.: Płyty stalowe 3,5 mm proste rekonstrukcyjne blokowane długie, ilość otworów 14-223, długość 183-287 mm; 3.: szt.; 4.: 10
| 1.5 | 2.: Płyty stalowe 3,5 mm 1/3 tubular blokowane, ilość otworów 3-14, długość 42-185 mm; 3.: szt.; 4.: 10
| 1.6 | 2.: Śruba korowa Ø 3,5 mm w długościach 10-150 mm, ze skokiem co 2 mm; 3.: szt.; 4.: 900
| 1.7 | 2.: Śruba gąbczasta Ø 4,0 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 1.8 | 2.: Śruba blokowana Ø 3,5 mm w długościach 12-90 mm, ze skokiem co 2 mm.; 3.: szt.; 4.: 1100
2. |  | 2.: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej (depozyt) W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możliwość użycia śrub blokowanych 3,5 mm z głową 2,7 mm; blokowanych 2,7 mm; konikalnych 2,7 mm; korowych 2,7 mm; korowych 3,5 mm z głową 2,7 mm oraz gąbczastych 4,0 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek/przejściówek. Na trzonie płyty możliwość uzyskania kompresjii dwukierunkowej. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa/ lewa, ilość otworów w trzonie 4-16, długość 80-236 mm.
| 2.1 | 2.: Płyta dalsza strzałka; 3.: szt.; 4.: 75
| 2.2 | 2.: Płyta dalsza strzałka - długa; 3.: szt.; 4.: 15
| 2.3 | 2.: Śruba blokowana 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 450
| 2.4 | 2.: Śruba blokowana 3,5 mm z głową 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 270
| 2.5 | 2.: Śruba gąbczasta 4,0 mm; 3.: szt.; 4.: 100
| 2.6 | 2.: Śruba konikalna 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 30
| 2.7 | 2.: Śruba korowa 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 30
| 2.8 | 2.: Śruba korowa 3,5 mm z głową 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 30
3. |  | 2.: Płyty stalowe anatomiczne niskoprofilowe, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej i przyśrodkowej (depozyt) W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3.5 mm, kaniulowanych konikalnych 3.5 mm, blokowanych 3,5 mm, blokowanych 2,7 mm z głową 3,5 mm oraz korowych 3,5 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa / lewa, ilość otworów w trzonie 6-18, długość 94-237 mm.
| 3.1 | 2.: Płyta dalsza piszczel boczna; 3.: szt.; 4.: 15
| 3.2 | 2.: Płyta dalsza piszczel boczna długa; 3.: szt.; 4.: 5
| 3.3 | 2.: Płyta dalsza piszczel przyśrodkowa; 3.: szt.; 4.: 45
| 3.4 | 2.: Płyta dalsza piszczel przyśrodkowa długa; 3.: szt.; 4.: 10
| 3.5 | 2.: Śruba blokowana 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 3.6 | 2.: Śruba blokowana 3,5 mm; 3.: szt.; 4.: 300
| 3.7 | 2.: Śruba blokowana kaniulowana 3,5 mm; 3.: szt.; 4.: 75
| 3.8 | 2.: Śruba konikalna kaniulowana 3,5 mm; 3.: szt.; 4.: 75
4. |  | 2.: Płyta tytanowa do złamań w obrębie końca kości ramiennej z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła (depozyt) Celowniki oznaczone kolorem dla prawej i lewej kończyny. Mozliwość doginania płyt in situ. Płyta posiada centralny otwór pod drut Kirchnera ukierunkowany pod kątem 135 stopni (kąt szyjkowo-trzonowy). Otwory pod druty Kirschnera w głowie płyty oraz możliwość doszycia do płyty stożka rotatorów. Dwa rodzaje płyt - płyty implantowane 1cm lub 2 cm poniżej guzka wiekszego. Płyty niższe posiadają 7 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7, 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowiednio 73, 83, 133, 190 i 227 mm). Płyty wyższe posiadają 9 otworów w głowie pod śruby w wielu kierunkach oraz 3, 4, 7 11 i 14 otworów w trzonie (długość płyt odpowednio 80, 90, 140, 197 i 234 mm). Płyty z 3 i 4 otworami w trzonie są proste, płyty od 7 otworów wzwyż posiadają przednią krzywiznę na trzonie umożliwiającą ominięcie przedziału mięśnia naramienno-piersiowego. Płyty od 11 otworów wzwyż posiadają dodatkowo na trzonie przewężenie umożliwiające doogięcie płyty w każdej płaszczyźnie. W każdym otworze w głowie płyt możliwość użycia śrub 3,5 mm korowy, 3,5 mm blokowanych (długość 3,5 mm blokowanych zmiennokątowo (25 stopni), 4,0 mm gąbczastych oraz blokowanych pegów o średnicy 3,2 mm. Długość wszystkich śrub i pegów 20-60 mm co 2 mm; 65-70 mm co 5 mm.
| 4.1 | 2.: Płyta bliższa ramię; 3.: szt.; 4.: 50
| 4.2 | 2.: Płyta bliższa ramię - długa; 3.: szt.; 4.: 10
| 4.3 | 2.: Śruba blokowana; 3.: szt.; 4.: 500
| 4.4 | 2.: Śruba blokowana gąbczasta; 3.: szt.; 4.: 50
| 4.5 | 2.: Śruba blokowana zmiennokątowa; 3.: szt.; 4.: 50
| 4.6 | 2.: śruba nieblokowana; 3.: szt.; 4.: 100
5. |  | 2.: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony bocznej 3,5 mm (depozyt) W głowie płyt otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płyt otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty ścięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możlwość użycia śrub kaniulowanych blokowanych 3,5 mm, kaniulowanych konikalnych 3,5 mm, blokowanych 3,5 mm, blokowanych 2,7 mm z głową 3,5 mm oraz korowych 3,5 mm. Otwory blokowane niewymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. Płyta prawa / lewa, ilość otworów w trzonie 6- 16, długość 104-224 mm. Możłiwość założenia płyty techniką miniinwaqzyjną przy użyciu zewnętrzej przeziernej prowadnicy.
| 5.1 | 2.: Płyta bliższa piszczel boczna; 3.: szt.; 4.: 40
| 5.2 | 2.: Śruba blokowana 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 30
| 5.3 | 2.: Śruba blokowana 3,5 mm; 3.: szt.; 4.: 220
| 5.4 | 2.: Śruba blokowana kaniulowana 3,5 mm; 3.: szt.; 4.: 120
| 5.5 | 2.: Śruba konikalna kaniulowana 3,5 mm; 3.: szt.; 4.: 30
6. |  | 2.: Płyta stalowa anatomiczna niskoprofilowa, blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości ramiennej (depozyt) Zestaw płyt umożliwiających mocowanie techniką 90 stopni od strony tylnobocznej i przyśrodkowej; techniką 180 stopni od strony bocznej i przyśrodkowej. W głowie płyty otwory na śruby pod różnymi kątami oraz otwory pozwalające na stabilizację za pomocą drutów Kirschnera. W części bliższej płytki otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych. Od strony wierzchniej płyty podcięcia minimalizujące uszkodzenie tkanek. Możiwość użycia śrub blokowanych 3,5 mm z głową 2,7 mm; blokowanych 2,7 mm; konikalnych 2,7 mm; korowych 2,7 mm; korowych 3,5 mm z głową 2,7 mm oraz gąbczastych 4,0 mm. Otwory blokowane nie wymagające użycia zaślepek-przejściówek. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego zmniejszającego siłę dokręcania. A. Płyty tylnoboczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-19, długość 72-280 mm. B. Płyty boczne prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 5-15, długość 87-217 mm. C. Płyty przyśrodkowe prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 78-234 mm. D. Płyty przyśrodkowe z krótką głową, prawe i lewe, ilość otworów w trzonie 3-15, długość 74-230 mm.
| 6.1 | 2.: Płyta dalsze ramię boczna; 3.: szt.; 4.: 10
| 6.2 | 2.: Płyta dalsze ramię przyśrodkowa; 3.: szt.; 4.: 10
| 6.3 | 2.: Płyta dalsze ramię przyśrodkowa - długa; 3.: szt.; 4.: 3
| 6.4 | 2.: Płyta dalsze ramię przyśrodkowa - krótka; 3.: szt.; 4.: 3
| 6.5 | 2.: Płyta dalsze ramię tylnoboczna; 3.: szt.; 4.: 3
| 6.6 | 2.: Płyta dalsze ramię tylnoboczna - długa; 3.: szt.; 4.: 3
| 6.7 | 2.: Płyta wyrostek łokciowy; 3.: szt.; 4.: 3
| 6.8 | 2.: Śruba blokowana 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 100
| 6.9 | 2.: Śruba blokowana 3,5 mm z głową 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 150
| 6.10 | 2.: Śruba gąbczasta 4,0 mm; 3.: szt.; 4.: 12
| 6.11 | 2.: Śruba konikalna 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 12
| 6.12 | 2.: Śruba korowa 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 100
| 6.13 | 2.: Śruba korowa 3,5 mm z głową 2,7 mm; 3.: szt.; 4.: 150
7. |  | 2.: (depozyt) Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka do płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej. Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5,0 mm i 4,0 mm; korowe o średnicy 4,0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5,0 mm z gwintem częściowym; w trzonie plyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5,0 mm i 4,0 mm; korowe o średnicy 4,0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5,0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwośćią angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8,0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1 mm, 2 mm lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8,0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego.
| 7.1 | 2.: Płyta bliższe udo; 3.: szt.; 4.: 10
| 7.2 | 2.: Płyta bliższe udo - długa; 3.: szt.; 4.: 5
| 7.3 | 2.: Płyta dalsza udo; 3.: szt.; 4.: 10
| 7.4 | 2.: Płyta dalsza udo - długa; 3.: szt.; 4.: 5
| 7.5 | 2.: Płyta wygięta trzon; 3.: szt.; 4.: 5
| 7.6 | 2.: Płyta prosta trzon; 3.: szt.; 4.: 3
| 7.7 | 2.: Płyta bliższa piszczel boczna; 3.: szt.; 4.: 3
| 7.8 | 2.: Kabel; 3.: szt.; 4.: 15
| 7.9 | 2.: Oczko do kabla blokowane; 3.: szt.; 4.: 6
| 7.10 | 2.: Pusta śruba; 3.: szt.; 4.: 6
| 7.11 | 2.: Spacer; 3.: szt.; 4.: 6
| 7.12 | 2.: Śruba gąbczasta 5,0 gwint 32; 3.: szt.; 4.: 200
| 7.13 | 2.: Śruba 4,0; 3.: szt.; 4.: 200
| 7.14 | 2.: Śruba 5,0; 3.: szt.; 4.: 300
| 7.15 | 2.: Śruby 5,0 okołoprotezowe; 3.: szt.; 4.: 60
| 7.16 | 2.: Śruby 4,0 rzadki gwint; 3.: szt.; 4.: 30
| 7.17 | 2.: Śruba gąbczasta kaniulowana 4,5; 3.: szt.; 4.: 30
| 7.18 | 2.: Zaślepka blokowana; 3.: szt.; 4.: 500
| 7.19 | 2.: Śruba blokowana 3,5; 3.: szt.; 4.: 75
| 7.20 | 2.: Śruba korowa 3,5; 3.: szt.; 4.: 75
| 7.21 | 2.: Płyta krętarz; 3.: szt.; 4.: 5
8. |  | 2.: Płyty tytanowe do dalszego końca kości promieniowej (depozyt) Płyty zakładane z dostępu grzbietowego i dłoniowego z możliwością angulacji śrub 15 stopni w każdym kierunku. Otwory pod śruby: 1) blokowane o średnicy 2.7 mm i korowe o średnicy 2.7 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] 2) blokowanych pegów o średnicy 2,2 mm 3) blokowane zmiennokątowa o średnicy 2,7 mm [dł. 10-16 (co 1 mm) oraz 18-30 (co 2 mm)] 4) blokowane o średnicy 3,5 mm [dł. 8-30 mm] Śruby oznaczone kolorem celem łatwej identyfikacji. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji płyty. Jedno wiertło do wszystkich rodzaju śrub. Płyty dłoniowe: A. ekstra wąskie o szerokości głowy 19 mm, długość 50 mm, B. wąskie o szerokości głowy 22 mm, długość 41 mm, 51 mm, 125 mm, 175 mm, C. standardowe o szerokości głowy 24 mm, długość 43 mm, 51 mm, 62 mm, 85 mm, D. szerokie o szerokości głowy 28 mm, długość 56 mm, E. płyty długie o szerokości głowy 24 mm, długość 125 mm, F. płyty ekstra długie o szerokości głowy 24 mm, długość 175 mm, G. płyty grzbietowe, H. płyty do wyrostka, I. płyty do dalszego końca kości łokciowej.
| 8.1 | 2.: Płyty dłoniowe ekstra wąskie; 3.: szt.; 4.: 50
| 8.2 | 2.: Płyty dłoniowe wąskie; 3.: szt.; 4.: 30
| 8.3 | 2.: Płyty dłoniowe standardowe; 3.: szt.; 4.: 50
| 8.4 | 2.: Płyty dłoniowe szerokie; 3.: szt.; 4.: 30
| 8.5 | 2.: Płyty dłoniowe długie; 3.: szt.; 4.: 3
| 8.6 | 2.: Płyty dłoniowe ekstra długie; 3.: szt.; 4.: 3
| 8.7 | 2.: Płyty grzbietowe; 3.: szt.; 4.: 3
| 8.8 | 2.: Płyty grzbietowe radial styloid; 3.: szt.; 4.: 3
| 8.9 | 2.: Płyty grzbietowe ulnar; 3.: szt.; 4.: 3
| 8.9 | 2.: Śruba korowa; 3.: szt.; 4.: 180
| 8.9 | 2.: Śruby blokowane; 3.: szt.; 4.: 800
| 8.9 | 2.: Śruby blokowane wielokierunkowe; 3.: szt.; 4.: 100
| 8.9 | 2.: Śruby blokowane 3,5; 3.: szt.; 4.: 30
9. |  | 2.: Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, rekonstrukcyjny krótki, do leczenia złamań przezkrętarzowych (depozyt) Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 4º, 15 stopni anterwersji i krzywej ugięcia 1275 mm oraz średnicy bliższej 15.5 mm, możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Otwór dynamiczny w odległości 43-55 mm od końca gwoździa, otwór statyczny w odległośći 60-65 mm od końca gwoździa. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 10, 11,5, 13 i 14,5 mm w długości 21,5 cm z klamerkowatym końcem z nacięciami dla gwoździ o średnicy powyżej 11,5 mm. Kąt CCD 125º, 130º, 135º. Jeden przezierny celownik do zakładania gwożdzi o różnych kątach CCD. Śruba doszyjkowa o średnicy 10,5 mm w długościach 70-130 mm (z przeskokiem co 5 mm) wraz ze śrubą blokującą. Możliwość użycia pinu antyrotacyjnego o średnicy 3,0 mm. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm. Śruby blokujące o średnicy 5,0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-100 mm (od 20-60 mm co 2,5 mm oraz od 65-100 co 5 mm). Komplet stanowi: gwóźdź + śruba doszyjkowa + zaślepka + śruba dystalna
| 9.1 | 2.: Gwóźdź udowy krótki; 3.: szt.; 4.: 75
| 9.2 | 2.: Gwóźdź udowy długi; 3.: szt.; 4.: 5
| 9.3 | 2.: Śruba blokująca do gwoździa; 3.: szt.; 4.: 80
| 9.4 | 2.: Śruba doszyjkowa; 3.: szt.; 4.: 80
| 9.5 | 2.: Zaślepka; 3.: szt.; 4.: 25
10. |  | 2.: Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, do leczenia złamań kości udowej z punktem wejścia przez krętarz większy (depozyt) Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 3,1º, średnicy bliższej 12 mm dla gwoździ o średnicy 8,3 mm i 13 mm dla średnic od 9,3 mm do 14 mm oraz krzywej ugięcia zależnej od długości gwożdzia - dla gwoździ o średnicy 8,3 mm: 1270 mm dla długości 24-34 cm i 1400 mm dla długości 36-40 cm; dla gwoździ o średnicy 9,3 i większej: 1275 mm dla długości 24-34 cm; 1400 mm dla długości 36-42 cm oraz 1525 dla długości 44-48 cm, w gwoździach o średnicy powyżej 9,3 mm możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej, otwór dynamiczny w odległości 17-29 mm od końca gwoździa, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 7-12 mm oraz 45-50 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 34-39 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2,5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm). Dla gwoździ o średnicy 8,3 mm dwa otwory statyczne w części dalszej w płaszczyźnie bocznej w odległości 7,5-11,5 mm oraz 17,5- 21,5 mm od końca gwoździa, otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4,0 mm w długościach 20-60 mm (co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź prawy i lewy o średnicy 8,3, 9,3 i 10-14 mm w długościach 24-40 cm dla średnicy 8,3 mm oraz 24-48 dla średnicy 9,3 i większych, ze spiralnymi rowkami na gwoździu. Kąt CCD 132º. Dla gwoździa o średnicy 8,3 mm proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne o średnicy 6,0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50-140 mm (z przeskokiem co 5 mm) oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5,0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Dla gwoździa o średnicy 9,3 mm i większej proksymalnie dwa otwory pod śruby doszyjkowe rekonstrukcyjne oraz dwa otwory pod śruby zstępne o średnicy 6,0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 50-140 mm (z przeskokiem co 5 mm), oraz otwór ze stabilnością kątową do śruby poprzecznej o średnicy 5,0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
| 10.1 | 2.: Gwóźdź udo śr. 8,3-14 mm; 3.: szt.; 4.: 30
| 10.2 | 2.: Śruba śr. 6,0 mm pełny gwint; 3.: szt.; 4.: 60
| 10.3 | 2.: Śruby śr. 5,0 mm pęłny i częściowy gwint; 3.: szt.; 4.: 120
| 10.4 | 2.: Zaślepka; 3.: szt.; 4.: 30
11. |  | 2.: Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, anatomiczny, odkolanowy (na zamówienie) Gwóźdź o krzywej ugięcia 1275 mm i średnicy dalszej 13 mm. Dystalnie możliwość blokowania statycznego, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie skośnej w odległości 23-30 mm oraz 37-44 mm od końca gwoździa oraz dwa otwory statyczne poprzeczne w odległości 9-15 mm i 45-51 mm od końca gwoździa, wszystkie otwory dystalne pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 6.0 mm w długościach 30-110 (co 5 mm), pozwalające na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 10, 11,5 i 13 mm w długościach 16, 20, 24, 28-44 cm (co 2 cm), z prostymi rowkami na gwoździu. Dla gwoździ krótkich (16, 20 i 24 mm) proksymalnie dwa otwory statyczne i jeden otwór dynamiczny pod śruby o średnicy 5.0 mm z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Dla gwoździ długich (28-44 mm) proksymalnie jeden otwór dynamiczny i jeden otwór statyczny pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5,0 mm w długościach 20-60 mm (z przeskokiem co 2,5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie proksymalne otwory statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Możliwość użycia podkładek w otworach dystalnych oraz zakrętki korowej w najbardziej dystalnym otworze. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
| 11.1 | 2.: Gwóźdź udo retrograde śr. 10-13 mm; 3.: szt.; 4.: 3
| 11.2 | 2.: Śruby śr. 6,0 mm pełny gwint; 3.: szt.; 4.: 9
| 11.3 | 2.: Śruby śr. 5,0 mm pełny i częściowy gwint; 3.: szt.; 4.: 9
| 11.4 | 2.: Zaślepka; 3.: szt.; 4.: 3
12. |  | 2.: Gwóźdź tytanowy, kaniulowany, piszczelowy (depozyt) Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia bliższego 10º i dalszego 2º. Średnica bliższa gwoździa 11 mm (dla gwoździ o średnicy do 11 mm) oraz potrójne rowki na trzonie (dla średnic powyżej 10.0 mm). Możliwość blokowania statycznego w części dalszej, dwa otwory statyczne w płaszczyźnie bocznej w odległości 5-10 mm oraz 25-30 mm od końca gwoździa oraz otwór statyczny w płaszczyźnie AP w odległości 15-20 mm od końca gwoździa, dla gwoździ o średnicy 8.3 mm wszystkie otwory pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 4.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 mm (co 5 mm) a dla gwoździ o średnicy 9.3-14 mm pod śruby z pełnym lub niepełnym gwintem o średnicy 5.0 mm w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory dystalne statyczne pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Gwóźdź uniwersalny o średnicy 8.3, 9.3 i 10- 14 mm w długościach 24-44 cm. Proksymalnie dwa otwory skośne, otwór dynamiczny oraz otwór do śruby poprzecznej- wszystkie dla śrub o średnicy 5.0 z pełnym lub niepełnym gwintem w długościach 20-60 mm (co 2.5 mm) i 65-100 (co 5 mm). Wszystkie otwory w części bliższej gwoździa pozwalają na uzyskanie stabilności kątowej bez używania dodatkowych elementów. Zaślepki o przewyższeniu 0, 5, 10 i 15 mm.
| 12.1 | 2.: Gwóźdź ZNN piszczel śr. 8,3-14 mm; 3.: szt.; 4.: 30
| 12.2 | 2.: Śruby śr. 5,0 pełny gwint; 3.: szt.; 4.: 120
| 12.3 | 2.: Zaślepka; 3.: szt.; 4.: 30
13. |  | 2.: Wkręty tytanowe do złamań i osteotomii korekcyjnych w obrębie ręki i stopy (depozyt) Śruby kompresyjne Ø 2,5/3,0 mm, samogwintujące, samowiercące, kaniulowane, pod drut prowadzący 0.9 mm. Dwa rodzaje gwintu, różny skok. Wydłużona, cylindryczna główka śruby wyposażona w gwint dostosowany do kości korowej zaś rdzeń śruby o średnicy Ø1.8 mm, nagwintowany na całej długości, z gwintem dostosowanym do kości gąbczastej, zapewniającym większą stabilność i kompresję kości gąbczastej. Średnica główki: 3,3 i 3,9 mm, odpowiednio dla śrub Ø 2,5 i Ø 3,0 mm. Gniazdo gwiazdkowe T7. Konstrukcja śruby umożliwiająca wykonanie kompresji a następnie wkręcenie główki śruby do kości korowej i umiejscowienie jej pod powierzchnią kości. Śruby uniwersalne, dedykowane zarówno do złamań w obrębie kości stopy oraz do różnych typów osteotomii (Akin'a, Chevron'a, Scraf'a, Weil'a), korekcji hallux valgus, artrodez stawów śródstopno-paliczkowych, artrodez paliczków. Instrumentarium pozwala na szybką i łatwą implantację śruby. Śruba dostępna w rozmiarach: Ø 2,5, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm oraz Ø 3,0, dł. 10 - 40 mm, ze skokiem co 2 mm. Materiał tytan.
| 13.1 | 2.: 2.5/3.0 sterylne; 3.: szt.; 4.: 30
| 13.2 | 2.: 2.5/3.0 z pełnym gwintem; 3.: szt.; 4.: 30
| 13.3 | 2.: Twist-off 2.0/2.7; 3.: szt.; 4.: 30
14. |  | 2.: Płyty niskoprofilowe do złamań w obrębie stopy, tytanowe, z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorystycznie dla lewej i prawej stopy. Możliwość doginania płyt in-situ. Możliwość użycia śrub blokowanych, nieblokowanych i zmiennokątowych oraz pegów zmiennokątowych. (na zamówienie)
| 14.1 | 2.: Płyta do artrodezy kości śródstopia - płyta do artrodezy pierwszego promienia, siedmiootworowa prawa i lewa, długość 45 mm, szerokość 10 mm, profil 1,65 mm, zagięcie grzbietowe płyty 14 stopni, zagięcie koślawe 5 stopni. Płyta pod śruby o średnicy 2.5 mm: blokowane, korowe oraz blokowane zmiennokątowe.; 3.: szt.; 4.: 9
| 14.2 | 2.: Płyta do artrodezy kości śródstopia - płyta do artrodezy pierwszego promienia, siedmiootowrowa prawa i lewa, długość 55 mm, profil 2,18 mm, zagięcie grzbietowe płyty 7 stopni, zagięcie koślawe 5 stopni. Płyta pod śruby o średnicy 3.5 mm: blokowane, korowe oraz blokowane zmiennokątowe oraz pod śruby blokowane o średnicy 2.7 mm; 3.: szt.; 4.: 9
| 14.3 | 2.: Płyta Lapidus do artrodezy pierwszej kości śródstpia i kości klinowatej, ośmio otworowa, uniwersalna, dlugość 61 mm, szerokość 22 mm, profil 1.4 mm. Płyta pod śruby blokowane 3,5 mm, 4,0 mm oraz 2,7 mm; korowe 3,5 mm oraz blokowane zmiennokątowe 3,5 mm; 3.: szt.; 4.: 3
| 14.4 | 2.: Płyta kompresyjna do artrodezy kości śródstopia - płyta do pojedyńczej artrodezy w kształcie prostokąta, 4 otwory. Płyta mała o długości 26,5 mm i szerokości 16,5-17,5 mm, możliwość uzyskania do 1,25 mm kompresji w otworze za pomocą śruby 3,5 mm, profil płyt 2,2 mm. Płyta duża o długości 30,5 mm i szerokości 16,5-17,5 mm, możliwość uzyskania do 1,25 mm kompresji w otworze za pomocą śruby 3,5 mm, profil płyt 2,2 mm. Płyta w kształcie X sześciootworowa o długości 42 mm i szerokości 18,5 mm, profil płyt 2,2 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm, 4,0 mm, 2,7 mm oraz nieblokowane 3,5 mm i blokowane zmennokątowe 3,5 mm.; 3.: szt.; 4.: 9
| 14.5 | 2.: Płyty kompresyjne proste, czterootworowe. Płyta pod śruby o średnicy 2,5 mm (blokowane, korowe i blokowane zmiennokątowe), długość 30,5 mm, szerokość 6,5 mm, profil 1,8 mm. Płyta pod śruby o średnicy 3,5 mm (blokowane, korowe i blokowane zmiennokątowe), oraz śruby blokowane 2,7 mm, długość 36,7 mm, szerokość 7,4 mm, profil 2,2 mm.; 3.: szt.; 4.: 9
| 14.6 | 2.: Płyta lateralna do osteotomii - płyta w kształcie motylka z klinem (szerokość klinu 0, 8, 10 i 12 mm, głębokość 4,5 mm). Płyta czterootworowa w długościach 25-29 mm i szerokości 12-17 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm, 4,0 mm, 2,7 mm oraz nieblokowane 3,5 mm i blokowane zmiennokątowe 3,5 mm. Profil płyt 2 mm.; 3.: szt.; 4.: 3
| 14.7 | 2.: Płyty grzbietowe do artrodezy w obrębie śródstopia. Płyta ośmiootworowa, kształt kwadratu z przedłużonymi bokami. Płyta mała długość 37 mm szerokość 27 mm, profil 2 mm. Płyta duża długość 54 mm szerokość 24, profil 2 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm, 4,0 mm, 2,7 mm oraz nieblokowane 3,5 mm i blokowane zmiennokątowe 3,5 mm.; 3.: szt.; 4.: 9
| 14.8 | 2.: Płyta piętowa, 11-sto otworowa w rozmiarze mała i duża. Płyta mała długość 60 mm szerokość 36 mm. Płyta duża długość 67 mm szerokość 37 mm. Płyta XL długość 76 mm, szerokość 42 mm. Profil płyt 1,5-2,5 mm, prawe i lewe. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 3,5 mm, 4,0 mm, 2,7 mm oraz nieblokowane 35 mm i blokowane zmiennokątowe 3,5 mm.; 3.: szt.; 4.: 6
| 14.9 | 2.: Płyta do złamań kości łódkowatej, 9-ciu otworowa. Długość 53 mm, szerokość 15 mm, profil 1,65 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 2,5 mm, nieblokowane 2,5 mm i blokowane zmiennokątowe 2,5 mm. Płyta prawa i lewa.; 3.: szt.; 4.: 3
| 14.10 | 2.: Płyta do złamań kości skokowej, 4-ro otworowa. Długość 18,4 mm, szerokość 13,6 mm, profil 1,65 mm. Otwory w płytach pod śruby blokowane o średnicy 2,5 mm, nieblokowane 2,5 mm i blokowane zmiennokątowe 2,5 mm.; 3.: szt.; 4.: 3
| 14.11 | 2.: Peg blokowany 2,5; 3.: szt.; 4.: 10
| 14.12 | 2.: Peg blokowany 2,5 zmiennokątny; 3.: szt.; 4.: 10
| 14.13 | 2.: Śruba 3,5 blokowana zmiennokątowa; 3.: szt.; 4.: 30
| 14.14 | 2.: Śruba 2,7 korowa, blokowana; 3.: szt.; 4.: 30
| 14.15 | 2.: Śruba 3,5 blokowana; 3.: szt.; 4.: 30
| 14.16 | 2.: Śruba 2,5 korowa; 3.: szt.; 4.: 30
| 14.17 | 2.: Śruba 3,5 korowa, niskoprofilowana; 3.: szt.; 4.: 30
| 14.18 | 2.: Podkładka 3,5; 3.: szt.; 4.: 10
| 14.19 | 2.: Podkładka gwintowana 2,5; 3.: szt.; 4.: 15
15. |  | 2.: Płyty niskoprofilowe do złamań w obrębie śródręcza i paliczków, tytanowe, z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorystycznie dla poszczególnych systemów. Możliwość doginania płyt in-situ oraz odcięcia niepotrzebnych oczek. Płyty w systemie 1,5 mm; możliwość użycia śrub blokowanych i korowych o średnicy 1,5 mm oraz korowych o średnicy 1,3 mm. W otworach kompresyjnych możliwa kompresja do 0,75 mm. - płyta prosta 12 otworowa, długość 61,7 mm, szerokość 4,3 mm, profil 1,1 mm - płyta T, długość 56,3 mm, szerokość 20,4 mm, profil 1,1 mm - płyta Y, długość 49,6 mm, szerokość 13,8 mm, profil 1,1 mm - płyta sieciowa, długość 46 mm, szerokość 12,8 mm, profil 1,1 mm - płyta Y/T, długość 39,3 mm, szerokość 14,1 mm, profil 1,1 mm - płyta T mała, długość 25,9 mm, szerokość 13,5 mm, profil 1,0 mm - śruba korowa o średnicy 1,3 mm w długościach 8-24 mm - śruba korowa o średnicy 1,5 mm w długościach 8-24 mm - śruba blokowana o średnicy 1,5 mm w długościach 8-24 mm (na zamówienie) Płyty niskoprofilowe do złamań w obrębie śródręcza i paliczków, tytanowe, z wkręconymi w otwory celownikami pod wiertła. Celowniki oznaczone kolorystycznie dla poszczególnych systemów. Możliwość doginania płyt in- situ oraz odcięcia niepotrzebnych oczek. Płyty w systemie 2,5 mm; możiwość użycia śrub o średnicy 2.5 mm: blokowanych, korowych oraz blokowancyh zmiennokątowych. W otworach kompresyjnych możliwa kompresja do 1.0 mm. - płyta prosta 12 otworowa, długość 90,2 mm, szerokość 6,8 mm, profil 1,65 mm - płyta T, długość 73,8 mm, szerokość 27,6 mm, profil 1,65 mm - płyta Y, długość 71,8 mm, szerokość 19,5 mm, profil 1,65 mm - płyta sieciowa, długość 79,8 mm, szerokość 17,4mm, profil 1,65 mm - płyta Y/T, długość 55,5 mm, szerokość 19,5 mm, profil 1,65 mm - śruby korowe o średnicy 2,5 mm w długościach 8-28 mm - śruby blokowane o średnicy 2,5 mm w długościach 8-28 mm - śruby blokowane zmiennokątwe o średnicy 2.5 mm w długościach 10-28 mm - podkładka 2,5 mm
| 15.1 | 2.: Płyta; 3.: szt.; 4.: 45
| 15.2 | 2.: Peg blokowany 2,5; 3.: szt.; 4.: 30
| 15.3 | 2.: Peg zmiennokątowy 2,5; 3.: szt.; 4.: 30
| 15.4 | 2.: Podkładka gwintowana 2,5; 3.: szt.; 4.: 15
| 15.5 | 2.: Śruba 2,5 korowa; 3.: szt.; 4.: 90
| 15.6 | 2.: Śruba blokowana 1,5; 3.: szt.; 4.: 90
| 15.7 | 2.: Śruba korowa 1,3; 3.: szt.; 4.: 90
| 15.8 | 2.: Śruba korowa 1,5; 3.: szt.; 4.: 90
Razem | bar: brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 9. to brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 13.
DEPOZYT do zadania 1 (1.1-1.8 ) / 2 (2.1-2.8) / 3 (3.1-3.8) / 4 (4.1-4.6) / 5 (5.1-5.5) / 6 (6.1-6.13) / 7 (7.1-7.21) / 8 (8.1-8.9) / 9 (9.1-9.5) / 10 (10.1 -10.4) / 12 (12.1-12.3) / 13 (13.1-13.3) wymagane jest przez okres realizacji umowy nieodpłatne użyczenie w depozycie napędu ortopedycznego z kompletem końcówek kompatybilnych z oferowanym instrumentarium, elektryczny, z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie), instrumentarium, implantów oraz zestawu do usuwania uszkodzonych śrub z kości.
ASORTYMENT NA ZAMÓWIENIE do zadania: 11 (11.1-11.4) / 14 (14.1-14.19) / 15 (15.1-15.8) - instrumentarium (nieodpłatne użyczenie) i implanty na dowóz do 48 godzin od dnia i godziny złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

## pakiet_5_wszczepy_do_osteosyn_2
|  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 5 - Wszczepy do osteosyntezy kostnej 2
nr zadania |  | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[7 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  | 2.: Druty Kirschnera (depozyt):
| 1.1. | 2.: o średnicy 1,4 mm i długości 150 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 1.2. | 2.: o średnicy 1,6 mm i długości 150 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 1.3. | 2.: o średnicy 1,8 mm i długości 300-320 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 1.4. | 2.: o średnicy 2,0 mm i długości 300-320 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 1.5. | 2.: o średnicy 2,2 mm i długości 300-320 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 1.6. | 2.: o średnicy 2,5 mm i długości 300-320 mm; 3.: szt.; 4.: 90
| 1.7. | 2.: o średnicy 3,0 mm i długości 300-320 mm; 3.: szt.; 4.: 90
2. |  | 2.: Druty Kirschnera gwintowane (depozyt):
| 2.1. | 2.: o średnicy 1,4 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 45
| 2.2. | 2.: o średnicy 1,4 mm i długości 250 mm; 3.: szt.; 4.: 45
| 2.3. | 2.: o średnicy 1,6 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 45
| 2.4. | 2.: o średnicy 1,6 mm i długości 250 mm; 3.: szt.; 4.: 45
| 2.5. | 2.: o średnicy 2,0 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 45
| 2.6. | 2.: o średnicy 2,0 mm i długości 250 mm; 3.: szt.; 4.: 45
3. |  | 2.: Groty Steinmanna stalowe z jednym końcem typu "kwadrat" (depozyt):
| 3.1. | 2.: o średnicy 4,0 mm i długości 150 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 3.2. | 2.: o średnicy 4,0 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 3.3. | 2.: o średnicy 5,0 mm i długości 150 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 3.4. | 2.: o średnicy 5,0 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 60
4. |  | 2.: Grotowkręty Schanza samogwintujące, stalowe (depozyt):
| 4.1. | 2.: o średnicy 3,0 mm i długości 150 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 4.2. | 2.: o średnicy 3,0 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 4.3. | 2.: o średnicy 4,5 mm i długości 150 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 4.4. | 2.: o średnicy 4,5 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 4.5. | 2.: o średnicy 6,0 mm i długości 200 mm; 3.: szt.; 4.: 60
| 4.6. | 2.: o średnicy 6,0 mm i długości 250 mm; 3.: szt.; 4.: 60
5. |  | 2.: Drut do cerklażu miękki, stalowy (depozyt). W depozycie dodatkowo: 1) kleszcze do cięcia z utwardzonym ostrzem (dla drutu miękkiego grubość cięcia max 2 mm, dla drutu twardego max 1,5 mm), 2) kleszcze do gięcia drutu z poszerzoną końcówką roboczą (długość narzędzia ok. 170 mm)
| 5.1. | 2.: średnica 1,2 mm długość 10 m; 3.: szt.; 4.: 3
| 5.2. | 2.: średnica 1,5 mm długość 10 m; 3.: szt.; 4.: 3
| 5.3. | 2.: średnica 2,0 mm długość 10 m; 3.: szt.; 4.: 3
RAZEM | bar: brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 9. to brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 13.

## pakiet_6_wszczepy_do_osteosyn_3
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 6 - Wszczepy do osteosyntezy kostnej 3
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | 2.: Śruby kaniulowane korowe i gąbczaste ze stopu tytanu o średnicach 3,5-7,0 mm i długościach 10-130 mm rosnąco co 2 mm. Każdy rozmiar po 4 sztuki w depozycie, pozostałe na zamówienie w czasie do 48 godzin od dnia i godziny złożenia zamówienia. Z instrumentarium i statywem do wkrętów. Ponadto podkładki ze stopu tytanu dla wkrętów o średnicach 3,5-7,0 mm po 4 sztuki każdej średnicy w depozycie.; 3.: szt.; 4.: 90
2. | 2.: Śruby kaniulowane o średnicy 7,3 mm z tytanu lub stopu tytanu o długości 80-130 mm, długość gwintu 16 mm i 32 mm. Dodarkowo 3 podkładki tytanowe dla tej średnicy śrub i wkrętak w depozycie.; 3.: szt.; 4.: 45
3. | 2.: Śruby interferencyjne z zaokrąglonym obrysem głowy śruby, stożkowym przeciwległym końcem dla łatwiejszego wkręcania śruby. Kaniulowane o średnicach 7 mm, 8 mm i 9 mm z prowadnikiem ze stali nierdzewnej o średnicy 1,57 mm - w depozycie.; 3.: szt.; 4.: 45
4. | 2.: Gwóźdź ramienny śródszpikowy do leczenia złamania trzonu kości ramiennej i rekonstrukcyjny, tytanowy, prawy i lewy, wraz z zestawem śrub ryglujących wraz z instrumentarium - w depozycie.; 3.: szt.; 4.: 30
5. | 2.: System gwoździ elastycznych sródszpikowych, wykonanych z tytanu/stopu tytanu do leczenia złamań kości długich i niektórych złamań nasadowych/przynasadowych kości długich. Gwoździe o średnicach od 1,75 mm do 3,5 mm o długościach 300-440 mm, znaczone kolorystycznie w zależności od ich średnicy wraz z instrumentarium w depozycie i szkoleniem dotyczącym techniki operacyjnego.; 3.: szt.; 4.: 45
RAZEM | bar: brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 9. to brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 13.

## pakiet_7_Wszczepy_do_osteosyn_4
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 7 - Wszczepy do osteosyntezy kostnej 4
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Płytka anatomiczna objczykowa (na zamówienie):
1.1. | Płytka anatomiczna obojczykowa prawa i lewa z otworami zmienno kątowymi, materiał tytan | szt. | 3
1.2. | Śruby tytanowe korowe | szt. | 10
1.3. | Śruby tytanowe gąbczaste | szt. | 10
1.4. | Śruby tytanowe blokowane | szt. | 10
RAZEM | [7 empty] | X | X | X | X | X

## pakiet_8_artroskopia_ACL
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 8 - System do rekonstrukcji ACL i artroskopii kolana
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe Implant typu endobutton: ostro zakończona 13 mm płytka tytanowa połączona samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową petlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanalu udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | zestaw | 9
2. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB Implant typu endobutton: ostro zakończona 13 mm płytka tytanowa połączona samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | zestaw | 9
3. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową petlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanalu udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | zestaw | 9
4. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe Implant typu endobutton: ostro zakończona 13 mm płytka tytanowa połączona samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową petlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery (4) pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | zestaw | 9
5. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa połączona samozaciskowymi, regulowanymi i bezwęzłowymi petlami polietylenowymi. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanalu udowego. Przeszczep przewieszony przez cztery (4) pętle. W zestawie nić prowadząca implant. | zestaw | 9
6. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe Śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11 mm, długość 20-35 mm, zakres odpowiednio dla średnicy. | szt. | 15
7. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe Implant -2 pętle polietylenowe samozaciskowe, regulowane, bezwęzłowe. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. | szt. | 18
8. | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe Guzik tytanowy, średnica 10 mm | szt. | 18
9. | Obszycie przeszczepu Prosta igła połącozna pętlą wykonaną z nici o o podwyższonej wytrzymałości, biała. | szt. | 18
10. | Obszycie przeszczepu Prosta igła połącozna pętlą wykonaną z nici o o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. | szt. | 18
11. | Taśma do szycia łąkotki długość 30'', szerokośc 1 mm, końcówki 2-0, połączona z 10" igłami łąkotkowymi | szt. | 3
12. | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr. 1,6 mm. | szt. | 15
13. | Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18 mm. Prowadnica metalowa wygięta 14°, zakończona igłą o śr. 1,6 mm. | szt. | 15
14. | Metalowa prowadnica typu half pipe | szt. | 3
15. | Obcinacz nici | szt. | 3
16. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, krótki podajnik | szt. | 9
17. | Zestaw - Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4 mm | szt. | 9
18. | Wielorazowa prowadnica short 1,4 mm | szt. | 3
19. | Wiertło short 1,4 mm | szt. | 3
20. | Jednorazowa prowadnica short 1,4 mm z wiertłem | szt. | 9
21. | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9 mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | szt. | 9
22. | Wielorazowa prowadnica short 2,9 mm | szt. | 3
23. | Wiertło short 2,9 mm | szt. | 3
24. | Wielorazowy punch 2,9 mm | szt. | 3
25. | Szydło do prowadzenia przeszczepu | szt. | 3
26. | Prowadnica nitinolowa do śrub ComposiTCP 1.1.mm | szt. | 3
27. | Wiertło wielorazowe 4,5 mm | szt. | 3
28. | Wiertło jednorazowe 4,5 mm z mierką i oczkiem szydła | szt. | 3
29. | Zestaw jednorazowy: miarka, wiertło 4,5 mm, zatyczka, szydło, drut prowadzący, marker. | szt. | 3
30. | Trepan do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11 mm | szt. | 3
RAZEM | [7 empty] | X | X | X | X | X
UWAGA: 1) asortyment objęty przedmiotem zamówienia w zadaniach od nr 1 do nr 30 - na zamówienie 2) napęd ortopedyczny elektryczny z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie), instrumentarium wraz z kompletem kompatybilnych końcówek – dostępne przez okres umowy na czas wykonania zabiegu, dostarczane wraz ze złożonym zamówieniem w ciągu 48 godzin liczonych od dnia i godziny złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

## pakiet_9_endoproteza_barku
|  |  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 9 - Endoproteza barku
nr zadania |  | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[7 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. |  | 2.: Trzpień rewizyjny: długość 194 mm, średnica 4-14; 3.: szt.; 4.: 3
2. |  | 2.: Proteza urazowa: - trzpień urazowy monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, rozmiary 4-14 mm, każdy może być zastosowany do protezy odwróconej, - dwa boczne skrzydełka, po trzy otwory w każdym, do odpowiedniego mocowania guzików,
- regulacja wysokości osadzenia trzpienia za pomocą wkręcanego w kanał szpikowy pozycjonera, - głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokość 18-27, - znaczniki głębokości w części bliższej trzpienia.
| 2.1 | 2.: Trzpień urazowy; 3.: szt.; 4.: 3
| 2.2 | 2.: Pozycjoner trzpienia; 3.: szt.; 4.: 3
| 2.3 | 2.: Głowa anatomiczna; 3.: szt.; 4.: 3
| 2.4 | 2.: Łącznik głowy; 3.: szt.; 4.: 3
3. |  | 2.: Panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej: - wykonana z PE, - trzy cementowe kołki w podstawie, -centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością.
| 3.1. | 2.: Panewka cementowana; 3.: szt.; 4.: 3
| 3.2. | 2.: Comprehensive trzpień bezcementowy Ti; 3.: szt.; 4.: 3
4. |  | 2.: Proteza odwrócona - bezcementowy trzpień monolityczny napylony w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiary 4-20 mm, skok co 1 mm, - mozliwośc zastosowania trzpieni o długości 55 mm, 83 mm i 122 mm, - mocowanie części panewkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych, - podstawa części panewkowej napylona porowatym stopem tytanu pokrytym HA, - wkręt centralny o średnicy 6,5 mm, długość 20-50 mm, - wkręty obwodowe o srednicy 4,75 mm, długośc 15-45 mm, - średnica glenosfery: 36 mm i 41 mm, każda w trzech wysokościach, - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach, - wkład tacy części ramiennej w trzech wysokościach, wykonany z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo.
| 4.1 | 2.: Trzpień anatomiczny; 3.: szt.; 4.: 3
| 4.2 | 2.: Glenosfera; 3.: szt.; 4.: 3
| 4.3 | 2.: Podstawaglenosfery z łącznikiem; 3.: szt.; 4.: 3
| 4.4 | 2.: Taca panewki; 3.: szt.; 4.: 3
| 4.5 | 2.: Wkład panewki; 3.: szt.; 4.: 3
| 4.6 | 2.: Wkręt centralny; 3.: szt.; 4.: 3
| 4.7 | 2.: Wkręty obwodowe; 3.: szt.; 4.: 3
| 4.8 | 2.: Pierścień mocujący; 3.: szt.; 4.: 3
5. |  | 2.: Augmentowana podstawa glenosfery z łącznikiem mini: - wykonana ze stopu tytanu, z napyleniem PPS HA, - średnica 25 mm, - trzy wysokości augmentu 3, 5 i 7 mm, - trzy kąty augmentu 10, 20, 30 stopni, - otwór dla śruby centralnej kompresyjnej 6,5 mm, - cztery otwory dla śrub blokowanych obwodowych 7,75 mm.; 3.: szt.; 4.: 3
6. |  | 2.: Wiertło; 3.: szt.; 4.: 3
7. |  | 2.: Śruba; 3.: szt.; 4.: 3
8. |  | 2.: Prowadnica; 3.: szt.; 4.: 3
Razem | bar: brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 9. to brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku 13.
UWAGA: 1) asortyment objęty przedmiotem zamówienia w zadaniach od nr 1 do nr 8 - na zamówienie 2) napęd ortopedyczny elektryczny z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie), instrumentarium wraz z kompletem kompatybilnych końcówek – dostępne przez okres umowy na czas wykonania zabiegu, dostarczane wraz ze złożonym zamówieniem w ciągu 48 godzin liczonych od dnia i godziny złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

## pakiet_10_artroskopia_bark
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 10 - System do rekonstrukcji uszkodzeń stawowych i artroskopii barku
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,1 mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 3
2. | Miękka bezwęzłowa kotwica na barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,1 mm, nitka #1. | szt. | 3
3. | Wielorazowa prowadnica fishmouth | szt. | 3
4. | Wielorazowa prowadnica o średnicy 2,1 mm | szt. | 3
5. | Wielorazowy obturator kompatybilny z prowadnicą z zadania nr 4 | szt. | 3
6. | Wielorazowy trokar kompatybilny z prowadnicą z zadania nr 4 | szt. | 3
7. | Wiertło 2,1 mm | szt. | 3
8. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4 mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 3
9. | Miękka bezwęzłowa kotwica na barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4 mm. | szt. | 3
10. | Wielorazowa prowadnica kompatybilna z kotwicami o średnicy 1,4 mm | szt. | 3
11. | Wielorazowy obturator dedykowany do prowadnicy z zadania nr 10 | szt. | 3
12. | 1,4 mm wielorazowa prowadnica, zakrzywiona | szt. | 3
13. | 1,4 mm wielorazowy obturator, zakrzywiony | szt. | 3
14. | 1.4 mm wiertło giętkie | szt. | 3
15. | Kotwica tytanowa 3 mm ze wzmocnioną nicią, na sterylnym podajniku | szt. | 3
16. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9 mm, długość 15,9 mm, aplikator z rotacyjną glowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 3
17. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9 mm: płaszcz, wiertło i obturator. | szt. | 3
18. | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9 mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | szt. | 3
19. | Wielorazowa prowadnica 2,9 mm | szt. | 3
20. | Wielorazowy obturator 2,9 mm | szt. | 3
21. | Wiertło 2,9 mm | szt. | 3
22. | Kotwica z materiału PEEK, wkręcana, trzy różnokolorowe nitki #2, średnica 5,5 mm, długość 16 mm | szt. | 3
23. | Kotwica z materiału PEEK, średnica 5,5 mm, wkręcana,dwie różnokolorowe taśmy BroadBand szerokości 1,5 mm, końce #2. Jedna z taśm typu non-sliding. | szt. | 3
24. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5 mm, długość 23 mm, rotacyjna glowica w aplikatorze umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 3
25. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 5,5 mm, długość 23 mm, rotacyjna glowica w aplikatorze umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 3
26. | Kotwica z materiału PEEK, wbijana z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależego niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5 mm, długość 25,8 mm, rotacyjna glowica w aplikatorze umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | szt. | 3
27. | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5 mm 9 6,5 mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | szt. | 3
28. | Prowadnica nitinolowana | szt. | 3
29. | Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową. Płyka z wystającym pierścieniemorganiczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 3
30. | Bezwęzłowy system do leczenia przewlekłej niestabilności stawu barkowo-obojczykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10 mm oraz ostro zakończonej z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowana pętlą polietylenową, ktora połączona jest z drugą samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płyka z wystającym pierścieniemorganiczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nić prowadząca implant. | szt. | 3
31. | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium: płaszcz, popychacz, wiertło 4,5 mm. | szt. | 3
32. | Wiertło kaniulowane 4,5 mm. | szt. | 3
33. | Taśma wykonana z UHMWPE - 2 sztuki, czarnoniebieska i czarna. Końce #2, szerokość 1,5 mm. Możliwość wiązania węzłów. | szt. | 3
34. | Taśma wykonana z UHMWPE - 2 sztuki, czarnoniebieska i czarna. Końce #2, szerokość 2,3 mm. Możliwość wiązania węzłów. Z igłami tnącymi. | szt. | 3
35. | Obszycie przeszczepu: zakrzywiona igła HC-5 połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało niebieska. 1opakowanie = 12 szt. | szt. | 3
36. | Rozwiertak z bocznym rozcięciem, średnica 5-8 mm | szt. | 3
37. | Zestaw prowadnicy: jednorazowy celownik i wiertło 2,9 mm | szt. | 3
38. | ZIPloop z igłami na jednorazowym podajniku z wypychaczem implantu. Podziałka glębokości na ścianie | szt. | 3
39. | Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 7 mm | szt. | 3
40. | Kaniula artroskopowa z obturatorem 8,5 mm | szt. | 3
RAZEM | [7 empty] | X | X | X | X | X
UWAGA: 1) asortyment objęty przedmiotem zamówienia w zadaniach od nr 1 do nr 40 - na zamówienie 2) napęd ortopedyczny elektryczny z bateriami i dokiem do ładowania baterii (minimum 2 baterie), instrumentarium wraz z kompletem kompatybilnych końcówek – dostępne przez okres umowy na czas wykonania zabiegu, dostarczane wraz ze złożonym zamówieniem w ciągu 48 godzin liczonych od dnia i godziny złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

## pakiet_11_Substytut_kostny
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 11 - Substytut kostny
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Substytut kostny do miejscowego leczenia infekcji w tkankach miękkich, kości i szpiku z możliwością łączenia produktu z antybiotykami. Dostępny jako pasta lub granulki o różnych wielkościach: 3 mm, 4,8 mm, 6 mm. Granulki lub pasta ulegające całkowitej resorpcji. Produkt biodegradowalny i biokompatybilny, w połaczeniu z antybiotykami pozwala na stopniowe i kontrolowane uwalnianie się antybiotyku. Na zamówienie. W opakowaniach sterylnych zawierających:
1.1. | 5 cm³ produktu | szt. | 5
1.2. | 10 cm³ produktu | szt. | 5
1.3. | 20 cm³ produktu | szt. | 5
RAZEM | [7 empty] | X | X | X | X | X

## pakiet_12_Wypełniacze
|  | Formularz asortymentowo-cenowy | [6 empty] | Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia
Pakiet nr 12 - Wypełniacze
nr zadania | przedmiot zamówienia wraz z opisem | jednostka miary | Ilość prognozowana na 36 miesięcy | Oferowana cena jednostkowa netto | VAT % | oferowana wartość zamówienia |  | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy | Nazwa asortymentu na fakturze | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, Wyjaśnienia Nr _____ Pytanie Nr ________
[6 empty] | netto kol. 4 x kol. 5, należy wpisać wynik z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku | brutto należy wyliczyć od wartości z kol. 7, wynik wpisać z zaokrągleniem do 2 miejsc po przecinku
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13.
1. | Wypełniacze (ang. spacers) stawów biodrowych i kolanowych w chirurgii rewizyjnej stawów w zapaleniach septycznych (na zamówienie):
1.1. | Spacery stawów biodrowych stawów biodrowych przypominające głowę kości udowej zbudowane z nośnika stalowego pokrytego cementem z antybiotykiem. Spacery w rozmiarach dostosowanych do rozmiarów kości, analogicznie jak endoprotezy pierwotne stawów. | szt. | 6
1.2. | Spacery stawów kolanowych składające się z dwóch elementów: części udowej i piszczelowej. Spacery w rozmiarach dostosowanych do rozmiarów kości, podobnie jak endoprotezy pierwotne stawu. | szt. | 6
RAZEM | [7 empty] | X | X | X | X | X