## Załącznik 2A
	Numer Sprawy WSZSL/DZ-67/19 Załącznik 2A
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - Aparat do znieczulania 3 sztuki.
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół	TAK
2	Blat do pisania wysuwany	TAK
3	Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim	Oświetlenie ledowe - 5 pkt
4	Uchwyty fabryczne do 10 litrowych butli O2	TAK
5	Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe o długości 5 m z wtykiem AGA	TAK
6	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora na minimum 30 minut	Dłuższy czas pracy – 5 pkt
7	Reduktor do butli N2O, O2 nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu	TAK
8	System oddechowy, okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków, podgrzewanie wewnętrzne, system nie wystaje poza obrys podstawy	TAK
9	Prezentacja ciśnień gazów w sieci centralnej i w butlach rezerwowych na ekranie respiratora	TAK
10	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1000 ml.	Objętość powyżej 1500mm - 5 pkt
11	Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów	TAK
12	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z podtlenkiem azotu, na poziomie co najmniej 25%	TAK
13	Aparat może być wykorzystany do znieczulania przy wykorzystaniu techniki LowFlow i Minimal Flow.	TAK
14	Optymalny dobór przepływu świeżych gazów - ekonometr znieczulania.	TAK
15	Regulowany zawór ograniczający ciśnienie w trybie wentylacji ręcznej (APL) z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum	TAK
System oddechowy
16	Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)	TAK
17	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml	TAK
18	Ewakuacja zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu AGA	TAK
Respirator
19	Respirator anestetyczny wbudowany, obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru	Tak-10 pkt; Nie-0 pkt
20	Ekonomiczny respirator z napędem elektrycznym lub pneumatycznym	TAK
21	Ekran respiratora kolorowy, LCD, przekątna minimum 12 cali	Wbudowany w ścianę przednią aparatu - 10 pkt	wbudowany w ścianę przednią aparatu - 10 pkt
22	Tryb wentylacji ręcznej	TAK
23	Oddech spontaniczny	TAK
24	Wentylacja mechaniczna kontrolowana objętościowo	TAK
25	Wentylacja mechaniczna synchronizowana w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym	TAK
26	Wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniowo	TAK
27	Tryb PSV (Pressure Support Ventilation)	TAK
28	Wentylacja mechaniczna synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym w trybie objętościowym i w trybie ciśnieniowym	TAK
29	Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM	TAK
30	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna z podażą anestetyku z parownika, po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora	TAK – 10 pkt; Nie – 0 pkt
31	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli)	TAK – 10 pkt; Nie – 0 pkt
Regulacje
32	Regulacja stosunku wdechu do wydechu w zakreise minimum 2:1 do 1:4	TAK
33	Regulacja częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min	TAK
34	Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 5 do 1400 ml	TAK
35	Regulacja PEEP minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)	TAK
36	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa (cmH2O)	TAK
37	Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV w zakresie od minimum 0,3 do 12 l/min	TAK
Alarmy
38	Alarmy niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej	TAK
39	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego	TAK
40	Alarm braku zasilania w energię elektryczną	TAK
41	Alarm braku zasilania w O2, N2O, Powietrze	TAK
42	Alarm Apnea na podstawie analizy: ciśnienia, przepływu, CO2	TAK
43	Możliwe automatyczne ustawienie granic alarmowych	TAK
44	Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie, PEEP), częstotliwości oddechowej	TAK
45	Prezentacja wdechowego i wydechowego: stężenia tlenu (pomiar paramagnetyczny), stężenia CO2 i N2O, stężenia anestetyków wziewnych (co najmniej sevofluranu, isofluranu, desfluranu). Prezentacja liczby MAC skorygowanej do wieku pacjenta	TAK
46	Prezentacja różnicy pomiędzy wdechową i wydechową objętością oddechową ΔVT	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
47	Prezentacja różnicy między wdechową i wydechową objętością minutową MVleak	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
48	Prezentacja krótkich odcinków trendów obrazujących produkcję CO2, zużycie O2, PEEP/CPAT	TAK – 5 pkt / NIE – 0 pkt
49	Jednoczesna prezentacja krzywych: p(t), CO2(t)	TAK
50	Prezentacja pętli oddechowych: ciśnienie-objętość i objętość-przepływ, pętla referencyjna, jednoczesna prezentacja parametrów pętli aktualnie kreślonej i referencyjnej	TAK
51	Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu należnej wagi pacjenta	TAK
Inne
52	Podgrzewany układ oddechowy	TAK
53	Test urządzenia bez interakcji z użytkownikiem w czasie trwania procedury.	TAK
54	Moduł gazowy wbudowany w aparat, niewymagający wykonywania przez użytkownika okresowych kalibracji przy użyciu tzw. gazu kalibracyjnego, moduł zasilany awaryjnie po zaniku napięcia sieciowego	TAK
55	Stoper uruchamiany i prezentowany na ekranie respiratora (funkcje: start/stop/kasuj)	TAK
Akcesoria dodatkowe
56	Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2, przyłącze zasilania tlenem w aparacie	TAK
57	W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem dla dorosłych) (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt. oraz min. 25 szt. układów oddechowych pediatrycznych o dł. min. 150 cm; wkłady jednorazowe z żelem do ssaka wraz z drenem o dł min. 2 m – min. 25 szt.; 6 szt. adapterów CLICK wraz z min. 6 szt. wkładami jednorazowymi na aparat	TAK
58	Pułapki wodne do modułu gazowego - dostawa min. 12 szt. Na aparat	TAK
59	Linie próbkujące – dostawa min. 20 szt. na aparat	TAK
Monitor anestezjologiczny
60	Monitor funkcji życiowych pacjenta. Monitor o wielkości ekranu powyżej 12 cali i rozdzielczości 800 x 600 pikseli; prezentacja min. 6 krzywych z możliwością rozbudowy w przyszłości do 8 krzywych	Ekran 15 cali lub więcej -3 pkt: większa rozdzielczość -3 pkt :więcej krzywych -3 pkt
61	Zasilanie elektryczne zgodne z warunkami panującymi w kraju oraz zasilanie awaryjne z wbudowanego akumulatora na min. 120 min. pracy	TAK
62	Sterowanie monitora za pomocą przycisków funkcyjnych i pokrętła	TAK
63	Zewnętrzny zasilacz do monitora	TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt	TAK – 1 pkt.
64	Mocowanie monitora na górnej półce aparatu do znieczulania	Stacja dokująca ułatwiająca bezpieczne zamontowanie monitora na stanowisku i jego demontaż - 10 pkt. stacja dokująca ułatwiająca bezpieczne zamontowanie monitora na stanowisku i jego demontaż - 10 pkt.
65	Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 24 godzin z próbkowaniem co min. 1 min.	TAK
66	Pamięć ostatnich 50 zdarzeń alarmowych	TAK
Pomiary EKG

67	Zakres pomiarowy min. 30-250 uderzeń	TAK
68	Wyposażenie: Kabel pomiarowy do 3 i 5 odprowadzeń po 2 szt. na kardiomonitor	TAK
69	Podstawowa analiza arytmii	TAK
70	Możliwość rozbudowy do analizę odcinka ST w zakresie min. -/+15mm	TAK
71	Pomiar oddechu mierzony za pomocą pneumografii impedancyjnej mierzonej w zakresie min. 4-150 oddechów; / dokładność ±1 oddech	Większy zakres -3 pkt
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia
72	Programowanie pomiarów w zakresie od min. 1 do 240 minut; tryb pracy: ręczny, ciągły (5 min.), powtarzalny, staza	TAK
73	Zakres pomiarowy od 20 do 250 mmHg	TAK
74	Wyposażenie: 2 mankiety dla dorosłych, oraz kabel pomiarowy – min. 2 szt.	TAK
Inwazyjny pomiar ciśnienia
75	2 kanały pomiarowe z możliwością dalszej rozbudowy do 8 kanałów	TAK
76	Wyposażenie: kable pomiarowe do 2 kanałów pod przetworniki Argon	TAK
Temperatura
77	Możliwość pomiaru 2 temperatur: skóry i głębokiej	TAK
78	Wyposażenie: czujnik temperatury skóry dla dzieci i dorosłych oraz jednorazowe czujniki temp. skóry dla noworodków (min. 20 szt.)	TAK
79	Pomiar temperatury głębokiej z czujnika temperatury mocowanego na czole pacjenta – w zestawie min. 160 elektrod pomiarowych na każdy kardiomonitor	Pomiar z modułu monitora -10 pkt; Pomiar z urządzenia zewnętrznego - 0 pkt
Saturacja
80	Pomiar saturacji metodą Nellcor lub Masimo	TAK
81	Wyposażenie: czujnik na palec – 2 szt oraz kabel interfejsowy dla dorosłych	TAK
82	Możliwość zmiany w przyszłości na pomiar metodą Masimo rainbow lub RD	TAK
NMT
83	Pomiar stopnia zwiotczenia pacjenta za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora	TAK
84	Pomiar aktywności mózgowej BIS za pomocą modułu sterowanego z poziomu monitora; w zestawie min. 20 szt. elektrod pomiarowych dla dorosłych	TAK

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji i rękojmi (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena przedmiotu zamówienia z wyłączeniem usługi finansiowania
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Aparat do znieczulania	szt.	3

	Tabela D – Cena za usługę finansowania
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa	Wartość	Stawka podatku VAT %
	A	B	C	D	E=CxD	F
	Usługa finansowania	miesiąc	10			zw.

	Tabela E – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnie G Tabeli C oraz w kolumnie E Tabeli D
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)