| Zestaw ultrasonograficzny |
| --- |
| Cechy ogólne/konstrukcyjne/konfiguracyjne |
|  | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością przypięcia głowic ultrasonograficznej poprzez port USB wbudowany w tablet; kabel odłączany, prosta możliwość wymiany kabla i zamiany np. z USB z C na mikroUSB |
|  | Technologia pracy cyfrowa, szerokopasmowy układ formowania wiązki |
|  | Zakres możliwych do zastosowania częstotliwości pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z zestawem) |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 65 000 |
|  | Dynamika systemu min 170 dB |
|  | Czas pracy zestawu przy zasilaniu z wbudowanego akumulatora po wyłączeniu urządzenia z prądu minimum 120 minut |
|  | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora |
|  | Masa zestawu wraz z ładowarką max. 2 kg |
| Funkcje użytkowe |
|  | Głębokość penetracji/obrazowania 2D (B-mode) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki |
|  | Jasności (Gain) regulowana przez dotyk za pomocą wirtualnej rolki |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu („frame rate”) w trybie 2D (B-mode) min. 75 obrazów/sekundę |
|  | Funkcja redukująca szumy adaptacyjne i artefakty w obrazowaniu 2D |
|  | Złożone obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur w czasie rzeczywistym (wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami) |
|  | Funkcja automatycznej ciągłej optymalizacji obrazu B-Mode (ustawienie jasności, kontrastu obrazu i kompensacji wzmocnienia głębokościowego TGC), niewymagająca od użytkownika ręcznego uruchamiania. |
|  | Funkcja obrazowania w trybie pełnego ekaranu (full screen) |
|  | Funkcja pomiaru odległości w trybie 2D, pola powierzchni |
|  | System archiwizacji umożliwiający zapis sekwencji obrazów statycznych i ruchomych zintegrowany z aparatem oparty na wbudowanym dysku twardym o pojemności: min. 64GB z możliwością eksportowania danych na nośniki przenośne w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz DICOM |
| Tryby obrazowania |
|  | Tryby pracy min: B-mode (2D), Doppler Kolorowy (CD) z regulacją wielkości okna, M-mode, PW Doppler |
|  | Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej |
|  | Minimum 2 prędkości przepływu kolorowego Dopplera (CD) wybierane przez użytkownika |
| GŁOWICE ULTRASONOGRAFICZNE |
|  | Szerokopasmową głowica konweksową do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych, urologicznych i płucnych z wymiennym kablem USB Częstotliwość pracy głowicy w minimalnym zakresie od 2.0 MHz do 6.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 128 Kąt pola penetracji głowicy min. 67 stopni Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej Obrazowanie min. 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet) |
| URZADZENIE OBRAZUJĄCE |
|  | Konstrukcja przenośna - w formie urządzenia podręcznego (typu tablet) umożliwiająca podłączenie głowic za pomocą przewodu poprzez port USB |
|  | Ekran dotykowy o przekątnej ekranu min: 10 cali o rozdzielczości min: 1920 x 1200 |
| OPROGRAMOWANIE |
|  | Aplikacja dostępne do pobrania z platformy internetowej będąca oprogramowaniem ultrasonograficznym kompatybilnym z min. systemem operacyjnym Android / dostępna bezpłatnie / . |
|  | Nieograniczona ilość licencji (urządzeń do podłączenia) pozwalająca na pełne wykorzystanie wszystkich funkcji i trybów pracy głowicy ultrasonograficznej |
|  | Aplikacja z funkcją eksportu danych i transmisji sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 |
|  | Oprogramowanie do badań: - jamy brzusznej - ginekologiczno-położniczych - urologicznych - płuc - naczyniowych - mięśniowo-szkieletowych - tkanek miękkich - narządów położonych powierzchniowo - kardiologicznych - FAST |
| WYPOSAŻENIE |
|  | Torba transportowa 1 szt. |
|  | GWARANCJA |
|  | 60 miesięcy na oferowaną głowicę , 24 miesiące na oferowany czytnik obrazów USG. |