## formularz oferty
Załącznik nr 1 do Specyfikacji-po modyfikacji z dnia 10.01.2023
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.155.2022.DB
| Nazwa zamówienia | Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora dla Zakładu Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto *:
część 1
część 2
część 3
część 4
część 5
| część 6 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
część 7
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..………………………….. ………………………………..…………………………..
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *^:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy części 1-3, 5-7) oraz nie dłużej niż przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy (dotyczy części 4).
8. | 8. Oświadczamy, że oferowane przez nas odczynniki są wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 07.04.2022 r. /Dz.U. z 2022 poz. 974/ o wyrobach medycznych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski * *W zakresie części 4 poz. 1 – 2, Zamawiający dopuszcza produkty RUO” .
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą do dnia wskazanego w SWZ.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
| Imię i nazwisko |  | Stanowisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
| Nazwa i adres banku |  | Nr rachunku

## część (1)
| DFP.271.155.2022.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 1 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | PBS bez Ca i Mg (jałowy, szklane opakowania, gumowy korek) | 180 000 ml | 100 ml
2. | PBS bez Ca i Mg (jałowy, szklane opakowania, gumowy korek) | 750 000 ml | 500 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
PBS poz. 1,2
Poz. | Określenie parametru dla części 1 pozycja 1 i 2
1 | Jałowy, zbuforowany roztwór soli fizjologicznej bez jonów wapnia i magnezu
2 | Opakowanie jednostkowe zawierające 500 ml roztworu
3 | Opakowanie jednostkowe zawierające 100 ml roztworu
4 | Opakowanie stanowi butelka szklana z gumowym korkiem
5 | Dostępność certyfikatu jakości potwierdzającego jałowość roztworu, pH oraz osmolarność
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (2)
| DFP.271.155.2022.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 2 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty**** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Random startery - mieszanina wszystkich możliwych sekwencji 6 nukleotydowych stosowanych w reakcji odwrotnej transkrypcji umożliwiających przepisanie RNA na cDNA | 2 opakowania | 2 mg (50 A260 jednostek, 1 µmol)
2. | Mix termostabilnych polimeraz. | 12 opakowań | 720 U(2x360)
3. | Zestaw nukleotydów zawierający dATP, dCTP, dGTP oraz dTTP | 25 opakowań | 4x250µl
4. | Inhibitor Rnaz. Odczynnik przeznaczony do stosowania w reakcji odwrotnej transkrypcji. Sprawdzony pod względem obecnośc endonukleaz i rybonukleaz aktywny w temp. 42stC, Hamuje wszystkie typy RNAz Stężenie enzymu nie mniejsze niż 20U/ul nie większe niż 50U/ul | 12 opakowań | 10000U (5x2000U)
5. | Agaroza do sporządzania żeli agarozowych | 5000 g | 500g
6. | Proteinaza K do izolacji DNA z trudnych tkanek (np. tkanki z kostek parafinowych) | 1 ml | 1 ml
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 2 pozycja 1
1 | Random startery - mieszanina wszystkich możliwych sekwencji 6 nukleotydowych stosowanych w reakcji odwrotnej transkrypcji umożliwiających przepisanie RNA na cDNA
2 | Opakowanie jednostkowe zawierające min. 2 mg
3 | Każdorazowo do odczynnika dołączona informacja dotycząca liczby nmol odpowiadającej 1 OD
4 | Każdorazowo do odczynnika dołączona informacja dotycząca przepisu na sporządzenie mieszaniny random starterów o stężeniu 100uM
5 | Odczynnik dostarczony w postaci liofilizatu – do zawieszenia w wodzie
Poz. | Określenie parametru dla części 2 pozycja 2
1 | Zoptymalizowany mix termostabilny polimerazy Taq DNA oraz termostabilnej TaqDNA o aktywności naprawczej.
2 | Mix polimeraz rekomendowany do mapowania i sekwencjonowania genomowego (Sanger i NGS), charakterystyki sklonowanej sekwencji w fagach lambdach lub kosmidach
3 | Umożliwia szybką identyfikację i klonowanie pełnych genów z genomowego DNA
4 | Wielkość opakowania jednostkowego 720U (2x360U)
Poz. | Określenie parametru dla części 2 pozycja 3
1 | Zestaw ultraczystych deoksyrybonukleotydów zawierający dATP, dCTP, dGTP oraz dTTP umieszczone w osobnych probówkach
2 | Każdy nukleotyd w zestawie w objętości 250µl i stężeniu 100mM
3 | Wolne od DNaz, RNaz i inhibitorów reakcji PCR
4 | Okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy
Poz. | Określenie parametru dla części 2 pozycja 5
1 | Wielkość opakowania jednostkowego 250-500g.
2 | Wysoka rozdzielczość produktów PCR oraz fragmentów DNA w zakresie 100 -2000 bp w buforach TAE i TBE.
3 | Produkt wolny od enzymów degradujących kwasy nukleinowe (DN-azy i RN-azy) oraz od proteaz i endonukleaz. Stopień czystości odczynnika: do biologii molekularnej
4 | Niska temperatura topnienia
5 | Niskie tło fluorescencji przy barwieniu bromkiem etydyny
6 | Łatwość przygotowania żelu o stężeniu 2% w buforach TAE i TBE (szybkie rozpuszczanie agarozy w mikrofalówce)
7 | Po rozdziale w żelu agarozowym możliwość łatwego odzyskania z żelu produktu o bardzo wysokiej jakości sprawdzanej w reakcji sekwencjonowania.
Poz. | Określenie parametru dla części 2 pozycja 6
1 | Proteinaza K charakteryzująca się krótkim czasem trawienia tkanek litych
2 | Subtylizyna – typ proteazy wyizolowanej z saprofitycznych grzybów z gatunku Tritirachium album
3 | Enzym stabilny w wysokich temperaturach oraz szerokim zakresie pH. Najwyższa aktywność w temperaturze 50 - 65⁰C.
4 | Nie ma konieczności stosowania jonów wapnia dla właściwej aktywności enzymatycznej proteinazy K
5 | EDTA nie jest inhibitorem aktywności proteinazy K
6 | Opakowanie jednostkowe: 1 – 10 ml
7 | Roztwór o stężeniu 20mg/ml
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (3)
| DFP.271.155.2022.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 3 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Zestaw do izolacji DNA z krwi obwodowej, tkanek, płynów ustrojowych oraz hodowli komórkowych | 600 izolacji | 50 izolacji
2. | Master mix zawierający polimerazę do przeprowadzania reakcji multipleks PCR bez jej optymalizacji | 1000 reakcji o objętości 50 uL | 100 reakcji o objetości 50 uL
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części nr 3 pozycja 1
1 | Zestaw zawiera odczynniki niezbędne do przeprowadzenia manualnej ekstrakcji DNA z pełnej krwi ludzkiej świeżej i mrożonej, hodowli komórkowych i tkanek (np. komórki skóry, komórki leukocytarne).
2 | Izolacja DNA przeprowadzana w oparciu o system kolumienkowy
3 | Zestaw zawiera proteinazę K i wszystkie bufory niezbędne do przeprowadzenia izolacji
4 | Zestaw zawiera bufor usuwający inhibitory reakcji PCR
5 | Możliwość izolacji genomowego DNA z całkowitej liczby komórek (leukocytów) 5 - 10 milionów, pełnej krwi w objętości około 200ul oraz tkanek w ilości do 25mg
6 | Osiągana średnia wydajność izolacji w zakresie min. 20-50 ng/µl
7 | Czystość DNA po izolacji A260nm/A280nm w zakresie 1,8 – 2,0
8 | Zestaw zawiera odczynniki i elementy zużywalne do przeprowadzenia nie mniej niż 50 izolacji
9 | Zestaw do izolacji poddany kontroli jakości pod względem wykorzystania uzyskanych izolatów w reakcji RQ-PCR (ilościowy PCR), reakcji PCR z następowym sekwencjonowaniem (sekwencjonowanie typu Sangera oraz NGS)
Poz. | Określenie parametru dla części 3 pozycja 2
1 | Zestaw odczynników jest dedykowany do przeprowadzania reakcji PCR typu Multipleks (możliwość uzyskania co najmniej 16 produktów w 1 reakcji PCR) bez przeprowadzania optymalizacji reakcji.
2 | Zestaw zawiera zoptymalizowany Master Mix w skład, którego wchodzą: rekombinowana polimeraza hot start o stężeniu 5U/ul, MgCl2, mieszanina dNTP oraz bufor ułatwiający przeprowadzenie reakcji PCR typu multipleks oraz oddzielnie bufor Q ułatwiający przeprowadzenie reakcji PCR na matrycach bogatych w pary GC.
3 | Zastosowana w zestawie rekombinowana polimeraza hot start jest całkowicie nieaktywna w temperaturze pokojowej i wymaga 15 minutowej inkubacji w temperaturze 95 st. C do aktywacji swoje aktywności.
4 | Master mix zawiera czynnik powodujący stabilizację procesu wiązania się primerów do matrycy (annealingu)
5 | Master mix zawiera zoptymalizowane stężenie soli KCl and (NH4)2SO4 , które wpływa na stabilizację procesu wiązania się primerów do matrycy (annealingu)
6 | Zestaw zapewnia możliwość przeprowadzania reakcji na matrycy DNA i cDNA z wydajnością amplifikacji co najmniej 10^5
7 | Zestaw odczynników jest stabilny w temperaturze 2-8 st C
8 | Zestaw jest wolny od zanieczyszczeń proteazami, RN-azami, nukleazami
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (4)
| DFP.271.155.2022.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji- po modyfikacji z dnia 10.01.2023
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 4 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Polimeraza Taq do reakcji PCR (Zestaw składający się z Polimerazy, Buforu niezawierającego MgCI2 komplementarnego do Polimerazy, roztworu MgCI2 25Mm) | 15000 U | op. zawierające 12x250U
2 | Polimeraza Taq do reakcji PCR (Zestaw składający się z Polimerazy, Buforu zawierającego MgCI2 o stężeniu 15Mm komplementarnego do Polimerazy) | 500U | 250U
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 1
1 | Zestaw zawierający: A. polimeraza 5U/l B. bufor komplementarny do polimerazy bez MgCl2 C. roztwór zawierający MgCl2 w stężeniu 25mM
2 | Polimeraza Taq typu „Hot Start” – nieaktywna w temp. do 75C, aktywowana po inkubacji w temp. 95C przez ok. 10 min.
3 | Duża specyficzność i czułość w przypadku amplifikacji genomowego DNA lub cDNA o wielkości do 3kb
4 | Polimeraza posiadająca rekomendacje Europejskiego Konsorcjum BIOMED I
5 | Polimeraza posiadająca rekomendacje Europejskiego Konsorcjum BIOMED II
6 | Dostępna wielkość opakowań jednostkowych 250U polimerazy, oraz 12x250U polimerazy
7 | Zamawiajacy dopuszcza: produkty z terminem ważaności nie krótszym niż 75% całego terminu ważnosci ustalonego przez producenta danego produktu licząc od daty dostawy.
Poz. | Określenie parametru dla części 4 pozycja 2
1 | Zestaw zawierający: A. polimeraza 5U/l B. bufor komplementarny do polimerazy zawierający MgCl2 w stężeniu 15mM
2 | Polimeraza Taq typu „Hot Start” – nieaktywna w temp. do 75C, aktywowana po inkubacji w temp. 95C przez ok. 10 min.
3 | Duża specyficzność i czułość w przypadku amplifikacji genomowego DNA lub cDNA o wielkości do 3kb
4 | Polimeraza posiadająca rekomendacje Europejskiego Konsorcjum BIOMED I
5 | Polimeraza posiadająca rekomendacje Europejskiego Konsorcjum BIOMED II
6 | Dostępna wielkość opakowań jednostkowych 250U polimerazy
7. | Zamawiajacy dopuszcza: Produkty z terminem ważaności nie krótszym niż 75% całego terminu ważnosci ustalonego przez producenta danego produktu licząc od daty dostawy.
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (5)
| DFP.271.155.2022.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 5 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1 | Test jest kompatybilny z aparatem GeneXpert Instrument System. Automatyczny udoskonalony ultratest do ilościowej oceny poziomu ekspresji genu BCR-ABL wyrażonej jako stosunek BCR-ABL/ABL w próbce krwi obwodowej pacjentów ze zdiagnozowaną przewlekłą białaczką szpikową. Test umożliwia jednoczesną ocenę mRNA genu BCR-ABL (typ e13a2/b2a2 i e14a2/b3a2) oraz genu ABL1 jako endogennej kontroli reakcji. Test umożliwia przeprowadzenie nastepujących etapów: oczyszczanie próbki badanej, przeprowadzenie odwrotnej transkrypcji oraz amplifikacji kwasów nukleinowych i detekcję produktu docelowego. Zestaw zawiera kartridge oraz komplet wymaganych buforów. | 5 opakowań | 10 analiz
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 5 pozycja 1
1 | Automatyczny udoskonalony ultratest do ilościowej oceny poziomu ekspresji genu BCR-ABL wyrażonej w skali międzynarodowej jako stosunek BCR-ABL/ABL
2 | Kompatybilny z posiadanym aparatem GeneXpert System
3 | Zestaw zawiera kartridge oraz komplet wymaganych buforów do przeprowadzenia odwrotnej transkrypcji, amplifikacji kwasów nukleinowych i detekcji produktu PCR.
4 | Umożliwia jednoczesną ocenę mRNA genu BCR-ABL (typ e13a2/b2a2 i e14a2/b3a2) oraz genu ABL1 jako endogennej kontroli reakcji.
5 | Czułość kliniczna testu min. 4,5 log
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

## część (6)
| DFP.271.155.2022.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji- po modyfikacji z dnia 10.01.2023
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 6 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | 1. Zestaw kolagen / ADP | 13 | 20 oznaczeń
2. | 2. Kolagen /epinefryna | 13 | 22 oznaczeń 20 oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto
Wymagania graniczne
Poz. | Określenie parametru dla części 6 pozycja 1 i 2
1 | Wymagane jest pochodzenie odczynników z pozycji 1 i 2 od tego samego producenta
2 | Możliwość oznaczenia na aparacie PFA – 100 metoda okluzji skrzepu
3 | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji min. 2021
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
Dzierżawa analizatorów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Ilość |  | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-cy)
1. | Dzierżawa analizatora /analizator minimum 2021/ | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Razem: | [8 empty] | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego analizatora w watach [W] | Założony czas pracy analizatora w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Analizator /analizator minimum 2021/ |  | 8000 | 0.69 | 0
|  |  |  | Razem: | 0

## część (7)
| DFP.271.155.2022.DB | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …….. do umowy
| Część nr: | 7 | Arkusz cenowy |  | Cena brutto oferty **** |  | 0
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Oczekiwana wielkość opakowania
1. | Zestaw do jednoetapowego enzymatycznego oczyszczania produktu PCR przed wieloma procedurami, takimi jak: sekwencjonowanie i analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu ( SNP) | 120 op. | 500 reakcji
Szczegółowy arkusz cenowy
Poz. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu; Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Oferowana ilość opakowań* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto**** | Cena brutto oferowanej ilości****
1. | [7 empty] | 0
2. | [7 empty] | 0
3. | [7 empty] | 0
… | [7 empty] | 0
0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk / oznaczeń / objętości / wagi itp. stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy. **** Jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cene netto