## Arkusz1
PAKIET nr 1 – Zespolenia śródszpikowe
Warunki:
1. Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym bank implantów w zakresie asortymentowym określonym umową i wymiarowym uzgodnionym między stronami
2. Zamawiający wymaga,aby implanty ( za wyjątkiem poz. 11-13) posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację, tzw.metryczkę – 3 sztuki, opisująca nazwę handlową w języku polskim, nr katalogowy, serię I termin ważności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów, przeziernego dla promieni rtg.
4. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu. Warunek dotyczy wszystkich gwoździ wraz z niezbędnymi śrubami i wkrętami do ich założenia. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu lub z powłoką antyalergiczną.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z Instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy do kości piszczelowej stalowy, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł.180-400mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | Szt. | 10
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy stalowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni w części proksymalnej i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-12 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | Szt. | 2
3 | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo stalowy, stalowy w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej stalowy, w składzie: - gwóźdź odkolanowy (Ø 9-13mm, dł. 150-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | Szt. | 6 |  | 0 |  |  | 0
5 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany stalowy prosty do kości udowej stalowy, w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | Szt. | 14 |  | 0 |  |  | 0
6 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej), stalowy, wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 8‎÷16 mm ze skokiem (co 1 mm) w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy . W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne , 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5 oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5. W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5 | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | Szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej, stalowy, w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 7-10mm,dł.180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | Szt. | 12 |  | 0 |  |  | 0
9 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, stalowy, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm), - śruba zaślepiająca | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, stalowy, krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź krótki (Ø 9-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, | Szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
10a | - śruba antyrotacyjna | Szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
10b | - śruba szyjkowa standardowa | Szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
11 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA, tytanowy, krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm; w składzie: - gwóźdź krótki (Ø 9-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka | Szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
11a | - Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 | Szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
11b | - Piny antyrotacyjne Ø 4mm do gwoździa Gamma (szt. 2 na komplet) | Szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
12 | Gwóźdź śródszpilkowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm, w składzie : - gwóźdź długi (śr.9-12 mm, dł.340-420 mm), kąt 125, 130, 135 stopni, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, | kpl | 10 |  | 0 |  |  | 0
12a | - śruba szyjkowa standardowa | Szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
12b | - śruba antyrotacyjna | Szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
13 | Wkręty blokujące gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm | Szt. | 350 |  | 0 |  |  | 0
14 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | Szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
15 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 40-140 mm | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
16 | Wkręty blokujące samogwintujące do gwoździ rekonstrukcyjnych, gwint na całej długości Ø 6,5mm dł. 40-120mm | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
17 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | Szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
18 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48-336mm | Szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
19 | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118-374mm | Szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Szt. | 15 |  | 0 |  |  | 0
21 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16mm, dł. 55-150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | Szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET NR 2 – Implanty i narzędzia do osteosyntezy
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1 | Drut Kirschnera średnica 0,8 do 3,0 mm i długości 150-310mm | Szt. | 600
2 | Drut Kirschnera gwintowany średnica 1,0 do 3,0 mm i długości 150 -310mm | Szt. | 10
3 | Drut do cerklarzu średnica 0,2 do 1,5 mm,długość 5 m | Szt. | 14
4 | Podkładki pod wkręty | Szt. | 30
5 | Płytka 1/3 rurki, 2-12 otw, pod wkręty 4,5 mm | Szt. | 2
6 | Płytka 1/3 rurki, 2-12 otw, pod wkręty 3,5 mm | Szt. | 2
7 | Płytka wąska samodociskowa cienka od 4 do 12 otworów 2,5mm x 11mm | Szt. | 50
8 | Wiertła średnica 1,8 do 4,5 mm | Szt. | 2
9 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5mm o dł. od 16 do 100mm z gniazdem sześciokątnym | Szt. | 30
10 | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem na całej długości wkręta z gniazdem sześciokątnym | Szt. | 2
11 | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 16 mm z gniazdem sześciokątnym | Szt. | 3
12 | Wkręt do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm z gwintem 32 mm z gniazdem sześciokątnym | Szt. | 3
13 | Wkręt kostkowy o średnicy 4,5 mm dł. 20-120 mm z gniazdem sześciokątnym | Szt. | 60
14 | Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy od 25mm do 50mm długości oraz średnicy od 6mm do 10mm | Szt. | 2
15 | Wkręt kompresyjny kaniulowany w różnych długościach I średnicach od 2,4mm do 6,5mm | Szt. | 35
16 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o różnych długościach I średnicach od 4mm do 6,5mm | Szt. | 50
17 | Gwóźdź Rusha o średnicy 2,4 do 6,4mm i długości 50-430mm | Szt. | 2
18 | Groty Steimanna o średnicy 4 do 5mm I długości 80-300mm | Szt. | 2
RAZEM:
Warunki:
1. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu.
PAKIET NR 3 – Implanty specjalistyczne do złamań złożonych
Warunki:
1. Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym bank implantów w zakresie asortymentowym określonym umową i wymiarowym uzgodnionym między stronami
2. Zamawiający wymaga, aby implanty (za wyjątkiem poz. 30-35) posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację, tzw. metryczka – 3 szt. (umieszczona w taki sposób, aby były widoczne implanty) opisująca nazwę handlową w języku polskim, numer katalogowy oraz serię i termin ważności, przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów, przeziernego dla promieni rtg.
4. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu. Warunek dotyczy wszystkich gwoździ wraz z niezbędnymi śrubami i wkrętami do ich założenia. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu lub z powłoką antyalergiczną.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z Instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
Płytka do dalszej nasady kości promieniowej
1 | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta szeroka, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Szt. | 4
2 | Płytka dłoniowa, anatomicznie wygięta wąska, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, prawa i lewa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 56 do 76mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Szt. | 3
3 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej „T”, grzbietowa. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 42 do 52 mm, od 3 do 4 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Szt. | 2
4 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, okołostawowa/przystawowa, w kształcie litery T. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie , z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 43 do 61 mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. | Szt. | 2
5 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Płytka podgięta anatomicznie z trójkątnym wycięciem w głowie. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 4 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Otwory w głowie płytki skonfigurowane w dwukolumnowy system blokowania – kolumna środkowa i kolumna boczna. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 42 do 77 mm, od 2 do 5 otworów w trzonie i od 6 do 7 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Szerokość głowy płytki 19,5; 22 i 25,5 mm. | Szt. | 40
6 | Płytka blokująco – kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa, pozastawowa, w kształcie litery T. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie , z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/2,7 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym.. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 48 do 66 mm, od 3 do 5 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Grubość płytki 1,8 mm. Oraz płytka do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowa posiadająca na trzonie otwory do śrub blokowych lub korowych 3,5/3,5mm oraz w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowe 2,4mm; długość od 95 do 240mm, od 5 do 15 otworów w trzonie I 4 otwory w głowie płytki; grubość płytki 3,0mm | Szt. | 2
Płytki proste
7 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | Szt. | 10
8 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Długość od 70 do 340mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. | Szt. | 10
9 | Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 74 do 312mm, od 5 do 22 otworów. Grubość płytki 3,5 mm. | Szt. | 6
10 | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 59 do 163 mm, od 4 do 12 otworów. | Szt. | 2
11 | Płytka wąska, cienka 2,5x12 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/4,0 mm. Długość od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 6
12 | Płytka szeroka, gruba z ograniczonym kontaktem 4,4x16mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Długość od 103 do 350 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 2
Płytka do bliższej nasady kości promieniowej
13 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. | Szt. | 2
Płytka do bliższej nasady kości piszczelowej
14 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 81 do 237mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | Szt. | 20
15 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(3.5), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Szt. | 8
16 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 106 do 322mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Szt. | 2
17 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. | Szt. | 8
18 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego, z podcięciami od spodu płyty. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty 3 otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 69 mm do 183 mm, od 1 do 10 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. | Szt. | 2
Płytka do dalszej nasady kości piszczelowej
19 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 116 do 298mm, od 4 do 18 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 25
20 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. | Szt. | 6
Płytki do kości strzałkowej
21 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 77 do 233 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 20
22 | Płytka kształtowa do dystalnej części kości strzałkowej. W głowie płytki 5 otworów pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy gwintu kostnego 3,5mm i 2 otwory pod druty Kirchnera. W części trzonowej płytki od 3 do 12 otworów z czego jeden otwór owalny, jeden otwór okrągły nieblokowany, oba pod wkręty korowe lub gąbczaste o średnicy zewnętrznej gwintu 3,5mm, pozostałe otwory pod wkręty blokowane z łbem gwintowanym stożkowym o średnicy gwintu kostnego 3,5mm. Koniec płytki ze spłaszczeniem ułatwiającym implantację z otworem na drut Kirchnera. Na trzonie płytki podcięcia pomiędzy otworami. Płytka symetryczna, jednolita dla prawej i lewej kości. Długość od 77 do 185 mm. Materiał tytan. | Szt. | 40
23 | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory blokowane z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm, podłużny otwór kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki z możliwością zastosowania śruby korowej 3,5 mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 3,5 mm oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Długość od 85 do 154 mm, od 5 do 11 otworów w trzonie i 4 otwory w głowie płytki. Materiał tytan. | Szt. | 20
Płytka do kości piętowej
24 | Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek ułatwiających docięcie I dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki uławtiające pozycjonowanie płytki, śruby blokowe w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 3,5mm, dł. od 64 do 81mm. Materiał: stal lub tytan. | kpl | 10
Płytka do dalszej nasady kości ramiennej
25 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. | Szt. | 2
26 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek /przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. | szt. | 2
Płytka do bliższej nasady kości łokciowej
27 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 4
Płytka do kości obojczykowej
28 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Głębokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. | Szt. | 14
29 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Dł. od 94 do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie. Płytki prawe i lewe. | Szt. | 25
Płytka do bliższej nasady kości ramiennej
30 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. | Szt. | 60
31 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, do bliższej nasady kości ramiennej, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściowek, blokująco kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm, podłużny otwor blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod rożnymi kątami, w rożnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Śruby blokowane 3.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 91 mm do 307 mm, od 2 do 14 otworów w trzonie. | Szt. | 2
Płytka do dalszej nasady kości udowej
32 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. | Szt. | 10
Płytka do złamań I rekonstrkcji w obrębie kości ręki
33 | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. | Szt. | 20
Wkręty blokowane
34 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub torx – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm | Szt. | 1600
35 | Wkręt blokowany samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | Szt. | 35
36 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub torx – średnica 5,0mm | Szt. | 100
37 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnica: 7,3mm | Szt. | 8
38 | Wkręty korowe z gnizadem sześciokątnym lub torx- średnica 2,7mm | Szt. | 35
39 | Wkręty korowe z gniazdem sześciokątnym lub torx- średnica 3,5mm | Szt. | 500
40 | Wkręty korowe z gniazdem sześciokątnym lub torz- średnica 4,5mm | Szt. | 200
41 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | Szt. | 10
42 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo krzyżowe lub sześciokątne | Szt. | 5
43 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,5 mm, dł. 10-40mm | Szt. | 5
44 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 4,5/5,0 mm, dł. 20-110mm | Szt. | 5
Stabilizator zewnętrzny System M
45 | Łączniki pręt - grotowkręt - wyposażony w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 35
46 | Łączniki pręt – pręt - wyposażone w system wstępnego mocowania, umożliwiające dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360° | Szt. | 20
47 | Pręty wykonane z włókna węglowego, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego, przezierne dla promieni RTG o średnicy Ø8mm, o długościach w zakresie 120-400 mm | Szt. | 30
48 | Grotowkręty Schanza o średnicach Ø3,0 mm, Ø4,0 mm, Ø5,0mm, materiał stal/tytan | Szt. | 30
RAZEM:
Pakiet nr 4 – Implanty specjalistyczne do osteosyntezy
Warunki:
1. Wykonawca utworzy na bloku operacyjnym bank implantów w zakresie asortymentowym określonym umową i wymiarowym uzgodnionym między stronami
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu implanty sterylne
3. Zamawiający wymaga, aby oferowane implanty posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację, tzw. metryczka – 3 szt. (umieszczona w taki sposób, aby były widoczne implanty) opisującą nazwę handlową w języku polskim lub angielskim, numer katalogowy oraz serię i termin ważności, przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów, przeziernego dla promieni rtg.
5. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu. Warunek dotyczy wszystkich gwoździ wraz z niezbędnymi śrubami i wkrętami do ich założenia. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu lub z powłoką antyalergiczną.
6. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z Instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1 | Płytka tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta, prawa i lewa. Możliwość wkręcania śruby poprzez wytworzenie gwintów otworze płyty. Poliaxalność +/- 15 stopni | Szt. | 10
2 | Płytka tytanowa do dalszej nasady kości promieniowej, długie XXL 189mm, 145mm, 100mm, dłoniowa, prawa i lewa. Płytka z możliwością blokowania śrub wieloosiowych. Możliwość wkręcania śruby poprzez wytworzenie gwintów otworze płyty. Poliaxalność +/- 15 stopni | Szt. | 4
3 | Śruba blokowana 2,7 i 2,4 mm, dł. 6-80mm | Szt. | 100
4 | Śruba korowa 2,7 i 2,4 mm, dł. 6-80mm oraz 2,0 mm dł. 6-40 mm | Szt. | 50
5 | Płytki tytanowe anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i części bliższej kości łokciowej. Płytka z wgłębieniami minimalizującymi kontakt z okostną. - płytka blokowana od strony przyśrodkowej, standardowa i wydłużona, uniwersalna do obu kończyn - płytka blokowana od strony bocznej nasady dalszej kości ramiennej, prawa i lewa System mikropłytek - płytka blokowana od strony tylno-przyśrodkowej, prawa i lewa - płytka blokowana od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramiennej, prawa i lewa - płytka blokowana na olecranon, prawa i lewa , ilość otworów od 4-12. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne Wybór śródoperacyjny | Szt. | 5
6 | Płyty tytanowe proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna, wąska i szeroka. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne nie wymagające zaślepek-przejściówek, blokująco-kompresyjne do śrub blokowanych lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację Drutami K. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce, który tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się śruby. Poliaxalność +/- 15 stopni. Otwory owalne kompresyjne z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. | Szt. | 10
7 | Płyty tytanowe wygięte w łuk o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna, wąska i szeroka. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne nie wymagające zaślepek-przejściówek, blokująco-kompresyjne do śrub blokowanych lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację Drutami K. Śruba wyposażona w stożkowy gwint na główce, który tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się śruby. Poliaxalność +/- 15 stopni. Otwory owalne kompresyjne z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej. | Szt. | 10
8 | Płytka tytanowa, anatomiczna o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka: - płytka górna trzonowa prawa i lewa w 4 wersjach: o zwiększonym i zmniejszonym zagięciu anatomicznym, o zwiększonym i zmniejszonym zagięciu anatomicznym mostująca, bez otworów w części środkowej płyty - płytka górno- boczna, lewa i prawa - płytka przednia trzonowa uniwersalna - płytka przednio-boczna uniwersalna | Szt. | 5
9 | Śruba blokowana 3,5 i 2,7 mm, dł. 8-70mm | szt. | 150
10 | Śruba korowa 3,5 i 2,7 mm, dł. 8-70mm | Szt. | 60
11 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady k. piszczelowej, boczna i przyśrodkowa. prawa i lewa. Płyta boczna w części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby blokowane. Grubość płyty 3,3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | Szt. | 10
12 | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady k. piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby. Grubość płyty nie więcej niż 3,0 mm w części trzonowej. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 10
13. | Tytanowa płytka ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady k. piszczelowej, przednioboczna, prawa i lewa. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane( w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną skierowany w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe, śruby gąbczaste lub pod śruby blokowane. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 10
14 | Śruba blokowana 4,0 | Szt. | 250
15 | Śruba korowa3,5 mm, dł.10-95mm, śruba gąbczasta 4,0 dł. 10-100mm | Szt. | 100
16 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo-piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15 stopni lub tytanowe płytki proste do zespoleń złamań kości strzałkowej. Płytka z otworami na dwóch końcach płyty pod tymczasową stabilizację drutami Kirschnera. | Szt. | 20
17 | Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 10-48mm ze skokiem co 2mm. Śruba blokowana tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 50-70mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 220
18 | Śruba korowa tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 10-48mm ze skokiem co 2mm. Śruba korowa tytanowa Ø 3,5 mm, dł. 50-70mm ze skokiem co 5mm. | Szt. | 100
19 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt. | 10
20 | Sruba kompresyjna 3,1mm i 4,1mm | Szt. | 20
21 | Tytanowa śruba z urywanym łbem, Ø 2,0mm, wkręcana bezpośrednio z napędu, posiadająca w łbie gniazdo śrubokręta dwuklawiszowe, średnica trzonu śruby 1,2mm, dł. 11-16mm z przeskokiem co 1mm | Szt. | 10
22 | Tytanowa śruba z urywanym łbem, Ø 2,7mm, wkręcana bezpośrednio z napędu, posiadająca w łbie gniazdo śrubokręta czteroklawiszowe, średnica trzonu śruby 1,6mm, dł. 14-22mm z przeskokiem co 2mm | Szt. | 10
23 | Stalowe płyty anatomiczne o grubości 2.5 mm do stabilizacji powierzchni czworobocznej miednicy: a) płyta nadgrzebieniowa 16-otworowa, prawa i lewa b) płyta podgrzebieniowa 14-otworowa mała i 16-otworowa duża, prawa i lewa. Możliwość wprowadzenia śruby w odchyleniu +/- 35°. System wyposażony w cztery ergonomiczne, przezierne retraktory wykonane z włókna węglowego. Możliwość doświetlenia pola operacyjnego poprzez zastosowanie źródła światła. Możliwość zamontowania ssaka operacyjnego do retraktora. Retraktory z możliwością umocowania do kości za pomocą grotowkrętów w celu uwidocznienia złamania bez konieczności podtrzymywania ich przez operatora. | Szt. | 2
24 | Stalowe płyty do stabilizacji złamań miednicy: a) proste o grubości 2.5 mm, ilość otworów od 2 do 20 b) łukowe o grubości 2.5 mm i promieniu 88 mm i 108 mm, ilość otworów od 4 do 20 c) płyty do zespolenia spojenia łonowego o grubości 3.2 mm i promieniu 75 mm, 4- i 6-otworowe. | Szt. | 5
25 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm i ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm (z możliwością założenia podkładki) | Szt. | 50
26 | Jednorazowe przymiary do zespoleń miednicy | Szt. | 5
RAZEM:
Pakiet nr 5- System do stabilizacji złamań okołoprotezowych
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1 | Haczyk krętarzowy min. 3 wielkosci ( small, medium, large ) z mozliwościa mocowania linki wewnątrz | szt. | 10
2 | Płyta krętarzowa do złamań okołoptetozowych w min. 3 długościach ( od 100mm do 210mm ) z możliwością mocowania linki w płycie | szt. | 25
3 | Kabel / linka stalowa 2.0 mm | szt. | 100
4 | Blokada / zacisk do linki 2.0 mm | szt. | 100
5 | Zesaw: linka metalowa 2.0 mm z blokadą i zaciskiem | szt. | 50
6 | Zestaw: linka metalowa 2.0. mm z blokadą | szt. | 50
Razem
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu implanty sterylne (jałowe).
2. Zamawiający wymaga aby oferowane implanty posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację,tzw. metryczka – 3 szt.
(umieszczona w taki sposób, aby były widoczne implanty) opisująca nazwę handlową w języku polskim, numer katalogowy oraz serię i termin ważności,
przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania. Instrumentarium będzie dostarczane na rządanie zamawiającego.
4. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.
Pakiet nr 6 – Płyty do skomplikowanych złamań bliższego końca kości udowej
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu implanty sterylne (jałowe).
2. Zamawiający wymaga aby oferowane implanty posiadały na każdym opakowaniu jednostkowym trwałe oznaczenie umożliwiające ich identyfikację,tzw. metryczka – 3 szt.
(umieszczona w taki sposób, aby były widoczne implanty) opisująca nazwę handlową w języku polskim, numer katalogowy oraz serię i termin ważności,
przed upływem którego produkt może być bezpiecznie używany.
3. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów,
przeziernego dla promieni rtg.
4. W nagłych przypadkach, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dostarczy w tej samej cenie implanty pokryte powłoką antyalergiczną lub wykonane z tytanu.
Warunek dotyczy wszystkich śrub i wkrętów. Zamawiający przewiduje, iż w okresie obowiązywania umowy może zamówić 7 implantów wykonanych z tytanu
lub z powłoką antyalergiczną.
5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie z instrumentarium w uzgodnionym terminie – zgodnie z warunkami umowy.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
1 | Płytka okołoprotezowa kształtowana, tytanowa, blokowana do bliższej nasady kości udowej. Posiadająca poprzeczne otwory w części nasadowej i trzonowej do zastosowania cerklarzu. Wersja lewa i prawa. Wersja nakrętarzowa z hakami i podkrętarzowa bez haków. Otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie z możliwością dwukierunkowej kompresji. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów | szt. | 5
2 | Dynamiczna płytka biodrowa do leczenia złamań bliższego końca kości udowej wykonana z tytanu. Wersja krótka 2-3 otwórów oraz wersja długa 4-8 otworów. Obie blokowane w części nasadowej na 3 śruby teleskopowe. Płytka plus zestaw dedykowanych wkrętów Ø 4,5, 5,0, 7,3mm tytanowych. Otwory z gwintem walcowym na pełnym obwodzie z możliwością dwukierunkowej kompresji. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. | szt. | 5
3 | Wkręt blokowany tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 5,0 mm, L= 16 – 90mm | szt. | 30
4 | Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torks Ø 4,5mm, L= 20- 90 mm | szt. | 30
5 | Wkręt blokowany VA, kobaltowy, samogwintujący, Ø 5,0mm z gniazdem typu torks | szt. | 30
6 | Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torks i gwintowaną główką Ø 7,3mm, L= 50- 105 mm | szt. | 5
7 | Wkręt okołoprotezowy Ø 5,0 mm, L 10-20mm | szt. | 30
8 | Wkręt do cerklarzu | szt. | 10
RAZEM:
Pakiet nr 7 - Endoproteza stawu ramiennego
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jedn. Brutto | Wartość brutto | Nazwa Producenta/ Nr katalogowy
Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego - trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm oraz trzpienie mini ( 11-13mm) o długości 60mm - trzpienie rewizyjne cementowane lub bezcementowe w trzech długościach 150, 180 i 210mm w przekrojach od 13 do 16 mm.; - trzpienie de dużej resekcji w dwóch rozmiarach 7 i10mm o długości 50-80mm wraz z augumentem poresekcyjnym w rozmiarach 20-50mm. -- element proksymalny z otworami ( trauma - 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami - element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm. – głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo kobaltu w rozmiarach 40-54mm. – głowy CTA w rozmiarach 42-54mm. - Adaptery neutralne, centryczne oraz CAT - wkładkido bocy odwróconego polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. (5opcji) bądź ceramiczne, glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach ( standard, matyneutralne i centryczne) '- glenosfery polietylenowe 40 i 44mm. Korekcyjne, panewka cementowana w pięciu opcjach, - element panewkowy bezcementowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatym tytanem i HA, wkładka polietylenowa w 4 opcjach, płytka panewkowa wraz ze śrubą w dwóch rozmiarach. Panewka rewizyjna z modularnym pegiem wykonana w technologii trabecular tytan. Panewka z augumentem. Element beztrzpieniowy w 8 razmiarach. Adapter do elementu beztrzpieniowego, wkładka do elementu beztrzpieniowego 40/44
1 | Trzpien bezcementowy standardowy lub krókl. | szt. | 20
2 | Element proksymalny: trauma, anatomia i odwrócony. | szt. | 20
3 | Głowa metalowa 40-54 | szt. | 5
4 | Adapter standard i ecentryczny. | szt. | 5
5 | Trzpień rewizyiny. | szt. | 1
6 | Glenosfery PE 40,44 mm | szt. | 10
7 | Łącznik | szt. | 10
8 | Glenosfery 36mm | szt. | 5
9 | Wkiadka odwrócona PE | szt. | 5
10 | Przedtuzenie body odwróconego +9 | szt. | 2
11 | Wkładka do body odwróconego metalowa lub ceramiczna | szt. | 6
12 | Wkladka metalowa lateralizowana | szt. | 2
13 | Panewka metal back | szt. | 15
14 | Wktadka polietylenowa do panewki | szt. | 1
15 | $ruba 6,5 mm | szt. | 30
16 | Element beztrzpieniowy | szt. | 1
17 | Adapter elementu beztrzpieniowego | szt. | 1
18 | Wkadka do eiementu beztrzpieniowego 40/44 | szt. | 1
RAZEM:
1. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium niezbędnego do zakładania i usuwania ww. implantów,