## Część_1
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-34/24

Część 1- Balony do krioablacji ujść żył płucnych z pełnym wyposażeniem wraz z najmem kriokonsoli
TABELA A- BALONY DO KRIOABLACJI UJŚĆ ŻYŁ PŁUCNYCH Z PEŁNYM WYPOSAŻENIEM ORAZ CEWNIKIEM DO OBRAZOWANIA ULTRASONOGRAFICZNEGO WEWNĄTRZSERCOWEGO
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Balon do krioablacji o zmiennej średnicy.	szt.	30	140
2	Koszulka prowadząca do balonu, sterowana z rozszerzaczem.	szt.	30	140
3	Elektrofizjologiczne elektrody wielopolowe diagnostyczne do mapowania żył płucnych współpracujące z balonem do krioablacji.	szt.	30	140
4	Kabel elektryczny do elektrody diagnostyczej wielopolowej.	szt.	30	140
5	Kabel gazowy do balonu.	szt.	30	140
6	Kabel elektryczny do balonu.	szt.	30	140
7	Elektroda diagnostyczna 4 polowa sterowalna.	szt.	30	140
8	Łącznik do elektrody diagnostycznej z poz. 7.	szt.	3	14
9	Cewnik do obrazowania ultrasonograficznego wewnątrzsercowego.	szt.	3	20
10	Wyposażenie dodatkowe niezbędne do wykorzystania cewnika z poz. 9 (urządzenie napełniające). 10 sztuk w komplecie.	kpl.	1	2
					Suma:

TABELA B - NAJEM KRIOKONSOLI
L.p.	Opis przedmiotu najmu		Nazwa handlowa i producent najmowanego urządzenia	j. m.	Minimalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	Maksymalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto
A	B		C	D	E	E.1.	F	G=E.1.xF	H	I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT
1	Najem kriokonsoli kompatybilnej z zaoferowanymi elektrodami.			miesiąc	24	36
					Suma:

TABELA C – KRYTERIA JAKOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Lp	Opis parametrów ocenianych	Ilość punktów przyznawanych w badanym parametrze		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Krzywizna koszulki min. 155 stopni (ad. koszulka opisana w poz. 2 Tabeli A)	155 stopni =0 pkt; powyżej 155 stopni = 30 pkt
2	Czujnik ruchu przepony (w kriokonsoli opisanej w poz. 1 Tabeli B)	TAK = 20 pkt; NIE = 0 pkt
3	System utrzymania stałego ciśnienia w balonie (w kriokonsoli opisanej w poz. 1 Tabeli B)	TAK = 20 pkt; NIE = 0 pkt
4	Zmienna średnica balonu 28/31 mm (ad. cewnik balonowy opisano w poz.1 Tabeli A)	TAK = 20 pkt; NIE = 0 pkt
5	Obrazowanie krzywizny 360 stopnia i głębokość penetracji 6 cm (ad. cewnik do obrazowania ultrasonograficznego opisany w poz. 9 Tabeli A)	TAK = 20 pkt; NIE = 0 pkt

Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część_2
	ZAŁĄCZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-34/24

Część 2 - Wyroby medyczne do ablacji standardowej wraz z najmem wyrobów medycznych służących do prawidłowego użycia asortymentu do ablacji
TABELA A - WYROBY MEDYCZNE DO ABLACJI STANDARDOWEJ
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Elektroda do ablacji endokawitarnej metodą RF. Długość co najmniej 110cm. Średnica cewnika 7F lub 8F. Elektroda dwukierunkowa. Min. dwa stopnie sztywności cewnika. Min. 3 krzywizny w tym asymetryczna. Końcówka 4mm, 8mm i 10mm do wyboru przez Zamawiającego. Dostępna elektroda dwukierunkowa asymetryczna 8mm z płynną regulacją sztywności, o końcówce ukształtowanej anatomicznie (wgłębienie na tipie elektrody polepszające przyleganie do tkanki), dedykowanej do ablacji cieśni.	szt.	20	60
2	Łączniki do generatora opisanego w Tabeli B, dotyczą elektrod z pozycji nr 1.	szt.	2	6
3	Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej. Średnica: 6F. Długość 110 – 115 cm. Liczba biegunów 8 i 10. Zmienna krzywizna zgięcia. Odległość między biegunami 2-5-2; 2-6-2; 2-10-2; 2 oraz 5 mm do wyboru przez Zamawiającego. Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych. Stymulacja każdego z biegunów.	szt.	20	80
4	Łączniki do systemu elektrofizjologicznego opisanego w Tabeli B współpracujące z elektrodami z pozycji 3.	szt.	2	8
5	Cewnik diagnostyczny 4-polowy. Średnica cewnika: 5F i 6F. Długość użytkowa min. 115 cm. Dostępne krzywizny (minimum): JOSEPHSON, COURNAND, DAMATO. Pierścienie elektrod o szerokości 2 mm. Odstępy między pierścieniami 2-5-2 mm. Pierścienie elektrod wykonane z platyny. Trzon cewnika (shaft) wykonany z materiału tłumiącego drgania (np. stabilene lub równoważny)	szt.	20	100
6	Łączniki do systemu elektrofizjologicznego opisanego w tabeli B współpracujące z elektrodami z pozycji 5.	szt.	2	10
7	Elektroda chłodzona do ablacji endokawitarnej metodą RF wraz z drenami. Długość co najmniej 110cm2. Średnica cewnika 7F. Elektroda dwukierunkowa. Min. 3 krzywizny w tym asymetryczna. Końcówka 4mm. Max. 6 otworów irygacyjnych. Elektroda wyposażona w podwójną komorę chłodzenia. Dreny współpracujące z elektrodą oraz pompą systemu elektrofizjologicznego opisanego w Tabeli B.	szt.	20	60
8	Łączniki do generatora opisanego w tabeli B; dotyczy elektrod z pozycji nr 7.	szt.	2	6
9	Elektroda diagnostyczna 20-polowa (przy zabiegach ablacji). Elektroda diagnostyczna 20-polowa do mapowania prawego przedsionka typu Halo: rozmiar 7F. Minimum 4 różne odległości między pierścieniami do wyboru – do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.	szt.	10	40
10	Łączniki do systemu elektrofizjologicznego opisanego w Tabeli B współpracujące z elektrodami z pozycji 9.	szt.	2	4
12	Elektroda diagnostyczna 10-polowa o stałej krzywiźnie. Średnica: 5F i 6F (dostępność obu średnic, do wyboru przez zamawiającego), Długość: 65-115 cm, Liczba biegunów: 10, Atraumatyczna końcówka zakończona biegunem, Min. 3 krzywizny w tym krzywizna dedykowana do zatoki wieńcowej, Odległość między biegunami: 2-5-2 mm, 2 mm, 5 mm, 2-9-2mm. Rejestrowanie sygnałów endokawitarnych. Stymulacja każdego z biegunów.	szt.	10	40
13	Łączniki do systemu elektrofizjologicznego opisanego w Tabeli B współpracujące z elektrodami z pozycji 12.	szt.	2	4
14	Elektroda/płytka bierna żelowa. Elektroda neutralna (dyspersyjna, rozpraszająca) - przyklejana do pacjenta, "zamykająca obwód elektryczny", umożliwiająca przeprowadzenie zabiegu, w pełni kompatybilna z generatorem RF.	szt.	100	300
					Suma:

TABELA B – NAJEM WYROBÓW MEDYCZNYCH SŁUŻĄCYCH DO PRAWIDŁOWEGO UŻYCIA ASORTYMENTU DO ABLACJI
L.p.	Opis przedmiotu najmu		Nazwa handlowa i producent najmowanych urządzeń	j. m.	Minimalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	Maksymalny okres najmu wyrażony w liczbie miesięcy	cena jedn. netto	wartość netto	stawka VAT%	wartość brutto
A	B		C	D	E	E.1.	F	G=E.1.xF	H	I=(Gx1,xx) w zależności od stawki VAT
1	Najem kompletnego systemu elektrofizjologicznego z programowalnym stymulatorem oraz generatorem RF wraz z pompą chłodzącą, służący do prawidłowego użycia asortymentu opisanego w pkt. 1-14 (Opisane w Tabeli A).			miesiąc	24	36

TABELA C - KRYTERIA JAKOŚCIOWE
Lp.	Opis parametrów ocenianych lub wymaganych	Ilość punktów przyznawanych w badanym parametrze / parametr wymagany			Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C			D
1	Przeniesienie ruchu obrotowego elektrody na całej jej długości bezpośrednio z mechanizmu Push-Pull sterowania zagięciem krzywizny w stosunku 1:1 (ad. Elektroda diagnostyczna sterowalna do mapowania zatoki wieńcowej - poz. 3 Tabeli A)	Tak – 30 pkt. / Nie – 0 pkt
2	Zbrojony kanał cewnika diagnostycznego (braided shaft) pojedynczą lub podwójną nitką (ad. cewnik diagnostyczny 4-polowy - poz. 5 Tabeli A)	Tak - pojedyncza nitka-10 pkt.; / Tak-podwójna nitka-30 pkt;
PARAMETRY OGÓLNE
3	Zintegrowany system elektrofizjologiczny (komputer sterujący, wzmacniacz elektrofizjologiczny, programowalny stymulator serca, generator RF, pompa chłodząca oraz niezbędne wyposażenie) skonfigurowany do instalacji w sali zabiegowej.	Wymagany
4	Programowalny, minimum 2 – kanałowy, stymulator na bazie platformy PC z dedykowanymi klawiaturą oraz monitorem dotykowym, przeznaczony do stymulacji programowej.	Wymagany
5	Zasilanie 230 [V] ± 10%, 50 [Hz]	Wymagany
JEDNOSTKA STERUJĄCA Z WYPOSAŻENIEM
6	Jednostka sterująca systemem w konfiguracji sprzętowej komputera i oprogramowania systemowego według specyfikacji producenta niezbędnej do realizowania zabiegów diagnostycznych i ablacji serca.	Wymagany
7	Zapis danych bezpośrednio na twardym dysku	Wymagany
8	Archiwizacja badań na dysku DVD z poziomu oprogramowania do badań elektrofizjologicznych. Możliwość zapisu badań więcej niż jednego pacjenta na jednym dysku DVD.	Wymagany
9	Sterowanie systemu za pomocą dedykowanej klawiatury i myszy systemowej	Wymagany
10	Transformator separujący, przewody sygnałowe, kable zasilające	Wymagany
11	Przewód EKG (10 odpr.) – 1 kpl.	Wymagany
12	Moduł połączeniowy (junction box) dla co najmniej 40 sygnałów bipolarnych (80 wejść pojedynczych)	Wymagany
13	Drukarka laserowa do wydruku badań	Wymagany
WZMACNIACZ FIZJOLOGICZNY
14	Wzmacniacz co najmniej 80 kanałów (160 wejść pojedynczych) wewnątrzsercowych z możliwością rozszerzania ich ilości w przyszłości, oraz 12 kanałów EKG, 4 kanały ciśnieniowe, 4 kanały wejściowe na stymulator zewnętrzny	Wymagany
15	Komunikacja pomiędzy wzmacniaczem i komputerem sterującym realizowana kablem typu Ethernet.	Wymagany
16	Przetwornik A/C co najmniej 16 – bitowy z możliwością ustawień na rozdzielczość 12 bit lub 16 bit	Wymagany
17	Co najmniej 2 prędkości próbkowania 1[kHz] i 4[kHz]	Wymagany
18	Filtr sieciowy 50 [Hz] i 60 [Hz] dedykowany i ustawiany niezależnie dla każdego z kanałów wewnątrz sercowych z regulacją częstotliwości co 0,1 Hz w zakresie 1 Hz	Wymagany
19	Automatyczny filtr sieciowy typu „Mortara” adaptujący się do warunków sieci ustawiany niezależnie dla każdego kanału wewnątrz sercowego	TAK= 20 pkt / NIE= 0 pkt
OPROGRAMOWANIE
20	System wyposażony w oprogramowanie pozwalające na odbiór sygnału, kontrolę parametrów ablacji, zapamiętywanie, przegląd i analizę danych, przegląd wydarzeń	Wymagany
21	Oglądanie przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz- sercowych (IC) na monitorze w czasie rzeczywistym	Wymagany
22	Przeglądanie zarejestrowanych przebiegów EKG i sygnałów wewnątrz sercowych (IC) i ich analiza na monitorze „post processing”	Wymagany
23	Interaktywne okno - LOG umożliwiające zapis wszystkich wydarzeń podczas badania oraz pełną edycję wydarzeń i wprowadzanie komentarzy	Wymagany
24	Pomiar i prezentacja bieżącego cyklu/rytmu pacjenta z dowolnie wybranych dwóch kanałów	Wymagany
25	Przesuw zapisu EKG w zakresie co najmniej 6 – 800 [mm/s] na ekranie czasu rzeczywistego i na ekranie do analizy zapisów	przesuw w zakresie 6-800 – 0 pkt. / szerszy zakres przesuwu - 20 pkt.
26	Ilość kanałów możliwych do jednoczesnego wyświetlenia na ekranie czasu rzeczywistego co najmniej 72	Tak - 72 kanały – 0 pkt.; / Tak -powyżej 72 kanałów - 15 pkt
27	Automatyczne gromadzenie danych o parametrach ablacji oraz ich prezentacja w postaci cyfrowej i graficznej	Wymagany
28	Możliwość dowolnej konfiguracji kanałów przez użytkownika	Wymagany
29	Niezależne ustawienie parametrów sygnałów w każdym kanale wewnątrz sercowym (np. wzmocnienie, kolor, filtry pasmowe częstotliwości, filtry sieciowe itp.)	Wymagany
30	Możliwość definiowania grup kanałów i wprowadzania zmian jednocześnie dla całej grupy (np. wzmocnienie, kolor, itp.)	Wymagany
31	Możliwość dowolnego wyboru kanału do stymulacji bezpośrednio z poziomu ekranu „real time” bez potrzeby ingerowania w menu systemu	Wymagany
32	Możliwość zdefiniowania każdego używanego kanału (bipolarnego) jako stymulacyjnego i utworzenie do niego skrótu na ekranie	Wymagany
33	Możliwość definiowania dowolnej liczby stron (ekranów) dla kanałów (np. EKG, IC, Holter, tylko elektroda Hallo, Ablacja, itp.)	Wymagany
34	Możliwość konfiguracji protokołów badania i przypisywania towarzyszących im zdarzeń, interwałów	Wymagany
35	Funkcja pozwalająca na dowolne określenie okna wzorca sygnału (zarówno 12 odpr. EKG jak i sygnałów wewnątrz sercowych ), aby realizować porównanie jego morfologii z kolejnymi rejestrowanymi sygnałami realizowana w czasie rzeczywistym	Wymagany
36	Automatyczna funkcja obliczania stopnia dopasowania morfologii w procentach i postaci graficznej realizowana w czasie rzeczywistym	Wymagany
37	Funkcja odejmowania załamka T i wyodrębnienie z pozyskanego zapisu załamka P realizowana w czasie rzeczywistym	TAK – 30 pkt. / NIE – 0 pkt.
38	Automatyczna detekcja aplikacji RF wraz z automatyczną akwizycją parametrów aplikacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków ablacji przy użyciu dostępnych na rynku generatorów RF	Wymagany
39	Automatyczna detekcja impulsu stymulatora wraz z automatyczną akwizycją parametrów stymulacji i jej prezentacją w oknie – LOG dla kolejnych kroków stymulacji	Wymagany
40	Możliwość tworzenia komentarzy dla gromadzonych danych i ich dalszej łatwej analizy	Wymagany
41	Możliwość analizy przebiegów krzywych EKG, zapisów IC	Wymagany
42	Tryb pracy wyzwalany / triggerowany ( możliwość odświeżania ekranu)	Wymagany
43	Prezentacja zapisu jak w systemie Holtera (Okno Holtera)	Wymagany
44	Możliwość wydruku zapisu sygnałów EKG/IC / z ekranu	Wymagany
45	Możliwość tworzenia własnych raportów z badania	Wymagany
46	Tworzenie prezentacji oparte na aplikacji Microsoft Power Point	Wymagany
47	Funkcja Emergency Pacing z pominięciem wzmacniacza (bezpośrednio ze stymulatora)	Wymagany
48	Zaimplementowany w systemie moduł oprogramowania do analizy częstotliwościowej FFT oparty o tę samą platformę oprogramowania elektrofizjologicznego.	TAK- 15 pkt / NIE – 0 pkt
49	Możliwość odtwarzania, przeglądania i edycji zapisów przeprowadzonych wcześniej badań pacjentów na dotychczas posiadanym systemie w systemie oferowanym. Możliwość dogrywania kolejnego badania do istniejącego rekordu pacjenta.	Wymagany

Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część_3
	ZAŁACZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-34/24

Część 3 – Miska oraz serweta do pracowni Elektrofizjologii – tolerancja wymiarów +/- 10%
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Zestaw zawierający: / -Okrągły pojemnik o pojemności 1000 ml, wykonany z przezroczystego polipropylenu, z podziałką. Średnica otworu 15 cm, wysokość 7,7 cm; / -Serweta wykonana z hydrofobowego materiału SMS o wymiarach 35 cm x 45 cm. / Zestaw pakowany w rękaw papierowo-foliowy ze zgrzewem prostym i marginesem ułatwiającym otwieranie. / Sterylizowany tlenkiem etylenu.	szt.	50	150
					Suma:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy

## Część_4
	ZAŁACZNIK 2A DO SWZ WSZSL/FZ-34/24

Część 4 – Rampa wysokociśnieniowa
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Rampy trójdrożne wysokociśnieniowe. Przezroczysty korpus. / Do dyspozycji rampy typu OFF i ON z końcówką rotującą. / Łatwe w manewrowaniu, szczelne połączenie elementów. / Min. wytrzymałość ciśnienia 250 psi. Etykieta samoprzylepna w ilości min. 2 sztuk z kodem produktu, datą ważności i numerem seryjnym.	szt.	60	200
					Suma:

	Oferta winnna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy