## Część_nr_1
D10.251.52.B.2024 - Zał. 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Część 1
L.p. | Przedmiot zamówienia | liczba szt. w opakowaniu | liczba opakowań | Cena brutto za opakowanie | Wartość brutto | Nazwa handlowa,Nr katalogowy | Producent | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu- uzasadnić)
x | x | x | A | B | AxB | x | x | x
1 | System implantu ślimakowego do leczenia głębokich niedosłuchów wraz z komputerem przenośnym (laptopem) do programowania implantów | 1 | 2
PARAMETRY WYMAGANE
Lp. | Wymagania bezwględne |  |  | TAK/NIE | Opisać
1 | Certyfikat CE dla urządzeń medycznych
2 | System implantu przystosowany do obu uszu
3 | Możliwość dostarczenia implantu z okołowrzecionkową pamiecią kształtu, gdzie apikalna średnica aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0.4 mm, a maksymalna aktywnej części elektrody jest nie większa niż 0.6 mm
4 | Możliwość dostarczenia procesora dźwięku z wbudowanym aparatem słuchowym do jednoczasowej stymulacji elektro-akustycznej. W przypadku wykluczającym zastosowanie procesora dźwięku na małżowinie usznej, możliwość zastosowania procesora dźwięku umieszczonego poza uchem (bez kabla łączącego cewkę nadawczą z procesorem dźwięku).
5 | Możliwość dostarczenia implantu wyposażonego w mandryn/stylet ułatwiający wprowadzenie elektrody w trudnych chirurgicznie warunkach.
6 | Możliwość dostarczenia elektrody próbnej w przypadkach podejrzenia osywikacji ślimaka u pacjenta z niedosłuchem w ramach oferowanej ceny implantu
7 | Waga zausznego procesora dźwięku z akumulatorem <7g.
8 | W ramach oferowanej ceny możliwość wyboru różnych rodzajów elektrod w zależności od warunków anatomicznych i niedosłuchu pacjenta.
9 | Liczba rzeczywistych kanałów stymulacji – niezależnych źródeł stymulacji w implancie ≥ 20 elektrod. Należy podać w opisie ilość niezależnych źródeł stymulacji.
10 | Możliwość zmiany parametrów (progi słuchowe mapy, głośność, czułość) ustawień procesora dźwięku za pośrednictwem aplikacji na urządzenia typu smartfone z systemen MFI i Android.
11 | Możliwość wykonania badań MRI do 3.0 Tesla u pacjenta zaimplantowanego bez konieczności usunięcia implantu.
12 | Maksymalna grubość odbiornika – części wszczepialnej nie większa niż 4.5 mm.
13 | Możliwość tymczasowego usunięcia magnesu z części odbiornika/stymulatora
14 | Możliwość dostarczenia zewnętrznego mikrofonu bezpośrednio komunikującego się z procesorem dźwięku w technologii 2.4 GHz bez dodatkowych urządzeń i kabli pośredniczących
15 | System implantu ślimakowego pozwalający na ścisłą elektroniczną identyfikację pomiedzy implantem a procesorem, uniemożliwiającą przypadkową zamianę procesorów dźwięku, pochodzących od różnych pacjentów lub z różnych stron.
16 | Różnorodność dostępnych strategii stymulacji
17 | Dioda sygnalizująca pracę procesora dźwięku
18 | Procesor dźwięku zasilany standardowymi bateriami dostępnymi na rynku lub akumulatorami.
19 | Stopień ochrony przed wnikaniem czynników zewnętrznych spełniający normę min. IP54 lub równoważną
20 | Wytrzymałość na uderzenia obudowy implantu (części wszczepialnej/wewnętrznej) min. 2.5 J
21 | Zapewnienie systematycznych aktualizacji oprogramowania do programowania procesora dźwięku i pomiarów implantu
22 | Zapewnienie szkolenia dla zespołu oddziału dotyczącego stosowanego systemu implantu ślimakowego (aktualizacje oprogramowania, nowe możliwości techniczne): Technika wszczepiania implantu ślimakowego: 4 lekarzy otorynolaryngologów, ustawienie implantu: 2 lekarzy audiologów
Lp. | Gwarancja i serwis |  |  | TAK/NIE | Opisać
1 | Implant (część wszczepialna) – minimum 10 lat
2 | Procesor mowy (część zewnętrzna) – minimum 3 lata
3 | Serwis – nazwa, adres, telefon. Proszę o ich podanie.
Lp. | Akcesoria |  |  | TAK/NIE | Opisać
1 | Wypożyczenie na czas trwania umowy komputera przenośnego (laptop) do programowania implantów - 1 szt., o minimalnych wymaganiach: dysk SSD 1 TB, procesor Intel Core i7 lub równoważny (opis równoważności: 1. procesor klasy x86, 2. ilość rdzeni: min. 6 rdzeniowy), ekran 14" oraz niezbędny osprzęt i oprogramowanie do ustawień implantów ślimakowych
2 | Wypożyczenie na czas trwania umowy zestawu narzędzi chirurgicznych wielokrotnego użytku, niezbędnego do przeprowadzenia wszczepienia implantu (jeśli wymagane): przymiar do implantu, tester łoża kostnego, widełki do mocowania elektrody, pęsety/kleszczyki do elektrody
PARAMETRY OCENIANE
| OPIS | SPEŁNIENIE OCENIANEGO WARUNKU | PUNKTACJA | Opisać
| Możliwość regulacji zmiany programu przy użyciu aplikacji w telefonie komórkowym | TAK/NIE | NIE - 0 pkt, TAK - 1 pkt
| Informacja akustyczna dla pacjenta o wyczerpującej się baterii | TAK/NIE | NIE - 0 pkt, TAK - 1 pkt
| Możliwość przeprowadzenia badania MRI z wszczepioną częścią wewnętrzną – możliwość usunięcia części magnetycznych na czas badania. | TAK/NIE | NIE - 0 pkt, TAK indukcja pola magnetycznego do wartości 1.5Tesli - 5 pkt, TAK indukcja pola magnetycznego do wartości 3 Tesli - 10 pkt.
| Gwarancja i serwis procesora mowy (część zewnętrzna) | TAK | TAK 3 lata - 0 pkt. TAK 4 lata - 3 pkt. TAK (5 lat i powyżej) - 5 pkt.
UWAGA: dokument powinien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w sposób określony w SWZ