## ZADANIE1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.41.1.2022
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez przynasadowych bezcementowych stawu biodrowego i i endoprotez bezcementowych stawu biodrowego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy 3 komplety implantów i 3 komplety narzędzi specjalistycznych, zwanych dalej instrumentariami, umożliwiających implantację wyrobów, 3) użyczyć napędy ortopedyczne. 4) uzupełniać bank depozytowy w terminie do …… dni roboczych od przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres: ……………………………… .. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga, aby instrumentaria były dostarczone w kontenerach umożliwiających sterylizację. Wykonawca użyczy te kontenery Zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu umowy. Wymagania: - kontener aluminiowy o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnych z wielkością użyczonego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposażona w filtry stałe, krawędzie pokrywy zachodzące na kontener od zewnątrz (nie uszczuplające przestrzeni wewnętrznej kontenera). Waga bez pokrywy – 1,70 kg, (+0,30 kg). - kontenery specjalnego przeznaczenia barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo-próżniowego z podwójną pokrywą, - wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i środki chemiczne używane do mycia mechanicznego i ręcznego, - kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu próżniowego (proces sterylizacji odpowiadający normie EN 285), - kontener wyposażony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujące (dwie z każdej strony) oraz jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacji jak również gniazdko na plomby jednorazowe po obu stronach kontenera, - wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadająca zaworów oraz filtrów). 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium oraz kontenery objęte przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania nr 1 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją……………………………….
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Endoproteza przynasadowa bezcementowa stawu biodrowego: Trzpień krótki, przynasadowy, tytanowy, prosty, bezcementowy, posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, pokryty tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo typu Plasma Spray, uniwersalny dla biodra lewego i prawego w minimum 13 rozmiarach. Stożek 12/14. Opcjonalnie musi być możliwość użycia trzpienia tytanowego, w dwóch płaszczyznach posiadającego kształt klina, zwężającego się dystalnie, spłaszczonego, samocentrującego się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizera) bez kołnierza, w części bliższej pokrytego tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu w minimum 13 rozmiarach. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa typu Press-fit tytanowa, pokryta tytanową okładziną porowatą i warstwą hydroksyapatytu, o rozmiarach średnicy zewnętrznej od minimum 42mm do minimum 68mm ze skokiem co 2mm. Implant panewki musi być dostępny w dwóch wersjach: hemisferycznej i z dodatkowymi płetwami antyrotacyjnymi. Wymagane zastosowanie wkładki na głowę w rozmiarze 36mm od panewki o średnicy 50mm. System musi posiadać wkładkę związaną oraz panewkę typu dual mobility oraz opcję rewizyjną. Głowa metalowa o średnicy 22.2mm, 28 mm, 32mm i 36mm w minimum czterech długościach szyjki. Głowa ceramiczna w rozmiarach 28mm, 32mm i 36mm w minimum czterech długościach szyjki. Wkład panewki ceramiczny średnica wewnętrzna 28mm, 32mm i 36 mm.
ELementy endoprotezy:
| trzpień bezcementowy przynasadowy | szt. | 200
| panewka bezcementowa | szt. | 200
| wkładka z przeciwutleniaczem | szt. | 30
| wkładka polietylenowa | szt. | 160
| wkładka ceramiczna typu Biolox Delta | szt. | 10
| wkładka typu związana | szt. | 5
| wkładka typu Dual Mobility | szt. | 10
| wkładka do głowy Option | szt. | 1
| wkład CoCr Dual Mobility | szt. | 10
| głowa metalowa 22.2, 28,32,36 mm | szt. | 190
| głowa ceramiczna typu Biolox Delta 28, 32, 36 mm | szt. | 10
| głowa Option typu Biolox Delta 28, 32, 36 mm | szt. | 1
| głowa typu związana | szt. | 5
| panewka rewizyjna | szt. | 5
| śruba | szt. | 5
| ostrze | szt. | 200
2. | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego: Trzpień tytanowy, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizera) bez kołnierza, w części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu w minimum 13 rozmiarach. Stożek 12/14. Opcjonalnie musi być możliwość użycia trzpienia krótkiego, przynasadowego, tytanowego, prostego, bezcementowego, posiadającego kształt klina, zwężającego się dystalnie, bez kołnierza, pokrytego tytanową okładziną porowatą napyloną próżniowo typu Plasma Spray, uniwersalnego dla biodra lewego i prawego w minimum 13 rozmiarach. Stożek 12/14. Panewka bezcementowa typu Press-fit tytanowa, strona zewnętrzna pokryta wypustkami zwiększającymi powierzchnię kontaktu z kością, rozmiary od minimum 42mm do minimum 68mm średnicy zewnętrznej ze skokiem co 2mm. Głowa metalowa o średnicy 22.2mm, 28 mm, 32mm i 36mm w minimum czterech długościach szyjki.
Elementy endoprotezy:
| trzpień bezcementowy | szt. | 70
| panewka bezcementowa | szt. | 70
| wkładka polietylenowa | szt. | 70
| głowa metalowa 22.2, 28,32,36 mm | szt. | 70
| śruba | szt. | 5
| ostrze | szt. | 70
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto:

## ZADANIE2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.41.2.2022
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy systemu nowoczesnej techniki cementowania implantów, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów, 3) uzupełniać bank depozytowy w terminie do …… dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres: ……………………………… .. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją……………………………….
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | System nowoczesnej techniki cementowania implantów: Urządzenie do płukania pulsacyjnego, ze sterowalnym spustem zapewniającym dwa tryby pracy, wolniejszy umożliwiający delikatne płukanie tkanek miękkich oraz szybszy zapewniający silne działanie czyszczące kości. System zaopatrzony w niezależne przewody do płynów i ssania, zakres ustawień ciśnienia od łagodnego płukania, po strumień penetrujący, z możliwością zastosowania rozpylania wachlarzowatego, promienistego, natryskowego, punktowego, końcówki wyposażone w stożkową osłonę ograniczającą rozpryskiwanie się płynów, wszystkie końcówki urządzenia z osiowym kanałem ssącym umożliwiającym szybkie odessanie płynów oraz odłamków i zanieczyszczeń z pola operacyjnego, z możliwością regulowania długości końcówek, dostępność końcówek szczotkowych, urządzenie zapakowane sterylnie, jednorazowe z własnym systemem zasilającym. Mieszalnik do cementu pojedynczy i podwójny, cement z gentamycyną, cement rewizyjny z dwoma antybiotykami, test do wykrywania zakażeń.
| zestaw płuczący | szt. | 200
| mieszalnik pojedynczy | szt. | 80
| mieszalnik podwójny | szt. | 245
| cement z gentamycyną 1x40g | szt. | 40
| cement z gentamycyną 2x40g | szt. | 245
| cement z gentamycyną i klindamycyną 1x40g | szt. | 40
| korek kanałowy | szt. | 30
| szczotki kanałowe | szt. | 50
| test do wykrywania zakażeń | szt. | 5
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto:

## ZADANIE3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.41.3.2022
Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez jednoprzedziałowych stawu kolanowego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet narzędzi specjalistycznych, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów, 3) przeszkolić personel z techniki operacyjnej, 4) uzupełnić bank depozytowy w terminie do …… dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem faksu na nr ………………………….. lub pocztą elektroniczną na adres: ……………………………… .. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją……………………………….
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego: Komponent udowy i piszczelowy wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego. Komponent udowy w minimum 5 rozmiarach, komponent piszczelowy w minimum 6 rozmiarach, wkładka wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie. Wkładka niezwiązana z komponentem piszczelowym, ruchoma w minimum 7 rozmiarach o profilu przystosowanym do przedziału przyśrodkowego oraz opcjonalnie do przedziału bocznego. W opcji wersja antyalergiczna.
ELementy endoprotezy:
| komponent udowy cementowany | szt. | 50
| komponent udowy bezcementowy | szt. | 20
| komponent piszczelowy cementowany | szt. | 50
| komponent piszczelowy bezcementowy | szt. | 20
| wkładka stawowa | szt. | 70
| ostrze typu trójpak | szt. | 35
| ostrze typu keel | szt. | 35
| ostrze posuwisto-zwrotne | szt. | 35
|  |  |  | Razem netto: |  | Razem brutto: