“Dostawa modułów pomiaru fluorescencji i luminescencji do rozbudowy czytnika spektrofotometru wielofunkcyjnego - Tecan SPARK.”

| PARAMETRY WYMAGANE: |
| --- |
| Wymagania Zamawiającego | Zgodność cech wymaganych z oferowanymi Wykonawca wypełnia poprzez odpowiednie wskazanie TAK lub NIE, a w miejscu wykropkowanym określa w sposób jednoznaczny oferowane parametry urządzenia |
| Rozbudowa czytnika TECAN SPARK Dodatkowe moduły: pomiaru fluorescencji z góry i z dołu na dwóch podwójnych monochromatorach oraz luminescencji rozszerzonej do posiadanego przez Zamawiającego czytnika mikropłytek – prod. TECAN, model: SPARK, SN (numer seryjny): 1911013607 |
|  | Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-900 nm emisja 280-900 nm | TAK / NIE wzbudzenie: ………………………… emisja: ……………………………. |
| 2. | Dokładność długości fali nie gorsza niż: wzbudzenie < 1 nm emisja <2 nm | TAK / NIE wzbudzenie: ………………………… emisja: ……………………………. |
| 3. | Odtwarzalność długości fali nie gorsza niż 1 nm | TAK / NIE Odtwarzalność długości fali: ………………………… |
| 4. | Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 50 amol/ dołek dla odczytu z góry. Czułość TRF nie gorzej niż ≤ 10amol/dołek. | TAK / NIE Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ………………………………………. / dołek dla odczytu z góry. Czułość TRF nie gorzej niż …………………./dołek. |
| 5. | Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ≤ 0,8 fmol/dołek dla pomiarów z dołu. | TAK / NIE Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji monochromatorów nie gorsza ……………………………/dołek dla pomiarów z dołu. |
| 6. | Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji filtrów nie gorsza niż ≤ 25 amol/ dołek dla odczytu z góry i ≤ 0,5 fmol/dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF nie gorzej niż <4 amol/dołek. | TAK / NIE Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu na wzbudzeniu i emisji filtrów nie gorsza niż ………………/ dołek dla odczytu z góry i ………………./dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF nie gorzej niż …………….l/dołek. |
| 7. | Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu po stronie wzbudzeniu filtrów i po stronie emisji monochromatora lub po stronie wzbudzania monochromatorów i po stronie emisji filtrów nie gorsza niż ≤ 35amol/ dołek dla odczytu z góry i ≤ 0,7 fmol/dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF nie gorzej niż <6.5 amol/dołek. | TAK / NIE Czułość odczytu fluorescencji przy zastosowaniu po stronie wzbudzeniu filtrów i po stronie emisji monochromatora lub po stronie wzbudzania monochromatorów i po stronie emisji filtrów nie gorsza niż …………………./dołek dla odczytu z góry i …………………./dołek dla odczytu z dołu. Czułość TRF nie gorzej niż …………………/dołek. |
| 8. | Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej) z automatyczną korekcją tła. | TAK / NIE |
| 9 | Czas pomiaru fluorescencji w całej płytce 96 dołkowej: ≤ 13 sec, w płytce 384 dołkowej: ≤ 30 sec. | TAK / NIE w całej płytce 96 dołkowej: ………………….. w płytce 384 dołkowej: ………………….. |
| 10 | Możliwość wykonania skanu wzbudzenia i emisji w pełnym zakresie. Skanowanie fluorescencyjne (wzbudzenie i emisja jednocześnie w funkcji 3D) | TAK / NIE |
| 11 | Czułość luminescencji błyskowej nie gorzej niż 12 amol ATP/ dołek, | TAK / NIE Czułość luminescencji błyskowej …………………………. |
| 12 | Czułość luminescencji jarzeniowej nie gorzej niż 225 amol ATP/ dołek, | TAK / NIE Czułość luminescencji jarzeniowej …………………………. |
| 13 | Zakres dynamiki nie gorzej niż 9 dekad, | TAK / NIE Zakres dynamiki …………………………. |
| 14 | Zakres długości fali nie gorzej niż 370-700 nm | TAK / NIE Zakres długości fali …………………………. |
| 15 | Moduł do pomiaru o luminescencję multikolorową (BRET1, BRET2, BRET3) | TAK / NIE |
| 16 | Ilość filtrów spektralnych min. 38, Filtry tłumienia min. OD1, OD2,OD3 | TAK / NIE Ilość filtrów: …………………… Filtry tłumienia: …………………… |
| 17 | Możliwość wykonania skanu luminescencji, | TAK / NIE |
| 18 | Urządzenie pozwalające na użycie mikropłytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokości płytki dla pomiarów absorbancji | TAK / NIE |
| 19 | Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka, | TAK / NIE |
| 20 | Możliwość sterowania oprogramowaniem z poziomu ekranu dotykowego | TAK / NIE |
| 21 | Norma ISO 9001:2015 lub równoważna | TAK / NIE |
| DODATKOWE MODUŁY DO PRZYSZŁOŚCIOWEJ ROZBUDOWY: |
| 1 | Moduł inkubacji hodowli komórkowych w atmosferze CO2 w zakresie od 0,04-10% i O2 w zakresie 0,1-21% z regulacją parametrów gazów i kontrolą CO2 i O2 w tym samym czasie . Moduł wyposażony dodatkowo w alarm akustyczny i wizualny informujący o braku gazu lub nieprawidłowo osiągniętych parametrach. Pełne sterowanie modułem gazowym z poziomu oprogramowania instrumentu – po rozbudowie | TAK / NIE |
| 2 | Moduł liczenia komórek oraz moduł określenia żywotności komórek i określania wielkości. Możliwość wyboru wielkości komórek w zakresie 4-90 µm, zakres koncentracji nie gorszy niż 1x104 – 1x107 komórek/ ml. Szybkość pomiaru nie gorsza niż < 30 sekund/ próbkę Możliwość pomiaru w jednym powtórzeniu do 8 próbek. Możliwość oceny konfluencji komórek. Moduł obrazowania komórek wyposażony oświetlenie na LEDach, Obiektyw - co najmniej 4x, Rozdzielczość optyczną nie gorszą niż 1,3µm/pixel. Szybkość odczytu nie dłuższa niż 5 min dla 1 obrazu/dołek na płytce 96-dołkowej – po rozbudowie | TAK / NIE |
| 3 | Zintegrowane z czytnikiem automatyczne ramię do podnoszenia wieka płytki celem ograniczenia ewaporacji podczas długotrwałych badań – po rozbudowie | TAK / NIE |
| 4 | Instrument wyposażony w dwa dyspensery z zakresem dozowania nie gorszym niż 5-1000 µl z możliwością wyboru co 1 µl, objętość martwa próbki co najwyżej 100 µl. Moduł podgrzewania i mieszania cieczy w dyspenserach za pomocą modułu w czytniku – po rozbudowie | TAK / NIE |
| 5 | Moduł chłodzący umożliwiający precyzyjne utrzymanie temperatury w zakresie +18ºC do 42ºC - po rozbudowie | TAK / NIE |
| Wymagane szkolenia |
| 1 | Przeprowadzenie szkolenia pracowników z obsługi w siedzibie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż tydzień od zainstalowania. | TAK / NIE |

# Footnotes

np. dla odpowiedzi TAK: TAK/NIE lub TAK/NIE, a w miejscu wykropkowanym poprzez wskazanie/określenie konkretnego/jednoznacznego parametru/-ów oferowanego produktu.