# Zadanie nr 1 załącznik nr 1 do SWZ

# Załącznik nr 1 do SWZ

Cena: ................................... zł netto..................................... zł brutto

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Kraj pochodzenia: ........................................................................................................................

Rok produkcji: .............................................................................................................................

Specyfikacja:   Tonometr bezdotykowy z pachymetrem bezdotykowym ze stolikiem

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalne w tym graniczne | TAK | PARAMETR OFEROWANY (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Aparat |  |  |  |
| 1 | Gwarancja | Min. 24 miesięcy | Tak podać |  |
| 2 | Urządzenie | Tonometr bezdotykowy z pachymetrem bezdotykowym ze stolikiem | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 | Tak podać |  |
| 4 | Certyfikaty | Wykonawca wraz z dostawą urządzenia a przed podpisaniem protokołu odbioru dostarczy deklarację zgodności i Certyfikat CE oferowanego urządzenia | Tak |  |
| 5 | Wymagania prawne | Oferowane urządzenie jest dopuszczone do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022.974) | Tak |  |
| 6 | Serwis | Czas reakcji serwisu 24 godz. w dni robocze | Tak |  |
| 7 | Serwis | Usunięcie usterki do 5 dni roboczych | Tak |  |
| II | Parametry i wymogi konieczne do spełnienia: |  |  |  |
| 8 |  | Zakres pomiaru ciśnienia śródgałkowego min.0-60mmHG | Tak |  |
| 9 |  | Ustawienie zakresu pomiaru APC40, APC60, 40,60mmHG,(APC-automatyczna kontrola podmuchu) | Tak |  |
| 10 |  | Odległość robocza 11mm (dyszy od szczytu rogówki) | Tak |  |
| 11 |  | Kontrola wartości pomiarowych Tryb AI – automatyczne wykrywanie najlepszej wartości i automatyczne dopełnianie badania (Auto Complete) | Tak |  |
| 12 |  | Źródło fiksacji. Wewnętrzne źródło światła, zielona dioda | Tak |  |
| 13 |  | Kontrola softwarowa przed dotykiem oka | Tak |  |
| 14 |  | Pachymetr bezdotykowy | Tak |  |
| 15 |  | Pomiar pachymetrii przy pomocy światłem podczerwonym | Tak |  |
| 16 |  | Zakres pomiaru min. 300-800µm | Tak |  |
| 17 |  | Kompensacja IOP względem grubości rogówki | Tak |  |
| 18 |  | Źródło światła Czerwona dioda LED | Tak |  |
| 19 |  | Naprowadzanie/pomiar: -Automatyczna detekcja oczu, podjazd do oka, -Automatyczne, półautomatyczne lub manualne naprowadzanie w osi X,Y,Z -Automatyczny lub manualny pomiar | Tak |  |
| 20 |  | Możliwość sterowania przy pomocy wbudowanego joysticka | Tak |  |
| 21 |  | Możliwość sterowania przy pomocy bezprzewodowego joysticka(opcja- możliwość doposażenia w późniejszym czasie) | Tak |  |
| 22 |  | Monitor : - min 7 calowy, - odchylany, - obrotowy, - kolorowy, - dotykowy LCD | Tak |  |
| 23 |  | Drukarka termiczna , z gilotyną | Tak |  |
| 24 |  | Stolik pod urządzenie jednostanowiskowy podnoszony elektrycznie. Regulowany w zakresie ok. 640-890 mm, blat wymiary max. 440x620 mm | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis Wykonawcy