## Część_VI
Załącznik 2a do SWZ - Wymagane parametry techniczne wyposażenia
Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny / wartość | Parametry oferowanego urządzenia
Wymogi ogólne odnoszące się do wszystkich pozycji
1 | Wykonawca gwarantuje niniejszym, że przemiot zamówienia jest fabrycznie nowy (rok produkcji: min. 2022), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadna pozycja ani jej część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika | TAK
2 | Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, "min." lub "max.") są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą | TAK
3 | Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczbę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości. | TAK
4 | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania i uruchomienia dostarczonej aparatury oraz przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jej obsługi, a w razie konieczności przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK
5 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić w siedzibie Użytkownika następujące szkolenia personelu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą: - wstępne - przy instalacji sprzetu stanowiącego podstawę podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, max. 10 godzin łącznie, ilość osób - max. 6; - przy rozpoczeciu pracy - max. 30 godzin łącznie, ilość osób - max. 10. | TAK, podać
6 | Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przeprowadzenia dodatkowego szkolenia (max. 20 godzin łącznie) pracowników w późniejszym terminie jeżeli wystąpi taka konieczność w siedzibie Użytkownika. | TAK, podać
7 | Każdy dostarczony przedmiot zamówienia musi być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w wersji polskiej | TAK
8 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 1) instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) – dotyczy także urządzeń peryferyjnych; 2) dokumentację (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie) UWAGA – dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta; 3) instrukcje konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy), dostarczona przy dostawie i wskazująca, że czynności te prawidłowo wykonane nie powodują utraty gwarancji, możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów urządzeń w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów; | TAK
9 | Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym: 4) wykaz materiałów zużywalnych, wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji sprzętu; 5) certyfikaty imienne dla osób przeszkolonych- należy dosłać do 14 dni od daty przeprowadzenia szkolenia, 6) z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują), powyższe dane zostaną także przekazane w wersji elektronicznej w formacie .xls.; 7) kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta, 8) Formularz Powiadomienia/Zgłoszenia do Prezesa Urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych | TAK
10 | Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w oparciu o specyfikację techniczną oferowanego przedmiotu zamówenia ustali dokładną lokalizację, która będzie zapewniać bezkolizyjność oraz ergonomię użycia | TAK
11 | Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć prawidłowe podłączenie/montaż oferowanych urządzeń do warunków infrastruktury określonych w dokumentacji projektowej oraz w późniejszym okresie z infrastrukturą budowlaną przed instalacją urządzeń | TAK
12 | Wykonawca gwarantuje, że zaoferowane urządzenia już po oddaniu do eksploatacji nie będą wymagać prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją urządzenia. | TAK, podać
13 | Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację całokształtu prac adaptacyjnych i instalacyjnych przy współpracy z inspektorem nadzoru Zamawiającego | TAK, podać
14 | W cenie oferty – prace porządkowe po instalacji, odbiór zbędnych opakowań, substancji szkodliwych (o ile występują), naprawa szkód (o ile wystąpią podczas dostawy i montażu) | TAK, podać
15 | W obrębie pomieszczeń i ich otoczeniu – przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie dróg transportu, otworów montażowych oraz innych niezbędnych obiektów i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia | TAK, podać
16 | W ramach oferty Wykonawca zobowiazany jest po dokonanej instalacji do odebrania wszelkich opakowań po zainstalowanym przedmiocie zamówienia i innych niewykorzystanych w toku instalacji materiałów oraz ich utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt | TAK
1 | Kolumna anestezjologiczna | Liczba sztuk: 2
Instalacja w pomieszczeniach: wg projektu wykonawczego
Parametry techniczne
17 | nazwa produktu | podać
18 | model/typ | podać
19 | producent/kraj | podać
20 | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK
21 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 | TAK
22 | Sufitowa płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | TAK
23 | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | TAK
24 | Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu: min. 1200mm. | TAK, podać
25 | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) min. 120 kg | TAK, podać
26 | Kolumna montowana jako osobny element zawieszenia sufitowego. Sposób i miejsce montażu kolumny dostosowane do warunków infrastruktury oraz uzgodnione z Zamawiającym z zachowaniem jak najlepszej funkcjonalności i ergonomii pracy | TAK
27 | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie min. 330°, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad | TAK, podać
28 | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby) | TAK, podać
29 | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach ułatwiających manewrowanie kolumną, zainstalowanych na froncie jednej z półek oraz/lub na głowicy | TAK, podać
30 | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia - min. 10 szt. (min. dwa obwody) - gniazda wyrównania potencjałów – 10 szt. - gniazdo RJ45 kat. 6 – 2 szt. - Zaślepka z przygotowaniem do gniazd teletechnicznych – min. 2 szt. | TAK, podać
31 | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych (system AGA): - tlen (O2) - 2 szt., - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt - próżnia (VAC) - 2 szt - podtlenek azotu N2O – 1 szt. | TAK, podać
32 | Odciąg AGSS - 1 szt. | TAK, podać
33 | Wieszak min. czterohakowy na kroplówki na wysięgniku - 1 szt. | TAK, podać
34 | Głowica od frontu z dwoma zewnętrznymi pionowymi prowadnicami o przekroju 10x25mm w rozstawie umożliwiającym montaż półek | TAK, podać
2 | Kolumna chirurgiczna | Liczba sztuk: 2
Instalacja w pomieszczeniach: wg projektu wykonawczego
Parametry techniczne
35 | nazwa produktu | podać
36 | model/typ | podać
37 | producent/kraj | podać
38 | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną, w skład którego wchodzą następujące elementy: system mocowania do sufitu, płyta przyłączeniowa, zawory gazów, osłona sufitowa, ramię nośne, głowica (konsola) zasilająca wraz z osprzętem. | TAK
39 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 | TAK
40 | Sufitowa płyta przyłączeniowa wyposażona w elektryczną i gazową listwę zasilającą. | TAK
41 | Listwa gazowa wyposażona w odpowiednią ilość zaworów gazowych tzw. serwisowych, gwarantujących odcięcie zasilania gazowego kolumny w celach serwisowych. | TAK
42 | Kolumna z ramieniem łamanym wykonanym z profili aluminiowych, o całkowitym zasięgu: min. 1600 mm | TAK, podać
43 | Udźwig netto kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia Użytkownika, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny) min. 140 kg. | TAK, podać
44 | Kolumna montowana jako osobny element zawieszenia sufitowego. Sposób i miejsce montażu kolumny dostosowane do warunków infrastruktury oraz uzgodnione z Zamawiającym z zachowaniem jak najlepszej funkcjonalności i ergonomii pracy | TAK
45 | Rotacja ramion w płaszczyźnie poziomej w zakresie min. 330°, z możliwością indywidualnego ustawiania blokad | TAK, podać
46 | Wysięgnik kolumny wyposażony w hamulce obrotu osi (blokowane min. 2 przeguby) | TAK, podać
47 | Przyciski do zwalniania hamulców umieszczone w uchwytach ułatwiających manewrowanie kolumną, zainstalowanych na froncie jednej z półek oraz/lub na głowicy | TAK, podać
48 | Głowica zasilająca wyposażona w: - gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia - min. 8 szt. - gniazda wyrównania potencjałów – 8 szt. - gniazdo RJ45 kat. 6 – 2 szt. - Zaślepka z przygotowaniem do gniazd teletechnicznych – min. 2 szt. | TAK, podać
49 | Głowica zasilająca wyposażona w gniazda gazów medycznych (system AGA): - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt - próżnia (VAC) - 2 szt - dwutlenek węgla (CO2) - 1 szt. | TAK, podać
50 | Głowica od frontu z dwoma zewnętrznymi pionowymi prowadnicami o przekroju 10x25mm w rozstawie umożliwiającym montaż półek | TAK, podać
51 | Półka z szufladą o wymiarach min. 45x50cm z szynami bocznymi 10x25mm do wieszania sprzętów dodatkowych min. 1 szt. Narożniki półek zabezpieczone | TAK, podać
3 | Sufitowy pionowy panel przyłóżkowy dla sali wybudzeń | Liczba sztuk: 3
Instalacja w pomieszczeniach: wg projektu wykonawczego
Parametry techniczne
52 | nazwa produktu | podać
53 | model/typ | podać
54 | producent/kraj | podać
55 | Sufitowy system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną - sufitowy pionowy panel przyłóżkowy dla sali wybudzeń | TAK
56 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 07.04.2022 | TAK
57 | Oświetlenie ogólne 1 x min. 39W (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub przy drzwiach) | TAK, podać
58 | Oświetlenie miejscowe 1 x min. 24W (do wyboru: załączane włącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyzywowego) | TAK, podać
59 | Otworowanie pod system przyzywowy (cena nie uwzględnia elementów systemu przyzywowego - modułu i manipulatora) | TAK, podać
60 | Szyna o przekroju 25x10mm montowana na panelu – min. 1 szt. | TAK, podać
61 | Możliwość doboru koloru. ostateczna długość paneli wymaga akceptacji Użytkownika | TAK, podać
62 | Wykonawca wykona otworowanie pod elementy przyzywowe | TAK, podać
63 | Panel wyposażony w: - gniazda elektryczne 230V, z bolcem uziemienia - min. 8 szt. - gniazda wyrównania potencjałów – 8 szt. - gniazdo RJ45 kat. 6 – 2 szt. - zaślepka z przygotowaniem do gniazd teletechnicznych – min. 2 szt. | TAK, podać
64 | Panel wyposażony w gniazda gazów medycznych (system AGA): - sprężone powietrze (AIR) - 2 szt. - próżnia (VAC) - 2 szt. - tlen (O2) - 2 szt. | TAK, podać
65 | Wieszak min. czterohakowy na kroplówki na wysięgniku - 1 szt. | TAK, podać
4 | Lampa operacyjna dwuczaszowa | Liczba sztuk: 2
Instalacja w pomieszczeniach: wg projektu wykonawczego
Parametry techniczne
66 | nazwa produktu | podać
67 | model/typ | podać
68 | producent/kraj | podać
69 | Dwuczaszowa lampa operacyjna z mocowaniem sufitowym o wysokiej bezcieniowości z oświetleniem w technologii diod LED montowana w sali operacyjnej | TAK
70 | Źródło światła diody LED – diody białe. Pobór mocy max. 60 W dla kopuły głównej i max. 60 W dla kopuły satelitarnej lub max. 300W (łącznie) | TAK, podać
71 | Regulacja wielkości pola operacyjnego dla kopuły głównej realizowana za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy | TAK, podać
72 | Średnica pola roboczego dla kopuły głównej d10 – d50 min.: 14 – 28 cm lub min. 240-330 mm lub kopuła główna posiada regulowaną średnicę pola roboczego d10 w zakresie: 20 – 42cm oraz regulowaną średnicę pola roboczego d50 w zakresie: 12 – 25cm | TAK, podać
73 | Średnica kopuły głównej i satelitarnej max. 80 cm | TAK, podać
74 | Obudowa wykonana z metali lekkich (aluminium) lub materiału ABS, moduły świetlne osłonięte szybą ze szkła bezpiecznego lub jednorodnego tworzywa sztucznego lub poliwęglanu | TAK, podać
75 | Obudowy kopuły w kształcie koła, z niskim współczynnikiem turbulencji w celu minimalizacji zakłóceń przepływu laminarnego | TAK, podać
76 | Kopuła główna wyposażona w moduły świetlne zawierające łącznie max. 110 diod LED | TAK, podać
77 | Natężenie światła Ec max. w odległości 1 m, min. 150 000 lux (dla kopuły głównej) i min. 120 000 lux (dla kopuły satelitarnej) | TAK, podać
78 | Temperatura barwowa regulowana w min. 3 krokach w zakresie min. 4000-4400-4800 ºK lub stałą 4500K (+/-5%) | TAK, podać
79 | Współczynnik odwzorowania barw (Ra) min. 95 | TAK, podać
80 | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 1100 mm | TAK, podać
81 | Kopuła główna wyposażona w niesterylizowany uchwyt/uchwyty do przemieszczania lampy oraz ustawienie kopuły niezależnie od jej położenia. | TAK, podać
82 | Kopuła główna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 1600 mm | TAK, podać
83 | Kopuła satelitarna zamocowana na podwójnym ramieniu o zasięgu min. 1600 mm | TAK, podać
83 | Możliwość obrotu ramienia stałego o min. 300º wokół mocowania głównego | TAK, podać
84 | Możliwość obrotu ramienia uchylnego wokół przegubu łączącego ramiona o min. 300° | TAK, podać
85 | Natężenie światła regulowane elektronicznie w min. 6 krokach, w zakresie min. 30÷100% | TAK, podać
86 | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga ≤1°C | TAK, podać
87 | Lampa z uchwytami centralnymi w osi geometrycznej każdej kopuły, służącymi do pozycjonowania, ze zdejmowalną rękojeścią z możliwością jej sterylizacji parowej w temp. 134°C | TAK, podać
88 | Minimum 4 rękojeści sterylne w komplecie na każdą kopułę | TAK, podać
86 | Tryb endo w kopule głównej – funkcja oświetlenia endoskopowego (kolor zielony) z elektroniczną regulacją natężenia w min. 10 stopniach lub funkcja oświetlenia do przeprowadzania zabiegów endoskopowych (kolor biały) poprzez zmniejszenie natężenia do 5% | TAK, podać
89 | Żywotność układu świetlnego, min. 50 000 h | TAK, podać
Warunki gwarancji i serwisu dla wszystkich pozycji
90 | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych elementów wraz z urządzeniami peryferyjnymi (jeśli dotyczy)[liczba miesięcy] min. 36 miesięcy | TAK, podać
91 | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK
92 | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 8 lat | TAK, podać
93 | Maksymalny czas wykonania naprawy nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać
94 | Maksymalny czas wykonania naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy wynosi max. 7 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczonych od dnia zgłoszenia naprawy | TAK, podać
95 | Czas reakcji: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” max. 36 [godz.] | TAK, podać
96 | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z niezbędnymi częściami wymaganymi lub/i zalecanymi przez producenta. Obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK
97 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu (tylko w przypadku niezbędnych prac serwisowych) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK
98 | Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK
99 | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji lub udokumentowana/uprawdopodobniona dokumentami możliwość gwarancji realizacji wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać przy dostawie wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | TAK
| ……………….., dnia………………. | kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy ……
(Miejsce i data)