Dotyczy: postępowania na dostawę odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Zakładu Mikrobiologii.

Opis wymagań granicznych

Część 5

Wymagania graniczne do immunoenzymatycznego testu kasetkowego do jednoczesnego oznaczania antygenu GDH (dehydrogenaza glutaminianowa) oraz do immunoenzymatycznego testu (ELISA) do wykrywania toksyn A i B Clostridioides difficile w próbkach kału

| Lp. | ### Parametry wymagane | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy wykorzystujący technikę immunoenzymatyczną, przeznaczony do jednoczesnego wykrywania antygenu (GDH- dehydrogenaza glutaminianowa) oraz toksyn A/B Clostridioides difficile w próbkach kału ludzkiego (test przeprowadzony w jednej kasetce) |  |
| 2 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania oznaczenia (kontrola dodatnia, ujemna, skalowane pipetki itp.) |  |
| 3 | Wykrywalność: toksyna A: nie gorsza niż 0.7 ng/ml toksyna B: nie gorsza niż 0.2 ng/ml GDH: nie gorsza niż 0.9 ng/ml |  |
| 4 | Instrukcja techniczna w języku polskim i języku angielskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu oraz interpretacji uzyskanego wyniku na etapie oferty. |  |
| 5 | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  |
| 6 | Kasetka testowa musi posiadać kontrolę wewnętrzną, w postaci linii kontrolnej, potwierdzającą prawidłowe działanie testu |  |
| 7 | Wykonawca zapewni kontrolę zewnątrzlaboratoryjną dla wskazanego testu raz do roku |  |
| 8 | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze +2°C- +8°C lub pokojowej |  |

#### *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Opis wymagań granicznych

Wymagania graniczne do immunoenzymatycznego testu (ELISA) do wykrywania toksyn A i B Clostridioides  difficile w próbkach kału

| Lp. | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Test zawiera odczynniki pozwalające wykryć jednocześnie toksynę A i toksynę B Clostridioides difficile metodą immunoenzymatyczną ELISA |  |
| 2. | Kompletny zestaw testu zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia testu wraz z kontrolą dodatnią i ujemną oraz z innymi elementami zużywalnymi koniecznymi do wykonania testu |  |
| 3. | Test umożliwia wykrycie toksyn A i B w próbkach kału ludzkiego |  |
| 4. | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze +2°C-+8°C lub pokojowej |  |
| 5. | Test wykorzystuje przeciwciała monoklonalne przeciwko toksynie A |  |
| 6. | Wykrywalność toksyny A na poziomie przynajmniej 0.9 ng/mL |  |
| 7. | Wykrywalność toksyny B na poziomie przynajmniej 2.5 ng/mL |  |
| 8. | Swoistość testu równa 90% |  |
| 9. | Czułość testu nie mniejsza niż 90% |  |
| 10. | Brak reakcji krzyżowych z innymi bakteriami tlenowymi, beztlenowymi i grzybami, których obecność w badanej próbce stolca jest wysoce prawdopodobna |  |
| 11. | Wartość predykcyjna wyników dodatnich równa 100% |  |
| 12. | Możliwość wykonania pojedynczego oznaczenia - płytka z odłamywanymi dołkami |  |
| 13. | Odczyt wyników z wykorzystaniem spektrofotometru przy długości fali 450 i/lub 620 nm |  |
| 14. | Przejrzyście podane kryteria interpretacji wyniku jakościowego z uwzględnieniem wyniku ujemnego oraz dodatniego, ewentualnie wątpliwego. Wykonawca zobowiązany jest przy pierwszej dostawie odczynników dostarczyć karty charakterystyki substancji szkodliwych (w języku polskim) dla odczynników posiadających w składzie substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne, zgodnie z aktualnym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, dotyczącym wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem. Wyżej wymienione karty muszą być dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej do Zakładu Mikrobiologii SU |  |
| 15. | Termin ważności odczynników przynajmniej 6 miesięcy (od daty dostawy) |  |
| 16. | Instrukcja wykonania testu dostępna w języku polskim i w języku angielskim na etapie oferty. |  |
| 17. | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury. |  |

- *Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.