

**Adres: ul. Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce Dział Zamówień Publicznych**

**tel.: (0-41) 36-74-474/072 fax.: (0-41) 36-74071/481**

13.09.2023r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

**WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SWZ**

**Dot. IZP.2411.186.2023.MM: Zakup wraz z dostawą wyposażenia medycznego z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.**

Na podstawie Art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów SWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1**

dotyczące pakietu nr 1:
Czy w wyposażeniu platformy elektrochirugicznej ma wchodzić:
- włącznik nożny bipolarny – 1 szt
- włącznik nożny monopolarny – 1 szt
- kabel wielorazowy monopolarny do narzędzi laparoskopowych 3,5 m - 1 szt.
- wózek kompatybilny z oferowanym sprzętem – 1 szt.
- kabel zasilający – 1 szt.?
Powyższe wyposażenie stanowi jeden komplet.
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 2. Proszę o dopuszczenie ssaków z maksymalnym podciśnieniem wynoszącym -90kPa. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 3**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 3. Proszę o dopuszczenie ssaków z możliwością precyzyjnego ustawienia siły ssania i przepływu do 60 l/min przy pomocy regulatora wieloobrotowego a nie samych przycisków. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 4**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 7. Proszę o dopuszczenie analogicznej w opisie pompy niskoobrotowej ale bez podania ilości obrotów, które nie mają wpływu na parametry użytkowe. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 5**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 9. Proszę o dopuszczenie ssaków z poziomem hałasu plus 2 dB czyli 47dB. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 6**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 11. Proszę o dopuszczenie ssaków z dwoma zbiornikami i wkładami jak w wymaganiach, tylko o pojemności 2 litrów. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający** **dopuszcza powyższe, przy zachowaniu pozostałych wymogów.**

**Pytanie nr 7**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 13. Proszę o dopuszczenie ssaków jezdnych osadzonych na 4 kółkach jezdnych z czego 2 posiadają blokadę o całkowitej wysokości do 85cm. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 8**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 14. Proszę o dopuszczenie ssaków z włącznikiem nożnym przyłączanym przy pomocy kabla. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego.**

**Pytanie nr 9**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 16. Proszę o dopuszczenie ssaków z uchwytem na dren wykonanym z tworzywa sztucznego. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 10**

Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ Nr. IZP.2411.186.2023.MM, część 4. " Ssaki chirurgiczne – szt. 5"

ad pkt 18. Proszę o dopuszczenie ssaków o wadze do 21kg. Dopuszczenie innego parametru zwiększy konkurencyjność i pozwoli wybrać najtańszą ofertę nie ograniczoną wąskim zakresem parametrów podanym w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 11**

Dotyczy: Projekt umowy §4 ust.4. Punkt 1 Wnosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy wolnego w wypadku stwierdzenia wad, do 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 12**

Dotyczy: Projekt umowy. §4 ust.8 Wnosimy o dopisanie do treści §4 ust.8 słów „jeżeli dotyczy “ Dla urządzenia z pakietu nr 5 nie jest wymagane przeprowadzenie prac przystosowawczych

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.**

**Pytanie nr 13**

Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.1. Litera a) Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w 7 ust.1, litera a), do wysokości 5 % wartości netto umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 14**

Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.1. Litera b) Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ust.1, litera b), do wysokości 0,5% wartości netto umowy, licząc za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 15**

Dotyczy: Projekt umowy. §7 ust.1. Litera c) Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ust.1, litera c), do wysokości 0,5% wartości netto umowy, licząc za każdy dzień zwłoki,

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 16**

Dotyczy: Projekt umowy. §7ust.2

Kierując się zasadą miarkowania kar umownych i ich proporcjonalnością wnosimy o zmniejszenie maksymalnego pułapu łącznych kar umownych do wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

**Pytanie nr 17**

**dotyczy pakietu nr 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy promieniowania gamma, o parametrach jak poniżej?

1. System składający się z przenośnego komputera PC (z dedykowaną aplikacją) współpracującego z sondą bezprzewodową w technologii Bluetooth

2. Komputer PC zasilany sieciowo, z możliwością pracy z akumulatora

3. Zakres mierzonych energii promieniowania gamma: 50-250 keV

4. Sygnalizacja pomiaru: dźwiękowa, liczbowa, wykres (na monitorze komputera)

5. Możliwość zapisu danych

6. Odczytane dane wskazane na ekranie komputera w dedykowanej aplikacji

7. Sonda bezprzewodowa osiowo prosta na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy 10mm

8. Obudowa sondy wykonana ze stali nierdzewnej w części aktywnej (pomiarowej)

9. Sonda bezprzewodowa z kryształem scyntylacyjnym

10. Waga sondy bezprzewodowej 100g

11. Sonda bezprzewodowa zasilana bateriami CR123

12. System ostrzegania o niskim stanie baterii/naładowania akumulatorów zapewniający 20 minut pracy z systemem. Stan naładowania baterii (w %) stale wyświetlany w aplikacji.

13. Wybór zakresów energii charakterystycznych dla następujących nuklidów: 99mTc, 125I;

14. Ekranowanie boczne z (99mTc): 99,97%

15. Skuteczność wykrywania gamma >90%

16. Okres gwarancji dla całego systemu – min. 24 miesiące

17. Szkolenie z obsługi systemu w siedzibie Zamawiającego

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sondy o powyższych parametrach, nie wymaga powyższych parametrów.**

**Pytanie nr 18**

pkt 27

**Dotyczy pakietu nr 3 – Monitor nerwów z akcesoriami – 2 szt.**

Czy Zamawiający wymaga aby oferowany przewód przyłączeniowy do elektrody odbiorczej czterokanałowej naklejanej na rurkę intubacyjną był w ilości 2 sztuk – po jednej sztuce dla każdego oferowanego monitora nerwów?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga powyższego.**

**Pytanie nr 19**

**Dotyczy pakietu nr 3 – Monitor nerwów z akcesoriami – 2 szt.**

Czy Zamawiający dopuszcza oferowanie uniwersalnego systemu powiększającego o powiększeniu x2,5, ogniskowej w zakresie 350-500mm (skokowo co 50mm) do wyboru w dniu zamówienia, z możliwością użycia własnych okularów korekcyjnych oraz możliwością zamontowania lampki LED na klips magnetyczny, w komplecie z miękką regulowana opaską oraz futerałem ochronnym?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 20**

w załączeniu przesyłam pytania do Gama Kamery

Czy Zamawiający dopuści sygnalizację pomiaru dźwiękową i liczbową z możliwością automatycznego dostosowywania czułości do wykrytej aktywności?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 21**

w załączeniu przesyłam pytania do Gama Kamery

Czy Zamawiający dopuści nowocześniejsze rozwiązanie w którym pole odczytowe stanowi kolorowy dotykowy ekran tabletu LCD tabletu medycznego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 22**

w załączeniu przesyłam pytania do Gama Kamery

Czy Zamawiający dopuści sondę bezprzewodową osiowo prostą na całej długości z wbudowanym kolimatorem, średnica głowicy 11 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 23**

w załączeniu przesyłam pytania do Gama Kamery

Czy Zamawiający dopuści sondę bezprzewodową z kryształem scyntylacyjnym GAGG?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 24**

w załączeniu przesyłam pytania do Gama Kamery

Czy Zamawiający dopuści sondę bezprzewodową o wadze 157 g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

**Pytanie nr 25**

w załączeniu przesyłam pytania do Gama Kamery

Czy Zamawiający dopuści sondę bezprzewodową zasilaną baterią CR123A?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe, nie wymaga.**

 Ponadto, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: **19 września 2023 r. do godz. 8.00.**

Ponadto, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ w ww. zakresie oraz wyznacza nowy termin otwarcia ofert tj. **19 września 2023 r. godz. 9:00** oraz zmienia termin związania z ofertą tj.do **dnia 18 października 2023 r.**

Odpowiednio na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zmianie ulega Ogłoszenie o zamówieniu.

**W załączeniu Aktualny Załącznik nr 5 - Wzór umowy.**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Modyfikacja jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

 Z poważaniem

*Kierownik Działu Zamówień Publicznych mgr Mariusz Klimczak*