FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 3
A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa / netto	Wartość / netto / 6=4x5	Stawka VAT / %	Cena / jednostkowa / brutto / 8=5+7	Wartość / brutto / 9=6+7	Uwagi

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Kriostat	szt.	1
II	Usługi w ramach realizacji Umowy/ gwarancji: Koszt dostawy, zainstalowania sprzętu, serwisowania sprzętu i przeszkolenia personelu w zakresie obsługi sprzętu
Razem cena oferty

        słownie brutto…………………………………................................................................ złotych.
        B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

        Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

Kriostat				Typ ……………………….... / Model …………………... / Producent………………….. / Kraj pochodzenia ……
	Rok produkcji		2022
	Sprzęt posiada oznakowanie CE
	Kriostat automatyczny, elektromechaniczny
	Umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, lub automatyczne przy użyciu silnika
	Urządzenie przeznaczone do wysokiej jakości krojenia zmrożonych wycinków tkanki w celu przygotowania preparatów mikroskopowych do badań śródoperacyjnych
	Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej
	Chłodzenie komory roboczej przy pomocy agregatu sprężarkowego
	Kriostat wyposażony w system chłodzenia, w którym temperatura komory dostosowana jest automatycznie do ustawień chłodzenia noża i próbki
	Regulacja temperatury noża w zakresie min. Od - 35° C do -5° C
	Regulacja temperatury próbki w zakresie min. od - 50° do 10°C / Lub / Chłodzenie próbki odbywa się poprzez oddzielny moduł chłodzonej głowicy do - 45°C, na której umieszcza się próbkę
	Zintegrowany cryobar pozwala na chłodzenie do - 57°C +/- 3° C
	Kolorowy ekran dotykowy z intuicyjnym i łatwym w obsłudze interfejsem.
	Wyświetlanie informacji o ustawionych parametrach
	Wielofunkcyjny joystick pozwalający na przesuwaniu do przodu i do tyłu uchwytu noża, wybór trybów cięcia, ustawianie zadanej grubości cięcia i trymowania oraz regulowanie prędkości cięcia
	Elektryczna regulacja wysokości urządzenia ( do pracy siedzącej jak i stojącej)
	Możliwość zaprogramowania min. Trzech niezależnych profili ustawień temperatury.
	Automatyczny system odmrażania (możliwość pracy w systemie programowanym lub wymuszonym)
	Podgrzewana płyta szklana zamykająca komorę roboczą.
	Funkcja przechodzenia urządzenia w tryb czuwania
	Precyzyjna regulacja w płaszczyznach x i y
	Możliwość obrotu o 360° stolika z preparatem umieszczonym w głowicy mikrotomu
	Elektromechaniczne doprowadzenie noża do preparatu
	Szybkość zbliżenia noża do preparatu
	Trymowanie noża w zakresie min. 5 – 500 µm
	Szybkość cięcia elektromechanicznego regulowana w zakresie min. 0 do 256 mm/s lub w zakresie od 3 do 300 mm/s
	Cięcie w zakresie min. 0,5 do 500 µm w krokach : / - 0,5 do 2 µm : 0,5 µm / - 2 do 10 µm: 1 µm / - 10 do 20 µm: 2 µm / - 20 do 50 µm: 5 µm / - 50 do 100 µm: 10 µm / Lub / Cięcie w zakresie od 0,5 μm – 100,0 μm w krokach: / Od 0,5 μm – 2,0 μm co 0,5 μm / Od 2,0 μm – 20 μm co 1,0 μm / Od 20,0 μm – 50μm co 2,0μm / Od 50,0μm–100μm co 5,0μm / Lub / Cięcie w zakresie od 0,5 μm do 500 μm w krokach: / Od 0,5 µm do 5 µm co 0,5 µm / Od 5 µm do 10 µm co 1 µm / Od 10 µm do 20 µm co 2 µm / Od 20 µm do 50 µm co 5 µm / Od 50 µm do 100 µm co 10 µm
	Kriostat wyposażony w szklaną płytkę przeciw zwijaniu się skrawków
	Uchwyt na nożyki dostosowany do nożyków niskoprofilowych z magnetycznym narzędziem ułatwiającym usunięcie zużytego nożyka.
	Możliwość nastawy kąta nachylenia noża w zakresie min. 8° do 16° lub kąt nachylenia noża w zakresie 0° do 15°
	Mechanizm służący do blokowania koła zamachowego mikrotomu
	System zimnej dezynfekcji komory z wykorzystanie płynu odkażającego
	Urządzenie wyposażone w system próżniowego rozprostowywania krojonych skrawków z regulacją siły ssania z funkcją podciśnieniowego oczyszczania komory
	Retrakcja 20 µm
	Komora wyposażona w półkę szybkiego zamrażania przeznaczoną na min. 18 preparatów oraz 1 stanowiskiem z systemem Peltiera pozwalającym na szybkie zamrożenie do temperatury - 60° C / Lub / Komora wyposażona w półkę do szybkiego zamrażania przeznaczona na 23 preparaty, w tym dwa wydzielone miejsca na półce szybkiego zamrażania oparte o moduł Peltiera do szokowego schładzania, zdolne do osiągnięcia temperatury -55°C
	Min 4 tryby cięcia w tym ciągłe, wielokrotne i pojedyncze. / Lub / Możliwość cięcia w dwóch trybach: cięcia i trymowania
	Zakres ruchu poziomego głowicy min. 48 mm
	Zakres ruchu pionowego głowicy min. 58 mm
	Waga max. 200 kg
	Wymiary max. (szer. x gł. x wys.) max. 755 x 100 x 820 – 1120 mm lub wymiary (szer. x gł. x wys.) 750 x 760 x 1100 mm
	Informacje dodatkowe
	Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem
	Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu
	Okres gwarancji min. 24 miesiące
	Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji)
	Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji
	Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi.	Częstotliwość przeglądów

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

…….............…………….., dnia ...............r	……………………………………………… / Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania / Wykonawcy uwierzytelniającego oświadczenie kwalifikowanym / podpisem elektronicznym