Postępowanie nr: WB.2710.9.2025.KB;

Załącznik nr 1

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA WYKONAWCY |  |
| ADRES |  |
| KRS: |  |
| NIP |  |
| REGON |  |
| TELEFON, FAKS |  |
| E-MAIL |  |

***FORMULARZ OFERTOWY***

Niniejszym, po zapoznaniu się z treścią postępowania i załącznikami pn.: „Dostawa wirówki wysokoobrotowej z chłodzeniem i rotorem wychylnym z akcesoriami do wirowania probówek 15 ml, 50 ml oraz płytek i butelek hodowlanych T75wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczamy, że przedmiot zamówienia opisany szczegółowo w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, zobowiązujemy się zrealizować w zakresie ustalonym w umowie (**3 miesiące** od dnia podpisania umowy),za cenę ofertową:

**Tabela 1.**

|  |
| --- |
| **Pln** |
|  | cena ofertowa netto |  |
|  | Wartość podatku VAT (…....%)\*  (iloczyn ceny ofertowej netto i stawki podatku VAT) |  |
|  | cena ofertowa brutto  (suma ceny ofertowej netto i wartości podatku VAT) |  |
|  | Producent, typ oraz model  proponowanego urządzenia |  |

Słownie: ..................................................................................................................................... brutto

1. Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy z załącznikami przedstawiony w zapytaniu ofertowym.
2. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Oświadczamy, że nie znajdujemy się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
6. Oświadczamy, że gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

………………………………… ………………………………………………….

**(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:WB.2710.9.2025.KB;

Załącznik nr 2

## ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA MINIMALNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Dostawa wirówki wysokoobrotowej z chłodzeniem i rotorem wychylnym z akcesoriami do wirowania probówek 15 ml, 50 ml oraz płytek i butelek hodowlanych T75 dla Zakładu Biofizyki Wydziału, Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | **Minimalne parametry wymagane** | **Parametry oferowane**  **(wypełnia Oferent)**  Wykonawca winien jest potwierdzić parametry wymagane przez Zamawiającego przez wpisanie w kolumnie C tabeli: „tak” lub „jak obok” lub „zgodnie z wymaganiami” oraz w przypadku parametrów lub funkcji innych należy je podać/opisać.  Wykonawca winien jest podać termin gwarancji w miesiącach (poz. 23.) | | |
| **A** | **B** | **C** | | |
| **Parametry techniczne** | | | | |
|  | Maksymalna siłą odśrodkowa - co najmniej 20 000 xg | |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zakresu temperatury - co najmniej od -8oC do 40o C | |  |  |
|  | Chłodzenie do co najmniej -8o C | |  |  |
|  | Maksymalna liczba obrotów, co najmniej 14 000 rpm | |  |  |
|  | Możliwość jednorazowego zwirowania co najmniej 48 probówek stożkowych a 15 ml (48 X 15 ml) lub co najmniej, 20 probówek a 50 ml (20 x 50 ml) | |  |  |
|  | Możliwość opcjonalnego jednorazowego zwirowania co najmniej 16 płytek MTP/ lub 16 płytek PCR lub 4 płytek DWP | |  |  |
|  | Rotor wychylny z adapterami umożliwiający wirowanie zarówno probówek 50 ml i 15 ml jak i płytek MTP | |  |  |
|  | Wirówka musi posiadać funkcję szybkiego schładzania | |  |  |
|  | Stałe chłodzenie urządzenia musi zapewniać utrzymywanie temperatury na niezmiennym poziomie po zakończeniu pracy. | |  |  |
|  | Wirówka musi posiadać automatyczną blokadę drzwi podczas procesu wirowania | |  |  |
|  | Zajmowana przez wirówkę powierzchnia (bez panelu przedniego) nie więcej niż 70 x 54 cm | |  |  |
|  | Wymiary wirówki (g x s x w) nie większe niż: 61 x 70 x 35 cm | |  |  |
|  | Wysokość wirówki z otwarta pokrywą nie większa niż: 80cm | |  |  |
|  | Zasilanie 230 V/50 Hz | |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania czasu pracy w zakresie od 1 min do 99min | |  |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | |  |  |
|  | Funkcja szybkiego zwirowania (short-spin) | |  |  |
|  | Możliwość zapisania co najmniej 35 programów użytkownika | |  |  |
|  | Poziom hałasu generowanego przez urządzenie nie może przekraczać 60 dB(A) | |  |  |
|  | Wirówka musi być wyposażona w dren odprowadzający skropliny z komory wirowania | |  |  |
|  | Możliwość instalacji co najmniej 18 różnych rotorów | |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora, ograniczenia prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa | |  |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące | |  |  |

**(miejscowość, data)  (pieczęć i podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)**

Postępowanie nr:WB.2710.9.2025.KB;

Załącznik nr 3

…………………………………………

Nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE**

Będąc upoważnionym do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu pn.: „Dostawa wirówki wysokoobrotowej z chłodzeniem i rotorem wychylnym z akcesoriami do wirowania probówek 15 ml, 50 ml oraz płytek i butelek hodowlanych T75wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczam, że przedsiębiorstwo nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego, a także znajduje się w sytuacji finansowej i organizacyjnej pozwalającej na realizację przedmiotowego zamówienia.

(miejscowość, data) (podpis osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań)

Nr postępowania: WB.2710.9.2025.KB;

Załącznik nr 4

**Zamawiający:**

**Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław**

**Wykonawca:**

|  |
| --- |
|  |

*Pełna nazwa/firma, adres,* w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

**reprezentowany przez:**

|  |
| --- |
|  |

*Imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji*

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

Na potrzeby prowadzonego przez Uniwersytet Wrocławski postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wirówki wysokoobrotowej z chłodzeniem i rotorem wychylnym z akcesoriami do wirowania probówek 15 ml, 50 ml oraz płytek i butelek hodowlanych T75wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu w niniejszym postępowaniu na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)1.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne   
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

1 Zamawiający, na podstawie przepisów art. 7.1 w związku art. 7 ust. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) zwanej dalej „Ustawą o szczególnych rozwiązaniach” wykluczy z postępowania:

1. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.3) zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
2. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
3. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Po wypełnieniu plik należy opatrzyć zaufanym, osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**