## Zad.6
Załącznik nr 7 do SWZ NZ.262.1.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.262.1.6.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 6
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 zestawów narzędzi VI na oddział okulistyczny, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 6 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe: - Wszystkie narzędzia w pakiecie wykonane ze stali nierdzewnych i odpornych na ciepło, zgodnie z normą ISO 13485:2016 lub równoważną- potwierdzone deklaracją producenta; - Twardość narzędzi w zakresie 44-60 HRC- potwierdzone deklaracją producenta; - Narzędzia muszą być wykonane w technologii umożliwiającej sterylizację parą- potwierdzone deklaracją producenta; - Narzędzia oznakowane laserowo: numer katalogowy, nazwa producenta, znak CE- potwierdzone deklaracją producenta; - Pasywacja narzędzi z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta; - Hartowanie narzędzi w atmosferze ochronnej z walidacją procesu- potwierdzone deklaracją producenta; 3. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca dostarczy wraz z pierwszą dostawą wyrobów szczegółową instrukcję w języku polskim opisującą zasady postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem oraz postępowanie z instrumentami w trakcie użycia. Szczegółowe informacje mają dotyczyć mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji narzędzi. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. Netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jedn. Brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Imadło okulistyczne, model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bez zamka, szczęki delikatnie zagięte o długości 10,5 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.5 mm x 0.8 mm, długość całkowita 140 mm, | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cyrkiel okulistyczny model Castroviejo, wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, dwustronna skala do 20 mm z podziałką co 1 mm długość całkowita 85mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pęseta anatomiczna,wykonana ze stali chirurgicznej z podwójna powłoką chromową, zabezpieczającą , antyodblaskową, szczęki proste, karbowane o szerokości 1,0 mm, długość całkowita 100-110mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pęseta chirurgiczna, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, szczęki proste, z ząbkami 1x2 o długości 0.12mm o szerokości 1,0 mm, rękojeść płaska karbowana, długość całkowita 100-110mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Pęsetka, model Colibri, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, platforma chwytna o długości 5 mm zakończona ząbkami 1x2 o długości 0.12mm, rękojeść płaska karbowana, długość całkowita 75 mm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rozszerzadło do dróg łzowych, model Wilder, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, delikatne, w kształcie stożka zakończonego tipem o średnicy 0,30 mm, długość całkowita 95-105 mm, | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Igła do ciał obcych, prosta, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, grot w kształcie trójkąta o długości 4,5 mm i szerokości 2,4 mm, długość całkowita 125 mm, | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Sonda do dróg łzowych, model Bowman, kształt cylindryczny, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, rozmiar 0000/000, długość całkowita 130 mm | szt | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Imadło okulistyczne, model Castroviejo, wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, bez zamka, szczęki proste o długości 10,5 mm, rozmiar tipa przy zamkniętych szczękach 1.5 mm x 0.8 mm, długość całkowita 140 mm, | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rozwórka typu Murdoch, prawa, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, regulacja przy pomocy śruby o radełkowatej powierzchni, części podpowiekowe zamknięte, niepełne o długości 12 mm, długość całkowita 45 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rozwórka typu Murdoch, lewa, wykonana ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zabezpieczającą, antyodblaskową, regulacja przy pomocy śruby o radełkowatej powierzchni, części podpowiekowe zamknięte, niepełne o długości 12 mm, długość całkowita 45 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kontener do sterylizacji parowej, stabilna konstrukcja i odporność na uderzenia, wysoka odporność na środki chemiczne i temperaturę, wykonany z aluminium z anodowaną powłoką ochronną, przykrywka kontenera wykonana z PPSU, filtr umieszczony w pokrywie, filtr bezobsługowy, bez konieczności wymiany– dożywotnia gwarancja skuteczności filtracji. Kontener z matą silikonową typu „jeżyk” dopasowaną do kontenera. Uchwyty na etykiety identyfikacyjne na pokrywie oraz z przodu kontenera. Wymiary zewnętrzne 300-310 x 185-190 x 90-100 mm | szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0