## Zadanie nr 1 Wkłucia
Zadanie nr 1 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do wkłuć doszpikowych
Kod CPV : 33700000-7
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wkłucie doszpikowe do zestawu typ ARROW z igłą EZ-IO Wkłucie doszpikowe kompatybilne z systemem typ EZ-IO. | 25mm x 1,8 mm Kolo niebieski | szt. | 2
2 | Wkłucie doszpikowe do zestawu typ ARROW EZ-IO Wkłucie doszpikowe kompatybilne z systemem typ EZ-IO. | 45mm x1,8 mm Kolor żółty | szt. | 2
3 | Wkłucie doszpikowe typ ARROW EZ-IO Wkłucie doszpikowe kompatybilne z systemem typ EZ-IO. | 15mm x1,8 mm Kolor różowy | szt. | 2
4 | Wkłucie doszpikowe dla dorosłych Automatyczne, sprężynowe Umożliwiające dostęp doszpikowy i podaż leków, płynów, krwi Możliwość zastosowania u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia Jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne Możliwość uzyskania szybkiego dostępu doszpikowego do 10s Możliwość wykonania wkłucia w min 2 miejscach np. kość piszczelowa, głowa kości ramienia itp. (podać) Stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji Do natychmiastowego użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania – nie dopuszcza się składanych zestawów z dwóch lub więcej części Waga wkłucia max 100g Rozmiar igły min 15G Głębokość penetracji igły w zakresie max 22-25 mm Efektywna długość igły w zakresie max 40-42 mm Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia - opisać Bezpieczne w użyciu – brak dostępu do igły, brak ryzyka zakłucia Oryginalna etykieta producenta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE |  | szt. | 6
5 | Wkłucie doszpikowe dla dzieci Automatyczne, sprężynowe Umożliwiające dostęp doszpikowy i podaż leków, płynów, krwi Możliwość zastosowania u dzieci do 12 roku życia Jednorazowego użytku, jałowe, niepirogenne, nietoksyczne Możliwość uzyskania szybkiego dostępu doszpikowego do 10s Możliwość wykonania wkłucia w przynajmniej 1 miejscu np. kość piszczelowa (podać) Do natychmiastowego użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania – nie dopuszcza się składanych zestawów z dwóch lub więcej części Waga wkłucia max 100g Rozmiar igły min 18G Głębokość penetracji igły w zależności od grupy wiekowej w zakresie max 12-14 mm oraz w zakresie max 17-18 mm Efektywna długość igły w zakresie max 37-39 mm Podwójne zabezpieczenie przed przypadkową aktywacją wkłucia - opisać Stabilizator zabezpieczający igłę po wkłuciu pełniący jednocześnie funkcję ogranicznika głębokości penetracji igły w trakcie iniekcji System lokalizacji miejsca wkłucia w postaci znacznika umieszczonego na stabilizatorze igły Bezpieczne w użyciu – brak dostępu do igły, brak ryzyka zakłucia Oryginalna etykieta producenta w języku polskim Deklaracja Zgodności CE. |  | szt. | 3
6 | Plater, stabilizator do wkłuć doszpikowych, sterylny typ nio FIXATION |  | szt. | 20
Łączna wartość netto zadania nr 1:
Łączna wartość brutto zadania nr 1:

## Zadanie nr 2 Laktacja
Zadanie nr 2 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestawy do zbiórki pokarmów do laktatorów, do karmienia noworodków
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów typu Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm. Opakowanie typu papier-folia, zawierające informacje o dacie produkcji, dacie ważności, numer LOT i nu3merze referencyjnym. Zestaw mikrobiologicznie czysty (pakowane po 40szt M; 30szt. L ; 30 szt. XL | Rozmiar M; L ;XL Do wyboru zamawiającego | szt. | 150
2 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów typu Symphony, wielorazowy. Zestaw w składzie z konektorem zawierającym zdejmowalną silikonową membranę gwarantującą separację mediów, zdejmowalny lejek o kącie rozwarcie 105° zapobiegający uciskaniu przewodów mlecznych i umożliwiający rotację w zakresie 360°, silikonowym drenem o długości 114cm zakończony plastikowymi wtyczkami, nakładką na tłoki laktatora, butelką z PP o pojemności 150ml z wytłoczoną skalą co 10ml oraz zakrętką. Możliwość stosowania z zestawem wymiennych lejków w rozmiarach S (21mm), M(24mm), L(27mm), XL(30mm) i XXL(36mm); Opakowanie indywidualne, foliowe, zawierające informacje o dacie produkcji i numerze referencyjnym. Zestaw przeznaczony do wielokrotnej sterylizacji. Rozmiar S lub M (pakowany po 25szt.) | S (21mm), M(24mm), L(27mm), XL(30mm) i XXL(36mm ) -Do wyboru zamawiającego | szt. | 500
3 | Nakładki ochronne, wykonane z ultracienkiego, miękkiego silikonu, perforowana końcówka, dostępne w trzech rozmiarach, S, 16 mm, M 20 mm, L 24 mm z górnym falowanym wycięciem umożliwiającym dziecku kontakt ze skórą matki, wyrób medyczny przeznaczony do kontaktu z żywnością, pakowane po 50szt. | Roz. S 16mm,M 20mm, L 24 mm | szt. | 150
4 | Lejek wykonany z polipropylenu (PP), kształt owalny, umożliwiający rotację o 360°, kąt rozwarty lejka 105°zapobiegający uciśnięciu przewodów mlecznych (pakowane po 25szt) | Rozmiar S,M,L,XL,XXL – do wyboru zamawiającego | szt. | 100
5 | Torebki do dezynfekcji mikrofalowej, do min. 20 użyć, miejsce do odznaczania ilości cykli użycia, specjalny otwór do opróżniania wody z oznaczeniem ostrzeżenia gorącej wody, pakowane po 100szt |  | szt. | 100
6 | Jednorazowy zbiornik na siarę o pojemności 35 ml, wykonany z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z politereftalanu etylenu (PET), nie zawierający Bisphenolu A, przeznaczony do zbierania małych porcji siary, ścianki zbiorniczka idealnie gładkie, zapobiegające zatrzymywaniu się kropel siary na ściankach; posiadający półokrągłe dno dla łatwego pobierania pokarmu strzykawką; z tłoczoną skalą co 1 ml, od 1ml do 35ml, z dodatkowo oznaczonym poziomem 20ml; ze specjalnym szorstkim polem do zapisywania danych osobowych dziecka, daty oraz ilości mleka; w komplecie 2szt; sterylny; |  | op. | 50 op. po 2 szt (100 szt)
7 | Butelka jednorazowa o pojemności 80ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 2 ml, od 6ml do 80ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 40szt. |  | szt. | 200
8 | Butelka jednorazowa o pojemności 150ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 5 ml, od 10ml do 150ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 40szt. |  | szt. | 40
9 | Butelka jednorazowa o pojemności 250ml, wykonana z polipropylenu, z nakrętką o standardowym gwincie wykonaną z polietylenu; z laserowo nadrukowaną skalą co 5 ml, od 10ml do 250ml; na butelce nadrukowana data ważności i numer LOT; mikrobiologicznie czysta; wyrób medyczny; opakowanie zbiorcze 40szt. |  | szt. | 40
10 | Smoczki standardowe - dla noworodków donoszonych, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z trzema otworami – średnim wypływem pokarmu, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste; pakowane po 100sztuk |  | szt. | 200
11 | Smoczki dla wcześniaków, proste - bez przewężeń, o standardowym kształcie, z TPE – elastomeru termoplastycznego, bez lateksu, bez Bisphenolu A, z otworem odpowietrzającym, pakowane pojedynczo z nakrętką (nakrętka o wewnętrznej średnicy – 4 cm), nie poddawane sterylizacji tlenkiem etylenu, opakowanie kodowane kolorem, z jednym otworem – wolnym wypływem, o długości powierzchni użytkowej 3,5 cm, jednorazowe, mikrobiologicznie czyste, pakowane po 100sztuk |  | szt. | 100
Łączna wartość netto zadania nr 2:
Łączna wartość brutto zadania nr 2:

## Zadanie nr 3 z. foniatr.
Zadanie nr 3 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw foniatryczny
Kod CPV : 33700000-7
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw foniatryczny typ Blue Line Ultra W skład zestawu wchodzą: - Rurka tracheostomijna foniatryczna wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę typ Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. - Dwie wymienne kaniule wewnętrzne: zwykła i foniatryczna. - Szczoteczka do czyszczenia kaniuli wewnętrznej w rurce tracheostomijnej. - Elastyczna opaska do rurek tracheostomijnych, komfortowa dzięki zastosowaniu miękkiej pianki pokrywającej materiał. | Rozmiar (mm): 6,0, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 10,0 Do wyboru przez Zamawiającego | szt | 5
Łączna wartość netto zadania nr 3:
Łączna wartość brutto zadania nr 3:

## Zadanie nr 4 zest. wkłucia
Zadanie nr 4 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do wkłucia centralnego 1-kanałowy
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wkłucie centralne 1-kanałowe z serwetą 50cm x 50cm z otworem w zestawie: Skład zestawu: a) cewnik ze skalą co 1 cm (skala numeryczna od 5 – 20 cm), widoczny w promieniach RTG, rozmiar cewnika oznaczony na przeźroczystym cewniku, zaciski , na końcu cewnika centralnego otwór oraz 2 naprzemianlegle otwory boczne; b)prowadnica ze stali nierdzewnej z poręcznym urządzeniem do popychania; c) 3 – igłowe przeźroczyste korki z zakończeniem typ luer – lock; d) 3 – częściowa strzykawka o pojemności 5 ml, skalowana co 0,2 ml; e) igła (długość – 70 mm) wprowadzająca typu Y, umożliwiająca wprowadzenie prowadnicy bez odłączenia strzykawki; f) skalpel wykonany ze stali nierdzewnej; g) rozszerzacz o długości co najmniej 100 mm; h) serweta dwuwarstwowa (włókninowa) 50cm x 50cm z otworem centralnym 60x80 mm; | szt | 2
Łączna wartość netto zadania nr 4:
Łączna wartość brutto zadania nr 4:

## Zadanie nr 5,6,7 zest. konikot.
Zadanie nr 5 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do konikotomii
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do konikotomii dla dzieci i dorosłych; | szt | 2
Łączna wartość netto zadania nr 5:
Łączna wartość brutto zadania nr 5:
Zadanie nr 6 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do tracheostomii
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do tracheotomii, j. u.; | szt | 3
Łączna wartość netto zadania nr 6:
Łączna wartość brutto zadania nr 6:
Zadanie nr 7 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, mały, z cewnikiem i filtrem i strzykawką próżniową; Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych składający się ze strzykawki niskooporowej 10 ml z mechanizmem sprężynowym oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę, cewnika typ epiduralnego 20G o długości 100cm z 3 otworami bocznymi oraz miękką, atraumatyczną końcówką, igły typ Touhy 18G ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu, filtra typ epiduralnego 0,2µm, łącznika, stabilizatora cewnika z mechanizmem zatrzaskowym, stabilizatora do mocowania filtra oraz naklejki samoprzylepnej | szt | 2
Łączna wartość netto zadania nr 7:
Łączna wartość brutto zadania nr 7:

## Zadanie nr 8 i 9 zes. kaniulacj
Zadanie nr 8 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do kaniulacji naczyń
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestawy do kaniulacji naczyń dużych 2-kanał. z serwetą 50cm x 50cm z otworem w zestawie, typ 7F/20; | szt | 50
Łączna wartość netto zadania nr 8:
Łączna wartość brutto zadania nr 8:
Zadanie nr 9 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do płukania otrzewnej
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestawy do płukania otrzewnej typu PERYTOFIX; Zestaw do diagnostycznego płukania otrzewnej typu PERITOFIX zawierający: a) trokar punkcyjny CH-10, z regulowaną głębokością wkłucia, składający się z metalowego mandrynu oraz kaniuli z tworzywa; b) cewnik CH-9 /50cm z poliuretanu z zamkniętym końcem, bocznymi otworami i kolorowym oznakowaniem długości; c) skalpel do nacięcia skóry; | szt | 50
Łączna wartość netto zadania nr 9:
Łączna wartość brutto zadania nr 9:

## Zadanie nr 10 i 11 nadłonwy
Zadanie nr 10 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do łączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do łączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego, mały, z cewnikiem i filtrem i strzykawką próżniową; Zestaw do łączonego znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego składający się ze strzykawki niskooporowej 10 ml z mechanizmem sprężynowym z 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę, cewnika typu epiduralnego 20G o długości 100cm z 3 otworami bocznymi oraz miękką, atraumatyczną końcówką, igły typ Touhy 18G ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G o długości 150 mm z możliwością wprowadzenia do igły typ Touhy systemem blokującym typu SAFEWAY, z możliwością regulacji wysunięcia igły w zakresie 0-10 mm; filtra typu epiduralnego 0,2µm, łącznika, stabilizatora cewnika z mechanizmem zatrzaskowym, stabilizatora do mocowania filtra oraz naklejki samoprzylepnej | szt | 3
Łączna wartość netto zadania nr 10:
Łączna wartość brutto zadania nr 10:
Zadanie nr 11 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego – cewnik z poliuretanu o długości min. 65 cm z zaciskiem ślizgowym i znacznikami długości z usuwalną, rozrywalną metalową kaniulą oraz workiem na mocz o poj. 1,5 ; 1l | szt | 3
Łączna wartość netto zadania nr 11:
Łączna wartość brutto zadania nr 11:

## Zadanie nr 12 i 13 łyżki,pryzma
Zadanie nr 12 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Łyżki jednorazowe do wideo – laryngoskopu
Kod CPV : 33141900-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Łyżki jednorazowe kompatybilne z wideo laryngoskopem typu Insighters iS3-L Łyżki jednorazowego użytku do wideo laryngoskopu: - łyżki laryngoskopowe o specjalnym kształcie ułatwiającym intubację trudnych dróg oddechowych; - łyżki wykonane z poliwęglanu o dużej przejrzystości. - Cztery rozmiary łyżek: SS (neonatologiczna), S (pediatryczna), M (średnia), L (duża). Rozmiary łyżek do wyboru przez Zamawiającego | szt | 200
Łączna wartość netto zadania nr 12:
Łączna wartość brutto zadania nr 12:
Zadanie nr 13 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Pryzmaty do tonometru jednorazowego użytku
Kod CPV : 33122000-1
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Pryzmat do tonometru. jednorazowego użytku Pryzmat do tonometru. jednorazowego użytku zapewnia: - bezpieczne i sterylne badanie; - bardzo dokładny pomiar | szt | 100
Łączna wartość netto zadania nr 13:
Łączna wartość brutto zadania nr 13:

## Zadanie nr 14 drenaż
Zadanie nr 14 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do drenażu
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do drenażu biernego typ REDAX; Skład zestawu: - wyskalowana komora (co 10 ml do objętości 1000 ml) na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym i dodatkowym workiem o pojemności 1000 ml wchodzącym w skład zestawu (łączna pojemność 2000 ml), - sucha zastawka z funkcją wychyłową informującą o prawidłowym umieszczeniu cewnika , - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego, - płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H20 z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni), - możliwość regulacji podciśnienia w dowolnym momencie pracy zestawu bez konieczności rozłączania układu, - gruszka informująca nas o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu, - monitor przecieku powietrza od 1 do 7, - port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek, - przystosowany do zawieszenia na łóżku, - zestaw bezszmerowy, sterylny, jednorazowego użytku; | szt | 20
Łączna wartość netto zadania nr 14:
Łączna wartość brutto zadania nr 14:

## Zadanie nr 15 worek neon
Zadanie nr 15 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Neonatologiczny worek zabezpieczający przed hipotermią (a10) Polietylenowy, sterylny zamykany woreczek zapobiegający utracie ciepła, służy do owinięcia dziecka natychmiast po urodzeniu (przed resuscytacją) \ Regulowany kaptur - Zmniejszenie utraty ciepła związanego z promieniowaniem, Skuteczniejszy niż czapeczka, która umożliwia przepływ powietrza przez materiał, Idealnie dopasowany do głowy dziecka Podwójna warstwa polietylenu - Zmniejszenie utraty ciepła przez konwekcję i odparowanie, Generowanie efektu cieplarnianego, Doskonały kontakt ze skórą ze względu na cienką warstwę wewnętrzną Chroni przed przeciągami, Pozwala na przenikanie promieniowania cieplnego z cieplarki, Przeźroczysty, miękki i nieszeleszczący materiał. Dopasowująca się pianka - Zmniejsza utratę ciepła przez przewodzenie, Pomaga utrzymać otwarte drogi oddechowe (poprzez podniesienie poziomu barków),Stabilizuje pozycję dziecka, Ułatwia przenoszenie dziecka, Zapewnia komfort dziecku. Centralne otwieranie - Hermetyczne zamknięcie, które zapewnia ochronę cieplną, Łatwe i szybkie umieszczenie dziecka, Pełny dostęp do ciała dziecka, Zaprojektowane do łatwego umieszczania urządzeń monitorujących, cewników do żylnych i pępowinowych. | MAŁY< 1KG Dł. 38 x Wys. 30 cm | op. | 1
2 |  | ŚREDNI: 1KG - 2.5KG Dł. 44 x Wys. 38 cm | op. | 1
3 |  | DUŻY > 2.5KG Dł. 50 x Wys. 38 cm | op. | 1
Łączna wartość netto zadania nr 15:
Łączna wartość brutto zadania nr 15:

## Zadanie nr 16 i 17 wskaźnik alf
Zadanie nr 16 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne –Asortyment do sterylizacji, testy pracy zgrzewarki, kontroli procesów mycia i dezynfekcji
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wskaźnik do kontroli procesów mycia endoskopów giętkich, w postaci blaszki z naniesioną substancją testową w kolorze czerwonym. Kompatybilny z posiadanym przez Szpital uchwytem symulacyjnym, nie zawierający ołowiu ani toksycznych metali. Opakowanie (a 50 szt.) | op. | 5
2 | Wskaźnik do rutynowego monitorowania procesów dezynfekcji termicznej z punktowym zaznaczeniem wskaźnika zmieniającego barwę z zielonej na purpurową, 90⁰C/5 min. – op. a’200 szt. | op. | 3
Łączna wartość netto zadania nr 16:
Łączna wartość brutto zadania nr 16:
Zadanie nr 17 - Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do usuwania zacisków pępowiny – gilotynka
Kod CPV : 18111000-0
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do usuwania zacisków pępowiny - Gilotynka Zestaw do usuwania zacisków do pępowiny: - urządzenie do przecinania zacisków ( gilotynka ) – 1 sztuka - kompres gazowy 17 N 8 W 7,5x7,5- 3 sztuki Opakowanie typu twardy blister ­­­­­­­zaopatrzone w etykiety do wklejenia w do dokumentacji. | szt. | 100
Łączna wartość netto zadania nr 17:
Łączna wartość brutto zadania nr 17:

## Zadanie nr 18 worek stomijny
Zadanie nr 18 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Worki stomijne
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Worek stomijny - typ ileostomijny Przylepiec wykonany z materiału typu stomahesive, wydajny filtr gazów, który niweluje przykre zapachy i zapobiega „balonowaniu się ” worka, zapobiega przeciekaniu treści jelitowej, dodatkowe podwójne zapięcie gwarantujące szczelność, delikatna fizelina pokrywająca powierzchnię worka zapobiega odparzeniom, zapinka z podwójnym zapięciem zwiększa łatwość i komfort użytkowania oraz czystość i higienę podczas opróżniania worka | Rozmiar: 8- 100 mm do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
Łączna wartość netto zadania nr 18:
Łączna wartość brutto zadania nr 18:

## Zadanie nr 19 dreny brzuszne
Zadanie nr 19 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Dreny brzuszne
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Dren brzuszny silikonowy, Wykonany z elastycznej rurki o optymalnej sprężystości i elastyczności. Dostępny z otworami lub bez. Posiadający linię radiocieniującą. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
Łączna wartość netto zadania nr 19:
Łączna wartość brutto zadania nr 19:

## Zadanie nr 20 zestaw do drenażu
Zadanie nr 20 – Pozostały jednorazowy sprzęt i materiały medyczne – Zestaw do drenażu przezskórnego
Kod CPV : 33141000-0
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową. Zestaw powinien zawierać kateter prosty lub pigtail, igłę dwuczęściową, zacisk, kołnierz. | Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 10
Łączna wartość netto zadania nr 20:
Łączna wartość brutto zadania nr 20:

## Zadanie nr 21 odzież
Zadanie nr 21 – Odzież ochronna jednorazowa
Kod CPV : 33199000-1
Lp. | Nazwa asortymentu |  | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Czepki j. u. Czepek operacyjny do zawiązywania z tyłu na troki damski |  | op. '100 szt | 10 |  |  |  |  | ZARYS-BT-007-25B-T1-V | Czepek medyczny z trokami SOL
2 | Czepek z fizeliny j. u. na obwodzie ściągany gumką; |  | op. '100 szt | 30 |  |  |  |  | ZARYS-BT-008-18B | Czepek medyczny typu "beret", niebieski BETAtex (a'100)
3 | Fartuch foliowy j. u. Fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm; przezroczysty; zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki; szerokość 71 cm, długość 180 cm . Gramatura materiału 5g/m², wytrzymałość na rozciąganie ≥ 10 MPA. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe a następnie zbiorczo 100 szt. w kartonik. |  | opak. | 120 |  |  |  |  | HUAXING-HXA0002 | Fartuch foliowy, niejałowy (indywidualnie pakowany) 71x180 cm (a'100 szt.)
4 | Fartuch barierowy - Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL.Sterylizowane tlenkiem etylenu | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez zamawiającego | szt | 100 |  |  |  |  | ZARYS-AT-SGS-L_1 | Fartuch chirurgiczny jałowy STANDARD rozm. L, plus 2 ręczniki ALPHAtex
5
6 | Fartuch barierowy wzmocniony – Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard PLUS wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej częsci farucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy102 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 107,74kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 102,72 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL, XXXL.Sterylizowane tlenkiem etylenu | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez Zamawiającego | szt | 500 |  |  |  |  | ZARYS-AT-SGSP-L_1 | Fartuch chirurgiczny jałowy STANDARD PLUS rozm. L z wstawkami nieprzemakalnymi, plus 2 ręczniki ALPHAtex
7
8 | Fartuch z włókniny j. u. Fartuchy medyczne z wółkniny, niejałowe Fartuch medyczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20-25g/m2, wiązany na troki w talii oraz na szyi, rękawy długie zakończone gumką lub mankietem, przewiewny jednorazowego użytku | rozmiar L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego | szt | 1000 |  |  |  |  | ZARYS-BT-019-20G3-L | Fartuch medyczny z gumkami, włókninowy, zielony, rozm. L 20g BETAtex (a'10)
9 | Fartuchy jednorazowego użytku pokryte powłoką z folii Jednorazowy, niejałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową.Odporność na przenikanie cieczy >100 cm H2O. Oznaczenie rozmiaru poprzez wszywkę przy lamówce. Opakowanie typu worek foliowy, pakowany po 10 sztuk. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126. Rozmiar: L, XL. Wyrób medyczny zgodny z obowiązującą dyrektywą 93/42/EWG. | rozmiar L, XL, XXL do wyboru przez Zamawiającego | szt | 1000 |  |  |  |  | ZARYS-AT-NS-SGP-L_1E | Fartuch chirurgiczny PREMIUM rozm. L ALPHAtex NS, niejałowy opakowanie 10 szt
10 | Maski chirurgiczne , trójwarstwowe, z gumką lub wiązane na troki, z flizeliny 1 x użytku, do wyboru przez zamawiającego; Maska medyczna mocowana na gumki lub na troki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m²+ 25 g/m²+ 25 g/m²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Zaopatrzona w sztywnik do formowania maski na nosie. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24% opak. a50 |  | opak. | 1000 |  |  |  |  | ZARYS-BT-046-31B, BT-046-32G | Maska medyczna trzywarstwowa z gumka lub trokami
11 | Półmaska FFP2 bez zaworu Półmaska filtrująca FFP2 NR Spełnia rolę zarówno wyrobu medycznego klasy I, spełniającego normę PN-EN 14683+AC:2019-09 jaki i środka ochrony indywidualnej kategorii III, spełniającego normę PN –EN 149:2001+A1:2009 |  | szt. | 500 |  |  |  |  | EUROPROFIL-AM2-BU | Półmaska filtrująca FFP2 NR bez zaworu
12 | Półmaska FFP3 bez zaworu Półmaska filtrująca FFP3 NR jest wyrobem podwójnego przeznaczenia. Spełnia rolę zarówno wyrobu medycznego klasy I, spełniającego normę PN-EN 14683+AC:2019-09 jaki i środka ochrony indywidualnej kategorii III, spełniającego normę PN –EN 149:2001+A1:2009. |  | szt. | 500 |  |  |  |  | EUROPROFIL-AM3 | Półmaska filtrująca FFP3 NR bez zaworu
13 | Ochraniacze foliowe długie na buty Ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej oraz polietylenu o gramaturze 63 g/m², szwy poliestrowe dodatkowo zakryte taśmą, wykończone gumką oraz dodatkowo wiązane, środek ochrony indywidualnej kategorii I , wysokość 48 cm, długość podeszwy 38 cm |  | para | 50 |  |  |  |  | Buty ochronne / C700-BC | LIONCARE
14 | Ochraniacze foliowe krótkie na buty Wykonane z polietylenu, ściągane gumką, jednorazowego użytku, niesterylne, rozmiar 41cmx15 cm, pakowane po 100 szt. |  | op. | 50 |  |  |  |  | ZARYS-BT-002-PEB | Ochraniacze na buty z folii, niebieskie BETAtex (a'100)
15 | Odzież operacyjna jednorazowego użytku: spodnie + bluza, Kolor niebieski, nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze niebieskim, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna na długopis w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. | Rozmiar od M – XXL do wyboru przez zamawiającego | szt. | 800 |  |  |  |  | ZARYS-BT-017-S35B3-L-SMS | Ubranie operacyjne (bluza z krótkim rękawem+spodnie) - niebieskie, rozm.L BETAtex
16 | Zestaw ochrony biologicznej Zestaw ochrony biologicznej składający się z: 1.Kombinezon ochronny SAFE + przed czynnikami chemicznymi i infekcyjnymi, Typ 4b, 5b, 6b, L szt.1 2.Półmaska z zaworem wdechowym X 310 SV FFP3 R D szt.1 3.Gogle ochronne LG20 FogBan Ind.Vent. Szt.1 4.Rękawice nitrylowe, bezpudrowe rozm. L szt.4 5.Buty ochronne 1 para 6.Worek LD czerwony 60L "odpady zakaźne" szt.2 7. Fartuch foliowy 71x116cm szt.1 |  | szt | 10 |  |  |  |  | Zestaw ochronny 12 / ZOCH-012 | ZARYS
Łączna wartość netto zadania nr 21:
Łączna wartość brutto zadania nr 21:

## Zadanie nr 22 wkłady
Zadanie nr 22 – Igły, strzykawki, kaniule - jednorazowy wkład do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto
Kod CPV : 33696800 - 3
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jednostk. netto | Stawka VAT [%] | Wartość netto [kol. 4 x kol.5] | Wartość brutto [ kol.7 + wartość VAT obliczona wg. Stawki z kol.6] | Nazwa handlowa, | Producent
Numer katalogowy *
1 | Wkład j. u. do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto pojemność 100 ml Skład: 1x strzykawka o pojemności 100 ml 1 x ostrze typu spike 1 x złącze szybkiego napełniania typu J | szt | 800
2 | Wkład j. u. do wstrzykiwań kontrastu typ Nemoto pojemność 200 ml skład: 1 x x strzykawka o pojemności 200 ml 1 x złącze niskiego ciśnienia o długości 150 cm z trójnikiem typu Y i zastawką antyzwrotną 1 x złącze szybkiego napełniania J 1 x ostrze typu Mini Spike | szt | 800
Łączna wartość netto zadania nr 22:
Łączna wartość brutto zadania nr 22: