Załącznik nr 1.2 do SWZ – Formularz parametrów technicznych i funkcji użytkowych dla Pakietu nr 2

| Nazwa urządzenia: | Mobilny wielofunkcyjny aparat USG z różnego rodzaju głowicami – 1 sztuka |
| --- | --- |
| Nazwa / model oferowanego urządzenia (wpisać): |  |
| Producent (wpisać): |  |
| Rok produkcji (wpisać): |  |

| Lp. | Opis parametru |  | Potwierdzenie oferowania parametru TAK/NIE (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2022 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora/ producenta | tak |  |
|  | System operacyjny Windows 10 ze wsparciem producenta | tak |  |
|  | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz | tak |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania każdego z kół | tak |  |
|  | Cyfrowa regulacja 8 stopniowego TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | tak | funkcja zapamiętywania preferowanych ustawień w liczbie: poniżej 4 - 0 pkt ≥ 4 - 10 pkt |
|  | Możliwość konfigurowania 4 presetów (głowica i kategoria badania) dostępnych jednodotykowo z panelu operatora zlokalizowanego na ekranie dotykowym | tak |  |
|  | Monitor 21,5” o rozdzielczości 1920x1080 pikseli | tak |  |
|  | Powiększenie obrazu zamrożonego min. 16x | tak |  |
|  | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x | tak |  |
|  | Ilość aktywnych, równoważnych bezpinowych gniazd do podłączenia głowic obrazowych 3 | tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu 2-16 MHz | tak |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy 10.1” | tak |  |
|  | Odświeżanie obrazu B-mode minimum 1950Hz | tak | poniżej 1950Hz - 0 pkt. ≥ 10 pkt |
|  | Głębokość obrazowania 2-38 cm | tak |  |
|  | Zintegrowany system archiwizacji obrazu na dysku SSD 500 GB. | tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny – szerokość bramki przepływu 0,5 do 25 mm | tak |  |
|  | Tryb Duplex | tak |  |
|  | Tryb Triplex | tak |  |
|  | Doppler mocy | tak |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | tak |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera min. +/-25 | tak | regulacja wiązki poniżej 30 - 0 pkt ≥ 30 -10 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości panelu sterowania | Tak |  |
|  | Funkcja obrazowania bardzo wolnych przepływów z wyznaczaniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. | Tak |  |
|  | Tryb Dual Live – tzw. Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B+B/CD. | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum) – dostępna na głowicach liniowych | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w 6 Portów USB | Tak |  |
|  | Liczba ognisk ≥ 4 | Tak |  |
|  | Programy pomiarów: min. 11 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość, kąty. Możliwość powiększenia kursora pomiarowego bez powiększenia obrazu diagnostycznego. | Tak |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju obrazowania z możliwością własnych opisów | Tak |  |
|  | Badanie małych narządów małych narządów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS (piersi oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 - możliwość rozbudowy | Tak |  |
|  | Powiększenie kursora pomiarowego na osobnym obrazie | Tak |  |
|  | Obrazowanie Trapezoidalne w trybie B na głowicach liniowych. | Tak |  |
|  | Obrazowanie skośne - rombowe w trybie B na głowicach liniowych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do badań : brzusznych ginekologicznych położniczych wczesne położnictwo nerki urologicznych naczyniowych małych narządów mięśnioszkieletowych piersi pediatrycznych transkranialnych | Tak |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni objętości | Tak |  |
|  | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy 2-8 MHz -Ilość elementów 128 -Kąt skanowania powyżej: 68 ° -Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań małych narządów, MSK, naczyniowych, pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy 5-12 MHz -Ilość elementów: 128 - szerokość skanowania: 38,1 mm -Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościowa do badań małych narządów, MSK, naczyniowych -Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: 192 - szerokość skanowania: 38,4 mm | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną do badań urologicznych, ginekologicznych, położniczych -Zakres częstotliwości pracy 4-9 MHz -Ilość elementów 128 -Kąt pola widzenia powyżej : 148 ° -Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę micro-convex pracującą w zakresie min. 4-10 MHz, min. 127 elementów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar kompleksu Intima-Media | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną pracującą w zakresie min. 2-4 MHz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet kardiologiczny z Dopplerem fali ciągłej, Dopplerem tkankowym (kolorowym i spektralnym) oraz głowicą kardiologiczną pediatryczną o zakresie częstotliwości min. 3-8 Mhz | Tak |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 4D z głowic objętościowych (wolumetrycznych) typu convex | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową (wolumetrycznych) typu convex min. 4-8MHz min. 120 elementów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową (wolumetrycznych) typu microconvex pracującą w zakresie min. 2-10MHz min. 192 elementów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę typu hokey’ową pracującą w zakresie min. 6-15MHz, min. 120 elementów | Tak |  |
|  | Odświeżanie obrazu B- mode min. 1950 Hz | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | Tak |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | tak |  |
| 58. | Bezpłatny upgrate oprogramowania | tak/nie | tak - 10 pkt nie - 0 pkt |
| 59. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | Tak |  |
| 60. | Na etapie realizacji - przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |

- W przypadku braku potwierdzenia wymaganych parametrów poprzez złożenie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający odrzuci ofertę.

- W celu sprawdzenia wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

- Oświadczamy, że oferowane urządzenia/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

- Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam/-y własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

/miejscowość i data  /

/elektroniczny  podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy/