## Rozb. RM, oprogramowanie
| Rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego: platforma software'owa, cewka elastyczna duża, sekwencja redukcji artefaktów w EPI, oprogramowanie do obrazowania wolumetrycznego z rekonstrukcją niepełnej matrycy danych |  | postępowanie stanowi nierozstrzygnięta część 6 z postępowania 04/PN/2024 opublikowanego w Dz. Urz. UE: 292611-2024 dn.17.05.2024
Producent:
Nazwa / typ / model:
Kraj produkcji:
Rok produkcji (nie starsze niż 2023):
Wszystkie elementy fabrycznie nowe, nieużywane. Nie dopuszczone są regenerowane, demonstracyjne, testowe) TAK/NIE:
Lp | Asortyment | Wymagane / Punktowane | Parametr oferowany
1 | Rozbudowa dotyczy posiadanego przez Zamawiającego systemu Canon Medical Systems - Vantage Orian numer seryjny S1A1972029 | Wymagane
2 | Cewka elastyczna płachtowa do zastosowań uniwersalnych | Wymagane
2.1 | Wymiary powierzchni obrazowania 23 cm x 70 cm, | Wymagane
2.2 | Min. 16 elementów obrazujących jednocześnie w badanym obszarze | Punktowany Najwyższa ilość elementów - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
2.3 | Możliwość stosowania akwizycji równoległych całego obiektu zgodnie z nomenklaturą producenta | Wymagane
3 | Oprogramowanie platformy systemowej | Wymagane
3.1 | Aktualizacja oprogramowania platformy systemu do wersji 9.0, w tym migracja protokołów, ustawień użytkownika i wszelkich pozostałych danych wraz z optymalizacją do nowego systemu | Wymagane
3.2 | Regulacja oświetlenia i wentylacji wewnątrz gantry z konsoli operatora | Wymagane
3.3 | Podgląd na obrazie lokalizacyjnym tych elementów cewki, które będą aktywne podczas akwizycji wybranego obszaru anatomicznego | Wymagane
3.4 | Korekta zniekształceń geometrycznych obrazu na obrazie podczas planowania badania | Wymagane
4 | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie warstw skanu kręgosłupa dla odcinków C, C+Th, Th, L w projekcji czołowej i bocznej na podstawie jego cech anatomicznych; | Wymagane
5 | Korekta artefaktów typu "ringing" w sekwencjach T2/T2 dla obrazowania równoległego | Wymagane
6 | Technika umożliwiająca szybkie obrazowanie równoległe bez artefaktów wynikających z aliasingu poprzez selektywne próbkowanie przestrzeni k. Obsługa sekwencji minimum: SE-EPI (DWI), FSE2D, SE2D, FE2D, FE3D, FFE3D, FASE3D, FASE2D, FFE2D | Wymagane
7 | Technika przyspieszania akwizycji 3D w oparciu o niepełne próbkowanie przestrzeni k, pozwalające na skrócenie czasu akwizycji o 50% przy zachowaniu SNR, działająca na dowolnej zaoferowanej cewce | Wymagane
8 | Zestaw uniwersalnych pozycjonerów ciśnieniowych z miękkim wypełnieniem kulkowym i nadmuchiwanymi komorami powietrznymi do redukcji artefaktów ruchowych. Zamawiający wymaga dostarczenia min 2 kpl. pozycjonerów o wymiarach 17 x 6 cm (+/- 2 cm) i 17 x 9 cm (+/- 2 cm) oraz zestawu osłon higienicznych (min. 400 szt.) | Wymagane
9 | Bezpłatne szkolenie dla operatorów MR z nowych funkcjonalności w wymiarze min. 10 dni roboczych, do wykorzystania w okresie 12 miesięcy od daty dostawy, w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | Wymagane
10 | Wszystkie szkolenia przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego w języku polskim | Wymagane
11 | Modernizacja rezonansu magnetycznego bez żadnych dodatkowych zakupów i materiałów eksploatacyjnych | Wymagane
12 | Dostarczenie nowego kompletu instrukcji obsługi dla wszystkich elementów wyposażenia w języku polskim - w wersji drukowanej i PDF | Wymagane
15 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | Wymagane
| Okres gwarancji w pełnych miesiącach (min. 24 miesiące, maks. 60 miesięcy) | Punktowany Najwyższa wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
| W okresie gwarancji Oferent przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Należy podac częstotliwość przeglądów zalecanych przez producenta | Wymagane
| Certyfikat CE oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytku na terenie Polski. | Wymagane
| Data, ............................ |  | Podpis ….....................................
Zamawiający oczekuje do przedłożenia na żądanie przedmiotowych środków dowodowych w tym zakresie tj. materiały informacyjne ulotki/karty katalogowe oraz inne dokumenty wymagane w opisie asortymentu w formularzu asortymentowo cenowym potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z parametrami SWZ.