Załącznik nr 3 do SWZ

(Opis przedmiotu zamówienia)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na

Naprawę Główną wraz z Modyfikacją Głębokowodnego Kompleksu Hiperbarycznego (AMW)

- Pozycja planu: nie dotyczy

- Środki przeznaczone na realizację zadania: nie dotyczy

- ILOŚĆ I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie Naprawy Głównej wraz z Modyfikacją (NGiM) Głębokowodnego Kompleksu Hiperbarycznego (GKH).

Wykonanie NGiM ma na celu utrzymanie GKH w nakazanej sprawności technicznej umożliwiającej dalsze zapewnienie wsparcia zabezpieczenia zadań ratowniczych i szkoleniowych SZ RP i wojsk sił sojuszniczych z NATO (STANAG 1390: ATP-57.2 Ed.A,V.3).

Obecnie eksploatowany w AMW Gdynia GKH, w tym jego korpusy, wykonane były kilkadziesiąt lat temu. Po wieloletniej eksploatacji (ponad 50 lat) w warunkach wysokich ciśnień komory, włazy, otwory iluminatory i inne elementy GKH uległy wyeksploatowaniu, częściowemu odkształceniu, skorodowaniu lub utlenieniu co powoduje problemy z uszczelnianiem (zamknięciem) komór w trakcie prowadzenia ekspozycji hiperbarycznych oraz uniemożliwia równe posadowienie (zamontowanie) ich w nowym budynku. Większość urządzeń i podzespołów wchodzących w skład GKH jest przestarzałych technologicznie, w znacznym stopniu wyeksploatowanych oraz nie zapewniają niezawodnej eksploatacji. Ponadto na powierzchni zewnętrznej jak i wewnętrznej korpusów występują rdza i wżery, które pomimo przeprowadzanych konserwacji wpływają na wytrzymałość materiałową.

3.1	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - WYKONANIE NAPRAWY GŁÓWNEJ (NG) I MODYFIKACJI WSZYSTKICH KOMÓR GKH:

Z uwagi na czasookres eksploatacji GKH i stan techniczny poszczególnych komór należy przeprowadzić ich NG poprzez wymianę korpusów komór na nowe, wykonane wg specyfikacji ujętej w punktach od 3.1.1 do 3.1.3.

Ponadto należy przeprowadzić modyfikację GKH poprzez doposażenie GKH w dodatkową komorę ORLIK, wykonaną wg specyfikacji ujętej w pkt. 3.1.4 oraz jako prawo opcji doposażenie GKH w dzwon nurkowy, wykonany wg specyfikacji ujętej w pkt. 3.3.3.

Po wykonanej NG, modyfikacji i prawie opcji (jeśli zostanie ono uruchomione) wszystkie komory GKH (Komora DZWONIEC (KDZ), Komora PRZEJŚCIOWA (KP), Komora KOBUZ (KK), Komora ORLIK (KO)) oraz Dzwon Nurkowy muszą zostać zamontowane w miejscach do tego przewidzianych w budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych w AMW Gdynia (ACTP).

UWAGA: zamawiający dopuszcza minimalną zmianę wymiarów (+/- 5%) określonych dla poszczególnych komór GKH jeżeli z wyliczeń projektowych ze względów technicznych lub funkcjonalnych będzie wynikała taka konieczność. Wszystkie odstępstwa od wymiarów muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez użytkownika i OL.

Schemat nr 1 - układ poszczególnych komór GKH w budynku ACTP:

Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest wykonać i uzgodnić z użytkownikiem w formie pisemnej dokumentację projektową poszczególnych komór GKH oraz dzwonu nurkowego (jeśli zostanie uruchomione prawo opcji). W dokumentacji projektowej muszą zostać uwzględnione systemy, które w komorach będą zamontowane oraz wyposażenie komór (opisane w pkt 3.2). Dokumentacja projektowa powinna zawierać opis techniczny i funkcjonalny, schematy ideowe, schematy montażowe/wykonawcze, schematy instalacji, zastosowane materiały.

Wykonawca opracuje plan i harmonogram realizacji prac.

    - Naprawa Główna komory DZWONIEC (KDZ)

KDZ powinna być wykonana wg poniższych założeń:

- ciśnienie robocze KDZ musi odpowiadać głębokości zanurzenia nie mniejszej niż 300 mH2O (obliczenia wytrzymałościowe korpusu wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego - WDT).

- KDZ powinna składać się z:

- korpusu (płaszcza) komory,

- włazu,

- 4 iluminatorów,

- 2 śluz,

- przejść ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych przez korpus komory,

- izolacji termicznej korpusu komory.

Ad.1	Korpus KDZ to jednoprzedziałowy cylinder zakończony dnami elipsoidalnymi a jego elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach:

- średnica wewnętrzna – 2 500 mm;

- długość całkowita – 4 500 mm;

- objętość wewnętrzna  –  ok. 20 m3.

KDZ musi zapewnić:

- krótkotrwałą ekspozycję testową lub treningową dla 10 osób siedzących;

- długotrwałą ekspozycję saturowaną dla 4 osób leżących;

- wykonywanie kwalifikowanych zabiegów medycznych dla 2 osób chorych leżących;

- wydzielony węzeł sanitarny.

Ad. 2	Właz KDZ musi mieć średnicę wewnętrzną min. 1 000 mm.

Pozioma oś włazu musi przechodzić w pionowej płaszczyźnie przez oś cylindra KDZ i być obniżona o 150 mm względem osi cylindra komory.

Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z gumowym uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenia pokrywy w pozycji otwartej.

Na zewnątrz zrębnica włazu musi posiadać kołnierz do trwałego połączenia śrubowego z kołnierzem włazu komory PRZEJŚCIOWEJ.

Ad. 3	KDZ musi być wyposażona w 4 iluminatory umiejscowione w:

- korpusie komory - 2 wziernikowe;

- pokrywie włazu - 1 wziernikowy;

- dennicy od strony komory przejściowej - 1 wziernikowy.

Iluminatory muszą być wykonane ze szkła akrylowego i mieć następujące wymiary:

- średnica szkła - min. 190 mm;

- średnica prześwitu - min. 150 mm;

- grubość: wg obliczeń (obliczenia wytrzymałościowe wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego).

Ad. 4	KDZ musi być wyposażona w dwie śluzy (jedną w części końcowej od strony komory przejściowej i jedną po przeciwnej stronie płaszcza przed przegrodą węzła sanitarnego), które muszą zapewnić transfer do komory pojemnika z sorbentem dla pochłaniacza CO2 w komorze, o wymiarach:

- średnica wewnętrzna - min 280 mm;

- długość wewnętrzna - min. 370 mm.

Pokrywa zewnętrzna śluzy musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością jej otwarcia, gdy wewnątrz śluzy panuje ciśnienie większe od atmosferycznego.

Pokrywa wewnętrzna śluzy musi posiadać rygle utrzymujące ją w położeniu zamkniętym.

Ad. 5	Przejścia ciśnieniowe i elektryczne w KDZ

- W płaszczu komory muszą znajdować się przejścia dla instalacji ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych o zróżnicowanej konstrukcji dla poszczególnych instalacji komory:

- elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, łączności

- gazowej (powietrze, tlen i mieszaniny o zawartości tlenu powyżej 21%),

- wodnej, sanitarnej i WC.

- Wykonawca musi zapewnić również dodatkowe przejścia zapasowe w ilości ok 30% dla zaprojektowanej instalacji elektrycznej i instalacji gazowych oraz wodnej.

Ad. 6	KDZ musi być wyposażona w izolację termiczną zewnętrznego płaszcza komory wykonaną z materiału niepalnego pokrytego na zewnątrz blachą nierdzewną. Izolacja musi być tak zaprojektowana aby umożliwić w przyszłości wykorzystanie dodatkowych przejść zapasowych w płaszczu komory (Ad. 5.2.) bez naruszenia konstrukcji izolacji.

KDZ ma być zamontowana prostopadle swoją osią do osi pozostałych komór GKH. Jednym końcem połączona ma być włazem z komorą przejściową. Komora posadowiona będzie na fundamencie wspólnym dla całego zespołu komór GKH za pośrednictwem min. 6 łap.

    - Naprawa Główna komory PRZEJŚCIOWEJ (KP)

KP powinna być wykonana wg poniższych założeń:

- ciśnienie robocze komory musi odpowiadać głębokości zanurzenia nie mniejszej niż 300 mH2O (obliczenia wytrzymałościowe korpusu wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego).

- KP musi składać się z:

- korpusu (płaszcza) komory,

- włazu wejściowego,

- włazu do komory Kobuz,

- włazu do komory Dzwoniec,

- włazu do komory Orlik,

- włazu do dzwonu nurkowego,

- 7 iluminatorów,

- śluzy,

- przejść ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych przez korpus komory,

- izolacji termicznej korpusu komory.

Ad.1	Korpus KP to jednoprzedziałowy cylinder zakończony dnami elipsoidalnymi, jego elementy muszą być wykonane ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach:

- średnica wewnętrzna – 2 500 mm

- długość całkowita – 3 000 mm;

- objętość wewnętrzna – ok 15 m3.

KP musi zapewnić:

- główne wejście do zespołu komór GKH.

- łącznik dla pozostałych pomieszczeń kompleksu (KDZ, KK, KO, dzwon nurkowy).

- miejsce przygotowania nurków do operacji z użyciem dzwonu nurkowego lub pobytu w basenie KK.

- pobyt 6 osób w sytuacjach awaryjnych z możliwością użycia indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania.

- wydzielony węzeł sanitarny.

Ad. 2	Właz wejściowy KP musi mieć średnicę wewnętrzna min. 1 200 mm.

Oś włazu ma być w jednej płaszczyźnie poziomej z osią cylindra i jest do tej osi prostopadła.

Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z gumowym uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy. Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenia pokrywy w pozycji otwartej.

Ad. 3	Właz wejściowy do komory KOBUZ musi mieć średnicę wewnętrzną min. 1200 mm.

Oś włazu musi pokrywać się z osią cylindra KP.

Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy od wewnątrz jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenia pokrywy w pozycji otwartej.

Na zewnątrz zrębnica włazu musi posiadać kołnierz do trwałego połączenia śrubowego z kołnierzem włazu komory KOBUZ.

Ad. 4	Właz wejściowy do KDZ znajduje się w poszyciu cylindra od strony KDZ i musi mieć średnicę wewnętrzna min. 1 000 mm.

Pozioma oś włazu musi być jest obniżona o 150 mm względem poziomej płaszczyzny przechodzącej przez oś cylindra KP.

Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy od wewnątrz jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenia pokrywy w pozycji otwartej.

Na zewnątrz zrębnica włazu musi posiadać kołnierz do trwałego połączenia śrubowego z kołnierzem włazu KDZ.

Ad. 5	Właz wejściowy do KO ma się znajdować w dnie od strony KO i musi mieć średnicę wewnętrzną min. 1 000 mm.

Pozioma oś włazu musi być obniżona o 150 mm względem poziomej płaszczyzny przechodzącej przez oś cylindra KP.

Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy od wewnątrz jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenia pokrywy w pozycji otwartej.

Na zewnątrz zrębnica włazu musi posiadać kołnierz do trwałego połączenia śrubowego z kołnierzem włazu KO.

Ad. 6	Właz do dzwonu nurkowego ma się znajdować w górnej części cylindra w połowie długości i szerokości komory przejściowej, musi mieć średnica wewnętrzna min. 750 mm.

Oś włazu jest pionowa. Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy od wewnątrz jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Z zewnętrz zrębnica musi być zaopatrzona jest w kołnierz do połączenia z kołnierzem włazu dzwonu nurkowego. Właz musi być wyposażony w urządzenie umożliwiające wielokrotne bezpieczne połączenie lub rozłączenie dzwonu nurkowego z KP. Urządzenie to musi posiadać odpowiednie instalacje i układy do kontroli prowadzonych procesów połączenia lub rozłączenia obu zbiorników. Ze względu na konstrukcję tego urządzenia zrębnica włazu musi być odpowiednio wydłużona i w dalszej części opisu będzie nazywana „szybem dzwonu”. Kołnierze szybu dzwonu i włazu dzwonu muszą posiadać odpowiednie powierzchnie uszczelniające dla uszczelki połączenia.

Kołnierz szybu dzwonu na zewnątrz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie nakładane na szyb po odłączeniu dzwonu nurkowego, które chroni przylgnię i powierzchnię uszczelniającą przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ad. 7	KP musi być wyposażona w 7 iluminatorów umiejscowionych w:

- korpusie komory (płaszczu) - 4 wziernikowe

- pokrywie włazów do komór - 3 wziernikowe,

Iluminatory muszą być wykonane ze szkła akrylowego i mieć następujące wymiary:

- średnica szkła - min. 190 mm;

- średnica prześwitu - min. 150 mm;

- grubość: wg obliczeń (obliczenia wytrzymałościowe wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego).

Ad.8	KP musi być wyposażona w śluzę w korpusie (płaszczu) komory w części cylindrycznej od strony włazu wejściowego, która musi zapewnić możliwość transferu do komory pojemnika z sorbentem dla pochłaniacza CO2 w komorze i mieć wymiar:

- średnica wewnętrzna - min. 280 mm;

- długość wewnętrzna - min. 370 mm.

Pokrywa zewnętrzna śluzy musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością jej otwarcia, gdy wewnątrz śluzy panuje ciśnienie większe od atmosferycznego.

Pokrywa wewnętrzna śluzy musi posiadać rygle utrzymujące ją w położeniu zamkniętym.

Ad. 9	Przejścia ciśnieniowe i elektryczne w KP.

- W płaszczu KP muszą znajdować się przejścia dla instalacji ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych o zróżnicowanej konstrukcji dla poszczególnych instalacji komory:

- elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, łączności,

- gazowej (powietrze, tlen i mieszaniny o zawartości tlenu powyżej 21%),

- wodnej, sanitarnej i WC.

- Wykonawca musi zapewnić również dodatkowe przejścia zapasowe w ilości ok. 30% dla zaprojektowanej instalacji elektrycznej i instalacji gazowych oraz wodnej.

Ad. 10	 KP musi być wyposażona w izolację termiczną zewnętrznego płaszcza komory wykonaną z materiału niepalnego pokrytego na zewnątrz blachą nierdzewną. Izolacja musi być tak zaprojektowana aby umożliwić w przyszłości wykorzystanie dodatkowych przejść zapasowych w płaszczu komory (Ad. 9.2.) bez naruszenia konstrukcji izolacji.

KP w płaszczyźnie poziomej musi być usytuowana w jednej osi wzdłużnej pomiędzy KK i KO oraz prostopadle swoją osią do osi KDZ. Jednym końcem (dnem elipsoidalnym) połączona będzie włazem z KK a drugim końcem (dnem elipsoidalnym) włazem z KO. Po bokach cylindra w płaszczyźnie poziomej KP będzie posiadała 2 włazy, z których jeden będzie stanowił główne wejście do zespołu komór a drugi łączył ją z KDZ. W części górnej cylindra komora będzie posiadała właz w postaci szybu do podłączania i odłączania dzwonu nurkowego z klempingiem łączącym. Komora posadowiona będzie na fundamencie wspólnym dla całego zespołu komór za pośrednictwem min. 4 łap.

    - Naprawa Główna komory KOBUZ (KK)

KK powinna być wykonana wg poniższych założeń:

- ciśnienie robocze komory musi odpowiadać głębokości zanurzenia nie mniejszej niż 300 mH2O (obliczenia wytrzymałościowe korpusu wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego).

- KK musi składać się z:

1)	korpusu (płaszcza) komory,

2)	wrót otwieranych,

3)	włazu do KP,

6)	włazu do dzwonu nurkowego,

7)	9 iluminatorów,

8)	śluzy,

9)	przejść ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych przez korpus komory,

10)	izolacji termicznej korpusu komory.

Ad.1	Korpus komory to jednoprzedziałowy cylinder zakończony dnami elipsoidalnymi, w tym jedno jako otwierane wrota. Korpus musi być wykonany ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach:

- średnica wewnętrzna – 2 500 mm,

- długość całkowita – 7 000 mm,

- objętość wewnętrzna - ok. 35 m3.

KK musi zapewnić:

- prowadzenie treningów nurkowych w specjalnym basenie wodnym pod ciśnieniem;

- prowadzenie prób i badań sprzętu nurkowego w warunkach zbliżonych do rzeczywistych;

- prowadzenie treningów z użyciem dzwonu nurkowego i basenu wodnego;

- prowadzenie prób i przeglądy techniczne urządzeń techniki podwodnej;

- prowadzenie badań z dziedziny medycyny podwodnej;

- miejsce przygotowania się nurków do operacji z użyciem dzwonu nurkowego łączonego z KK;

- pobyt do 6 osób w sytuacjach awaryjnych z możliwością użycia indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania.

Ad. 2	Wrota otwierane komory muszą mieć średnicę wewnętrzna prześwitu min. 2 400 mm.

Oś pokrywy wrót musi pokrywać się z osią cylindra. Cylinder komory na końcu musi posiadać kołnierz z uszczelnieniem odpowiednio dopasowanym do kołnierza pokrywy wrót. Pokrywa podczas otwierania i zamykania ma się obracać wokół pionowych zawiasów umieszczonych z boku cylindra i toczyć się rolkami (kółkami) po specjalnych torach ułożonych poziomo pod pokrywą.

Do otwierania i zamykania wrót musi być zainstalowane odpowiednie urządzenie hydrauliczne, które przemieszczać będzie odpowiednio pokrywę a po zamknięciu zabezpieczy szczelność i wytrzymałość połączenia.

Ad. 3	Właz do KP musi mieć średnicę wewnętrzną min. 1 200 mm.

Oś włazu musi się pokrywać z osią cylindra KK. Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy. Powierzchnia czołowa zrębnicy od wewnątrz jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz posiada odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenia pokrywy w pozycji otwartej.

Na zewnątrz zrębnica włazu musi posiadać kołnierz do szczelnego i trwałego połączenia śrubowego z kołnierzem włazu KP.

Ad. 4	Właz do dzwonu nurkowego musi mieć średnicę wewnętrzną min. 750 mm i być umiejscowiony w górnej części cylindra w połowie szerokości komory nad basenem wodnym.

Oś włazu pionowa. Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy od wewnątrz jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Z zewnętrz zrębnica ma być zaopatrzona w kołnierz do połączenia z kołnierzem włazu dzwonu nurkowego. Właz ma być wyposażony w urządzenie umożliwiające wielokrotne bezpieczne połączenie lub rozłączenie dzwonu nurkowego z KK.

Urządzenie to musi posiadać odpowiednie instalacje i układy do kontroli prowadzonych procesów połączenia lub rozłączenia obu zbiorników. Ze względu na konstrukcję tego urządzenia zrębnica włazu musi być odpowiednio wydłużona i w dalszej części opisu będzie nazywana „szybem dzwonu”. Kołnierze szybu dzwonu i włazu dzwonu muszą posiadać odpowiednie powierzchnie uszczelniające dla uszczelki połączenia.

Kołnierz szybu dzwonu na zewnątrz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie nakładane na szyb po odłączeniu dzwonu nurkowego, które chroni przylgnię i powierzchnię uszczelniającą przed uszkodzeniem mechanicznym.

Ad. 5	KK musi być wyposażona w 9 iluminatorów umiejscowionych w:

- korpusie (płaszczu) - 8 wziernikowych (2 szt. cześć sucha, 6 szt. basen),

- pokrywie włazu do KP - 1 wziernikowy.

Iluminatory muszą być wykonane ze szkła akrylowego i mieć następujące wymiary:

- średnica szkła - min. 190 mm,

- średnica prześwitu - min. 150 mm;

- grubość: wg obliczeń (obliczenia wytrzymałościowe wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego).

Ad. 6	KK musi być wyposażona w śluzę w korpusie (płaszczu) komory w części końcowej od strony KP, która musi zapewnić możliwość transferu do komory pojemnika z sorbentem dla pochłaniacza CO2 w komorze i mieć wymiar:

- średnica wewnętrzna - min. 280 mm;

- długość wewnętrzna - min. 370 mm.

Pokrywa zewnętrzna śluzy musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed możliwością jej otwarcia, gdy wewnątrz śluzy panuje ciśnienie większe od atmosferycznego.

Pokrywa wewnętrzna śluzy musi posiadać rygle utrzymujące ją w położeniu zamkniętym.

Ad. 7	Przejścia ciśnieniowe i elektryczne w korpusie (płaszczu) komory.

- W płaszczu komory muszą znajdować się przejścia dla instalacji ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych o zróżnicowanej konstrukcji dla poszczególnych instalacji komory:

- elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, łączności

- gazowej (powietrze, tlen i mieszaniny o zawartości tlenu powyżej 21%),

- wodnej, sanitarnej i kanalizacji.

- Wykonawca musi zapewnić również dodatkowe przejścia zapasowe w ilości ok. 30% dla zaprojektowanej instalacji elektrycznej i instalacji gazowych oraz wodnej.

Ad. 10		KK musi być wyposażona w izolację termiczną zewnętrznego płaszcza komory wykonaną z materiału niepalnego pokrytego na zewnątrz blachą nierdzewną. Izolacja musi być tak zaprojektowana aby umożliwić w przyszłości wykorzystanie dodatkowych przejść zapasowych w płaszczu komory (Ad. 7.2.) bez naruszenia konstrukcji izolacji.

KK ma być usytuowana w jednej osi z KP i KO. Jednym końcem połączona będzie włazem z KP. Drugi koniec to otwierane wrota o prześwicie zbliżonym do średnicy wewnętrznej komory. Około 60% objętości komory zajmować będzie specjalny basen wodny oddzielony od części „suchej” komory dwoma częściowymi przegrodami (dolną i górną). Taka konstrukcja umożliwi całkowite napełnienie wodą basenu przy odpowiednim ciśnieniu w komorze. W płaszczu cylindra na górze basenu musi znajdować się właz dzwonu nurkowego w postaci szybu do podłączania i odłączania dzwonu nurkowego z klempingiem łączącym. Komora posadowiona ma być na fundamencie wspólnym dla całego zespołu komór za pośrednictwem min. 8 łap.

    - Modyfikacja GKH w zakresie doposażenia w komorę ORLIK (KO)

KO powinna być wykonana wg poniższych założeń:

- ciśnienie robocze komory przy ekspozycjach ciśnieniowych: odpowiada głębokości zanurzenia 300 mH2O, przy ekspozycjach podciśnieniowych: odpowiada wysokości 12 000 m n.p.m. (obliczenia wytrzymałościowe korpusu wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego),

- ze względu na przewidywaną możliwość wykonywania ekspozycji ciśnieniowych i podciśnieniowych w ww. zakresie, należy w konstrukcji korpusu komory i jego wyposażenia zastosować odpowiednie rozwiązania konstrukcyjne umożliwiające bezpieczne prowadzenia zamiennie ww. ekspozycji, które bardzo różnią się od siebie. Szczególnie dotyczy to następujących elementów:

- konstrukcja, uszczelnianie i mocowanie pokryw włazów, śluz,

- konstrukcja, uszczelnianie i mocowanie pierścieni iluminatorów,

- konstrukcja i uszczelnianie przejść ciśnieniowych instalacji gazowych i elektrycznych,

- konstrukcja wyposażenia instalacji elektrycznej,

- odpowiednie zabezpieczenie wyposażenia podczas zmiany rodzaju ekspozycji.

KO musi składać się z:

- korpusu (płaszcza) komory,

- włazu do KP,

- włazu wejściowego do KO,

- włazu wewnętrznego pomiędzy przedziałami KO,

- 9 iluminatorów,

- śluzy,

- przejść ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych przez korpus komory,

- izolacji termicznej korpusu komory.

Ad. 1	Korpus komory to dwuprzedziałowy cylinder z przedziałem LECZNICZYM i przedziałem TRANSFEROWYM zakończony dnami elipsoidalnymi. KO musi być wykonana ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach:

- średnica wewnętrzna – 2 500 mm,

- długość całkowita – 4 500 mm,

- objętość wewnętrzna - ok. 20 m3.

KO musi zapewnić:

- ekspozycję podciśnieniową z udziałem do 4 osób polegającą na symulacji obniżenia ciśnienia w komorze od ciśnienia atmosferycznego do wartości odpowiadającej na wysokości 12 000 m n.p.m. z prędkością 15 kPa/s. Ekspozycje podciśnieniowe wykonywane będą tylko w przedziale LECZNICZYM;

- pobyt 10 osób siedzących podczas ciśnieniowych krótkotrwałych ekspozycji testowych lub treningowych;

- pobyt 6 osób siedzących lekko chorych podczas ciśnieniowych ekspozycji leczniczych;

- pobyt 2 osób chorych leżących podczas ciśnieniowych ekspozycji leczniczych z możliwością wykonywania kwalifikowanych zabiegów medycznych.

Ad. 2	Właz do KP musi mieć średnicę wewnętrzna min. 1 000 mm.

Oś włazu musi się znajdować 150 mm poniżej osi cylindra komory.

Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z gumowym uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy. Pokrywa wewnętrzna włazu musi zamykać właz podczas ekspozycji ciśnieniowych.

Powierzchnia czołowa zrębnicy jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenia pokrywy w pozycji otwartej.

Na zewnątrz zrębnica włazu musi posiadać kołnierz do trwałego połączenia śrubowego z kołnierzem włazu KP.

Podczas prowadzenia ekspozycji podciśnieniowych do zamknięcia włazu i całej komory wykorzystana będzie pokrywa od strony KP.

Ad. 3	Właz wewnętrzny pomiędzy przedziałami KO musi mieć średnicę wewnętrzną min 1 000 mm.

Oś włazu musi się znajdować 150 mm poniżej osi cylindra komory.

Właz na obu końcach musi posiadać pokrywy płaskie z gumowymi uszczelnieniami wargowymi i ryglami do wstępnego docisku do zrębnic.

Powierzchnie czołowa zrębnic są powierzchniami uszczelniającymi dla uszczelek pokryw.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia ustalające położenia pokryw w pozycji otwartej.

Ad. 4	Właz wejściowy KO musi mieć średnicę wewnętrzną min 1 000 mm.

Oś włazu musi się znajdować 150 mm poniżej osi cylindra komory.

Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z gumowym uszczelnieniem wargowym i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Powierzchnia czołowa zrębnicy jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia ustalające położenie pokrywy w pozycji otwartej.

Na zewnątrz zrębnica włazu musi posiadać kołnierz wg standardu NATO, umożliwiający podłączenie ratowniczej komory transportowej.

Ad. 5	KO musi być wyposażona w 7 iluminatorów umiejscowionych w:

- korpusie (płaszczu) - 3 wziernikowe (2 szt. w przedziale leczniczym, 1 szt. w przedziale transferowym);

- pokrywie włazów – 4 wziernikowe.

Iluminatory muszą być wykonane ze szkła akrylowego i mieć następujące wymiary:

- średnica szkła - min. 190 mm;

- średnica prześwitu - min. 150 mm;

- grubość: wg obliczeń (obliczenia wytrzymałościowe wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego).

Ad. 6	KO musi być wyposażona w dwie śluzy (jedną śluzę w płaszczu cylindra w przedziale LECZNICZYM w części końcowej przy dnie wewnętrznym oraz jedną śluzę w dnie zewnętrznym przedziału TRANSFEROWEGO) i muszą one mieć wymiar:

- średnica wewnętrzna - min. 280 mm;

- długość wewnętrzna - min. 370 mm.

Konstrukcja śluz (pokrywy, uszczelnienia, rygle zamknięcia) musi zabezpieczyć bezpieczne ich użycie podczas prowadzenia zamiennie ekspozycji ciśnieniowych i podciśnieniowych.

Pokrywy śluz muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed możliwością jej otwarcia:

- dla pokrywy zewnętrznej, gdy wewnątrz śluzy panuje ciśnienie większe od atmosferycznego,

- dla pokrywy wewnętrznej, gdy wewnątrz śluzy panuje ciśnienie większe od podciśnienia wewnątrz komory.

Pokrywy śluz muszą posiadać odpowiednie rygle utrzymujące je w położeniu zamkniętym.

Ad. 7	Przejścia ciśnieniowe i elektryczne w korpusie (płaszczu) komory.

- W płaszczu komory muszą znajdować się przejścia dla instalacji ciśnieniowych, elektrycznych i wodnych o zróżnicowanej konstrukcji dla poszczególnych instalacji komory:

- elektrycznej, oświetlenia, monitoringu, łączności,

- gazowej (powietrze, tlen i mieszaniny o zawartości tlenu powyżej 21%).

- Wykonawca musi zapewnić również dodatkowe przejścia zapasowe w ilości ok. 30% dla zaprojektowanej instalacji elektrycznej i instalacji gazowych oraz wodnej.

Ad. 8		KO musi być wyposażona w izolację termiczną zewnętrznego płaszcza komory wykonaną z materiału niepalnego pokrytego na zewnątrz blachą nierdzewną. Izolacja musi być tak zaprojektowana aby umożliwić w przyszłości wykorzystanie dodatkowych przejść zapasowych w płaszczu komory (Ad. 7.2.) bez naruszenia konstrukcji izolacji.

KO ma być zamontowana na przedłużeniu komór KK i KP. Oś włazu łączącego z KP, pośredniego i wyjściowego w przedziale transferowym musi być obniżona o około 150 mm w stosunku do osi cylindra komory. Komora ma być posadowiona na fundamencie wspólnym dla całego zespołu komór za pośrednictwem min. 6 łap.

3.2	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - WYKONANIE NAPRAWY GŁÓWNEJ WYPOSAŻENIA I SYSTEMÓW POSZCZEGÓLNYCH KOMÓR GKH

3.2.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach tego etapu:

Wykonawca wykona demontaż obecnie eksploatowanego wyposażenia i systemów (pulpitów obsługowo-kontrolnych, tablic, stanowisk) poszczególnych komór GKH. Wykona ich NG, doposażenie, dostosowanie a następnie montaż w danej komorze GKH. Dopuszczalne jest wykonanie nowego wyposażenia i systemów w zakresie, dla którego nie będzie możliwości wykorzystania elementów zdemontowanych lub prace te będą nieopłacalne.

3.2.2	Szczegółowe wymagania dla NG wyposażenia i systemów w poszczególnych komorach GKH:

Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest wykonać i uzgodnić z użytkownikiem w formie pisemnej dokumentację projektową wyposażenia i systemów montowanych w poszczególnych komorach GKH po NG. Dokumentacja projektowa musi zawierać opis techniczny i funkcjonalny, schematy ideowe, schematy montażowe/wykonawcze, schematy instalacji, zastosowane materiały.

Wykonawca opracuje plan i harmonogram realizacji prac.

      - Po przeprowadzonej NG Komora Dzwoniec musi być wyposażona w:

instalację gazową komory, składającą się z:

- wewnętrznego manometru ciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zewnętrznego manometru ciśnienia w śluzie o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zaworów obsługi śluzy,

- zaworów obsługi włazu i szybu do KP,

- zaworów i lini głównego i dodatkowego zasilania mieszaniną i powietrzem,

- zaworów głównego i dodatkowego zrzutu ciśnienia z komory,

- zaworów dolotu i odlotu zewnętrznych systemów podtrzymania życia,

- tłumików hałasu na króćcach zasilania i zrzutu,

- zaworów i linii zasilania tlenem komory,

- zaworów i linii pomiaru ciśnienia w komorze,

- zaworów i linii analizy gazów z  komory,

- zaworów, króćców i linii poboru próbek do analizy lub ciągłego pomiaru,

- zaworów i linii zasilania tlenem lub mieszaniną indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania w komorze,

- 8 indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania i linia wydechu z reduktorem wydechu na zewnątrz komory,

- 8 przyłączy dla inhalatorów z zaworami odcinającymi i reduktorami w linii zasilania tlenem lub mieszaniną,

- w pełni automatycznego sterowania ciśnieniem w komorze pozwalającym na prowadzenie ekspozycji nurkowych zgodnie z zadanymi profilami oraz utrzymywanie ciśnienia na zadanej głębokości,

- automatycznego utrzymywania poziomu ciśnienia parcjalnego tlenu w komorze.

instalację elektryczną komory, składającą się z:

- min. 3 lub 4 punktów świetlnych (lampy hiperbaryczne wewnętrzne),

- 2 grzejników po ok. 1 000W każdy,

- przewodowej łączności podstawowej typu Dupleks składającej się z mikrofonogłośnika wewnętrznego i zewnętrznego telefonu nurkowego,

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- instalacja wywołania operatora KD w postaci przycisku wewnątrz KD i sygnalizatora świetlnego i dźwiękowego na zewnątrz KD,

- dwóch elektrycznych pochłaniaczy dwutlenku węgla (6kg sorbentu), zasilane prądem stałym 24V,

- urządzenia wraz z interfejsem programowym do kontroli stanu atmosfery (czujnik pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu, temperatury, ciśnienia wewnątrz komory, stężenia tlenu O2, ditlenku CO2, węgla CO, wilgotności,

- 2 wewnętrznych kamer full HD TV (1920x1080) w obudowach odpornych do ciśnienia roboczego 30 MPa),

wyposażenie socjalne komory:

- 4 koje z materacami z niepalnego materiału syntetycznego. Każda koja wykonana jest w postaci prostokątnej nierdzewnej konstrukcji z rur pokrytej blachą 1 950 x 600mm. Górne koje muszą być podnoszone na czas posiłków i opuszczane na czas snu i odpoczynku,

- stół rozkładany ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach min 1500x600 mm,

- regał stojący z czterema półkami ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach min 800x600x400 mm,

- cztery wieszaki zamontowane na płaszczu KD (na odzież lub sprzęt) w miejscach wskazanym przez zamawiającego.

wyposażenie węzła sanitarnego i instalacja wodna komory, zawierającą minimum:

- toaletę WC ze stali nierdzewnej S316L wraz z bezpieczną deską sedesową (uniemożliwiającą przyssanie do muszli),

- zawory toalety WC na dolocie i 2 zawory w szeregu na odlocie w tym 1 zawór z dźwignią samozamykającą się,

- zewnętrzny zbiornik pośredni ze stali nierdzewnej S316L na fekalia o pojemności min 20 dm3 i ciśnieniu roboczym 30MPa,

- umywalkę ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach 400x300 mm, wyposażoną w baterię (mieszalnik) wody ciepłej i zimnej z przełącznikiem na doprowadzenie wody do prysznica,

- zawory odcinające na dopływie i linia wody ciepłej,

- zawory odcinające na dopływie i linia wody zimnej,

- zawory i linie odlotu instalacji sanitarnej z umywalki i z poszycia węzła sanitarnego,

- zawory i linia spustu wody z zenz komory.

pozostałe wyposażenie komory zawierające minimum:

- gaśnicę hiperbaryczną o pojemności min 12 dm3,

- system gaśniczy mgłowy z automatycznym i ręcznym układem sterowania,

- sprzęt medyczny (EKG, Doppler, Defibrylator),

- gretingi (podłoga) w postaci blachy perforowanej ze stali nierdzewnej.

      - Po przeprowadzonej NG Komora Przejściowa musi być wyposażona w:

instalację gazową komory, składającą się z:

- wewnętrznego manometru ciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zewnętrznego manometru ciśnienia w śluzie o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zaworów obsługi śluzy,

- zaworów i linii głównego i dodatkowego zasilania mieszaniną i powietrzem,

- zaworów głównego i dodatkowego zrzutu ciśnienia z komory,

- zaworów obsługi szybu do KDZ,

- zaworów obsługi szybu do KK,

- zaworów obsługi szybu do KO,

- zaworów obsługi szybu do dzwonu nurkowego,

- zaworów dolotu i odlotu zewnętrznych systemów podtrzymania życia,

- tłumików hałasu na króćcach zasilania i zrzutu,

- zaworów i linii zasilania tlenem komory,

- zaworów i linii analizy gazów z komory,

- zaworów i linia pomiaru ciśnienia w komorze,

- zaworów, króćców i linii poboru próbek do analizy lub ciągłego pomiaru,

- zaworów i linii zasilania tlenem lub mieszaniną indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania w komorze,

- 6 indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania i linia wydechu z reduktorem wydechu na zewnątrz komory,

- 6 przyłączy dla inhalatorów z zaworami odcinającymi i reduktorami w linii zasilania tlenem lub mieszaniną,

- w pełni automatyczne sterowanie ciśnieniem w komorze pozwalające na prowadzenie ekspozycji nurkowych zgodnie z zadanymi profilami oraz utrzymywanie ciśnienia na zadanej głębokości,

- automatyczne utrzymywanie poziomu ciśnienia parcjalnego tlenu w komorze.

instalację elektryczną komory, zawierającą minimum:

- 2 punkty świetlne (lampy hiperbaryczne wewnętrzne),

- grzejnik ok. 1 000W,

- przewodowej łączności podstawowej typu Dupleks składającej się z mikrofonogłośnika wewnętrznego i zewnętrznego telefonu nurkowego,

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- instalacja wywołania operatora KD w postaci przycisku wewnątrz KD i sygnalizatora świetlnego i dźwiękowego na zewnątrz KD,

- 1 elektryczny pochłaniacz dwutlenku węgla (6kg sorbentu), zasilane prądem stałym 24V,

- 2 wewnętrzne kamery TV full HD (1920x1080) w obudowach odpornych do ciśnienia roboczego 30 MPa,

- urządzenia wraz z interfejsem programowym do kontroli stanu atmosfery (czujnik pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu, temperatury, ciśnienia wewnątrz komory, stężenia tlenu O2, ditlenku CO2, węgla CO, wilgotności,

wyposażenie socjalne komory, zawierające minimum:

- regał stojący z czterema półkami ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach min 800x600x400 mm,

- 4 wieszaki zamontowane na płaszczu KD (na odzież lub sprzęt) w miejscach wskazanym przez zamawiającego;

- 1 składane siedzisko o wymiarach 400x400 mm wykonane ze stali nierdzewnej S316L zamontowane do płaszcza KP w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

wyposażenie węzła sanitarnego i instalacji wodnej komory, zawierające minimum:

- toaletę WC ze stali nierdzewnej S316L wraz z bezpieczną deską sedesową (uniemożliwiającą przyssanie do muszli),

- zawory toalety WC na dolocie i 2 zawory w szeregu na odlocie w tym 1 zawór z dźwignią samozamykającą się,

- zewnętrzny zbiornik pośredni ze stali nierdzewnej S316L na fekalia o pojemności min 20 dm3 i ciśnieniu roboczym 30MPa,

- umywalkę ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach 400x300 mm, wyposażoną w baterię (mieszalnik) wody ciepłej i zimnej z przełącznikiem na doprowadzenie wody do prysznica,

- zawory odcinające na dopływie i linia wody ciepłej,

- zawory odcinające na dopływie i linia wody zimnej,

- zawory i linie odlotu instalacji sanitarnej z umywalki i z poszycia węzła sanitarnego,

- zawory i linia spustu wody z poszycia komory,

- zawory i linia spustu wody z zenz komory.

pozostałe wyposażenie komory, zawierające minimum:

- gaśnicę hiperbaryczną o pojemności min 12 dm3,

- system gaśniczy mgłowy z automatycznym i ręcznym układem sterowania,

- gretingi (podłoga) w postaci blachy perforowanej ze stali nierdzewnej.

      - Po przeprowadzonej NG Komora Kobuz musi być wyposażona w:

instalację gazową komory, zawierającą minimum:

- wewnętrzny manometr ciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zewnętrzny manometr ciśnienia w śluzie o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory obsługi śluzy,

- zawory obsługi szybu do KP,

- zawory obsługi szybu do dzwonu nurkowego,

- zawory i linie głównego i dodatkowego zasilania mieszaniną i powietrzem,

- zawory głównego i dodatkowego zrzutu ciśnienia z komory,

- zawory dolotu i odlotu zewnętrznych systemów podtrzymania życia,

- tłumiki hałasu na króćcach zasilania i zrzutu,

- zawory i linia zasilania tlenem komory,

- zawory i linia analizy gazów z  komory,

- zawory i linia pomiaru ciśnienia w komorze,

- zawory, króćce i linia poboru próbek do analizy lub ciągłego pomiaru,

- zawory i linia zasilania tlenem lub mieszaniną indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania w komorze,

- 6 indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania i linia wydechu z reduktorem wydechu na zewnątrz komory,

- 6 przyłączy dla inhalatorów z zaworami odcinającymi i reduktorami w linii zasilania tlenem lub mieszaniną,

- zawory i linie zasilania umbilikali (wiązka nurkowa) dla 3 nurków (zasilanie powietrzem-mieszaniną, pneumo, woda grzewcza),

- w pełni automatyczne sterowanie ciśnieniem w komorze pozwalające na prowadzenie ekspozycji nurkowych zgodnie z zadanymi profilami oraz utrzymywanie ciśnienia na zadanej głębokości,

- automatyczne utrzymywanie poziomu ciśnienia parcjalnego tlenu w komorze,

- stanowisko wysiłkowe (symulator pływania) wykorzystujący pomiar naporu pływającego w toni wodnej nurka do określenia prędkości pływania i wydolności organizmu.

instalację elektryczną komory, zawierającą minimum:

- 1 punkt świetlny (lampa hiperbaryczna wewnętrzna) w części „suchej”,

- 2 punkty świetlne (lampy hiperbaryczne podwodne) w basenie,

- grzejnik ok. 2 000W,

- przewodowej łączności podstawowej typu Dupleks składającej się z mikrofonogłośnika wewnętrznego i zewnętrznego telefonu nurkowego,

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z – bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- instalacja wywołania operatora KD w postaci przycisku wewnątrz KD i sygnalizatora świetlnego i dźwiękowego na zewnątrz KD,

- trzy przyłącza umbilikali (łączność przewodowa dla 3 nurków),

- głośnik podwodny w komorze wodnej,

- monitor dotykowy 15 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC w obudowie odpornej na ciśnienie robocze 30 MPa do komunikacji z nurkami z oprogramowaniem i o parametrach określonych w załączniku nr 9 wyposażony w dysk 1 TB, 16 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę,

- 2 elektryczne pochłaniacze dwutlenku węgla (6kg sorbentu), zasilane prądem stałym 24V,

- urządzenia wraz z interfejsem programowym do kontroli stanu atmosfery (czujnik pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu, temperatury, ciśnienia wewnątrz komory, stężenia tlenu O2, ditlenku CO2, tlenku węgla CO, wilgotności,

- 2 wewnętrzne kamery TV full HD w części suchej komory w obudowach odpornych do ciśnienia roboczego 30 MPa,

- 4 wewnętrzne kamery TV full HD (1920x1080) w obudowach odpornych do ciśnienia roboczego 30 MPa w komorze wodnej.

wyposażenie socjalne komory, zawierające minimum:

- 4 wieszaki zamontowane na płaszczu komory (na odzież lub sprzęt) w miejscach wskazanym przez zamawiającego;

- 2 składane siedziska o wymiarach 400x400 mm wykonane ze stali nierdzewnej S316L zamontowane do płaszcza komory w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

wyposażenie basenu i instalacji wodnej komory, zawierające minimum:

- drabinkę wejściową ze stali nierdzewnej S316L,

- zawory odcinające i instalacja wodna na dopływie do basenu,

- zawory i linia spustu wody z basenu i z zenz komory.

pozostałe wyposażenie komory, zawierające minimum:

- gaśnicę hiperbaryczną o pojemności min 12 dm3,

- system gaśniczy mgłowy z automatycznym i ręcznym układem sterowania,

- gretingi (podłoga) w postaci blachy perforowanej ze stali nierdzewnej.

      - Po przeprowadzonej Modyfikacji GKH Komora Orlik musi być wyposażona w:

instalację gazową przedziału leczniczego komory, zawierającą minimum:

- wewnętrzny manometr (manovakuometr) ciśnienia w przedziale od -10 do 300 mH2O o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- wariometr,

- wysokościomierz,

- zewnętrzny manometr (manovakuometr) ciśnienia w śluzie w przedziale od -10 do 300 mH2O o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory obsługi śluzy,

- zawory i linie głównego i dodatkowego zasilania mieszaniną i powietrzem,

- zawory głównego i dodatkowego zrzutu ciśnienia z komory,

- zawory dolotu i odlotu zewnętrznych systemów podtrzymania życia,

- zawory odlotu i linia wytwarzania podciśnienia w komorze,

- zawory obsługi włazu i szybu do KP,

- zawory obsługi włazu wewnętrznego,

- zawory obsługi włazu i szybu do komory transportowej,

- tłumiki hałasu na króćcach zasilania i zrzutu,

- zawory i linia zasilania tlenem komory,

- zawory i linia analizy gazów z  komory,

- zawory i linia pomiaru ciśnienia w komorze,

- zawory, króćce i linia poboru próbek do analizy lub ciągłego pomiaru,

- zawory i linia zasilania tlenem lub mieszaniną indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania w komorze,

- 8 indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania i linia wydechu z reduktorem wydechu na zewnątrz komory dla ekspozycji hiperbarycznych,

- 8 przyłączy dla inhalatorów z zaworami odcinającymi i reduktorami w linii zasilania tlenem lub mieszaniną dla ekspozycji hiperbarycznych,

- 4 indywidualne inhalatory awaryjnego oddychania i linia wydechu z reduktorem wydechu na zewnątrz komory dla ekspozycji podciśnieniowych,

- 4 przyłącza dla inhalatorów z zaworami odcinającymi i reduktorami w linii zasilania tlenem dla ekspozycji podciśnieniowych.

- wewnętrzny zawór bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa ekspozycji podciśnieniowych.

instalację gazową przedziału transferowego komory, zawierającą minimum:

- wewnętrzny manometr (manovakuometr) ciśnienia w przedziale o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zewnętrzny manometr (manovakuometr) ciśnienia w śluzie o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory obsługi śluzy,

- zawory i linie głównego i dodatkowego zasilania mieszaniną i powietrzem,

- zawory głównego i dodatkowego zrzutu ciśnienia z komory,

- zawory dolotu i odlotu zewnętrznych systemów podtrzymania życia,

- tłumiki hałasu na króćcach zasilania i zrzutu,

- zawory i linia zasilania tlenem komory,

- zawory i linia analizy gazów z  komory,

- zawory i linia pomiaru ciśnienia w komorze,

- zawory, króćce i linia poboru próbek do analizy lub ciągłego pomiaru,

- zawory i linia zasilania tlenem lub mieszaniną indywidualnych inhalatorów awaryjnego oddychania w komorze,

- 2 indywidualne inhalatory awaryjnego oddychania i linia wydechu z reduktorem wydechu na zewnątrz komory dla ekspozycji hiperbarycznych,

- 3 przyłącza dla inhalatorów z zaworami odcinającymi i reduktorami w linii zasilania tlenem lub mieszaniną dla ekspozycji hiperbarycznych,

- wewnętrzny zawór bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa ekspozycji podciśnieniowych.

instalację elektryczną przedziału leczniczego komory, zawierającą minimum:

- 2 punkty świetlne (lampy hiperbaryczne wewnętrzne),

- grzejnik ok. 1000W,

- wewnętrzna łączność słuchawkowa zintegrowana z inhalatorem tlenowym dla ekspozycji podciśnieniowych,

- przewodowej łączności podstawowej typu Dupleks składającej się z mikrofonogłośnika wewnętrznego i zewnętrznego telefonu nurkowego,

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- instalacja wywołania operatora komory w postaci przycisku wewnątrz komory i sygnalizatora świetlnego i dźwiękowego na zewnątrz komory,

- 2 elektryczne pochłaniacze dwutlenku węgla (6kg sorbentu), zasilane prądem stałym 24V,

- urządzenia wraz z interfejsem programowym do kontroli stanu atmosfery (czujnik pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu, temperatury, ciśnienia wewnątrz komory, stężenia tlenu O2, ditlenku CO2, tlenku węgla CO, wilgotności) z możliwością pomiarów w podciśnieniu w komorze,

- wewnętrzna kamera TV full HD (1920x1080) w obudowie odpornej do ciśnienia roboczego 30 MPa,

instalację elektryczną przedziału transferowego komory, zawierającą minimum:

- 2 punkty świetlne (lampa hiperbaryczna wewnętrzna),

- grzejnik ok. 500W,

- przewodowej łączności podstawowej typu Dupleks składającej się z mikrofonogłośnika wewnętrznego i zewnętrznego telefonu nurkowego,

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- instalacja wywołania operatora komory w postaci przycisku wewnątrz komory i sygnalizatora świetlnego i dźwiękowego na zewnątrz komory,

- elektryczny pochłaniacz dwutlenku węgla (6kg sorbentu), zasilany prądem stałym 24V,

- urządzenia wraz z interfejsem programowym do kontroli stanu atmosfery (czujnik pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu, temperatury, ciśnienia wewnątrz komory, stężenia tlenu O2, ditlenku CO2, tlenku węgla CO, wilgotności),

- wewnętrzna kamera TV full HD (1920x1080) w obudowie odpornej do ciśnienia roboczego 30 MPa.

wyposażenie socjalne przedziału leczniczego komory, zawierające minimum:

- 2 koje z materacami z niepalnego materiału syntetycznego. Każda koja wykonana jest w postaci prostokątnej nierdzewnej konstrukcji z rur pokrytej blachą 1950 x 600mm,

- regał stojący z czterema półkami ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach min 800x600x400 mm,

- 4 wieszaki zamontowane na płaszczu KD (na odzież lub sprzęt) w miejscach wskazanym przez zamawiającego;

- 2 składane siedziska o wymiarach 400x400 mm wykonane ze stali nierdzewnej S316L zamontowane do płaszcza KP w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

wyposażenie socjalnego przedziału transferowego komory, zawierające minimum:

- 4 wieszaki zamontowane na płaszczu komory (na odzież lub sprzęt) w miejscach wskazanym przez zamawiającego;

- 2 składane siedziska o wymiarach 400x400 mm wykonane ze stali nierdzewnej S316L zamontowane do płaszcza komory w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

pozostałe wyposażenie dla każdego przedziału komory, zawierającą minimum:

- gaśnicę hiperbaryczną o pojemności min 12 dm3,

- system gaśniczy mgłowy z automatycznym i ręcznym układem sterowania,

- gretingi (podłoga) w postaci blachy perforowanej ze stali nierdzewnej.

3.3		ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI – MODYFIKACJA GKH POPRZEZ DOPOSAŻENIE GKH W DZWON NURKOWY:

3.3.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach prawa opcji:

Modyfikacja GKH poprzez doposażenie GKH w Dzwon Nurkowy.

3.3.2		Opis ogólny i przeznaczenie Dzwonu Nurkowego.

Dzwon nurkowy typu zamkniętego ma być przeznaczony dla 3 osób (2 nurków i 1 operatora dzwonu). Dzwon nurkowy w GKH musi mieć możliwość łączenia z KP i KK oraz zanurzania w basenie badawczym, znajdującym się w ACTP, do głębokości 12 m.

Do przemieszczania dzwonu nurkowego wykorzystywana będzie suwnica znajdująca się już oraz operująca w hali ACTP GKH.

Dzwon nurkowy ma być wykorzystywany podczas następujących operacji z udziałem nurków i operatorów dzwonu nurkowego:

- treningi obsługi dzwonu będącego pod ciśnieniem do 300 mH2O i posadowionego na KP,

- operacje łączenia dzwonu nurkowego z KP, wyrównywania ciśnienia w zbiornikach i przechodzenia osób pomiędzy zbiornikami,

- operacje oddzielania będących pod ciśnieniem dzwonu nurkowego i KP oraz odłączania dzwonu nurkowego od KP,

- nurkowania z użyciem dzwonu nurkowego w basenie badawczym do głębokości 10 m,

- operacje łączenia dzwonu nurkowego z KK, wyrównywania ciśnienia w zbiornikach i przechodzenia osób pomiędzy zbiornikami,

- operacje oddzielania będących pod ciśnieniem dzwonu nurkowego i KK oraz odłączania dzwonu nurkowego od KK,

- nurkowania z użyciem dzwonu nurkowego posadowionego na KK w basenie KK pod ciśnieniem do 300 mH2O.

Obliczenia wytrzymałościowe korpusu Dzwonu Nurkowego wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego dla ciśnienia roboczego korpusu dzwonu:

- wewnętrzne – odpowiadające głębokości zanurzenia do 300 mH2O,

- zewnętrzne – odpowiadające głębokości zanurzenia do 12 mH2O.

Wszystkie elementy korpusu dzwonu nurkowego muszą być wykonane ze stali nierdzewnej S316L o wymiarach:

- średnica wewnętrzna 			- 1 800 mm +/- 10 %,

- wysokość 					- 2 200 mm +/- 10 %,

- wysokość z włazem i uchwytem	 - 2 600 mm +/- 10 %,

- objętość wewnętrzna - ok. 6 m3 +/- 10 %.

3.3.3	Budowa korpusu dzwonu nurkowego.

3.3.3.1	Korpus dzwonu nurkowego należy wykonać w postaci pionowego cylindrycznego zbiornika ciśnieniowego zakończonego dnami elipsoidalnymi.

W dnie dolnym ma się znajdować właz wejściowy.

W dnie górnym ma się znajdować:

- uchwyt do podnoszenia dzwonu,

- uchwyt do mocowania wiązki kablowo - wężowej dzwonu.

Na bokach cylindra musi być zamontowana rama ochronna dzwonu, do której będą mocowane:

- prowadnice dla lin ustalających stałe położenie dzwonu nurkowego podczas jego opuszczania i podnoszenia w toni wodnej basenu badawczego,

- uchwyty zbiorników na awaryjne gazy oddechowe,

- uchwyty balastów odrzucanych,

- uchwyty do mocowania 2 wiązek kablowo – wężowych dla nurków.

3.3.3.2	Właz wejściowy musi mieć średnicę wewnętrzną min. 750 mm.

Oś włazu musi pokrywać się z osią cylindra korpusu. Właz od wewnątrz musi posiadać pokrywę płaską z gumowym uszczelnieniem i ryglami do wstępnego docisku do zrębnicy.

Pokrywa ma posiadać mechaniczne wspomaganie operacji podnoszenia i opuszczania pokrywy na zrębnicę.

Powierzchnia czołowa zrębnicy jest powierzchnią uszczelniającą dla uszczelki pokrywy.

Właz musi posiadać odpowiednie zabezpieczenie ustalające położenie pokrywy w pozycji otwartej.

Z zewnętrz zrębnica ma być zaopatrzona w odpowiedni kołnierz do połączenia z kołnierzami szybów dzwonu KP I KK. Szyby tych komór wyposażone będą w urządzenia umożliwiające wielokrotne i bezpieczne połączenie lub rozłączenie dzwonu nurkowego z KP i KK. Urządzenia te posiadać będą odpowiednie instalacje i układy do kontroli prowadzonych procesów połączenia lub rozłączenia zbiorników. Kołnierze włazu dzwonu i szybów dzwonu komór muszą posiadać odpowiednie powierzchnie uszczelniające dla uszczelki połączenia obu zbiorników.

3.3.3.3	Dzwon nurkowy musi być wyposażony w 6 iluminatorów umiejscowionych w:

- dnie górnym - 1 wziernikowy,

- korpusie (poszyciu) cylindra - 3 wziernikowe – w części górnej cylindra i 2 wziernikowe – w połowie wysokości cylindra.

Iluminatory muszą być wykonane ze szkła akrylowego i mieć następujące wymiary:

- średnica szkła - min. 190 mm;

- średnica prześwitu - min. 150 mm;

- grubość: wg obliczeń (obliczenia wytrzymałościowe wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego).

3.3.3.4	Zewnętrzne wyposażenie dzwonu:

- 2 zbiorniki (V=50dm3, pr=20MPa) na mieszaniny i powietrze oddechowe wraz z kolektorem zasilania dzwonu,

- 1 zbiornik (V = 50dm3, pr = 15MPa) na tlen dla zasilania awaryjnego nurków,

- pojemnik ze stali nierdzewnej S316L z bateriami zasilania awaryjnego instalacji elektrycznej zapewniający 12 godzinną autonomiczność,

- balasty odrzutne (atrapy np. gumowe) - szt 2,

- kolektor podłączeniowy nurka roboczego,

- króćce przyłączy wiązki wężowo-kablowej dzwonu,

- uchwyt mocowania haka liny nośnej dzwonu,

- rama ochronna dzwonu, do której mocowane będą:

- wiązka kablowo - wężowa dzwonu,

- wiązka kablowo – wężowa nurka roboczego,

- 2 szt. reflektor podwodny o mocy 50W, 24V,

- instalacja „pneumo-zewnętrzna” dzwonu.

3.3.3.5	Dzwon nurkowy musi posiadać następujące wyposażenie wewnętrzne, zawierające minimum:

- kolektor zasilania dla 2 węży średniego ciśnienia wiązki wężowo – kablowej dzwonu,

- przewodowej łączności podstawowej typu Dupleks składającej się z mikrofonogłośnika wewnętrznego i zewnętrznego telefonu nurkowego,

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- mechanizm rozłączenia balastów awaryjnych dzwonu,

- manometr głębokości i manometry zasilania o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012 oraz zawory sterujące,

- kolektor zasilania nurków z reduktorami, manometrami i zaworami sterującymi,

- wiązkę nurka 10 m (zasilanie, pneumo, łączność, oświetlenie, wideo,

- pochłaniacz dwutlenku węgla (6kg sorbentu), zasilany prądem stałym 24 V,

- instalację pomiarową gazo analizy,

- elektryczną tablicę rozdzielczą,

- 2 inhalatory z wydechem do wnętrza komory,

- grzejnik z instalacją wody grzewczej oraz zaworami zasilania skafandrów nurkowych,

- oświetlenie wewnętrzne typu LED 10W przystosowane do ciśnienia roboczego do 30 MPa,

- wewnętrzna kamera TV full HD (1920x1080) w obudowie odpornej do ciśnienia roboczego 30 MPa,

- zblocze linowe dla wyciagnięcia nurka poszkodowanego oraz podnoszenia włazu,

- 3 składane siedziska o wymiarach 400x400 mm wykonane ze stali nierdzewnej S316L zamontowane do płaszcza KP w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

- instalację wyrównania ciśnienia z szybem KK, KP,

- dodatkowy, autonomiczny analizator ciśnienia parcjalnego tlenu w obudowie z wyświetlaczem.

3.3.3.6	Wiązka wężowo - kablowa dzwonu musi zawierać:

- wąż gazów oddechowych Ø1/2" - szt. 2,

- wąż wody grzewczej Ø 1/2" – szt. 1,

- waż pneumo (dzwon, nurek 1, nurek 2) Ø 3/16" - szt. 3,

- kabel CAF 210 - 12x2 x1,5 mm2 pary ekranowane,

- kabel CAF 0421 - RG59 przewód koncentryczny,

- kabel koncentryczny RG11,

- lina centralna wzmacniająca polipropylenowa Ø 8 mm,

- oplot zewnętrzny wiązki – siatka polietylenowa.

Średnica zewnętrzna wiązki Ø60 ÷ Ø70 mm.

Długość wiązki:

- teoretyczna długość całkowita wiązki ok. 60 m;

- w wariancie podziału na 2 wiązki:

- wiązka dla ruchu dzwonu wzdłuż hali: ok. 35 m;

- wiązka dla ruchu dzwonu w poprzek hali i w pionie: ok. 30 m.

Masa 1 mb w powietrzu - nie więcej niż 2,0 kg.

Ciężar 1 mb w wodzie - nie więcej niż 9 N.

Przyłącza węży typu JIC.

Dynamiczny promień gięcia nie więcej niż 700 mm.

Statyczny promień gięcia  nie więcej niż 400 mm.

3.3.3.7	Urządzenie opustowo podnośne dzwonu.

W GKH do przemieszczania dzwonu nurkowego będzie wykorzystywana suwnica znajdująca się już obecnie i operująca w hali ACTP. Podstawowym miejscem posadowienia dzwonu nurkowego będzie szyb KP.

Dzwon nurkowy będzie wykonywał następujące przemieszczenia:

- dla przeniesienia dzwonu z KP do KK:

- ruch pionowy do góry: ok. 1m,

- ruch poziomy wzdłuż hali w kierunku komory KOBUZ: ok. 8m,

- ruch pionowy w dół: ok. 1m.

Razem max.: ok. 10 m.

Powrót do KP w odwrotnej kolejności.

- dla przeniesienia dzwonu z KP do basenu badawczego na głębokość 10 m:

- ruch pionowy do góry: ok. 1m,

- ruch poziomy wzdłuż hali w kierunku basenu: ok. 14m,

- ruch poprzeczny w poprzek hali nad basen: ok. 6÷11m,

- ruch pionowy w dół nad dno basenu: ok. 11m.

Razem max.: ok. 36 m.

Powrót do KP w odwrotnej kolejności.

- dla przeniesienia dzwonu z KP na podstawę dzwonu ustawioną na posadzce hali (np. w celu konserwacji lub remontu):

- ruch pionowy do góry: ok. 1m,

- ruch poziomy wzdłuż hali w kierunku KK: ok. 4÷10m w zależności od miejsca ustawienia podstawy dzwonu,

- ruch poprzeczny w poprzek hali w kierunku pomieszczeń laboratoriów: ok. 3÷6 m w zależności od miejsca ustawienia podstawy dzwonu,

- ruch pionowy w dół: ok. 4m.

Razem max.: ok. 21 m.

Powrót do KP w odwrotnej kolejności.

Wciągarka suwnicy musi być wyposażona w hak odpowiedni dla uchwytu na dzwonie.

Dla operacji z przemieszczeniami opisanymi w lit. a i b, w których zasilanie dzwonu odbywa się poprzez wiązkę wężowo – kablową, musi istnieć układ synchronizacji napędów przemieszczania suwnicy i wózka suwnicy z napędem nawijarki (nawijarek) wiązki wężowo – kablowej dzwonu.

Dla operacji z przemieszczeniami opisanymi w lit. a i b, w których zasilanie dzwonu odbywa się poprzez wiązkę wężowo – kablową, musi istnieć repetytor sterowania suwnicą w głównym stanowisku kierowania operacjami z dzwonem nurkowym.

3.4	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - WYKONANIE NAPRAWY GŁÓWNEJ ORAZ MODYFIKACJI PULPITÓW OBSŁUGOWO-KONTROLNYCH GKH

3.4.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach tego etapu:

- wykonanie demontażu pulpitów obsługowo-kontrolnych poszczególnych komór GKH,

- wykonanie napraw głównych pulpitów obsługowo-kontrolnych poszczególnych komór GLKH w warsztacie wykonawcy,

- doposażenie KO w 2 pulpity obsługowo-kontrolne (szczegółowy ich opis przedstawia pkt. 3.4.5),

- montaż poszczególnych pulpitów obsługowo-kontrolnych poszczególnych komór GKH w ACTP wraz z wpięciem w elektryczny system zasalania budynku ACTP, w przygotowanych do tego celu miejscach (rozdzielnicach).

Ponadto pulpity obsługowo-kontrolne KO i KDZ muszą się znajdować na podeście w kształcie litery „L” o wysokości ok. 0,8m nad posadzką hali.

Pulpit obsługi dzwonu oraz repetytor obsługi suwnicy należy ustawić na platformie nad pulpitami komór na wysokości ok. 3,2m od posadzki hali. Platforma musi umożliwić obserwację operacji:

- odłączania i przyłączania dzwonu nurkowego do KP i KK;

- zanurzania dzwonu nurkowego w basenie badawczym.

3.4.2.		Naprawa Główna pulpitu obsługowo-kontrolnego KDZ

Po przeprowadzonej NG pulpit musi zapewnić obsługę nw. stanowisk pracy:

- stanowiska zasilania powietrza oddechowego z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania mieszaninami oddechowymi z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska sterowania ciśnieniem komory zawierającego:

- manometry (2 zakresy) kontroli ciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- czujnik elektroniczny pomiaru ciśnienia w komorze,

- zawory podające gaz oddechowy do komory liniami podstawową i awaryjną,

- zawór zrzutu ciśnienia w komorze.

- stanowiska zasilania tlenem lub mieszaninami oddechowymi instalacji indywidualnych inhalatorów w komorze z przyłączami linii zasilania tlenu i mieszaniny oddechowej z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania tlenem wnętrza komory z kolektora zbiorczego tlenu w polu zasilania tlenem indywidualnych inhalatorów w komorze zawierającego:

- manometr kontroli ciśnienia zasilania w linii o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- reduktor zmniejszający ciśnienie,

- zawór bezpieczeństwa za reduktorem,

- manometr ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór iglicowy z rotametrem tlenowym,

- zawór odcinający.

Uwaga: wszystkie manometry oraz czujniki ciśnienia powinny posiadać zawór trójdrogowy z króćcem do kontroli metrologicznej danego urządzenia.

- stanowiska obserwacji technicznej i rejestracji danych pomiarowych z instalacji pomiarowej komory zawierającego:

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem instalacji pomiarowej z rejestracją wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę.

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem przetwarzania i rejestracji obrazu z kamer komorowych, wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę.

- repetytory pomiaru ciśnień w bateriach magazynowych używanych do zasilania gazami oddechowymi instalacji komory.

- stanowiska łączności z wnętrzem komory zawierającego:

- 6 kanałowy telefon nurkowy (do łączności z komorami GKH),

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- układ wywołania z wnętrza komory zawierający sygnalizator świetlny i akustyczny.

- stanowiska obsługi instalacji sanitarnej zawierającego:

- kolektory i zawory na liniach zasilania wody sanitarnej zimnej i ciepłej,

- zawory kierunkowe do aneksu sanitarnego w komorze,

- zawory zrzutu fekalii z komory do zbiornika pośredniego fekalii,

- zawór zrzutu wody brudnej z zenz komory.

3.4.3		Naprawa Główna pulpitu obsługowo-kontrolnego KK.

Po przeprowadzonej NG pulpit musi zapewnić obsługę nw. stanowisk pracy:

- stanowiska zasilania powietrza oddechowego z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania mieszaninami oddechowymi z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska sterowania ciśnieniem komory zawierającego:

- manometry (2 zakresy) kontroli ciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- czujnik elektroniczny pomiaru ciśnienia w komorze,

- zawory podające gaz oddechowy do komory liniami podstawową i awaryjną,

- zawór zrzutu ciśnienia w komorze.

- stanowiska zasilania tlenem lub mieszaninami oddechowymi instalacji indywidualnych inhalatorów w komorze z przyłączami linii zasilania tlenu i mieszaniny oddechowej z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania tlenem wnętrza komory z kolektora zbiorczego tlenu w polu zasilania tlenem indywidualnych inhalatorów w komorze zawierającego:

- manometr kontroli ciśnienia zasilania w linii o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- reduktor zmniejszający ciśnienie,

- zawór bezpieczeństwa za reduktorem,

- manometr ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór iglicowy z rotametrem tlenowym,

- zawór odcinający.

- stanowiska instalacji wyrównywania ciśnień pomiędzy komorą, szybem dzwonu i dzwonem nurkowym wykorzystywane podczas operacji przyłączania i odłączania dzwonu do i od komory zawierającego:

- manometr kontroli ciśnienia w szybie dzwonu o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- manometr kontroli ciśnienia w dzwonie (repetytor manometru w pulpicie dzwonu) o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór wyrównywania ciśnienia między komorą i szybem dzwonu,

- zawór wyrównywania ciśnienia między komorą i dzwonem,

- zawór zrzutu ciśnienia z szybu dzwonu,

- repetytor sygnalizatora prawidłowego posadowienia i zamocowania dzwonu na szybie,

- repetytor sygnalizatora prawidłowego zwolnienia zamocowania dzwonu na szybie.

Uwaga: wszystkie manometry oraz czujniki ciśnienia powinny posiadać zawór trójdrogowy z króćcem do kontroli metrologicznej danego urządzenia.

- stanowiska obserwacji technicznej i rejestracji danych pomiarowych z instalacji pomiarowej komory zawierającego:

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem instalacji pomiarowej z rejestracją wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę,

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem przetwarzania i rejestracji obrazu z kamer komorowych, wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę,

- repetytory pomiaru ciśnień w bateriach magazynowych używanych do zasilania gazami oddechowymi instalacji komory.

- stanowiska łączności z wnętrzem komory zawierającego:

- 6 kanałowy telefon nurkowy (do łączności z komorami GKH),

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- układ wywołania z wnętrza komory zawierający sygnalizator świetlny i akustyczny.

- stanowisko obsługi instalacji komory wodnej:

- zawór na linii zasilania wody do komory wodnej,

- zawór zrzutu wody z komory wodnej.

- wskaźnik poziomu wody w komorze wodnej,

- wskaźnik temperatury wody w komorze wodnej.

- stanowiska obsługi dennicy otwieranej wykorzystywane podczas operacji otwierania i zamykania dennicy zawierającego:

- wyłącznik główny urządzenia podnoszącego i opuszczającego dennicę,

- wyłącznik główny urządzenia mocującego i zwalniającego dennicę na komorze,

- repetytory sygnalizatorów prawidłowego podniesienia i opuszczenia dennicy,

- repetytory sygnalizatorów prawidłowego zamocowania i zwolnienia dennicy na komorze.

Powyższe stanowiska obsługi umieścić bezpośrednio przy końcu komory z dennicą otwieraną.

3.4.4		Naprawa Główna pulpitu obsługowo-kontrolnego KP.

Po przeprowadzonej NG pulpit musi zapewnić obsługę nw. stanowisk pracy:

- stanowiska zasilania powietrza oddechowego z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania mieszaninami oddechowymi z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowisko sterowania ciśnieniem komory zawierające:

- manometry (2 zakresy) kontroli ciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- czujnik elektroniczny pomiaru ciśnienia w komorze,

- zawory podające gaz oddechowy do komory liniami podstawową i awaryjną,

- zawór zrzutu ciśnienia w komorze.

- stanowiska zasilania tlenem lub mieszaninami oddechowymi instalacji indywidualnych inhalatorów w komorze z przyłączami linii zasilania tlenu i mieszaniny oddechowej z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania tlenem wnętrza komory z kolektora zbiorczego tlenu w polu zasilania tlenem indywidualnych inhalatorów w komorze zawierającego:

- manometr kontroli ciśnienia zasilania w linii o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- reduktor zmniejszający ciśnienie,

- zawór bezpieczeństwa za reduktorem,

- manometr ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór iglicowy z rotametrem tlenowym,

- zawór odcinający.

- stanowiska instalacji wyrównywania ciśnień pomiędzy komorą, szybem dzwonu i dzwonem nurkowym wykorzystywane podczas operacji przyłączania i odłączania dzwonu nurkowego do i od komory zawierającego:

- manometr kontroli ciśnienia w szybie dzwonu nurkowego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- manometr kontroli ciśnienia w dzwonie nurkowym (repetytor manometru w pulpicie dzwonu nurkowego) o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór wyrównywania ciśnienia między komorą i szybem dzwonu nurkowego,

- zawór wyrównywania ciśnienia między komorą i dzwonem nurkowym,

- zawór zrzutu ciśnienia z szybu dzwonu nurkowego,

- repetytor sygnalizatora prawidłowego posadowienia i zamocowania dzwonu nurkowego na szybie,

- repetytor sygnalizatora prawidłowego zwolnienia zamocowania dzwonu nurkowego na szybie.

Uwaga: wszystkie manometry oraz czujniki ciśnienia powinny posiadać zawór trójdrogowy z króćcem do kontroli metrologicznej danego urządzenia.

- stanowiska obserwacji technicznej i rejestracji danych pomiarowych z instalacji pomiarowej komory zawierającego:

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem instalacji pomiarowej z rejestracją wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę.

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem przetwarzania i rejestracji obrazu z kamer komorowych, wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę.

- repetytory pomiaru ciśnień w bateriach magazynowych używanych do zasilania gazami oddechowymi instalacji komory.

- stanowiska łączności z wnętrzem komory zawierającego:

- 6 kanałowy telefon nurkowy (do łączności z komorami GKH),

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- układ wywołania z wnętrza komory zawierający sygnalizator świetlny i akustyczny.

- stanowisko obsługi instalacji sanitarnej:

- kolektory i zawory na liniach zasilania wody sanitarnej zimnej i ciepłej,

- zawory kierunkowe do aneksu sanitarnego w komorze,

- zawory zrzutu fekalii z komory do zbiornika pośredniego fekalii,

- zawór zrzutu wody brudnej z zenz komory.

3.4.5	W zakresie Modyfikacji GKH wykonanie dwóch pulpitów obsługowo-kontrolnych KO.

Doposażenie KO w nw. pulpity obsługowo-kontrolne:

- pulpit obsługi komory podczas ekspozycji ciśnieniowych (dla przedziałów leczniczego i transferowego),

- pulpit obsługi komory podczas ekspozycji podciśnieniowych (tylko dla przedziału leczniczego).

Musi istnieć możliwość odpowiedniego rozgraniczenia instalacji gazowych przeznaczonych do obu rodzajów ekspozycji.

3.4.5.1.					Pulpit obsługowo-kontrolny KO do prowadzenia ekspozycji ciśnieniowych.

Pulpit musi zapewnić obsługę nw. stanowisk pracy:

- stanowiska zasilania powietrza oddechowego z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania mieszaninami oddechowymi z przyłączami linii zasilania z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska sterowania ciśnieniem komory zawierającego:

- manometry (2 zakresy) kontroli ciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- czujnik elektroniczny pomiaru ciśnienia w komorze,

- zawory podające gaz oddechowy do komory liniami podstawową i awaryjną,

- zawór zrzutu ciśnienia w komorze.

- stanowiska zasilania tlenem lub mieszaninami oddechowymi instalacji indywidualnych inhalatorów w komorze z przyłączami linii zasilania tlenu i mieszaniny oddechowej z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska zasilania tlenem wnętrza komory z kolektora zbiorczego tlenu w stanowisku zasilania tlenem indywidualnych inhalatorów w komorze zawierającego:

- manometr kontroli ciśnienia zasilania w linii o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- reduktor zmniejszający ciśnienie,

- zawór bezpieczeństwa za reduktorem,

- manometr ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór iglicowy z rotametrem tlenowym,

- zawór odcinający.

Uwaga: wszystkie manometry oraz czujniki ciśnienia powinny posiadać zawór trójdrogowy z króćcem do kontroli metrologicznej danego urządzenia.

- stanowiska obserwacji technicznej i rejestracji danych pomiarowych z instalacji pomiarowej komory zawierającego:

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem instalacji pomiarowej z rejestracją wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę,

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem przetwarzania i rejestracji obrazu z kamer komorowych, wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę,

- repetytory pomiaru ciśnień w bateriach magazynowych używanych do zasilania gazami oddechowymi instalacji komory,

- stanowiska łączności z wnętrzem komory zawierającego:

- 6 kanałowy telefon nurkowy (do łączności z komorami GKH),

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- układ wywołania z wnętrza komory zawierający sygnalizator świetlny i akustyczny.

3.4.5.2.		Pulpit obsługowo-kontrolny KO do prowadzenia ekspozycji podciśnieniowych.

Pulpit musi zapewnić obsługę nw. stanowisk pracy:

- stanowiska sterowania ciśnieniem komory zawierającego:

- manowakuometry (2 szt.) kontroli podciśnienia w komorze o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- czujnik elektroniczny pomiaru podciśnienia w komorze,

- zawór zrzutu ciśnienia z komory do instalacji wytwarzania próżni,

- zawory podające gaz oddechowy do komory liniami podstawową i awaryjną.

- stanowiska zasilania tlenem instalacji indywidualnych inhalatorów w komorze z przyłączami linii zasilania tlenu z głównej tablicy rozdzielczej gazów zawierającego:

- manometry kontroli ciśnienia zasilania w liniach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi,

- reduktory zmniejszające ciśnienie,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor z zaworami kierunkowymi do zasilania komory,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowiska obserwacji technicznej i rejestracji danych pomiarowych z instalacji pomiarowej komory zawierającego:

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem instalacji pomiarowej z rejestracją wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę,

- monitor dotykowy 27 cali full HD 1920x1080 wraz z komputerem mini PC o parametrach określonych w załączniku nr 9 z oprogramowaniem i interfejsem przetwarzania i rejestracji obrazu z kamer komorowych, wyposażony w dysk 2 TB, 32 GB pamięci RAM oraz mysz i klawiaturę,

- repetytory pomiaru ciśnień w bateriach magazynowych używanych do zasilania gazami oddechowymi instalacji komory,

- repetytory pomiaru podciśnienia w zbiornikach używanych do wytwarzania podciśnienia w komorze.

- stanowiska łączności z wnętrzem komory zawierającego:

- 6 kanałowy telefon nurkowy (do łączności z komorami GKH),

- przewodowej łączności awaryjnej składającej się z bezbateryjnych słuchawek doręcznych (indukcyjnych),

- układ wywołania z wnętrza komory zawierający sygnalizator świetlny i akustyczny.

3.5	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - WYKONANIE NAPRAWY GŁÓWNEJ CENTRALNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ GAZÓW (CTRG)

3.5.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach tego etapu:

Wykonawca wykona demontaż CTRG, naprawę główną, doposażenie, dostosowanie, a następnie zamontuje ją w pomieszczeniu sprężarek ACTP przy ścianie od strony zewnętrznego magazynu gazów. Do tablicy dochodzić muszą instalacje gazowe ze wszystkich magazynów gazów znajdujących się na zewnątrz budynku, zarówno stacjonarnych, jak i transportowych. CTRG po NG musi być podzielona na sekcje w zależności od rodzaju gazu oddechowego:

- sekcja powietrza oddechowego z magazynu stacjonarnego,

- sekcja mieszanin oddechowych z magazynu stacjonarnego,

- sekcja tlenu medycznego z magazynu stacjonarnego,

- sekcja gazów oddechowych i komponentów gazów oddechowych z magazynów transportowych.

3.5.2.	Sekcja powietrza oddechowego CTRG

Sekcja powietrza oddechowego musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia w magazynie powietrza oddechowego zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia we wszystkich zbiornikach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory i instalację z króćcem do sprawdzania metrologicznego manometrów.

- stanowisko kolektora zbiorczego z zaworami odcinającymi na liniach zasilania zbiorników magazynowych ze sprężarek.

- stanowisko kolektora rozdzielającego zawierające:

- zawory odcinające na liniach zasilania do odbiorników w kompleksie nurkowym,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.5.3	Sekcja mieszanin oddechowych CTRG

Sekcja mieszanin oddechowych musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia w magazynie mieszanin oddechowych zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia we wszystkich zbiornikach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory i instalację z króćcem do sprawdzania metrologicznego manometrów.

- stanowisko kolektora zbiorczego z zaworami odcinającymi na liniach zasilania zbiorników magazynowych z przetłaczarek.

- stanowisko kolektora rozdzielającego zawierające:

- zawory odcinające na liniach zasilania do odbiorników w kompleksie nurkowym,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.5.4	Sekcja tlenu medycznego CTRG

Sekcja tlenu medycznego musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia w magazynie tlenu medycznego zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia we wszystkich zbiornikach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory i instalację z króćcem do sprawdzania metrologicznego manometrów.

- stanowisko kolektora zbiorczego z zaworami odcinającymi na liniach zasilania zbiorników magazynowych z przetłaczarek.

- stanowisko kolektora rozdzielającego zawierające:

- zawory odcinające na liniach zasilania do odbiorników w kompleksie nurkowym,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.5.5.	Sekcja gazów oddechowych i komponentów gazów oddechowych z magazynów transportowych CTRG

Sekcja gazów oddechowych i komponentów musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia w magazynie transportowym gazu oddechowego zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia we wszystkich zbiornikach o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory i instalację z króćcem do sprawdzania metrologicznego manometrów.

- stanowisko kolektora zbiorczego z zaworami odcinającymi na liniach do przetłaczarek.

- stanowisko kolektora rozdzielającego zawierające:

- zawory odcinające na liniach zasilania do zbiorników stacjonarnego magazynu gazów i 	odbiorników w kompleksie nurkowym,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.6	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - WYKONANIE NAPRAWY GŁÓWNEJ TABLICY ROZDZIELCZEJ (TR) GAZÓW GKH

3.6.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach tego etapu:

Wykonawca wykona demontaż TR, naprawę główną, w tym również obsługę techniczną, doposażenie, dostosowanie, a następnie zamontuje ją w hali komór ACTP przy ścianie pomieszczenia układów regeneracji naprzeciwko KK. Tablica Rozdzielcza Gazów po NG musi być podzielona na nw. sekcje w zależności od rodzaju gazu oddechowego:

- sekcja powietrza oddechowego,

- 2 sekcje mieszanin oddechowych,

- sekcja helu,

- sekcja azotu,

- sekcja mieszaniny oddechowej awaryjnej i tlenu medycznego.

Tablica rozdzielcza gazów GKH ma być połączona (zasilana) z Centralnej Tablicy Rozdzielczej Gazów (CTRG).

3.6.2	Sekcja powietrza oddechowego tablicy rozdzielczej gazów.

Sekcja powietrza oddechowego będzie posiadała następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia zasilania powietrza oddechowego zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia na liniach zasilania z CTRG o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi na liniach zasilania z CTRG.

- stanowisko redukcji ciśnienia powietrza oddechowego zawierające:

- reduktory zmniejszające ciśnienie zasilania do ciśnienia średniego,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor rozdzielający z zaworami odcinającymi na liniach zasilania ciśnienia średniego do pulpitów komór i dzwonu nurkowego,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.6.3	Sekcja mieszanin oddechowych tablicy rozdzielczej gazów – 2 szt.

Każda sekcja mieszaniny oddechowej musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia zasilania mieszaniny oddechowej zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia na liniach zasilania z CTRG o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi na liniach zasilania z CTRG.

- stanowisko redukcji ciśnienia mieszaniny oddechowej zawierające:

- reduktory zmniejszające ciśnienie zasilania do ciśnienia średniego,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor rozdzielający z zaworami odcinającymi na liniach zasilania ciśnienia średniego do pulpitów komór i dzwonu nurkowego,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.6.4	Sekcja awaryjnej mieszaniny oddechowej i tlenu medycznego tablicy rozdzielczej gazów.

Sekcja awaryjnej mieszaniny oddechowej i tlenu medycznego musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia zasilania awaryjnej mieszaniny oddechowej zawierające:

- manometr kontroli ciśnienia na linii zasilania z CTRG o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór odcinający na linii zasilania z CTRG.

- stanowisko redukcji ciśnienia awaryjnej mieszaniny oddechowej zawierające:

- reduktor zmniejszający ciśnienie zasilania do ciśnienia średniego,

- zawór bezpieczeństwa za reduktorem,

- manometr ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor rozdzielający awaryjnej mieszaniny oddechowej z zaworami odcinającymi na liniach zasilania ciśnienia średniego do pulpitów komór i dzwonu nurkowego,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

- stanowisko pomiaru ciśnienia zasilania tlenu medycznego zawierające:

- manometr kontroli ciśnienia na linii zasilania z CTRG o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawór odcinający na linii zasilania z CTRG.

- stanowisko redukcji ciśnienia tlenu medycznego zawierające:

- reduktor zmniejszający ciśnienie zasilania do ciśnienia średniego,

- zawór bezpieczeństwa za reduktorem,

- manometr ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor rozdzielający tlenu medycznego z zaworami odcinającymi na liniach zasilania ciśnienia średniego do pulpitów komór i dzwonu nurkowego,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.6.5	Sekcja helu tablicy rozdzielczej gazów.

Sekcja helu musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia zasilania helu zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia na liniach zasilania z CTRG o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi na liniach zasilania z CTRG.

- stanowisko redukcji ciśnienia helu zawierające:

- reduktory zmniejszające ciśnienie zasilania do ciśnienia średniego,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor rozdzielający z zaworami odcinającymi na liniach zasilania ciśnienia średniego do pulpitów komór i dzwonu nurkowego,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.6.6	Sekcja azotu tablicy rozdzielczej gazów.

Sekcja azotu musi posiadać następujące stanowiska pracy:

- stanowisko pomiaru ciśnienia zasilania azotu zawierające:

- manometry kontroli ciśnienia na liniach zasilania z CTRG o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor zbiorczy z zaworami odcinającymi na liniach zasilania z CTRG.

- stanowisko redukcji ciśnienia azotu zawierające:

- reduktory zmniejszające ciśnienie zasilania do ciśnienia średniego,

- zawory bezpieczeństwa za reduktorami,

- manometry ciśnienia zredukowanego o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- kolektor rozdzielający z zaworami odcinającymi na liniach zasilania ciśnienia średniego do pulpitów komór i dzwonu nurkowego,

- zawór i króciec poboru próbek gazu oddechowego do analizy.

3.7		ZAMÓWIENIE ZASADNICZE – MODYFIKACJA GKH POPRZEZ DOPOSAŻENIE GKH W PIĘĆ MAGAZYNÓW GAZÓW:

3.7.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania:

Modyfikacja GKH poprzez doposażenie GKH w pięć magazynów gazów do zabezpieczenia realizacji treningowych i badawczych ekspozycji ciśnieniowych w zakresie głębokości od 0 do 300 metrów (cały kompleks) oraz ekspozycji podciśnieniowych (tylko przedział roboczy komory ORLIK) w zakresie wysokości n.p.m. do 5 000 metrów.

3.7.2		Opis ogólny i przeznaczenie magazynów gazów.

Do zabezpieczenia pracy GKH niezbędne jest pięć rodzajów magazynów gazów oddechowych:

- magazyn nr 1 – magazyn sprężonego powietrza,

- magazyn nr 2 – magazyn mieszaniny oddechowej,

- magazyn nr 3 – magazyn tlenu i gazów leczniczych,

- magazyn nr 4 – magazyn gazów komponentów do produkcji mieszanin oddechowych,

- magazyn nr 5 – magazyn zabezpieczający ekspozycję podciśnieniową.

3.7.2.1	Magazyn Nr 1

Magazyn sprężonego powietrza należy zaprojektować i wykonać z następujących elementów:

- konstrukcji nośnej zestawu,

- instalacji wysokiego ciśnienia,

- magazynu wysokiego ciśnienia składającego się z 250 zbiorników o objętości 0,08 [m3] i ciśnieniu roboczym 300 [bar] (przykładowo: 𝜙273/1850), które należy zblokować w 25 zestawów po 10 zbiorników każdy. Zbiorniki wysokociśnieniowe należy umieścić w konstrukcji nośnej tworząc zastaw łatwy do obsługi i transportu ze zdejmowanym zadaszeniem.

Zestaw należy wyposażyć w instalację wysokiego ciśnienia sprężonego powietrza zawierającą odpowiednią armaturę, kolektory i przyłącza. 24 zestawy należy rozlokować przy sprężarkowi a jeden zestaw przy spawalni w ACTP.

3.7.2.2	Magazyn Nr 2

Magazyn mieszanin oddechowych należy zaprojektować i wykonać wg przepisów Wojskowego Dozoru Technicznego jako magazyn wysokiego ciśnienia składający się z 18 zbiorników o objętości 2,0 [m3] i ciśnieniu roboczym 300 [bar] (na przykład o wymiarach: 𝜙600/7000). Zbiorniki należy posadowić w rzędzie po trzy zbiorniki jeden nad drugim, z nachyleniem wzdłużnym do poziomu pod kątem 20 – 30 w celu zagwarantowania procesu homogenizacji mieszaniny. Zbiorniki należy wyposażyć w odpowiednią armaturę i przyłącza oraz wykonać fundamenty i mocowanie do nich.

3.7.2.3	Magazyn Nr 3

Magazyn tlenu należy zaprojektować i wykonać jako magazyn stacjonarny i magazyn mobilny. Magazyn stacjonarny należy zorganizować jako dwa zestawy po 9 zbiorników o objętości wodnej 0,08 [m3] i ciśnieniu roboczym 300 [bar], które będą połączone w dwie baterie wraz zaworami odcinającymi dla systemów tlenowych. W magazynie stacjonarnym należy także zagwarantować możliwość zmagazynowania gazów leczniczych (nitrox 50% O2) w dwóch takich samych zestawach jak dla tlenu (2 x tlen i 2 x nitrox).

Magazyn mobilny należy zabezpieczyć poprzez możliwość przechowywania 3 wiązek butlowych (transportowych) w konfiguracji 12 butli w 3 bateriach po 4 zbiorniki o objętości wodnej 0,04 [m3] i ciśnieniu roboczym 200 [bar].

Wszystkie zbiorniki na tlen i nitrox muszą być umieszczone w pozycji pionowej i zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem.

3.7.2.4	Magazyn Nr 4

Magazyn gazów, komponentów do produkcji mieszanin oddechowych, należy zaprojektować i wykonać jako miejsce umożliwiające składowanie minimum 110 koszy transportowych z butlami zawierającymi gazy przeznaczone do wytworzenia mieszanin oddechowych.

3.7.2.5	Magazyn Nr 5

Magazyn do zabezpieczenia procedury symulacji wznoszenia do wysokości 5000 [m] w przedziale roboczym komory ORLIK kompleksu GKH wykonać w drodze adaptacji obecnie posiadanych zbiorników ciśnieniowych. Jeden ze zbiorników należy przeprojektować w kierunku zmiany parametrów pracy na zbiornik podciśnieniowy, a drugi bez zmian konstrukcyjnych przenieść ze starej siedziby Katedry. Zbiorniki usytuować pionowo. Zbiorniki należy przeprojektować i wykonać zgodnie z przepisami Wojskowego Dozoru Technicznego, wyposażyć w odpowiednią armaturę i przyłącza. Należy zaprojektować i wykonać fundamenty i mocowanie do nich.

3.8	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - NAPRAWA GŁÓWNA I MODYFIKACJA SYSTEMU PODTRZYMANIA ŻYCIA LSS GKH

3.8.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach tego etapu:

Wykonawca wykona demontaż systemu, jego naprawę główną i modyfikację (doposażenie, dostosowanie), a następnie zamontuje i uruchomi go w wyznaczonym pomieszczeniu ACTP.

3.8.2	Po przeprowadzonej NG i modyfikacji system musi spełniać poniższe parametry i wymagania:

- rodzaj pracy wszystkich systemów - równoległy,

- możliwość niezależnej lub wspólnej pracy układów,

- praca w atmosferze mieszanin tlenowo-azotowo-helowych o podwyższonym ciśnieniu,

- ciśnienie robocze do 3 MPa,

- pochłanianie CO2 i innych zanieczyszczeń gazowych na złożach filtracyjnych,

- pochłanianie substancji zapachowych i domieszek szkodliwych będących produktami przemian metabolicznych,

- dopalanie katalityczne gazów szkodliwych w tym CO,

- utrzymywanie temp. mieszaniny w atmosferze komór na poziomie 26 - 32ºC,

- utrzymuje poziom wilgotności w atmosferze komór na poziomie 40-60%.

3.8.3	Po przeprowadzonej NG i modyfikacji system musi być wyposażony w minimum:

- niezależną ramę nośną ze stali konstrukcyjnej,

- zbiornik pompy wykonany ze stali nierdzewnej S316L o pojemności dostosowanej do gabarytów pompy z silnikiem,

- pompę Rootsa z silnikiem elektrycznym mocy około 7,5 kW IP 65 zamontowane w zbiorniku (lub zamkniętą pompę ciśnieniową z silnikiem zewnętrznym),

- falownik do regulacji prędkości obrotowej pompy (regulacja wydajności w zakresie 0 - 150 m3/h) z wyprowadzeniem sterowania na pulpit sterowania komór,

- minimum 3 zbiorniki filtrów o objętości wewnętrznej dostosowanej do objętości komór GKH i przewidywanej ilości nurków wykonane ze stali nierdzewnej S316L,

- zamykane perforowane kosze do zbiorników filtrów wykonane ze stali nierdzewnej S316L o pojemności zapewniającej zasypanie mediami filtracyjnymi w ilości dostosowanej do objętości zbiorników filtrów i przewidywanej ilości nurków,

- wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej S316L,

- układ chłodniczy do usuwania wilgoci o mocy około 10-15 kW,

- automatyczno-manualny zrzut wykroplonego kondensatu z układu chłodniczego oraz każdego zbiornika,

- układ grzania mieszaniny w przepływie o mocy około 10 kW,

- na wylocie z układu regeneracji dopalacz katalityczny zanieczyszczeń gazowych w tym CO,

- zawory odcinające na każdym z powyższych elementów zapewniające odcięcie elementu od przepływu oraz linia jego ominięcia z zaworem „Bay-pas”,

- zawory odcinające na liniach odwadniających zbiorników,

- zbiorczą rozdzielnicę elektryczną systemu z głównymi zabezpieczeniami dla każdego układu regeneracji,

- rozdzielnicę elektryczną dla każdego z układów regeneracji z odpowiednimi zabezpieczeniami urządzeń elektrycznych w tym przeciążeniowe zabezpieczenie silnika pompy,

- panel sterowania z odczytem i sterowaniem parametrami pracy (temperatury grzania i chłodzenia, prędkość silnika pompy) manualno-elektroniczny bezpośrednio na układach oraz z repetytorami na pulpitach sterujących komór,

- manometry kontrolne na zbiornikach filtrów o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- zawory szybkiego zrzutu ciśnienia ze zbiorników filtrów,

- zawory odcinające na dodatkowych punktach poboru próbek w różnych miejscach obiegu,

- zbiorczy kolektor zaworowy dla wszystkich układów regeneracji do łączenia ich, przełączania i modyfikacji kierunku przepływu wykonany ze stali nierdzewnej S316L,

- rury ze stali nierdzewnej S316L łączące układy z zespołem komór o średnicach zapewniających swobodną wymianę gazów,

- zawory układów na płaszczu komory z automatycznym odcięciem w razie rozszczelnienia instalacji łączących komory z układami.

Zadaniem systemu podtrzymania życia GKH jest oczyszczenie w warunkach hiperbarycznych atmosfery komór z CO2 i innych zanieczyszczeń gazowych oraz utrzymywanie odpowiedniej temperatury i wilgotności w tym komfortu życiowego we wnętrzu zespołu komór. Po przeprowadzonej NG system powinien się składać z min. 2 lub 3 układów. Praca układów ma się odbywać w obiegu zamkniętym i zapewnić utrzymanie parametrów niezależnie dla każdej z komór jak i w wariancie połączonym kompleksu GKH, poprzez wspólną tablicę zaworową (kolektor) umożliwiającą rozdział, przełączanie układów pomiędzy komorami jak i zmianę kierunku przepływu oraz zmianę ssania z jednej komory, a tłoczenia do drugiej i odwrotnie. Obieg pomiędzy komorami a systemami regeneracji ma być realizowany przez filtr 1 na wlocie, następnie układ wykraplania wilgoci (chłodniczy) dalej zespół pompowy, kolejno filtr 2 przez układ grzania mieszaniny i filtr 3 na wylocie. Wykraplanie wilgoci i grzanie mieszaniny musi odbywać się na zasadzie układów pośrednich tak aby gaz nie miał bezpośredniego kontaktu z mediami wymiany ciepła. W typowym podłączeniu systemu podtrzymania życia - ssanie umieszczone jest w dolnych przestrzeniach komór, a tłoczenie do górnych przestrzeniach komór.

Układy regeneracji muszą spełniać wymogi określone w pkt. 3.13.

3.9	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - NAPRAWA GŁÓWNA SYSTEMU GRZANIA I CHŁODZENIA WODY Z DODATKOWYM OBIEGIEM GRZANIA NURKÓW

3.9.1		Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach tego etapu:

Wykonawca wykona demontaż systemu, jego naprawę główną i modyfikację (doposażenie, dostosowanie), a następnie zamontuje i uruchomi go w wyznaczonym pomieszczeniu ACTP.

3.9.2	Po przeprowadzonej naprawie głównej i modyfikacji system musi spełniać poniższe parametry:

- praca w atmosferze mieszanin tlenowo-azotowo-helowych o podwyższonym ciśnieniu,

- ciśnienie robocze do 3,5 MPa,

- chłodzenie i grzanie 20m3 wody w zakresie od 2ºC do 40ºC,

- utrzymanie temperatury zadanej temperatury w komorze wodnej na poziomie ± 0,5ºC,

- wydajność cieplna układu grzania - chłodzenia wody w komorze 5ºC/h,

- grzanie wody do nurków w zakresie od 20ºC do 50ºC i tłoczenie jej pod ciśnieniem w zakresie ciśnień 1MPa - 4MPa,

- możliwość podłączenia pod system filtracji i dezynfekcji wody w przepływie,

- możliwość swobodnego przełączania - sterowania przepływem przez kolektor zaworowy.

3.9.3	Po przeprowadzonej naprawie głównej i modyfikacji system musi być wyposażony minimum w:

- niezależną ramę nośną ze stali konstrukcyjnej,

- agregat chłodniczy o mocy około 30 kW,

- agregat grzewczy o mocy około 20-30 kW,

- pompy obiegowe ciśnieniowe pr - 4 MPa,

- pompy obiegowe ciśnieniowe pr - 1,5 MPa,

- wymienniki ciepła ze stali nierdzewnej S316L,

- kolektor z zaworami umożliwiający przełączanie układów wykonanie stal nierdzewna S316L,

- zawory odcinające na podzespołach umożliwiającą ich wymianę podczas awarii bez potrzeby spuszczania czynnika z całego układu,

- zbiorczą rozdzielnicę elektryczną z głównymi zabezpieczeniami,

- panel sterowania z odczytem i sterowaniem parametrami pracy temperatury grzania i chłodzenia manualno-elektroniczny z repetytorami na pulpitach sterujących komór,

- manometry kontrolne na zbiornikach i punktach kontrolnych instalacji o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- rury ze stali nierdzewnej S316L łączące z komorą wodną KOBUZ,

- zawory układów na płaszczu komory z automatycznym odcięciem w razie rozszczelnienia instalacji.

Zadaniem systemu grzania i chłodzenia kompleksu GKH jest schładzanie i ogrzewanie wody w części wodnej KK oraz utrzymywanie jej temperatury na określonym poziomie w warunkach hiperbarycznych. Praca systemu ma się odbywać na zasadzie układu pośredniego składającego się z 2 obiegów, oddzielając przez to część wodną od medium chłodzącego lub grzejącego. Obieg wodny ma być wymuszony przez pompę cyrkulacyjną zapewniając ciągłą wymianę wody z komory przez wymiennik ciepła. Obieg z medium chłodząco-grzejącym wymuszony jest pompą obiegową. Medium przepływa przez wymiennik ciepła, układ chłodniczy oraz układ grzejny. Układy chłodniczy i grzejny załączane są w zależności od potrzeb. Obieg grzania nurków ma za zadanie podgrzanie wody z komory wodnej KK lub basenu i po podgrzaniu w układzie grzania, tłoczenie jej pod ciśnieniem do dzwonu lub KK, a docelowo do pępowin nurków.

3.10	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE - NAPRAWA GŁÓWNA SYSTEM CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY SANITARNEJ NA POTRZEBY KP ORAZ KDZ

3.10.1	Ogólny opis zakresu prac do wykonania w ramach tego etapu:

Wykonawca wykona demontaż systemu, jego naprawę główną, jego naprawę główną i modyfikację (doposażenie, dostosowanie), a następnie zamontuje i uruchomi go w wyznaczonym pomieszczeniu ACTP.

3.10.2 Po przeprowadzonej naprawie głównej i modyfikacji system musi spełniać poniższe parametry:

- praca w atmosferze mieszanin tlenowo-azotowo-helowych o podwyższonym ciśnieniu,

- zasilanie wodą z sieci wodociągowej,

- ciśnienie robocze 4 MPa,

- regulacja temp. wody ciepłej w zakresie od 30ºC do 50ºC ± co 1ºC,

- utrzymanie temperatury zadanej ± 0,5ºC,

- możliwość łatwego otwarcia zbiorników w celu ich czyszczenia i dezynfekcji przed jak i podczas pracy.

3.10.3	Po przeprowadzonej naprawie głównej i modyfikacji system musi być wyposażony minimum w:

- niezależną ramę nośną ze stali konstrukcyjnej,

- zbiornik wody ciepłej V=100dm3 ze stali nierdzewnej S316L,

- zbiornik wody zimnej V=150dm3 ze stali nierdzewnej S316L,

- podgrzewacz zewnętrzny wody 100L/6kW lub grzałkę wewnętrzną w zbiorniku wody ciepłej 10kW,

- instalację podtrzymującą nadciśnienie w czasie pracy 1MPa ponad ciśnienie komorowe zasilaną gazem zasilającym aktualnie komory,

- zawory odcinające na płaszczu dolotowe i odlotowe,

- zawory zrzutu wody do kanalizacji,

- zawory odpowietrzające,

- instalacje rurowe ze stali nierdzewnej S316L,

- elektroniczne czujniki poziomu wody + płynowskazy,

- tablicę zasilania gazową,

- zbiorczą rozdzielnicę elektryczną z głównymi zabezpieczeniami,

- panel sterowania z odczytem i sterowaniem parametrami pracy temperatury grzania manualno-elektroniczny z repetytorami na pulpitach sterujących komór,

- manometry kontrolne na zbiornikach i punktach kontrolnych instalacji o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

Zadaniem systemu jest zasilanie w ciepłą i zimną wodę sanitarną węzłów sanitarnych KP i KDZ GKH w warunkach hiperbarycznych. System składa się z 2 zbiorników ciśnieniowych, jeden wody ciepłej a  drugi wody zimnej. Zbiornik wody zimnej napełniany jest bezpośrednio z sieci wodociągowej. Zbiornik wody ciepłej zasilany jest z sieci wodociągowej po przez zewnętrzny element grzejny (np. Boiler) lub bezpośrednio do zbiornika z zamontowaną wewnątrz grzałką, zewnętrznym sterowaniem jej pracą i regulacją temperatury. Układ musi posiadać system ciśnieniowy podtrzymujący nadciśnienie robocze ponad ciśnienie komorowe 1 MPa. w celu wymuszenia swobodnego zasilania odbiorów w komorach zasilany gazem aktualnie zasilającym komory.

3.11	ZAMÓWIENIE ZASADNICZE – PRZEGLĄD SERWISIWY ORAZ MODYFIKACJA SYSTEMU ZASILANIA GKH SPRĘŻONYM POWIETRZEM ORAZ MIESZANINAMI ODDECHOWYMI.

    - Zakres prac do wykonania:

W celu dostosowania systemu zasilania GKH w powietrze i mieszaniny oddechowe oraz uzyskania wymaganych w NO-07-A005/2020 parametrów czynników oddechowych należy:

- wykonać demontaż obecnie zainstalowanych nw. urządzeń zasilających GKH (opisanych w ppkt; a - d), przegląd serwisowy (zgodnie z dokumentacją producenta, wynikający z ilości przepracowanych godzin danego urządzenia), przetransportować, zamontować (wpiąć w instalację elektryczną pomieszczenia sprężarek ATCP), skonfigurować (wykonać wszystkie prace towarzyszące, w tym połączenia z magazynem gazów ujętym w pkt. 3.7.2.1) i uruchomić w pomieszczeniu sprężarek ATCP:

- 2 kpl. sprężarek wysokociśnieniowych powietrza nurkowego Sauer & Sohn Hurricane WP4341(1780) wyposażonych w automatyczny regenerowany osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza oddechowego BAUER SECCANT III model.SEC3/350,

- 2 kpl. zestawów filtracyjnych typu P140-PN350 BAUER,

- 1 kpl. zestawu eliminacji zanieczyszczeń atmosfery dwutlenkiem węgla typu Bauer Aero-Guard Duo 1000.

- 2 kpl. przetłaczarek gazowych zasilanych pneumatycznie HASKEL AGT 32/62”.

- dostarczyć, zamontować, skonfigurować (wykonać wszystkie prace towarzyszące w tym połączenie z systemami zasilania GKH) i uruchomić w pomieszczeniu sprężarek ATCP:

- 1kpl. stanowiska monitorowania składników sprężonego powietrza oddechowego o parametrach określonych w załączniku 7,

- 1 kpl. przetłaczarki gazowej zasilanej pneumatycznie HASKEL AGT 32/62” lub równoważnej o parametrach określonych w załączniku 8,

- 1 kpl. kompresora niskociśnieniowego powietrza z niezbędnym wyposażeniem do zasilania 3 przetłaczarek o parametrach nie gorszych niż:

- zasilanie 400V/50 HZ trójfazowe,

- ciśnienie powietrza nie mniejsze niż 12 bar,

- wydajność umożliwiająca pracę 3 wskazanych przetłaczarek,

- rodzaj chłodzenia sprężarki: powietrze,

- produkcja sprężonego powietrza w klasie czystości zalecanej przez producenta przetłaczarek.

wyposażonego w pionowy zbiornik powietrza o objętości 1 m3 i ciśnieniu nie mniejszym niż 12 bar, wyposażony w niezbędne przyłącza do zabezpieczenia pracy kompresora niskociśnieniowego zasilającego 3 przetłaczarki wykonany ze stali nierdzewnej S316L,

- 4 kpl. czujników tlenu z sygnalizacją wewnętrzną i zewnętrzną przekroczenia dopuszczalnej wartość w zakresie 15%-25%.

- zaprojektować i po uzgodnieniu z zamawiającym i WDT wykonać, 	dostarczyć, zamontować, skonfigurować (wykonać wszystkie prace towarzyszące w tym połączenie z systemami zasilania GKH) i uruchomić w pomieszczeniu sprężarek ATCP system wytwarzania mieszanin oddechowych wyposażony w:

- panel kontrolno-sterujący zapewniający pracę i sterowanie układem przetłaczającym/mieszającym tlen, azot, hel i mieszaniny oddechowe o wydajność systemu ładowania zbiorników przenośnych (40 m3/h) składający się z:

- zaworów sterujących,

- zaworów bezpieczeństwa i nadmiarowych,

- wilgotnościomierzy do monitorowania wilgotności przesyłanych przez układ gazów i mieszanin oddechowych,

- manometrów kontrolnych ciśnienia przepływu wskazanych gazów i mieszanin oddechowych do i ze zbiorników magazynowych (magazynu gazów) o parametrach i właściwościach wskazanych w NO -52-A20 2012,

- stanowisko napełniania z uchwytem na 4 zbiorniki przenośne o pojemności od 1 dm3 do 10 dm3,

- układ odprowadzenia i zrzutu tlenu, azotu, helu i mieszanin oddechowych z węży przyłączeniowych i butli poza budynek (pomieszczenie sprężarek) ATCP.

Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i materiałów montażowych takich jak orurowanie, manometry, zawory, reduktory itp.

3.12	ZAMÓWIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI - MODYFIKACJA SYSTEMU ZASILANIA GKH SPRĘŻONYM POWIETRZEM

1)	dostarczyć, zamontować, skonfigurować z systemem zasilania GKH sprężonym powietrzem (wykonać wszystkie prace towarzyszące, w tym połączenie z magazynem gazów) i uruchomić w pomieszczeniu sprężarek ATCP:

a)	1 dodatkowy kpl. sprężarki wysokociśnieniowej powietrza nurkowego Sauer & Sohn Hurricane WP4341(1780) lub równoważnej wyposażonej w automatyczny regenerowany osuszacz adsorpcyjny sprężonego powietrza oddechowego BAUER SECCANT III model.SEC3/350 lub równoważny o parametrach określonych w załączniku 5,

b)	1 dodatkowy kpl. zestawu filtracyjnego typu P140-PN350 BAUER lub równoważny o parametrach określonych w załączniku 6.

3.13	SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI SPRĘŻONEGO POWIETRZA ODDECHOWEGO, MIESZANIN ODDECHOWYCH I TLENU (dotyczy zamówienia zasadniczego i prawa opcji):

3.13.1	Podczas realizacji umowy należy stosować zasady i procedury opisane w Normach Obronnych:

- NO -07-A098:2020 – Nurkowanie w celach militarnych. Czystość tlenowa systemów nurkowych. Wymagania i procedury,

- NO-52-A005:2020 - Nurkowanie w celach militarnych. Czynniki oddechowe. Klasyfikacja, wymagania i badania,

- NO-52-A201 2012 Nurkowanie w celach militarnych. Przyrządy pomiarowe. Klasyfikacja i wymagania.

3.13.2	Tablice rozdziału gazów i panele zasilające umieszczać na ścianie z widocznym rozdzieleniem strefy powietrza oddechowego od strefy gazów (tlen, azot, hel) i mieszanin oddechowych oraz z oznaczeniami i opisami poszczególnych zaworów reduktorów i wartości ciśnień. Całość armatury umieszczać pod pokrywą maskującą z zaznaczoną synoptyką układu.

3.13.3	Armatura systemu tlenowego powinna być przystosowana do pracy przy ciśnieniu roboczym do 34,7 MPa i pracy w zakresie temperatur od -54 0C do 232 0C. Zawory muszą być przystosowane do pracy w warunkach tlenowych i muszą spełniać wymagania PN-M-69228:1994.

3.13.4	Instalację wysokiego ciśnienia należy wykonać z nw. materiałów, spełniających niżej opisane technologie wytworzenia:

- rurociągi bezszwowe wykonane ze stali nierdzewnej S316L,

- armatura ze stali nierdzewnej S316L,

- wymienniki ciepła wykonane ze stali nierdzewnej S316L,

- manometry w wykonaniu ze stali nierdzewnej S316L oraz na warunki tlenowe,

- dopuszcza się połączenia rurociągów za pomocą:

- kołnierzy ze stali nierdzewnej S316L,

- złączy śrubowych z uszczelnieniem (miękkim lub twardym),

- zapewniającą zachowanie czystości gazów zgodnie z obowiązującymi normami dla powietrza oraz gazów oddechowych i jego komponentów,

- zapewniającą wysoki stopień szczelności dla gazów oddechowych,

- przy zastosowaniu rurociągów ze stali nierdzewnej poddanej wewnątrz oczyszczeniu chemicznemu zgodnie z ASTM A 632/90 S3 i o grubości ścianki i maksymalnym ciśnieniu roboczym określonym zgodnie z ASTM A269/DIN 2391 część C lub A 213 tolerancja w/g DIN ISO 1127, wyżarzane,

- przy złączach rurowych stosować metodę połączeń za pomocą dwóch pierścieni zaciskowo–uszczelniających z gwintem rurowym stożkowym ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie oraz metodę lutowania i spawania,

- złącza przyłączeniowe wykonać w/g DIN 477 lub złącz na poszczególnych źródłach zasilania i odbioru opisanych powyżej,

- węże ciśnieniowe z tworzyw sztucznych muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne i proces starzenia,

- elementy pracujące w warunkach tlenowych należy przygotować zgodnie z technologią oraz zasadami przewidzianymi dla elementów pracujących w warunkach tlenowych „Oxygen pipeline systems” EIGA IGC Doc 13/02/E, „Cleaning of equipment for oxygen service” EIGA IGC Doc33/97/E, EIGA Doc 13/82 ”The transporatation and distribution of Oxygen by pipelines, Recommendation for Design, Construction and Maintenance”,

- systemy tlenowe wykonać zgodnie z zasadami przewidzianymi do konstrukcji systemów tlenowych z wykorzystaniem norm ASTM G88, ASTM G128,

- uszczelnienia systemów tlenowych wykonać z materiałów dopuszczonych do eksploatacji w warunkach tlenowych (CGA G-4.4 „Industrial Practices for Gaseous Oxygen Transmission and distribution Piping System”),

- złącza przyłączeniowe wg DIN 477,

- węże ciśnieniowe wykonane ze stali nierdzewnej, tworzyw sztucznych odpornych na uszkodzenia mechaniczne i proces starzenia. Węże o zakresach ciśnień adekwatnych do ciśnień roboczych instalacji przesyłowej. Węże wysokociśnieniowe stalowe wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej zgodnie z DIN 17441, minimalny promień dynamiczny zagięcia 220 mm. Temperatura pracy: od -270 OC do 600 OC. Wykonanie z podwójnym lub pojedynczym oplotem w zależności od wartości ciśnienia roboczego, podłączenia w/g DIN 477 dla czystego tlenu G3/4”. Wszystkie węże oznaczone zgodnie z przeznaczeniem z podziałem na rodzaje gazów (powietrze oddechowe, tlen, mieszaniny oddechowe),

- całość instalacji odebrana przez Wojskowy Dozór Techniczny (WDT) po zakończeniu całości przeprowadzonych prac. Zgłoszenie do odbioru wykonywanych prac objętych umową, rejestracja i zgłoszenie do WDT armatury, instalacji, urządzeń roboczych, zbiorników i urządzeń zabezpieczających leży w zakresie obowiązków wykonawcy,

- w instalacji zastosować reduktory przystosowane do pracy w niskich temperaturach w zakresie od -20 OC do 50 OC, nie ulegających zamrożeniu przy przepustowości maksymalnej dla danej magistrali przesyłowej oraz zapewniających pewne utrzymywanie określonej wartości ciśnienia bez względu na wielkość przepływu gazu. Reduktor musi być przystosowany do pracy z instalacjami przesyłowymi o dużej czystości gazów.

- wszystkie zrzuty z zaworów odwaniających urządzeń i instalacji wyprowadzone do zbiorczego zbiornika kondensatu;

- doboru zaworów bezpieczeństwa dla instalacji przesyłowych należy dokonać zgodnie z normą PN-82/M-74101 „Armatura przemysłowa. Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania”. Urządzenia zabezpieczające muszą zapewniać bezpieczeństwo instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia roboczego,

- instalacja elektryczna i ochrona wykonana wg obowiązujących przepisów w tym zakresie.

- Pozycja na liście uzbrojenia – nie dotyczy.

- Dokumentacja techniczna:

5.1	Wykonawca dostarczy dokumentację techniczną (DT) zawierającą Dokumentację Konstrukcyjną (DK), Dokumentację Użytkowania (DU) oraz Dokumentację Zabezpieczenia (DZ) opracowaną według poniższych wymagań:

- DT musi być opracowana z należytą starannością, z zachowaniem przyjętych w danej branży zasad  tworzenia dokumentacji oraz obowiązujących przepisów, w tym zgodnie z Decyzją nr 155/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2022r. w sprawie zarządzania prawami własności intelektualnej powstałymi w wyniku realizacji projektów na rzecz RON oraz dokumentacją techniczną SpW w zakresie rozdziału 4, 6, 7 oraz paragrafu 101-104;

- DT musi być zszyta, strony ponumerowane, opatrzone stroną tytułową i spisem treści;

- DT musi być wykonana i dostarczona w formie elektronicznej i papierowej.

Zakres merytoryczny i treść poszczególnych elementów dokumentacji elektronicznej i papierowej musi być analogiczny. Wszystkie wytworzone elementy DT, bez względu na formę, powinny być analogiczne do adekwatnych elementów Oryginału.

5.2	Dokumentacja elektroniczna.

- Wykonawca przekaże Użytkownikowi oraz Szefostwu Techniki Morskiej IWsp SZ DT w formacie elektronicznym będącą wynikiem konwersji formy papierowej na formę elektroniczną (np. skanowanie) w formacie  „pdf”.

- Dokumentacje elektroniczne muszą być wykonane na płytach CD lub DVD.

- Dokumentacje elektroniczne muszą być uporządkowane w formie hierarchicznej „drzewa katalogów”. Muszą posiadać możliwość wyszukiwania rozdziałów, podrozdziałów, rysunków.

- Jeżeli do korzystania z DT w formie elektronicznej niezbędne jest oprogramowanie specjalistyczne, Wykonawca zobligowany jest przekazać oryginał umowy licencyjnej, uprawniający do korzystania z programu w odpowiednim zakresie.

- W przypadku, gdy do przetwarzania DT wymagany jest program komercyjny, Wykonawca zobowiązany jest przekazać informacje umożliwiające właściwą identyfikację w celu nabycia licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania.

- W formie elektronicznej należy zmiany wprowadzać poprzez wydanie nowej, zaktualizowanej wersji DT.

5.3	Forma papierowa.

- Dokumentacje papierowe powinny być wykonane w formie hierarchicznej, umożliwiającej łatwe odnalezienie szukanej informacji (rysunku, tekstu, schematu, zdjęcia itp.).

- Dokumentacje techniczne w formie papierowej muszą posiadać format A4 a wielkoformatowe tabele, rysunki, schematy itp. mieściły się na formatach A4 – A2.

- Całość DT w formie papierowej należy wykonać w standardzie umożliwiającym długotrwałe użytkowanie (trwałość druku, oprawa, sposób zszycia, itp.) odpowiadające długości życia SpW.

- W skład dokumentacji należy umieścić „Arkusz rejestracji zmian dokumentu”, który powinien stanowić integralną cześć Dokumentacji Technicznej i wchodzić do ogólnej liczby arkuszy dokumentacji.

5.4	Dokumentacja Konstrukcyjna stanowi zbiór informacji, rysunków i opisów, zawierających jednoznaczne sformułowania dotyczące konstrukcji i oprogramowania SpW oraz wzajemnych powiązań (relacji) między jego elementami składowymi, a także otoczeniem, tj. innymi systemami SpW;

- Szczegółowość DK powinna umożliwiać wyprodukowanie SpW spełniającego wymagania specyfikacji technicznej;

- DK powinna pozwolić na opracowanie innych części DT SpW, integrację SpW z otoczeniem systemowym oraz doposażenie SpW, a ponadto, zależnie od dodatkowych postanowień umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, na:

  - wyprodukowanie SpW przez inny podmiot niż wytwarzający DT SpW,

  - naprawy i remonty na poziomie ustalonym pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

5.5	Dokumentacja Użytkowania.

Stanowi jeden z elementów Dokumentacji Technicznej (DT) obejmującej zbiór dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia eksploatacji przedmiotów zamówienia.

a)	w skład pozyskiwanej DU powinny wchodzić co najmniej:

  - Instrukcja Użytkowania (IU),

  - Program Szkolenia Personelu Użytkującego i Naprawiającego (PSP),

  - Oprogramowanie (OPR),

  - Opis Oprogramowania (OpOPR),

  - Książka Urządzenia (KU).

b)	dokumentacja zabezpieczenia powinna być wykonana w języku polskim, z prawem do drukowania, powielania (kopiowania) na potrzeby SZ RP,

c)	wykonawca nie później niż na 30 dni przed przekazaniem SpW, przekaże obowiązującą Dokumentację Użytkowania w formie elektronicznej do Instytucji Eksperckiej (IE).

5.6	Dokumentacja Zabezpieczenia:

Stanowi jeden z elementów Dokumentacji Technicznej (DT) obejmującej zbiór dokumentów niezbędnych do zabezpieczenia eksploatacji przedmiotów zamówienia.

- w skład pozyskiwanej DZ powinny wchodzić co najmniej:

- Instrukcja Obsługiwania Technicznego (IOT) na poziomie I;

- Instrukcja Naprawy (IN);

- Dokumentacja Techniczna Aparatury Kontrolno-Pomiarowej (DTAKP) – o ile występuje;

- Katalog Części Zamiennych (KCzZ);

- Wykaz Zestawów Części Zamiennych (WZCzZ) – o ile występują;

- Dokumentacja Integracji (DI) - o ile występuje.

- dokumentacja zabezpieczenia powinna być wykonana w języku polskim,

z prawem do drukowania, powielania (kopiowania) na potrzeby SZ RP.

- wykonawca nie później niż na 30 dni przed przekazaniem SpW, powinien przedstawić dokumentację zabezpieczenia do uzgodnień do Organu Logistycznego (OL). Wykonawca powinien się zobowiązać do wprowadzenia zmian w dokumentacji wygenerowanych podczas jej uzgadniania i zatwierdzania.

- Ochrona informacji niejawnych:

Przedmiot dostawy oraz realizacja procesu zamówienia nie są związane z dostępem do informacji niejawnych.

- Ocena zgodności wyrobu – GNK musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami DNVGL (DET NORSKE VERITAS Offshore standards for diving dnv-os-e402 offshore standarts for diving systems) w zakresie dotyczącym projektowania, wykonania i odbioru wyrobu. Ponadto musi spełniać wymagania IMCA (IMCA D024: Design-diving equipment systems inspection guidance note. Decign for saturation Bell diving systems oraz IMCA D031 Cleaning for oxygen service) dla dla projektów systemów saturowanych i dzwonów nurkowych.

Producent musi złożyć deklarację zgodności wyrobu z przepisami IMCA i DNVGL dla głębokowodnych hiperbarycznych systemów saturowanych oraz symulatorów nurkowania.

Ukompletowanie wyrobu musi posiadać wszystkie systemy i podsystemy towarzyszące wymagane kryteriami przepisów DNVGL i IMCA.

- Certyfikacja:

  - Wszystkie urządzenia będące przedmiotem dostawy muszą posiadać certyfikat CE, tj. deklarację producenta, że wyrób spełnia wymagania wszystkich odnoszących się do niego dyrektyw Unii Europejskiej.

  - Stanowisko monitorowania składu powietrza musi posiadać dodatkowo (poza wymaganiami zawartymi w pkt. 8.1) certyfikat zgodności z nienaruszalnością bezpieczeństwa na poziomie nie mniejszym niż SIL 2 zgodnie z PN-EN 62061 – Bezpieczeństwo maszyn – Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.

- Wymagania metrologiczne

  - W dokumentacji urządzeń pomiarowych muszą być zawarte informacje o procedurach/zasadach serwisu i obsług okresowych (legalizacji, wzorcowania jeżeli jest wymagane) tych urządzeń, w tym obligatoryjnie informacje:

- czasookres wykonywania,

- metody,

- wykaz ośrodków, które są uprawnione do wykonywania obsług.

  - Dla dostarczonego wyposażenia pomiarowego Wykonawca zapewni bezpłatne wykonywanie wszystkich wymaganych czynności obsługowych i serwisowych w okresie, na który została udzielona gwarancja.

- Nadzorowanie jakości:

Przedmiot zamówienia podlega odbiorowi technicznemu przez komisję z AMW (Użytkownik) powołaną rozkazem Komendanta-Rektora AMW, z którego zostanie sporządzony Protokół Odbioru Technicznego (załącznik nr 2). Odbiór przedmiotów zamówienia przeprowadzony będzie we wskazanym miejscu dostawy, tj. AMW, Gdynia Oksywie (ACTP), ul. Grudzińskiego 4, na podstawie oględzin zewnętrznych, pomiarów, stanu ukompletowania, poprawności opisów, poprawności pracy urządzenia, posiadania wymaganych świadectw/certyfikatów, zgodnie z dokumentacją techniczną i umową.

- Wymagania gwarancyjne oraz serwisowe:

  - Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest użytkownik SpW, tj. Akademia Marynarki Wojennej Gdynia (AMW).

  - Wykonawca udzieli gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące na dostarczone elementy wyposażenia oraz wykonane prace montażowe, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Technicznego.

  - Roszczenia gwarancyjne zgłoszone będą w formie protokołu reklamacyjnego w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty wystąpienia niesprawności.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niesprawności lub wymiany elementu na nowy (w przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności), w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.

  - Na czas trwania reklamacji wykonawca zapewni części zamienne umożliwiające poprawną pracę systemów.

  - Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas od daty zgłoszenia reklamacji do przekazania Zamawiającemu asortymentu po naprawie gwarancyjnej.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia.

  - Wymianę wyrobu Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdy w międzyczasie ceny na taki wyrób uległy zmianie.

  - W przypadku wystąpienia dwóch napraw tego samego elementu wyrobu/urządzenia w okresie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego wyrobu/urządzenia na nowy.

  - Wykonawca zapewni i zrealizuje bezpłatny serwis przez okres, na który została udzielona gwarancja, w tym uwzględni i wykona wszystkie niezbędne przeglądy, obsługi techniczne, kalibracje, wzorcowania, certyfikacje, aktualizacja oprogramowania wymagane do zachowania gwarancji i prawidłowego użytkowania dostarczonych urządzeń i sprzętu.

  - Wszystkie koszty transportu związane z realizacją serwisu/gwarancji leżą po stronie wykonawcy.

  - Wykonawca dostarczy Kartę Gwarancyjną z podaniem danych teleadresowych do zgłaszania roszczeń.

- Klauzula kodyfikacyjna – nie dotyczy.

- Dozór techniczny:

13.1. Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu powinny spełniać wymagania ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

13.2. Jeżeli elementy systemu oraz urządzenia wymagają dozoru technicznego to zgłoszenie do odbioru wykonywanych prac objętych umową, rejestracja i zgłoszenie do WDT armatury, instalacji, urządzeń roboczych i urządzeń zabezpieczających leży w zakresie obowiązków Wykonawcy.

- Ochrona środowiska – nie dotyczy.

- Pakiet logistyczny

Wykonawca opracuje i uzgodni z Użytkownikiem i Organem Logistycznym pakiet logistyczny poziomu pierwszego do dostarczonych urządzeń/podzespołów i systemów podlegających modyfikacji, zgodnie ze wzorem przekazanym przez Organ Logistyczny, zawierający:

- Zestawy Części Zamiennych ZCzZ-1 - przeznaczone do napraw bieżących realizowanych przez użytkowników (ang. Corrective maintenance – level „OLM”) - naprawy nie wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej, możliwe do realizacji w warunkach eksploatacji bieżącej. Wykonawca dostarczy ZCzZ-1 w ukompletowaniu zapewniającym wykonywanie napraw bieżących na poziomie I (możliwych do realizacji przez użytkowników);

- Zestawy Obsługowe ZO-1 – zestaw zawierający części zamienne, materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji obsługiwania technicznego przez użytkowników (ang. Preventive maintenance - level „OLM”) – standardowe czynności obsługowe nie wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej, możliwe do realizacji przez użytkownika. Wykonawca dostarczy ZO-1 w ilości zapewniającej wykonywanie wszystkich obsługiwań technicznych na poziomie I, w całym okresie gwarancji i następnych 12 miesięcy;

- Zestawy Narzędzi ZN-1 – narzędzia specjalistyczne oraz wyposażenie diagnostyczne, niezbędne do wykonywania obsługiwań technicznych oraz napraw bieżących przez użytkowników w oparciu o zestawy ZCzZ-1 i ZO-1. Wykonawca dostarczy ZN-1 w ukompletowaniu niezbędnym do realizacji wszystkich zadań obsługowo-naprawczych na poziomie I (wymiana części z ZCzZ-1, realizacja obsługiwań technicznych na poziomie I).

- Szkolenia

Wykonawca w ramach realizacji umowy przeprowadzi szkolenie dla użytkowników – maksymalnie 8 osób, zgodnie z poniższymi założeniami:

  - Szkolenie powinno się składać z części teoretycznej i praktycznej.

  - Szkolenie należy przeprowadzić w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację techniczną i szkoleniową.

  - Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni legitymować się certyfikatem z wyszczególnionym zakresem uprawnień, stosownie do zakresu odbytego szkolenia.

  - Wykonawca powinien zapewnić szkolenie w języku polskim (możliwość wykorzystania tłumacza w razie konieczności) oraz dostarczyć wszystkie materiały oraz pomoce szkoleniowe niezbędne do jego przeprowadzenia, wykonane w polskiej wersji językowej, dla każdego szkolonego.

  - Szkolenie dla użytkowników powinno obejmować minimum:

- budowę, przeznaczenie i zasadę działania,

- zasady wykorzystania,

- zagadnienia związane z bezpieczną eksploatacją,

- bieżące utrzymanie, przeglądy i konserwację,

- diagnostykę umożliwiającą dokonanie sprawdzenia poprawności pracy i wykrywanie ewentualnych niesprawności,

- zasady wykonywania zadań obsługowo – naprawczych na poziomie pierwszym z wykorzystaniem zestawów obsługowych (ZO-1), zestawów części zamiennych (ZCzZ-1) i zestawów specjalistycznych narzędzi (ZN-1),

  - Zestaw materiałów szkoleniowych (plansze poglądowe, prezentacje multimedialne, filmy lub inne), wykorzystywane do zabezpieczenia procesu szkolenia Wykonawca zabezpiecza na swój koszt.

Przekazane materiały winny być uzupełnieniem do dokumentacji technicznej (stanowić podręczną pomoc dydaktyczną dla szkolonego).

Szkolenia, które są wymagane w ramach umowy należy zrealizować w miejscu dostawy, tj. AMW, Gdynia Oksywie (ACTP), ul. Grudzińskiego 4.

- Uprawnienia wymagane od wykonawcy

Zgodnie z SWZ

- Termin realizacji – zgodnie z umową.

- Miejsce realizacji umowy

AMW Gdynia, Gdynia Oksywie ul. Grudzińskiego 4, 81-127 Gdynia.

- Inne wymagania i ustalenia

  - Przed rozpoczęciem prac należy opracować projekt techniczny GKH zgodnie z wymaganiami DNV i IMCA (potwierdzony deklaracją zgodności przez biuro projektowe) uwzględniający zmianę jego lokalizacji oraz zakres realizowanej modyfikacji i naprawy głównej na podstawie obowiązujących przepisów i norm w tym zakresie a przede wszystkim informacji ujętych w DU do SWZ. Projekt musi zostać zatwierdzony przez komisję użytkownika, o której jest mowa w pkt. 10 oraz zaakceptowany przez WDT.

  - Wykonawca opracuje i uzgodni z użytkownikiem harmonogram realizacji poszczególnych prac. Na minimum 5 dni roboczych przed zakończeniem poszczególnych przedsięwzięć/etapów ujętych w ww. harmonogramem oraz ostatniego etapu i przedstawieniu dokumentacji technicznej (obsługi, ruchowej, eksploatacyjnej i remontowej) oraz dokumentacji WDT Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia program prób zdawczych na poszczególny etap i dla poszczególnych urządzeń oraz na odbiór końcowy całości wykonanych prac w warunkach rzeczywistych.

Gazy oddechowe, zabezpieczenie materiałowe do przeprowadzenia prób zdawczych zgodnie z programem prób zapewni wykonawca.

  - Poszczególne próby zdawczo-odbiorcze Wykonawca będzie realizował w obecności komisji użytkownika.

  - Po przeprowadzeniu prób Wykonawca wykona protokół zdawczo – odbiorczy z realizacji zadań. Realizacja zostanie zakończona po pisemnym potwierdzeniu odbioru wykonanych prac przez komisję, o której mowa w pkt. 10.

  - Urządzenia będące przedmiotem dostawy w ramach realizacji prac muszą pochodzić z produkcji nie starszej niż z roku 2024 r., bez śladów użytkowania (nie dotyczy kalibracji, wzorcowania, legalizacji).

  - Wszelkie szczegóły dotyczące realizacji umowy, rozmieszczenia sprzętu, przeznaczonego do montażu, dostępu do pomieszczeń i innych niezbędnych danych do właściwej realizacji umowy przez Wykonawcę, mają być uzgadniane z przedstawicielem AMW, wyznaczonym do nadzorowania przedmiotowej umowy.

  - Wykonawca przekaże osobie wyznaczonej do nadzoru realizacji umowy ze strony AMW dane (własne pozyskane od podwykonawców) niezbędne do identyfikacji i indeksacji, zgodnie z zasadami Jednolitego Indeksu Materiałowego (JIM) wszystkich elementów będących przedmiotem dostawy. Dane zgodne z załącznikiem nr 2.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Protokół przyjęcia urządzenia do realizacji umowy;

Załącznik nr 2 – Protokół zdawczo - odbiorczy;

Załącznik nr 3 – Karta JIM;

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu reklamacji;

Załącznik nr 5 – Parametry sprężarki wysokociśnieniowej;

Załącznik nr 6 – Parametry zespołu filtrującego;

Załącznik nr 7 – Parametry stanowiska monitorowania powietrza oddechowego;

Załącznik nr 8 – Parametry przetłaczarki tlenowej;

Załącznik nr 9 – Parametry mini PC wraz z oprogramowaniem.

Niezawodność rozumiana jako zdolność do funkcjonowania zgodnie z wymogami, obejmuje dostępność, nieuszkadzalność, możliwość odzyskania, obsługiwalność, zapewnienie środków obsługi oraz trwałość i bezpieczeństwo;

Zestaw obsługowy (ZO) – zestaw przeznaczony do realizacji konkretnego obsługiwania technicznego SpW, podlegający zużyciu w całości podczas tego obsługiwania np. ZO dla obsługi miesięcznej, ZO dla obsługi co 500 rbh itp.