Załącznik 8

WYMAGANIA I PARAMETRY PRZETŁACZARKI TLENOWEJ

- WYMAGANIA OGÓLNE

Przetłaczarka pneumatyczna napędzana sprężonym powietrzem niskiego ciśnienia, bezolejowym zgodnie z wymaganiami dla kl.IV ISO 8573-1, dwustopniowa dwustronnego działania z tłokiem pracującym w trybie posuwisto- zwrotnym. Tłok napędzający sterowany automatycznie przez zawór zrównoważony powietrzny. Podłączenie napędu bezpośrednio do przetłaczarki, przetłaczarka w wykonaniu bezsmarowym. Chłodzona zużytym powietrzem napędowym. Parametry techniczne przetłaczarek zgodne z wymaganiami przedstawionymi w tab.1. poniżej.

Tabela 1.

Parametry techniczne

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Minimalne ciśnienie O2 na dolocie | 0,69 MPa |
| #### Maksymalne ciśnienie tłoczenia dla O2 | 34,5 MPa |
| Maksymalne dopuszczalne ciśnienie powietrza napędowego | 1,03 MPa |
| Minimalne dopuszczalne ciśnienie powietrza napędowego | 0,28 MPa |
| Nominalne ciśnienie powietrza napędowego | 0,8 MPa |
| Maksymalny stopień sprężania dla O2 | 25:1 |
| Ciśnienie zasilania przetłaczarki Wydajność powietrza zasilającego | 1,0 MPa/1900dm3/min |
| Przyłącze na dolocie | 2 x G3/4” Fe wg. DIN 477 |
| Przyłącze na wylocie | 1x G3/4”Fe wg. DIN 477 |
| Parametry powietrza zasilającego | kl. IV wg. ISO 8573-1 |
| Napęd | pneumatyczny |
| Wydajność | Zmienna zależna od wartości ciśnienia na dolocie i odlocie oraz ciśnienia i wydajności powietrza napędowego wg. specyfikacji producenta |
| Wymagania jakościowe wykonania | Konstrukcja i materiały przystosowane do współpracy z czystym tlenem. Wykonanie na warunki tlenowe zgodnie z wymaganiami normatywnymi : NO-07-A098:2010 |
| Długość | 800 mm +/- 10% |
| Szerokość | 300 mm +/- 10% |
| Wysokość | 240 mm +/- 10% |