## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.26.1.2023
Formularz cenowo-techniczny Zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy odczynników do badań mikrobiologicznych (podłoży mikrobiologicznych, testów i materiałów zużywalnych do wykonania testów i założenia hodowli) na analizatorze wymienionym w pkt.b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów, zwanego dalej urządzeniem oraz Laboratoryjnego Systemu Informatycznego LSI wraz z osprzętem, zwanego dalej LSI, spełniających wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4. 2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia dotyczące zadania 1 spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Dostarczane Zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić: - minimum 4 tygodnie dla podłoży z krwią na płytkach Petriego od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego - minimum 6 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach Petriego od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego - minimum 12 tygodni dla podłoży w probówkach od dnia dostawy do siedziby Zamawiającego - minimum 4 miesiące dla testów od daty dostarczenia do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca dostarczy zamawiającemu - wraz z pierwszą dostawą - materiały dotyczące przedmiotu zamówienia (instrukcje obsługi, broszury, prospekty, dane techniczne, itp.) w języku polskim. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania zamawiającemu zaktualizowanych danych. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 3 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………* 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki do badań mikrobiologicznych (podłoża mikrobiologiczne, testy i materiały zużywalne do wykonania testów i założenia hodowli) na analizatorze zaoferowanym w tab. 3: | Jm. | Żądana ilość na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena netto za opakowanie handlowe | Wartość netto | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Cena brutto za op. handlowe | PRODUCENT, ilość sztuk w opakowaniu, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5 | 7 | 8=4x7 | 9 | 10=8+9 | 11=10/4 | 12
1 | Mac Conkey agar z fioletem krystalicznym, op. a’ max 100 płytek | płytka | 50000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | Columbia agar z 5% krwią baranią, op. a’ max 100 płytek – | płytka | 46000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | Haemophilus agar czekoladowy(wybiórcza izolacji Haemophilus), op. a’ max 20 płytek | płytka | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Salmonella Shigella agar (wybiórcza izolacja Salmonella i Shigella), op. a’ max 20 płytek- | płytka | 3100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | Agar czekoladowy z antybiotykami i PolyVitexem dla wybiórczej izolacji Neisseria spp., op. a’ max 20 płytek | płytka | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | Sabouraud z gentamycyną i chloramfenikolem (wybiórcza izolacja drożdżaków i pleśni), op. a’ max 100 płytek - | płytka | 5400 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | Gardnerella agar z krwią ludzką (wybiórcza izolacja Gardnerella vaginaLSI), op. a ‘ max 20 płytek - | płytka | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | Columbia CNA agar z 5% krwią baranią (wybiórcze podłoże dla bakterii Gram (+), op. a’ max 20 płytek - | płytka | 4200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
9 | Mac Conkeya z sorbitolem, op. a’ max 20 płytek – | płytka | 1400 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
10 | Mannitol Salat Agar (Chapman), op. a’ max 20 płytek – | płytka | 1900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
11 | Agar Clostridium difficile (wybiórcza izolacja C.difficile), op. a’ max 20 płytek – | płytka | 40 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
12 | Agar Campylobacter (wybiórcza izolacja Campylobacter spp.) op. a’ max 20 płytek – | płytka | 40 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
13 | Podłoże do wybiórczej izolacji Yersina op. a’ max 20 płytek – | płytka | 600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
14 | Podłoże chromogenne identyfikujące bezpośrednio S.aureus op. a’ max 20 płytek – | płytka | 1200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
15 | Podłoże chromogenne identyfikujące bezpośrednio wankomycynooporne Enterococcus spp. z jednoczesnym rozróżnieniem Enterococcus faecium od Enterococcus faecalis, op. a’ max 20 płytek – | płytka | 1200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji drożdżaków i bezpośredniej identyfikacji Candida albicans, op. a’ max 100 płytek – | płytka | 4500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | Podłoże chromogenne identyfikujące bezpośrednio E. coli., op. a’ max 20 płytek – | płytka | 840 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
18 | Podłoże chromogenne do wykrywania szczepów z rodz. Enterobacteriaceae wytwarzających B-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL), op. a’ max 20 płytek – | płytka | 20 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
19 | Podłoże chromogenne identyfikujące bezpośrednio Streptococcus agalactiae, op. a’ max 20 płytek – | płytka | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
20 | Podłoże chromogenne MRSA identyfikujące bezpośrednio S.aureus MRSA, op. a’ max 20 płytek | Płytka | 1300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
21 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy op. a’ max 20 płytek | płytka | 11000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
22 | Podłoże chromogenne do izolacji i identyfikacji P. aeruginosa op. a’ max 20 płytek | płytka | 40 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
23 | Podłoże chromogenne do badań przesiewowych w kierunku Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu OXA-48 op. a max 20 płytek | płytka | 40 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
24 | Agar Sabouraud z chloramfenikolem skos (wybiórcza izolacja dermatofitów i innych grzybów), op. a’ max 20 probówek – | probówka | 540 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
25 | Agar Sabouraud z chloramfenikolem i aktidionem skos (wybiórcza izolacja dermatofitów i innych grzybów), op. a’ max 20 probówek – | probówka | 540 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
26 | Bulion z seleninem F (bulion do namnażania Salmonella), op. a’ max 20 probówek – | probówka | 2100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
27 | Schaedler agar 0,02 % + witamina K3 (bulion do hodowli bakterii beztlenowych), op. a’ max 20 probówek - | probówka | 6000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
28 | Bulion tryptozowo sojowy, op. a’ max 20 probówek – | probówka | 80 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
29 | Woda peptonowa, op. a’ max 20 probówek – | probówka | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
30 | Podłoże do wykrywania i bezpośredniej identyfikacji Streptococcus agalactiae op. a’ max 40 probówek – | probówka | 540 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
31 | Wybiórczy bulion namnażający dla enterokoków opornych na wankomycynę tzw. VRE bulion op. a’ max 20 probówek – | probówka | 4000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
32 | Podłoże transportowe typu uromedium (CLED/MacConkey). Ocena ilościowa mikroorganizmów wyhodowanych z dróg moczowych iwybiórczy wzrost Enterobacteriaceae., op. a’ max 100 szt. – | szt. | 4800 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
33 | Podłoże typu Count-Tact - Ø 55mm - do monitorowania biologicznego skażenia powierzchni szpitalnych, z czynnikami inaktywującymi środki dezynfekcyjne, op. a’ max 20 płytek | płytka | 900 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
34 | Agar tryptozowo- sojowy Ø 90 mm sterylizowany radiacyjnie oraz pakowane trójwarstwowo przeznaczony do monitorowania skażenia mikrobiologicznego w szpitalach, op. a’ max 100 płytek | płytka | 1500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
35 | Agar Saboraud z dekstrozą Ø 90 mm i neutralizatorami sterylizowany radiacyjnie oraz pakowany trójwarstwowo, używany do monitorowania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w jałowych pomieszczeniach szpitalnych op. a’ max 20 płytek | płytka | 40 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
36 | Generatory atmosfery beztlenowej do pojemników o objętości 2,5 litra, działające bez dodatku wody lub katalizatora.; skład atmosfery uzyskanej: stężenie tlenu mniej niż 0,1%, stężenie C02 powyżej 15% po 24h, pakowane w saszetki aluminiowe i otwierane bez użycia nożyczek, op. a’ max 10 saszetek | saszetka | 2300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
37 | Generatory atmosfery beztlenowej na 2-4 płytki wraz z woreczkami i klipsami zamykającym, działające bez dodatku wody lub katalizatora.; skład atmosfery uzyskanej: stężenie tlenu mniej niż 0,1%, stężenie C02 powyżej 15% po 24h, pakowane w saszetki aluminiowe i otwierane bez użycia nożyczek, op. a’ max 20 saszetek – | saszetka | 3600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | Generatory atmosfery wzbogaconej w C02, działające bez dodatku wody lub katalizatora, do pojemnika 2,5 litra; skład atmosfery uzyskanej: stężenie C02 od 3.5% do 9% po 24h; pakowane w saszetki aluminiowe otwierane bez użycia nożyczek, op. a’ max 10 saszetek – | saszetka | 4350 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
39 | Generatory atmosfery wzbogaconej w C02, działające bez dodatku wody lub katalizatora, na 2-4 płytki wraz z woreczkami i klipsami zamykającym; skład atmosfery uzyskanej: stężenie C02 od 3.5% do 9% po 24h; pakowane w saszetki aluminiowe otwierane bez użycia nożyczek, op. a’ max 20 saszetek – | saszetka | 180 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | Generatory atmosfery mikroaerofilnej, działające bez dodatku wody lub katalizatora, na 2-4 płytki wraz z woreczkami i klipsami zamykającym, pakowane w saszetki aluminiowe otwierane bez użycia nożyczek op. a’ max 20 saszetek- | szt. | 60 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
41 | Paski wskaźnikowe środowiska beztlenowego op. a’ max 50 saszetek- | szt. | 2000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
42 | Testy do oznaczania identyfikacji bakterii Gramm dodatnich, | test | 4300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
43 | Testy do oznaczania identyfikacji bakterii Gramm ujemnych, | test | 12400 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
44 | Testy do oznaczania identyfikacji bakterii beztlenowych, | test | 600 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
45 | Testy do oznaczania identyfikacji grzybów drożdżoodpornych | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
46 | Testy do oznaczania identyfikacji Neisseria i Haemmophilus | test | 80 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
47 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gramm dodatnich | test | 4500 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
48 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii Gramm ujemnych | test | 16540 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
49 | Testy do oznaczania wrażliwości grzybów drożdżopodobnych, | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
50 | Testy do oznaczania lekowrażliwości bakterii beztlenowych | test | 300 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
51 | Testy do oznaczania identyfikacji i lekowrażliwości bakterii urogenitalnych | test | 850 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | Razem Netto: | #DIV/0! | Razem Brutto: | #DIV/0!
TABELA NR 2 (wypełnia wykonawca)
Lp. | Przedmiot zamówienia: Materiały zużywalne niezbędne do oznaczania identyfikacji lekowrażliwości drobnoustrojów na analizatorze zaoferowanym w tab.3 | Jm. | Ilość opakowań handlowych | Cena netto za op. handlowe | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena brutto (zł/j.m.) 9=8/4 | PRODUCENT, ilość sztuk w opakowaniu, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 Dzierżawa urządzenia i LSI
Lp. | Przedmiot dzierżawy spełniający wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 4 |  | Okres dzierżawy (m-ce) | Cena netto (zł/m-c) | Wartość netto 5=3x4 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 7=5+6 | Cena brutto 8=7/3 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Analizator mikrobiologiczny (do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów) |  | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Laboratoryjny System Informatyczny LSI wraz z osprzętem - |  | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 4 Wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów, urządzenia oraz laboratoryjnego systemu informatycznego LSI wraz z osprzętem objętych przedmiotem zamówienia i zawierające się w cenie oferty:
Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  | Wartość wymagana | Czy Wykonawca spełnia wymagania TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |  | Wartość oferowana (Wypełnia Wykonawca)
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4
I. ANALIZATOR MIKROBIOLOGICZNY DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW; TESTY DO IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW, TESTY DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI :
1 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie testów w analizatorze, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie).
2 | Czytnik kodów kreskowych.
3 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R).
4 | Testy zamknięte, szczelne po napełnieniu, w pełni bezpieczne dla zamawiającego, nie wymagające dodawania żadnych dodatkowych odczynników.
5 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów 6 – 8 godzin.
6 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin.
7 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy.
8 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.
9 | Oznaczenie testów identyfikacyjnych i antybiogramowych na oddzielnych testach.
10 | Możliwość identyfikacji mechanizmów odporności jak: MRSA, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, AmpC, Karbapenemazy.
11 | Wymagana identyfikacja następujących drobnoustrojów: Gram- ujemne, Gram-dodatnie, Neisseria, Haemophilus, bakterie beztlenowe,Corynebacterium, grzyby drożdżopodobne.
12 | Wymagane oznaczenia lekowrażliwości: Gram – ujemne, Gram – dodatnie, grzyby drożdżopodobne.
13 | Do każdej nowej serii testów musi być dołączony certyfikat kontroli jakości podłoża.
14 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie minimum 100.
15 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do mikrobiologicznego systemu informatycznego.
16 | Zapewnienie ciągłości pracy analizatora na wypadek spadku napięcia lub jego braku.
17 | System umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, statystykę, kontrole jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację.
18 | Brak konieczności dodawania jakichkolwiek innych odczynników podczas przygotowania zawiesiny Bakterii.
19 | System wyposażony w aparat do mierzenia gęstości zawiesiny w ilości 2 sztuk, nowe pipety automatyczne 2 sztuki, dozowniki do soli fizjologicznej 2 sztuki oraz aparat typu Vortex 2 sztuki.
20 | Szkolenie 5 osób personelu laboratoryjnego w zakresie obsługi aparatu, konserwacji codziennej oraz interpretacji wyników –po zainstalowaniu urządzenia i LSI, jak również w trakcie obowiązywania umowy, każdorazowo w przypadku uaktualnienia wersji oprogramowania, jeżeli uaktualnienie oprogramowania wprowadziło istotne zmiany. Szkolenie na miejscu w laboratorium.
21 | Dostarczenie Zamawiającemu pełnej Instrukcji Obsługi (Instrukcja Techniczna) urządzenia w języku polskim podczas dostawy urządzenia.
22 | Podłączenie aparatu do informatycznego systemu laboratoryjnego na koszt Wykonawcy.
23 | Nieodpłatna aktualizacja oprogramowania w trakcie trwania umowy.
24 | Możliwość zgłoszenia usterki lub nieprawidłowości w pracy przez 24h we wszystkie dni w roku. Pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne – z wyłączeniem materiałów zużywalnych wymienionych w tabeli nr 2, obsługa dwukierunkowej transmisji danych) poprzez autoryzowany serwis.
25 | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia po otrzymaniu zgłoszenia od 24h do 48 h.
26 | Wymiana sprzętu na sprawny na czas usunięcia uszkodzenia w wypadku przestoju w pracy powyżej 3 dni roboczych.
27 | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do jego wymiany na nowy: 3.
28 | Minimum 3 przeglądy serwisowe urządzenia w okresie obowiązywania umowy i naprawa aparatu wykonywane bezpłatnie w ramach gwarancji.
II. LABORATORYJNY SYSTEM INFORMATYCZNY LSI WRAZ Z OSPRZĘTEM:
1 | Instalacja systemu LSI na 6 stacjach roboczych i serwerze w sieci Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego, podłączenie do niego urządzenia, o którym mowa w pkt 1b) i uruchomienie dwukierunkowej transmisji danych.
2 | Przeprowadzenie szkolenia na miejscu u Zamawiającego z zakresu oprogramowania dla min: 5 osób na poziomie zapewniającym prawidłową obsługę systemu.
3 | Pięć zestawów komputerowych z monitorami 21,5 – 22” oraz jeden zestaw komputerowy pełniący rolę serwera. Serwer i komputery o parametrach spełniających wymagania niezbędne do szybkiej i prawidłowej pracy z oprogramowaniem laboratoryjnym. Wszystkie stacje robocze z zainstalowanym systemem Windows Prof./PL.
4 | Przeniesienie bazy danych (materiałów, badań, danych pacjentów, zleceń, wyników) do aktualnego Oprogramowania z zachowaniem ciągłości pracy na bazie danych w siedzibie zamawiającego.
5 | Podłączenie systemu do sieci laboratoryjnej oraz analizatora diagnostycznego.
6 | Oprogramowanie umożliwiające połączenie ze Szpitalnym Systemem AMMS poprzez protokół HL7.
7 | W pełni automatyczna współpraca oprogramowania z urządzeniem będącym przedmiotem zamówienia. Oprogramowanie musi zapewnić dwukierunkową transmisję danych ( programowanie urządzenia i w pełni automatyczny odbiór wyników).
8 | Uaktualnianie wersji oprogramowania w czasie obowiązywania umowy wraz ze szkoleniem personelu na miejscu w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, gdy wprowadzono istotne zmiany dotyczące obsługi Programu.
9 | Możliwość zgłaszania awarii i problemów z obsługą programu do serwisu telefonicznie przez 24h we wszystkie dni w roku. Pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne – z wyłączeniem materiałów zużywalnych wymienionych w tabeli nr 2, obsługa dwukierunkowej transmisji danych) poprzez autoryzowany serwis.
10 | Czas przystąpienia do usunięcia uszkodzenia do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia awarii.
11 | Możliwość zdalnego serwisu przez łącze dostępowe.
12 | Archiwizacja danych: co 24 godziny na serwerze (zabezpieczenie przed utratą bieżących danych) oraz Archiwizacja danych z całego okresu dzierżawy LSI po zakończeniu umowy.
13 | Interfejs użytkownika oparty na standardzie WINDOWS.
14 | Oprogramowanie w całości w języku polskim.
15 | Prowadzenie bazy danych pacjentów ( numer pacjenta, nazwisko i imię, data urodzenia, płeć).
16 | Prowadzenie bazy danych o wynikach prób ( numer badania, oddział, materiał, lekarz).
17 | Praca systemu oparta o słowniki z aparatury mikrobiologicznej.
18 | Przygotowanie tabelarycznych i graficznych raportów dotyczących identyfikacji organizmów i zarejestrowanej lekowrażliwości.
19 | Drukarka laserowa sieciowa z dwoma automatycznymi podajnikami papieru do wyników format A4 i A5 z możliwością drukowania obustronnego – 3 sztuki oraz urządzenie wielofunkcyjne typu: drukarka, kopiarka, skaner w jednym 1 sztuka.
20 | Czytnik kodów kreskowych na stojaku – 5 sztuk.
21 | System ochrony plików z scentralizowanym zarządzaniem.
22 | Wyszukiwanie badań wg następujących kryteriów ( numer badania, nazwisko pacjenta, okres czasu).
23 | Definiowanie testów manualnych.
III. PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE: GOTOWE PODŁOŻA NAMNAŻAJĄCE SUCHE I PŁYNNE:
1 | Podłoża kompatybilne z testami oferowanymi do analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów.
2 | Certyfikat jakości na każde podłoże zawierający: - nazwę produktu, numer serii, nazwę producenta, datę ważności, - wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC użytych w kontroli - ogólną charakterystykę pożywki : kolor, pH.
3 | Opisy tylko i wyłącznie na płaskiej części denka płytki zawierający: nazwę produktu, numer serii i Godzinę rozlania podłoża, datę ważności produktu.
4 | Wyroby z poz. 24-31 tabeli nr 1 będą w szklanych probówkach o wysokości 12-13 cm, średnicy 14-15mm z metalową nakrętką.
5 | Dla poz. 14-23 tabeli nr 1 do pierwszej dostawy należy dołączyć kolorowe ulotki obrazujące wzrost koloni na Podłożu chromogennym oraz metodykę wykonania posiewu i interpretacji w języku polskim.
6 | Podłoża na płytkach pakowane w folię i zabezpieczone tekturowym opakowaniem zewnętrznym.
7 | Probówki i płytki: każda partia zabezpieczona dodatkowym tekturowym opakowaniem zewnętrznym.
TABELA NR 5 - OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp. |  | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-3 | [5 empty] | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-3
1 | 2 | 3 | [5 empty] | 4 | 5
1 | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0!
2 | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 | [6 empty] | 0
3 | Wartość z tabeli nr 3 - poz. "Razem" | 0 | [6 empty] | 0
| Razem netto: | #DIV/0! | [5 empty] | Razem Brutto: | #DIV/0!