1.1 Filtr oddechowy elektrostatyczny
	Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowy, sterylny.	TAK		
2	Z wymiennikiem ciepła i wilgoci.	TAK		
3	Antybakteryjny i antywirusowy.	TAK		
4	Dla dorosłych.	TAK		
5	Hydrofobowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci.	TAK		
6	Z portem do kapnografii z zakręcanym korkiem luer-lock i portem dokującym.	TAK		
7	Skuteczność filtracji min. 99,999%. 	TAK		
8	Skuteczność filtracji względem NaCl min. 97,4%.	TAK		
9	Możliwość stosowania z respiratorem.	TAK		
10	Zakres objętości oddechowej 150-1200 ml.	TAK		
11	Przestrzeń martwa 51ml/l H2O.	TAK		
12	Lekki, waga maksymalna 28g.	TAK (podać)		
13	Średnica filtra w zakresie 5-7cm.	TAK		
14	Opór przepływu 2,7cmH2O przy 60l/min.	TAK		
15	Skuteczność nawilżania minimum 33 mg/l przy Vt=500ml.	TAK (podać)		
16	Opakowanie pojedyncze folia-papier.	TAK		
17	Opakowanie pojedyncze oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, nazwa producenta, data ważności.	TAK		
18	Pojedyncze filtry spakowane w opakowaniu fabrycznym kartonikowym opisany m minimum: nazwa producenta i nazwa wyrobu, nr serii, data ważności, ilość sztuk.	TAK		
19	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk pojedynczo zapakowanych sterylnych filtrów.	TAK (podać ilość)		
20	Karton zbiorczy oryginalny producenta ze wszystkimi wymaganymi opisami, tj. minimum: nazwa, ilość, nr katalogowy, numer serii, data ważności, nazwa producenta. Dostawy realizowane zawsze w takim samym opakowaniu zbiorczym zawierającym oferowaną ilość. Karton nie może posiadać żadnych znamion otwierania, przepakowywania itd. 	TAK		
21	Dostawy tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nie dopuszcza się dostaw w niepełnych opakowaniach. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek napisów, napisów informacji na kartonach. W jednym kartonie zbiorczym tylko i wyłącznie jeden numer serii wyboru.	TAK		
22	Wymagane próbki: 5 sztuk.	załączyć		

1.2 Filtr oddechowy elektrostatyczny pediatryczny
	Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowy, sterylny.	TAK		
2	Z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci.	TAK		
3	Dla dzieci.	TAK		
4	Skuteczność przeciwbakteryjna 99,999%, przeciwwirusowej 99,99%.	TAK		
5	Skuteczność filtracji względem NaCl min. 96,2%.	TAK		
6	Poziom nawilżania 31-33 mgH2O przy Vt 250ml.	TAK		
7	Medium filtracyjne hydrofobowe.	TAK		
8	Przestrzeń martwa 29ml/l H2O.	TAK		
9	Opory przepływu 4,7cmH20 przy 20l/min.	TAK		
10	Lekki, waga maksymalna 21g.	TAK (podać)		
11	Opakowanie pojedyncze folia-papier.	TAK		
12	Opakowanie pojedyncze oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, nazwa producenta, data ważności.	TAK		
13	Pojedyncze filtry spakowane w opakowaniu fabrycznym kartonikowym opisany m minimum: nazwa producenta i nazwa wyrobu, nr serii, data ważności, ilość sztuk.	TAK		
14	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk pojedynczo zapakowanych sterylnych filtrów.	TAK		
15	Karton zbiorczy oryginalny producenta ze wszystkimi wymaganymi opisami, tj. minimum: nazwa, ilość, nr katalogowy, numer serii, data ważności, nazwa producenta. Dostawy realizowane zawsze w takim samym opakowaniu zbiorczym zawierającym oferowaną ilość. Karton nie może posiadać żadnych znamion otwierania, przepakowywania itd. 	TAK		
16	Dostawy tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nie dopuszcza się dostaw w niepełnych opakowaniach. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek napisów, napisów informacji na kartonach. W jednym kartonie zbiorczym tylko i wyłącznie jeden numer serii wyboru.	TAK		
17	Wymagane próbki: 3 sztuki.	załączyć		

1.3 Filtr oddechowy elektrostatyczny noworodkowy
	Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowy, sterylny.	TAK		
2	Z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci.	TAK		
3	Dla noworodków.	TAK		
4	Skuteczność przeciwbakteryjna 99,999%, przeciwwirusowej 99,99%.	TAK		
5	Skuteczność filtracji względem NaCl min. 94,1%.	TAK		
6	Zakres objętości oddechowej 30-100ml.	TAK		
7	Poziom nawilżania 28 mgH2O/l przy Vt 50ml.	TAK		
8	Medium filtracyjne hydrofobowe.	TAK		
9	Przestrzeń martwa 10ml/l H2O.	TAK		
10	Opory przepływu 2,5cmH2O przy 20l/min.	TAK		
11	Lekki, waga maksymalna 9g.	TAK		
12	Opakowanie pojedyncze folia-papier.	TAK		
13	Opakowanie pojedyncze oznakowane: nazwa, nr katalogowy, nr serii, nazwa producenta, data ważności.	TAK		
14	Pojedyncze filtry spakowane w opakowaniu fabrycznym kartonikowym opisany m minimum: nazwa producenta i nazwa wyrobu, nr serii, data ważności, ilość sztuk.	TAK		
15	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk pojedynczo zapakowanych sterylnych filtrów.	TAK		
16	Karton zbiorczy oryginalny producenta ze wszystkimi wymaganymi opisami, tj. minimum: nazwa, ilość, nr katalogowy, numer serii, data ważności, nazwa producenta. Dostawy realizowane zawsze w takim samym opakowaniu zbiorczym zawierającym oferowaną ilość. Karton nie może posiadać żadnych znamion otwierania, przepakowywania itd. 	TAK		
17	Dostawy tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nie dopuszcza się dostaw w niepełnych opakowaniach. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek napisów, napisów informacji na kartonach. W jednym kartonie zbiorczym tylko i wyłącznie jeden numer serii wyboru.	TAK		
18	Wymagane próbki: 3 sztuki.	załączyć		

1.4 Filtr oddechowy mechaniczny
	Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowy, sterylny.	TAK		
2	Dla dorosłych.	TAK		
3	Antybakteryjny i antywirusowy.	TAK		
4	Hydrofobowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci i plisowaną wkładką mechaniczną.	TAK		
5	Z portem do kapnografii.	TAK		
6	Wydajność nawilżania przy VT 500 ml minimum 34 mgH2O/l.	TAK		
7	Utrata wilgoci maksymalnie 6 mg/l przy VT 500.	TAK		
8	Przestrzeń martwa 90-96 ml.	TAK		
9	Opór przepływu 2,5 cm H2O przy 60 l/min.	TAK		
10	Zakres objętości oddechowej VT 300-1500ml.	TAK		
11	Skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów minimum 99,9999%.	TAK		
12	Skuteczność filtracji względem NaCl min. 99,7%.	TAK		
13	Maksymalna waga 49g.	TAK		
14	Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. 	TAK		
15	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk. 	TAK		
16	Karton zbiorczy oryginalny producenta ze wszystkimi wymaganymi opisami, tj. minimum: nazwa, ilość, nr katalogowy, numer serii, data ważności, nazwa producenta. Dostawy realizowane zawsze w takim samym opakowaniu zbiorczym zawierającym oferowaną ilość. Karton nie może posiadać żadnych znamion otwierania, przepakowywania itd. 	TAK		
17	Dostawy tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nie dopuszcza się dostaw w niepełnych opakowaniach. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek napisów, napisów informacji na kartonach. W jednym kartonie zbiorczym tylko i wyłącznie jeden numer serii wyboru.	TAK		
18	Wymagane próbki: 5 sztuk.	załączyć		

1.5 Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheotomii
	Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowy, sterylny.	TAK		
2	Antybakteryjny i antywirusowy.	TAK		
3	Z portem do podawania tlenu.	TAK		
4	Centralnie umieszczony port do odsysania i pobierania próbek.	TAK		
5	Wydajność nawilżania przy VT 500 ml minimum 28 mg/l.	TAK		
6	Waga maksymalna 9g.	TAK		
7	Przestrzeń martwa 15-17ml.	TAK		
8	Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. 	TAK		
9	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk. 	TAK		
10	Karton zbiorczy oryginalny producenta ze wszystkimi wymaganymi opisami, tj. minimum: nazwa, ilość, nr katalogowy, numer serii, data ważności, nazwa producenta. Dostawy realizowane zawsze w takim samym opakowaniu zbiorczym zawierającym oferowaną ilość. Karton nie może posiadać żadnych znamion otwierania, przepakowywania itd. 	TAK		
11	Dostawy tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nie dopuszcza się dostaw w niepełnych opakowaniach. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek napisów, napisów informacji na kartonach. W jednym kartonie zbiorczym tylko i wyłącznie jeden numer serii wyboru.	TAK		
12	Wymagane próbki: 3 sztuki.	załączyć		

1.6 Zestaw filtracyjny wydechowy do respiratora

	Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednorazowy, sterylny.	TAK		
2	Zestaw filtracyjny wydechowy ze zintegrowanym zbiornikiem na skropliny.	TAK		
3	Dla dorosłych i dla dzieci.	TAK		
4	Do respiratora Puritan Bennett 980	TAK		
5	Opakowanie pojedyncze opisane: nazwa, nr katalogowy, producent, nr serii. 	TAK		
6	W opakowaniu zbiorczym maksymalnie 30 sztuk. 	TAK		
7	Karton zbiorczy oryginalny producenta ze wszystkimi wymaganymi opisami, tj. minimum: nazwa, ilość, nr katalogowy, numer serii, data ważności, nazwa producenta. Dostawy realizowane zawsze w takim samym opakowaniu zbiorczym zawierającym oferowaną ilość. Karton nie może posiadać żadnych znamion otwierania, przepakowywania itd. 	TAK		
8	Dostawy tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nie dopuszcza się dostaw w niepełnych opakowaniach. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek napisów, napisów informacji na kartonach. W jednym kartonie zbiorczym tylko i wyłącznie jeden numer serii wyboru.	TAK		
9	Wymagane próbki: 3 sztuki.	załączyć		

	
2 Zestaw do higieny jamy ustnej
	Lp.	Parametry wymagane	TAK/NIE	Wypełnia oferent	
1	Jednokrotnego użytku.	TAK		
2	Zestaw umożliwiający wykonanie 6 procedur toalety jamy ustnej przez 2 doby (3 procedury/dobę).	TAK		
3	Zawierający dwa osobne opakowania każde zawierające:	TAK		
A	1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z min. 3 otworami ssącymi, z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania i pofałdowaną gąbką na górnej powierzchni	TAK		
B	min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w wyciskanej saszetce typu „burst pouch"	TAK		
C	1 gąbkę aplikator	TAK		
D	oraz cztery osobne opakowanie zawierające: 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania oraz z zagiętą końcówką, 7 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających z cetylopirydyną w wyciskanej saszetce typu „burst pouch".	TAK		
4	Każde pojedyncze opakowanie typu blister z fabrycznym zamknięciem w postaci zgrzewów na całym obwodzie opakowania, z wyprofilowaną i oddzieloną przegrodą częścią pełniącą jednocześnie funkcję pojemnika na płyn, pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania..	TAK		
5	Zestaw posiadający zintegrowany uchwyt do yankauera, umożliwiający powieszenie na plastikowej zawieszce oraz plastikową zawieszkę do powieszenia na np. stojaku do kroplówek.			
6	Dodatkowo pakowane oddzielnie 2 szczoteczki z odsysaniem i gąbką na górnej powierzchni oraz pakowane oddzielnie 2 kompatybilne z opisanym zestawem cewniki typu yankauer z zsuwaną osłonką i z silikonową końcówką o długości roboczej po zsunięciu osłonki minimum 14 cm z uniwersalnym uchwytem ssącym z suwakową regulacją siły ssania, z łącznikiem ''Y'' do układu ssącego, yankauer do stosowania przez 24h u jednego pacjenta potwierdzone w katalogu producenta	TAK		
7	W opakowaniu zbiorczym kartonowym maksymalnie 30 sztuk. 	TAK (podać ilość)		
8	Karton zbiorczy oryginalny producenta ze wszystkimi wymaganymi opisami, tj. minimum: nazwa, ilość, nr katalogowy, numer serii, data ważności, nazwa producenta. Dostawy realizowane zawsze w takim samym opakowaniu zbiorczym zawierającym oferowaną ilość. Karton nie może posiadać żadnych znamion otwierania, przepakowywania itd. 	TAK		
9	Dostawy tylko i wyłącznie w pełnych oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Nie dopuszcza się dostaw w niepełnych opakowaniach. Nie dopuszcza się nanoszenia jakichkolwiek napisów, napisów informacji na kartonach. W jednym kartonie zbiorczym tylko i wyłącznie jeden numer serii wyboru.	TAK		
10	Wymagane próbki: 3 zestawy.	załączyć