## Zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.2.1.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy stentów naczyniowych, stengraftów aortalnych i obwodowych cewników do czasowego zamykania naczyń oraz koszulek wprowadzających, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Stent naczyniowy o dużej średnicy do zabiegów na dużych naczyniach żylnych bądź tętniczych konstrukcja „zamkniętokomórkowa” dla maksymalnej siły radialnej. Znaczniki tantalowe na końcach stentu. Cieniodajne znaczniki na koszulce wprowadzającej. Dostępny w rozmiarach: śr.16,18,20,22,24,26,28,30,32,34 mm, dł. 30,40,50,60,80 i 100mm. | szt. | 3
2. | Stengraft obwodowy rozprężany na balonie: wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego powleczonego matriałem ePTFE; dł. stentu: 18,22,28,38,58 mm (dla śr. 5 i 6mm) 18,23,27,37,57 (dla śr.7) oraz 27, 37, 57 (dla śr. 8,9,10mm.) śr stentu:5,6,7,8,9,10mm; kompatybilny z koszulką 6 F dla wszystkich rozmiarów średnic 5, 6, 7, 8 mm oraz 7F dla wszystkich rozmiarów średnic 9, 10 mm kompatybilny z prowadnikiem 0,035” dł. shaftu: 75 i 120 cm. | szt. | 6
3. | stentgraft aortalny fabrycznie montowany na balonie: wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, powleczonego materiałem ePTFE, zakres długości stentu: 18-59mm, śr. stentu:12,14,16,18,20,22,24, długość zestawu wprowadzającego 75 i 120cm, grubość systemu wprowadzającego 9F (dla śr. 12 mm),11F (dla śr.14,16 mm),14F (dla śr 18,20,22,24) | szt. | 2
4. | Cewnik przeznaczony do czasowego zamknięcia dużych naczyń lub do rozprężania protezy wewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika 10F; zalecana średnica koszuli 14F Kompatybilny z prowadnikiem 0,035"; Długość shaftu: 120cm; ́Średnica maksymalnie wypełnionego balonu: 32mm, 40mm; Maksymalna pojemność balonu: 34ml; 40ml | szt. | 2
5. | Koszulki wprowadzające proste używane do wprowadzania dużych urządzeń do zabiegów naczyniowych: kompatybilne z prowadnikami oraz cewnikami angiograficznymi 0,035'; znacznik RTG na końcu dystalnym śr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 F; dł.: 25,30,40,45 cm. | szt. | 10
RAZEM :

## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.2.2.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy koszulek naczyniowych, prowadników, cewników oraz stentów zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów (dotyczy poz. 7), 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………… (dotyczy poz. 7), 3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 1-6 niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zbrojone koszulki naczyniowe: dostępne różne konfiguracje krzywizn: proste, raabe, oraz koszulki dostosowane do badania metodą "cross-over" typu balkin z zagięciem 180 st.i zagiętym dylatatorem, śr. koszulki 5,5F-8F, dostępne dł.: 30, 40, 45, 55, 80, 90cm, znacznik rtg na końcówce. | szt. | 30
2. | Zbrojone koszulki naczyniowe: dostępne różne konfiguracje krzywizn: proste, ansel, raabe 5,5F-12F, dostępne dł.: 30, 40, 45, 55, 80, 90cm, znacznik rtg na końcówce, dostępne w wersji hydrofilnej, szeroki zakresie rozmiarów (5,5 Fr do 12,0 Fr). | szt. | 40
3. | Prowadnik hydrofilny: długości:145, 180, 260, 320cm, średnice 0,018’’, 0,035’’, prosta i zagięta końcówka, specjalnie zwężony, super elastyczny, nitinolowy rdzeń przenoszący 1:1 obrót na dalszą końcówkę, pokrycie hydrofilne z powłoką impregnowaną wolframem zmniejszające tarcie w celu ułatwienia przejścia przez zwężenia, końcówka w postaci cieniodajnej platynowej sprężynki zapewnia znakomitą widoczność prowadnika | szt. | 500
4. | Angiograficzne cewniki diagnostyczne do zabiegów specjalistycznych: o średnicy 5F, szaft wykonany z nylonu zapewnia doskonałą elastyczność i eliminuje ryzyko złamań zachowując jednocześnie atraumatyczność końcówki, zbrojony na całej długości ośmioma drutami z nierdzewnej stali zapewniającej znakomitą kontrolę momentu obrotu. Miękka atraumatyczna końcówka cewnika zapewniajaca bardzo dobra wizualizację w obrazie rtg, wyprofilowana tak, aby umożliwić wybiórcze cewnikowanie tętnic, dobra sterowalność 1:1. Temperowana końcówka dla doskonałego osadzenia w ujściu naczynia zapobiegająca haczeniu. Wiele konfiguracji ukształtowania końcówek (nie mniej niż 35: m. in. KMP, Vanschie 1-5; VS1-2; VSC 1,2,3LEV 1,2; MPB, RUC,DAV) przeznaczonych do trudnych i nietypowych anatomii, szczególnie wskazane do wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty za pomocą stenografów. Cewniki w przedziale długości 40-125cm; kompatybilne z prowadnikami 0,035” lub 0,038” | szt. | 100
5. | Prowadnik sztywny Rdzeń stalowy w części dystalnej taperowany, oplot stalowy pokryty teflonem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa. Prowadnik o średnicy 0,035 cala i 0,038 cala oraz długości 260, 300,Giętka końcówka o długości 3 cm i 7 cm. Końcówka prowadnika prosta lub w kształcie "J" o promieniu 3 mm. Dostępne wersje ekstra sztywna i ultra sztywna | szt. | 20
6. | Prowadnik extra sztywny wykonany ze stali nierdzewnej z miękką, sprężynową końcówką, prowadnik pokryty teflonem, średnica 0,053”, długości 260cm, giętka końcówka o długości 4cm, 7cm, końcówka prowadnika prosta lub w kształcie " J " o promieniu 3 mm | szt. | 10
7. | Stenty samorozprężalne 0,035": wykonany z nitinolu, wycinany laserem z rury nitinolowej, duża siła radialna i elastyczność; 8 złotych znaczników, poziome łączniki i konstrukcja typu Z zapobiega skróceniu po uwolnieniu, jednostopniowy system dostarczania oraz cewnik wprowadzający Flexor z zakończeniem typu coil zapewniają odporność na zginanie, dostępne rozmiary: śr. 5-14 mm; dł.20-200mm; dł. shaftu 80 lub125 cm; stenty o średnicy 12-14mm dł. 40, 60, 80mm | szt. | 50
RAZEM :

## Zad.3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.2.3.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cewników balonowych, prowadników, cząsteczek hydrożelowych, mikrosfer embolizacyjnych oraz stentów samorozprężalnych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów (dotyczy poz.1-6, 8-9, 11-16), 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………… (dotyczy poz.1-6, 8-9, 11-16), 3) dostarczać wyroby wymienione w poz. 7 i 10 niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Cewnik balonowy do tętnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,018 Dostępna wersja OTW i RX. Długość cewnika balonowego OTW: 40/80/90/135/150mm. Długość cewnika balonowego RX: 80/90/135/150mm. Długości balonu: 10-220 mm. Średnice balonu: 2-10 mm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.018”. RBP: 14 atm. Crossing profile: 0.020”. Pokrycie hydrofilne. | szt. | 100
2. | Cewnik balonowy do tetnic podudzia kompatybilny z prowadnikiem 0,014" Średnice balonu: 1,5 - 4 mm (co 0,5 mm). Długości balonu: 20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm. Długości cewnika: 90cm oraz 150cm. Kompatybilny prowadnik: 0,014”. Kompatybilna koszulka: 4 F. Profil wejścia końcówki: 0,017”. Ciśnienie RBP: 12-14 atm. Cewnik pracujący w systemie OTW i RX (dla wszystkich rozmiarów). Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany. | szt. | 40
3. | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035" Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm. Długosci systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm. Kompatybilny z koszulkami: 5F (śr. 3-7 mm), 6F (śr. 8 – 10 mm) i 7F (śr. 12 mm). Ciśnienie RBP:14 – 24 ATM. Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. | szt. | 100
4. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa. Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm. Kształtowalny koniec o długości 2cm. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm. Sztywności końcówek 6g i 8g. Rdzeń ze stali nierdzewnej 304V. | szt. | 50
5. | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm. Sztywności końcówek 3g i 6g. Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). Średnica 0,014” (0,37mm), długości 182 i 300cm. Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta. Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm. Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej. | szt. | 30
6. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” i 0,018” dedykowany do całkowitych okluzji. Cztery rodzaje obciążeń końcówki: 12, 18, 25 i 30g. Radiocieniująca końcówka na długości 2 i 2,5 cm. Długości: 195 i 300 cm | szt. | 20
7. | Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym polimerową powłoką hydrofilną. Zakończenie proste, zagięte 45 stopni, J-Tip, Standard Long Taper, Stiff Long Taper. Srednice: 0.018”, 0.035”, 0.038”. Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm. 2 rodzaje sztywności prowadnika Stiff i Standard. | szt. | 30
8. | Prowadnik przeznaczony do nawigacji i przechodzenia przez trudne zmiany poniżej kolana. Końcówki prosta, zakrzywiona, kształtowalna tip load, 2,9g Rdzeń w części proksymalnej wykonany ze stali nierdzewnej. Końcówka nitynolowa, liniowo zwężająca się, pokryta hydrofilnym polimerem z dodatkowo zatopionym drutem stalowym, zapewniającym utrzymanie pożądanego kształtu końcówki. Długości 185cm, 300cm Dający mocne podparcie cewnikom balonowym i stentom w interwencjach poniżej kolana. Rdzeń ze stali nierdzewnej, atraumatyczna końcówka, prosta zakrzywiona, kształtowalna, tip load 0,8g, spiralny oplot niepokryty polimerem na końcówce cieniującej o długości 3 cm, długości : 182, 300cm | szt. | 2
9. | Profil mikrocewnika 2F z wewnętrznym splotem drutu wolframowego na całej długości cewnika, promień kanału wewnętrznego 0,021', kompatybilny ze spiralami embolizacyjnymi o średnicy 0,018" i mikrosferami do 700μm, kształt końcówki prosty i BERN (zagięcie 30°). Dostępne długości w cm. 105, 130, 155, 175. Przepływ 3ml/s, ciśnienie max. 800psi. Kompatybilny z DMSO i radioaktywnym izotopem Y-90. | szt. | 10
10. | Cewniki selektywne oraz do aortografii (z dodatkowymi 8 otworami bocznymi). Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035”/0,038”. Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki. Przepływ od 6ml/sec do 32ml/sec/. Różne rodzaje krzywizn, końcówki, dlugości: Flush: 65, 90, 100 cm - Selective: 40, 65, 100 cm | szt. | 300
11. | Cząsteczki hydrożelowe, sferyczne, biokopompatybilne, permanentne do chemoembolizacji z otoczką z alkoholu poliwynylowego. Posiadające wskazanie do użycia razem z Doxorubiciną i Irinotekanem potwierdzoną rejestracją CE. Tolerancja rozmiarów 70-150µm, 100-300µm, 300-500µm, 500-700µm. Czas ładowania Doxorubicyną Powder dla najmniejszego zakresu rozmiarów nie dłuższy niż 30 minut. Potwierdzony czas uwalniania Doxorubicyny przez minimum 30 dni na poziomie terapeutycznym. Pakowany we fiolki 10ml zawierające 2ml cząstek w kolorze niebieskim oraz 8ml buforowanej soli fizjologicznej. Każdy rozmiar czątek oznaczony innym kolorem etykiety i zamknięcia. | szt. | 20
12. | Mikrosfery embolizacyjne, biokompatybilne, hydrofilne, permanentne zbudowane z cząsteczek alkoholu akryloamidopoliwinylowego. Możliwość kompresji bez uszkodzeń do 70% wobec nominalnego rozmiaru z powrotem do pierwotnego kształtu w czasie poniżej 0,2 sekundy. Wskazanie do użycia w embolizacji unaczynionych guzów nowotworowych, tętniczo-żylnych malformacji, mięśniaków macicy i łagodnego przerosty prostaty. Pakowane z ampułkostrzykawki o pojemności 20ml, zawierająca 2 ml zabarwionych na niebiesko mikrosfer i 6 ml buforowanej soli fizjologicznej. Zakresy dostępnych rozmiarów: 100-300μm, 300-500μm, 500-700μm, 700-900μm, 900-1200μm. Każdy rozmiar oznaczony innym kolorem tłoka strzykawki i zatyczki. | szt. | 20
13. | Stent samorozprężalny do tetnicy udowej powierzchownej, nitynolowy. Średnice: 5-8 mm. Długości: 20 – 150 cm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm. Maksymalny crossing profile 0,083”. Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami. Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji" | szt. | 60
14. | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego. Stent hybrydowy zamkniętokomórkowy na obu końcach i otwartokomórkowy w części środkowej. Średnice stentu: 5 -14 mm. Długości stentu: 20 – 120 mm. Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire”. Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów. Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru. | szt. | 25
15. | Stent nitinolowy, kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, samorozprężalny. Stent otwarto-komórkowy pokryty polimerem i lekiem typu paclitaxel, dawka leku 0,167 mikrograma/mm2. Średnice 6 i 7 mm, długość 40, 60, 80, 100, 120 i 150 mm; ze znacznikami tantalowymi na stencie; średnica systemu wprowadzającego 6F, długość systemu wprowadzającego 75cm i 130cm. System wprowadzania ma budowę trójosiową: trzon zewnętrzny służy do stabilizowania systemu wprowadzania, trzon środkowy ma na celu zabezpieczenie i przytrzymanie stentu, a trzon wewnętrzny stanowi kanał prowadnika. | szt. | 25
16. | Cewnik balonowy pokrywany lekiem Kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”. Średnice balonu od 2 do 8mm. Długości balonu w zakresie 30-200mm. Długości cewników 80/90/135/150cm. Balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax”Posiada system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny, zapobiegający uszkodzeniom i utracie leku. Ciśnienie RBP dla balonów o średnicach w zakresie 4-7mm równe 14atm oraz dla balonów średnicy 8mm równe 12atm. | szt. | 20
RAZEM :

## Zad.4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.2.4.2022
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 4 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy y- konektor z adapterem rotacyjnym, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: dostarczać wyroby niezwłocznie w terminie do …. dni roboczych od daty złozenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………… . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8= 5 + 7 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Y konektor typu muszelka z adapterem rotacyjnym i podwójną silikonową zastawką hemostatyczną, której otwarcie jest kontrolowane przyciskiem; Możliwość obsługi jednoręcznej poprzez naciśnięcie przycisku, system push push (mechanizm zaciskowy: zwolnienie/blokada); możliwość pracy i manewrowania prowadnikiem przy zamkniętej zastawce (prowadnik nie przechodzi przez przycisk); boczny port zintegrowany z drenem zakończonym kranikiem trójdrożnym o dł. 20 cm; średnica przejścia 9F (0,118”); ergonomiczny kształt. | szt. | 300
RAZEM :