Załącznik nr 11 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.10.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 10

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Mikroskop operacyjny okulistyczny z przystawką do witrektomii tylnej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Mikroskop operacyjny okulistyczny z przystawką do witrektomii tylnej - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent ………………….. Kraj pochodzenia ……………………….. |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2022/2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Mikroskop przeznaczony do zabiegów okulistycznych. |
|  | Szeroka baza stereoskopii 25 mm, dla optymalnego widzenia przestrzennego i orientacji w polu operacyjnym. |
|  | Obiektyw apochromatyczny f=200 mm. |
|  | Zmotoryzowany układ powiększenia typu zoom o wartości 1:6. |
|  | Zmotoryzowane ogniskowanie o zakresie 50 mm. |
|  | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 200 stopni. |
|  | Okulary szerokokątne dla operatora 10x21. Regulacja dioptrii w zakresie od -8D do +5D. |
|  | Oświetlenie osiowe z układem wzmocnienia czerwonego refleksu z dna oka. Po włączeniu światła koaksjalnego, dodatkowa możliwość płynnej regulacji kąta padania światła w zakresie od -1 do -2 stopnia. |
|  | Oświetlenie szczelinowe z przesuwem szczeliny. |
|  | Filtry zabezpieczające siatkówkę przed światłem UV i IR. Filtr do uzyskania barwy światła zbliżonej do dziennego. |
|  | Zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego o zakresie przesuwu 60mm x 60mm. |
|  | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy na ramieniu głowicy mikroskopu wyświetlający informację o aktualnym powiększeniu, pozycji głowicy względem zakresu przesuwu (ogniskowanie), mocy źródła światła, pozycji XY oraz włączonym/wyłączonym układzie wzmocnienia czerwonego refleksu. |
|  | Precyzyjny, dwustopniowy system pochylania głowicy mikroskopu. Pochylanie zgrubne w zakresie od -70 do +90 stopni oraz precyzyjne w zakresie od -10 do +10 stopni. |
|  | Statyw podłogowy wyposażony w hamulce elektromagnetyczne. Podstawa statywu na 4 wózkach jezdnych wyposażonych w hamulce. Elektroniczny system monitorujący wyważenie statywu w czasie rzeczywistym. |
|  | Panel dotykowy do sterowania funkcjami statywu i głowicy mikroskopu. Wszystkie komunikaty i polecenia w języku polskim. |
|  | Ramiona statywu całkowicie zakryte osłonami, łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji. Prowadzenie kabli wewnątrz ramion statywu. |
|  | Oświetlenie światłowodowe, diodowe o mocy 2 x 50W. |
|  | Mikroskop asystencki zapewniający identyczną bazę stereoskopii dla operatora i asystenta, niezależne powiększenie oraz ogniskowanie. Szybkie przełożenie mikroskopu asystenckiego z lewej strony na prawą i odwrotnie bez konieczności odkręcania śrub/pokręteł lub demontażu. Pochylana nasadka okularowa 160 stopni z możliwością skręcenia względem korpusu mikroskopu asystenckiego. |
|  | Bezprzewodowy wyłącznik nożny do sterowania następującymi funkcjami głowicy mikroskopu: powiększenie, ogniskowanie, XY, włączenie/wyłączenie światła, regulacja jasności światła, zerowanie, włączenie/wyłączenie nagrywania, wykonanie zdjęcia, rewers XY. Możliwość programowania dowolnych funkcji dla 5 operatorów i 5 procedur. |
|  | Oftalmoskop operacyjny, jednoczęściowy z wbudowanym inwerterem obrazu i wewnętrznym ogniskowaniem bez zmiany odległości soczewki od oka. Możliwość używania soczewek jednorazowych i wielorazowych 90D i 132D. W komplecie 6 soczewek wielorazowych: 3 x 90D i 3 x 132D oraz 20 soczewek jednorazowych: 10 x 90D i 10 x 132D. |
|  | Adapter do kamery 1/3 cala z wbudowanym rozdzielaczem obrazu. |
|  | Medyczna kamera wideo 4K o rozdzielczości poziomej co najmniej 1600 linii TV. Przetwornik 3-chipowy dla optymalnego odwzorowania kolorów. Efektywna liczba pikseli 3840 x 2160. Czułość F8 /3200K, odstęp sygnału od szumu 58 dB. |
|  | Medyczny rejestrator Full HD. System operacyjny na zdublowanych kartach 2 x CF o pojemności co najmniej 8 Gb. Wbudowane dyski twarde 2 x 1 Tb. Możliwość rejestracji obrazu na nośnikach zewnętrznych: 1 x DVD, 1 x USB 3.0, LAN. |
|  | Oprogramowanie menu i interfejsu systemu nagrywania w języku polskim. |
|  | Medyczny monitor dotykowy Full HD o przekątnej ekranu 21.5 cala. Monitor zawieszony na ramieniu uchylnym regulowanym w 5 niezależnych płaszczyznach. |
|  | Min. 6 kompletów kapturków do sterylizacji do mikroskopu i oftalmoskopu. |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów ………………………….. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |