Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Sprzęt | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
|  | Kriostat | 1 |
|  | Producent……………………………………………… | Model…………………………………………… |
| L.p. | Wymagania Kupującego | Potwierdzenie minimalnych wymagań lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości ) oraz zalecane jest podanie numeru strony z katalogu |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie używane rok produkcji 2023 |  |
|  | Kriostat wolnostojący z wbudowanym mikrotomem. |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do przygotowywania zamrożonych skrawków do zastosowań biologicznych i medycznych. |  |
|  | Komora kriostatu wykonana ze spawanej bezszwowo stali, nieposiadająca trudno dostępnych rogów, łatwa w czyszczeniu i dezynfekcji, posiadająca własne oświetlenie. |  |
|  | Komora kriostatu zamykana podgrzewanym, rozsuwanym oknem, umieszczonym w górnej części urządzenia. |  |
|  | Zakres temperatury komory kriostatu: min. 0°C do -30°C, regulowany w skokach co 1°C (dla temperatury otoczenia 20°C). |  |
|  | Czas schładzania komory kriostatu do -30°C max. 6 godzin. |  |
|  | Półka szybkiego zamrażania -35°C, przy temp. komory -30 °C przeznaczona na min. 10 podstawek z preparatami. |  |
|  | Automatyczne odszranianie gorącym gazem. Co najmniej 1 automatyczny cykl odszraniania w ciągu doby. |  |
|  | Funkcja ręcznego rozmrażania komory i półki szybkiego zamrażania. Urządzenie wyposażone w czujnik ostrzegający użytkownika o trwającym procesie rozmrażania. |  |
|  | Automatyczna funkcja rozmrażania programowana całodobowo. |  |
|  | Mikrotom posiadający system zaciskowy składający się z jednej dźwigni służącej do mocowania podstawka z preparatem. |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie od 2 μm do 60 μm w skokach: Od 2,0 μm – 5,0 μm co 0,5 μm Od 5,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 60μm co 5,0μm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego głowicy: 59 mm ±0,5 mm. |  |
|  | Zakres ruchu poziomego głowicy: 25 mm ± 1 mm. |  |
|  | Prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna 600 μm/s i szybka 900 μm/s. |  |
|  | Wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy. |  |
|  | Zmiana przestrzennego położenia głowicy z preparatem w osi X i Y o co najmniej 8º z możliwością obrotu o 360°. |  |
|  | System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2º oraz wskaźnikiem położenia 0/0º. |  |
|  | Panel sterowania wyposażony w przyciski zabezpieczone przed zanieczyszczeniami a opis funkcji przycisków w postaci min. piktogramów. |  |
|  | Możliwość zablokowania wszystkich funkcji kriostatu za pomocą jednego przycisku (zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów programu). |  |
|  | Aktualne parametry programów (temperatura wewnątrz komory, temperatura głowicy, aktualny czas, czas rozmrażania,) prezentowane na wyświetlaczu |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 150 kg uwaga waga liczona z wyposażeniem fabrycznym niezbędnym do prawidłowej pracy urządzenia. |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: Szerokość: max. 750 mm Głębokość: max. 750 mm Wysokość: max. 1500 mm |  |
| - Wymagania Dodatkowe |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |
|  | Instrukcje obsługi dla wszystkich urządzeń – wydrukowana (papierowa),oraz w wersji elektronicznej w języku polskim min. 1 szt. Dostarczone z urządzeniami. |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów. |  |
|  | Wykonanie nieodpłatne obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, zgodnie z wymaganiami i w ilościach zalecanych przez producenta sprzętu oraz przepisami prawa, ale nie rzadziej niż raz do roku, w cenie oferty. W cenie przeglądy gwarancyjne zawierające wszystkie materiały eksploatacyjne wymieniane podczas przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia. |  |
|  | Całość sprzętu wyposażone w akcesoria niezbędne do rozpoczęcia pracy zaraz po instalacji. |  |
|  | Gwarancja – min 24 miesiące |  |
|  | Czas naprawy max 7 dni roboczych |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |
|  | Dostępność części zamiennych min: 10 lat od daty zakupu. |  |
|  | Szkolenie personelu wskazanego przez Kupującego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |
|  | Szkolenie pracownika Sekcji Sprzętu Medycznego z drobnych napraw i przeglądów w siedzibie Zamawiającego potwierdzone imiennym Certyfikatem. |  |

POUCZENIE:

W przypadku, gdy Sprzedający nie poda dokładnej wartości oferowanego parametru, a jedynie zamieści odpowiedź „TAK” lub „min./max.” Kupujący uzna, że oferowany parametr ma wartość odpowiadającą wartości określonej przez Kupującego w kolumnie „Wymagania Kupującego”.

....................................……..……                                        	        ………..………………………………………..……………………………

(miejscowość, data)                                 	                                         (pieczęć i podpis)