Załącznik nr 17 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.4.16.2023

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY - zadanie nr 16

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Mikroskop operacyjny okulistyczny z kamerą i integracją | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  | - | - |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi …………….. miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Mikroskop operacyjny okulistyczny z kamerą i integracją - 1 szt. | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |
| --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |
|  | Certyfikat CE |
|  | Statyw jezdny ze sprzęgłami elektromagnetycznymi oraz hamulcem podstawy jezdnej |
|  | System zabezpieczeń kół statywu przed najechaniem i uszkodzeniem kabli na podłodze sali operacyjnej |
|  | Zwarta budowa umożliwiająca łatwą dezynfekcję i mycie |
|  | Oświetlenie prowadzone światłowodem |
|  | Oświetlenie LED o temperaturze barwowej światła zbliżonej do światła dziennego Min. 4500 K znajdujące się poza głowicą mikroskopu |
|  | Automatyczne wyłączenie oświetlenia oraz reset funkcji fokus oraz przesuw X-Y po maksymalnym uniesieniu głowicy mikroskopu do górnej pozycji |
|  | Moc oświetlacza LED min. 45 W |
|  | Włączany filtr pozwalający na uzyskanie światła halogenowego (ciepłego) |
|  | Układ X-Y z regulacją szybkości i centrowaniem w zakresie min. 61 x 61 mm |
|  | Bezprzewodowy pedał nożny umożliwiający sterowanie funkcjami powiększenia, włączania i wyłączania oświetlenia, ogniskowania, natężenia światła, sterowania funkcją XY, ogniskowania systemu do obrazowania zabiegów witreoretinalnych. W zestawie kabel bezpieczeństwa pozwalający na pracę przewodową w przypadku rozładowania baterii sterownika lub awarii modułu bezprzewodowego. |
|  | Zintegrowany (niedołączanym) we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu dzielnik optyczny do podłączenia dodatkowych akcesoriów. |
|  | Elektromotoryczne płynnie sterowane powiększenie w zakresie 1:6 (zoom) z regulacją szybkości działania |
|  | Włączana przesłona irysowa wzmacniająca głębię |
|  | Przesłona ochraniająca plamkę żółtą pacjenta. |
|  | Możliwość manualnej zmiany powiększenia w przypadku braku zasilania |
|  | Elektromotoryczna płynna regulacja ostrości (fokus min. 65mm) z centrowaniem oraz regulacją szybkości działania |
|  | System automatycznego podnoszenia głowicy mikroskopu dla implementacji soczewki IOL do kartridża i powrotu do pozycji wyjściowej |
|  | Ogniskowa obiektywu - 200 mm |
|  | Manualny pochył głowicy realizowany za pomocą pokrętła. |
|  | Dwuwiązkowe oświetlenie stereokoaksialne prowadzone w obydwy drogach optycznych (po jednej wiązce na każdą drogę optyczną) oraz dodatkowa trzecia wiązka do oświetlenia pola obwodowego. |
|  | Nasadka okularowa operatora uchylna w zakresie min. 110 stopni, ze zintegrowanym we wspólnej obudowie nasadki automatycznym, elektromotorycznym inwerterem obrazu, okulary o powiększeniu 10x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D |
|  | Mikroskop asystencki pozwalający na łatwą zamianę stronami, bez potrzeby demontażu elementów. Własny 5-stopniowy zmieniacz powiększeń. Własny system zmiany ogniskowania realizowany pokrętłem. Zintegrowany we wspólnej obudowie nasadki inwerter obrazu. Tubus uchylny min 110 stopni wraz z okularami o powiększeniu 12,5x lub 10x oraz korekcją w zakresie min. +5/-8 D. |
|  | Filtr ochronny UV i IR |
|  | Uchwyty boczne mikroskopu do zwalniania sprzęgieł elektromagnetycznych i łatwego manewrowania głowicą. Każdy z uchwytów wyposażony w min. 3 programowalne przyciski uruchamiania funkcji. |
|  | Pokrętło do ustawienia limitu wysokości zawieszenia mikroskopu nad polem operacyjnym |
|  | Kolorowa cyfrowa kamera video FullHD. Sterownik oraz sensor kamery zabudowany bezpośrednio w mikroskopie nie wymagający stosowania dzielnika światła. |
|  | Programowanie dwóch profili tego samego operatora, tj. do pracy w przednim i tylnym odcinku oka mające na celu dostosowanie funkcji i przycisków mikroskopu do pracy w danym odcinku. Profile przełączane automatycznie po wsunięciu/wysunięciu oftalmoskopu w drogę optyczną mikroskopu oraz zaprogramowanym przyciskiem |
|  | Możliwość rozbudowy o system wspomagania wszczepów soczewek torycznych IOL, pozwalający na: wyświetlenie osi referencyjnej wszczepu soczewki IOL oraz osi 00 na ekranie monitora oraz w okularach mikroskopu, aktywny system śledzenia ruchów oka pacjenta – Eye tracker, moduł planowania i wyświetlania (monitor i okulary) cieć relaksacyjnych (LRI), moduł planowania kształtu i rozmiaru kapsuloreksji i wyświetlania (monitor i okulary) |
|  | Oftalmoskop do zabiegów witreoretinalnych, z elektromotoryczną soczewką do wyostrzania obrazu bez zmiany odległości pomiędzy okiem pacjenta a soczewką końcową. Wprowadzenie oftalmoskopu w drogę optyczną mikroskopu ma powodować automatyczne uruchomienie zmotoryzowanego inwertera obrazu wbudowanego w tubus operatora oraz rotację obrazu kamery. Sterowanie oftalmoskopem za pomocą sterownika nożnego. |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowany w głowicy system 3D z funkcją przełączenia optyki na wizualizację standardową i 3D w celu zapewnienia najlepszego obrazu dla każdego zastosowania. Rozbudowa o system 3D ma umożliwiać również tradycyjną pracę z okularami bez demontażu jakiegokolwiek podzespołu lub elementu mikroskopu. |
|  | Komplet 3 soczewek końcowych 60D oraz 128D niezbędnych do wykonywania zabiegów witreoretinalnych, mocowanych do obrotowego uchwytu oftalmoskopu. |
|  | Dotykowy monitor medyczny LCD o przekątnej min.23” mocowany na ramieniu wychylnym do statywu. Możliwość sterowania mikroskopem z pozycji monitora m.in. funkcjami : zoom, fokus, natężenie oświetlenia |
|  | Gumowe nakładki na pokrętła sterujące pozwalające na ich sterylizację w autoklawie w ilości min. 3 komplety |
|  | Informacje dodatkowe |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. | Częstotliwość przeglądów …………………………. |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

|  | ……………………………………………… Imię i nazwisko osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |