## Arkusz1
DZP/PN/35/2025 Dostawa USG okulistycznego
Nazwa przedmiotu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
USG okulistyczne | szt. | 1
Producent: ….......................
Kraj pochodzenia: …..............................
Oferowany model: …................................
Rok produkcji: (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024r., fabrycznie nowy): ………....……………
L.p. | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać / opisać)
Parametry techniczne komputera
1 | Ultrasonograf okulistyczny w rozdzielczości High Definition | Tak
2 | Kompaktowy komputer sterujący z wbudowanym ekranem dotykowym 12,1 cala o rozdzielczości 1280x800 w zestawie z klawiaturą i myszką komputerową | Tak
3 | Komputer sterujacy wyposazony w 5 portów USB, 1 wejście HDMI,1 wejście Ethernet | Tak
4 | Możliwość podłączenie kompatybilnych sond:do pachymetrii o częstotliwości 65MHz,UBM o częstotliwości 48 MHz, do projekcji A o częstotliwości 10MHz | Tak
5 | Sterownik nożny | Tak
6 | Możliość podłączenia komputera sterującego do monitora zewnętrznego przez wyjście HDMI | Tak
7 | Możliwość podłączenia do sieci poprzez DICOM | Tak
8 | Wymiary:381mmx50,8mmx279,4mm +/-5% | Tak
Parametry techniczne sondy-projekcja B
9 | Częstotliwość skanowania (głębokość skanowania) 12MHz(30 i 60mm)i 15MHz(50 i 100mm) | Tak
10 | Sonda podłączona do komputera przez gniazdo USB | Tak
11 | Kąt skanowania 60° | Tak
12 | Rozdzielczość osiowa 0,015 mm | Tak
13 | Rozdzielczość poprzeczna 0,085mm | Tak
14 | Zakres wzmocnienia sygnału od 0 do 112dB | Tak
15 | Maksymalna ilość klatek na skan:256 | Tak
16 | Czestotliwość próbkowania 2048 punktów na linię | Tak
17 | Zapętlona sekwencja video o długości 4,5, 8,5 i 17 sekund | Tak
18 | Regulowane wzmocnienie przednie (TGC) | Tak
19 | Regulacja Gamma:Linear,S-Curve, Log, Color | Tak
20 | Regulacja wzmocnienia przy zamrożeniu , w trakcie i po zapisaniu badania | Tak
21 | Możliwość pomiaru 6 odległości,2 powierzchni, 2 kątów i użycia 2 wskaźników | Tak
22 | Zoom optyczny 2X | Tak
23 | Funkcja nałożenia wektora A | Tak
24 | Możliwość uruchamiania badania przyciskiem na sondzie lub sterownikiem nożnym | Tak
25 | Automatyczne oznaczenia orientacji obrazu | Tak
26 | Możliwość zainstalowania oprogramowania i podłączenia sondy do laptopa lub komputera PC | Tak
27 | Zapisywanie raportów w formacie: PDF, JPEG, PNG, GIF, TIFF, BITMAP | Tak
28 | Waga 0,17 kg +/- 5% | Tak
29 | Szkolenie z obsługi aparatu min. 3 osoby | Tak
30 | Gwarancja min.24 m-ce | Tak
31 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniem producenta ale nie rzadziej niż 1 x w roku po stronie Wykonawcy. | Tak