## Arkusz1
Respirator transportowy (4 szt.)
L.p. | Parametry wymagane | Wymóg | Parametry oceniane | Oferowane parametry
1 | Pełna nazwa urządzenia (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
2 | Producent/Firma (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
3 | Typ, model (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
4 | Rok produkcji 2025 (podać dla wszystkich oferowanych urządzeń) | Podać
Opis parametrów
5 | Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej,dla dorosłych i dzieci o wadze ciała min. od 2,5 kg. Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. | Tak | Bez punktacji
6 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu | Tak | Bez punktacji
7 | Bateria zapewniająca czas pracy min. 10 godzin | Tak, podać | Bez punktacji
8 | Temperatura pracy od -20 st.C do +55 st.C | Tak, podać | Bez punktacji
9 | Tryby wentylacji min. IPPV, ASSIST, CPR | Tak, podać | Bez punktacji
10 | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. ciśnienie 2,7 bar do 5,5 bar | Tak, podać | Bez punktacji
11 | Współczynnik wdech-wydech - Stała 1:1,67 | Tak | Bez punktacji
12 | Objętość minutowa (Mechaniczna wentylacja)- Płynna zmiana od 3 do 20 l/min (ATPD) | Tak, podać | Bez punktacji
13 | Częstotliwość wentylacji płynna zmiana od 5 do 40 min-1 | Tak, podać | Bez punktacji
14 | Stężenie O2- Tryb No Air Mix 100%, tryb Air Mix | Tak | Bez punktacji
15 | Tolerancje mechanicznej wentylacji- ± 20% | Tak, podać | Bez punktacji
16 | Max. ciśnienie wentylacyjne- 20 do 60 mbar | Tak, podać | Bez punktacji
17 | Bezpieczne ciśnienie w drogach oddechowych- ≤75 mbar | Tak, podać | Bez punktacji
18 | Dokładność ciśnieniomierza- od 0 do 60 mbar Odchylenie ± 5% | Tak, podać | Bez punktacji
19 | Czułość uruchamiania- 2 mbar Odchylenie ± 0,5 mbar | Tak, podać | Bez punktacji
20 | Rezystancja zaworu pacjenta: Wdech ＜6 mbar przy 30-60 l/min Wydech ＜6 mbar przy 30-60 l/min Awaryjny wlot powietrza ＜6 mbar przy 15-30 l/min | Tak, podać | Bez punktacji
21 | Zgodność oddechowa- 100 ml/cm H2O | Tak, podać | Bez punktacji
22 | Czas wyciszenia alarmu dźwiękowego- ≤ 120s | Tak, podać | Bez punktacji
23 | Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym - urządzenia klasy II z wewnętrznym zasilaniem | Tak | Bez punktacji
24 | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym - BF | Tak | Bez punktacji
25 | Stopień ochrony przed wnikaniem płynów - min. IPX4 | Tak, podać | Bez punktacji
26 | Waga urządzenia max. 3 kg | Tak, podać | < 2 kg - 2 pkt ≥ 2 kg - 0 pkt
27 | Możliwość ustawienia min. 5 programów wentylacji | Tak/Nie, podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
28 | Możliwość zgrania danych terapeutycznych w czasie terapii na nośniku pamięci (typu karta pamięci) lub zapisywanie w pamięci z urządzenia na pamięć zewnętrzną przez port typu USB (pendrive) | Tak/Nie, podać | Tak - 1 pkt Nie - 0 pkt
29 | Wyświetlacz - Współczynnik rozdzielczości wyświetlacza kolorowego min. 2,4” TFT: 320*240 | Tak, podać | Bez punktacji
30 | W zestawie torba ochronna zapobiegająca dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiająca swobodny dostęp do wszystkich funkcji. Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. | Tak | Bez punktacji
31 | W zestawie: butla 2l, reduktor, przewód ciśnieniowy umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem typu AGA, kieszeń na akcesoria, maski, przewód pacjenta. | Tak, podać | Bez punktacji
Gwarancja i serwis
32 | Gwarancja na sprzęt (miesiące) | Podać, min. 24 miesiące
33 | Gwarancja min. 8–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak, podać | Bez punktacji
34 | W cenie oferty uwzględniono koszty naprawy i wymiany uszkodzonych części zamiennych i elementów w okresie gwarancji - poza częściami i elementami nie podlegającymi gwarancji lub uszkodzonymi mechanicznie | Tak | Bez punktacji
35 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak | Bez punktacji
36 | Wymiana podzespołu na nowy – natychmiastowa lub co najwyżej po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | Tak | Bez punktacji
37 | Wszystkie czynności serwisowe, w tym wymagane przez producenta przeglądy konserwacyjne/techniczne/okresowe w okresie gwarancji – w cenie oferty | Tak | Bez punktacji
38 | Liczba darmowych przeglądów serwisowych w okresie gwarancji (przynajmniej raz w roku). | Tak, podać | Bez punktacji
39 | Pełna, bezpłatna aktualizacja kompletu oprogramowania do wersji najwyższych w okresie trwania gwarancji | Tak | Bez punktacji
40 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jako "podjęta naprawa" liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie lub jego odbiór na koszt wykonawcy (np. pocztą kurierską). „Podjęcie naprawy” liczy się Także od momentu podjęcia czynności przez wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy przy użyciu sieci internetowej, jeżeli aparat wyposażony jest w moduł umożliwiający jego zdalne serwisowanie. | Tak | Bez punktacji
41 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych | Tak | Bez punktacji
42 | Możliwość zgłoszeń 24 godz./dobę, 365 dni/rok. | Tak | Bez punktacji
43 | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu | Tak | Bez punktacji
44 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej. | Tak | Bez punktacji
45 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać | Bez punktacji
46 | Z każdym urządzeniem wykonawca dostarczy paszport zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie). | Tak | Bez punktacji
47 | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE, bądź Deklaracje Zgodności CE lub inne dokumenty równoważne. | Tak, podać | Bez punktacji
49 | Język komunikatów głosowych- Polski | Tak | Bez punktacji