Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach z dnia 10.06.2022 r.

Załącznik nr 1 do umowy LI.280.2.2022

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  -

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=5+7 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Mammograf cyfrowy z wyposażeniem | szt. | 1 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 |  |  |
| r RAZEM |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy*.

* dane te należy przenieść w odpowiednie miejsce Formularza oferty.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Mammograf cyfrowy z wyposażeniem | 1 szt. |
| --- | --- |
| I | PODSTAWOWE INFORMACJE: |
|  | Najważniejsze podzespoły min. generator, statyw oraz przynajmniej lampa lub detektor, pochodzą od tego samego producenta. Producent oraz odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy, kraj pochodzenia całego oferowanego sprzętu/produktu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………. . |
| II | DANE PODSTAWOWE: |
|  | Rok produkcji 2022 |
|  | Mammograf przeznaczony do wykonywania badań przesiewowych, diagnostycznych |
|  | Zasilanie jednofazowe 230V/50Hz |
|  | Dopuszczalne wahania napięcia sieci >=+- 10% |
|  | Lampa RTG |
|  | Typ i producent lampy RTG :…………………………………………………….. |
|  | Anoda wirująca, minimum jednomateriałowa |
|  | Materiał anody: wolfram lub molibden-rod |
|  | Lampa jednokątowa lub dwukątowa |
|  | Prędkość wirowania anody min. 5000 obr./min |
|  | Pojemność cieplna anody min. 160 kHU |
|  | Szybkość chłodzenia anody min. 40 kHU/min. Wartość 40 kHU/min - 0 pkt. Wartość > 40 kHU/min do 50 kHU/min – 2 pkt Wartość > 50 kHU/min – 4 pkt |
|  | Pojemność cieplna zespołu lampy i kołpaka [kHU |
|  | Lampa dwuogniskowa |
|  | Wielkość małego ogniska max 0,15 mm |
|  | Wielkość dużego ogniska max 0,30 mm |
|  | Maksymalny prąd małego ogniska min. 34 mA …………………………. |
|  | Maksymalny prąd dużego ogniska min. 100 mA………………………………………. |
|  | Generator |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy, podać wartość ……………………………….. Zintegrowany w statywie |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW |
|  | Zakres wysokiego napięcia min. 22 – 35 kV |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max co 1kV |
| . | Maksymalna wartość obciążenia prądowo – czasowego min. 500 mAs |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia +/- 10 [%] |
|  | Automatyka |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC |
|  | Automatyka doboru filtrów |
|  | Ręczna kontrola kompresji |
|  | Automatyczny i manualny dobór siły kompresji do gęstości i typu tkanki lub system wyposażony w 3 stopniowy automatyczny system kompresji, zapewniający optymalny i komfortowy sposób kompresji. |
|  | Automatyczna dekompresja po ekspozycji |
|  | Kolimacja automatyczna i kolimacja ręczna |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna oraz automatyczna) np. po zaniku napięcia zasilającego |
|  | Detektor cyfrowy |
|  | Typ i producent detektora……………………………………………………….. |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, w technologii TFT |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny bezpośrednia (bez warstwy scyntylacyjnej) lub pośrednia (z warstwą scyntylacyjną) |
|  | Osiągalny poziom DQE - min. 70%, podać wartość.............................................................. 70-80% - 0 pkt. 81% lub więcej - 5 pkt |
|  | Zakres dynamiki detektora min. 12 bitów |
|  | Matryca detektora promieniowania X [MPix] min 2300 x 2850 |
|  | Rozmiar piksela obrazowego max. 100 µm, podać wartość ………………………………. 91 – 100 µm – 0 pkt. 81 – 90 µm – 1 pkt. 71 – 80 µm – 2 pkt. 61 – 70 µm – 3 pkt. 51 – 60 µm – 4 pkt 50 µm lub mniej – 5 pkt. |
|  | Możliwość oceny przez użytkownika ilości martwych pikseli w detektorze oraz uwidocznienie ich rozkładu (skupienie) poprzez automatyczne sprawdzanie liczby martwych pikseli oraz informowanie użytkownika o przekroczeniu dopuszczalnej liczby. lub udostępnienie użytkownikowi dostępu do trybu serwisowego celem sprawdzenia parametru lub na prośbę użytkownika dostarczenie takie danych |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D -zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego |
|  | Statyw mammograficzny wolnostojący |
|  | Statyw wolnostojący z możliwością uzyskania pozycji parkingowej lampy RTG (lampa odsunięta/wycofana) z pola widzenia detektora) - w celu dobrej widoczności i ergonomii wraz z automatycznym powrotem lampy RTG do pozycji ekspozycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji na konsoli technika Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego) min. 70 - 140 cm, podać wartość ………………………….. Wartość >70 cm – 75 cm 2 pkt. Wartość >75 - 80 cm 4 pkt. Wartość > 80 cm – 6 pkt. Punktowana wielkość zakresu (maksymalna wartość minus minimalna wartość) |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy w całym zakresie |
|  | Zakres obrotu głowicy min. 350° |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) dla badania 2D. Tak - 3 pkt Nie - 0 pkt |
|  | Automatyczny obrót ramienia do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu (SID) min. 65 cm |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przyciski i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po lewej i prawej stronie aparatu). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła |
|  | Komplet płytek dociskowych |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): min. 18x23 cm min. 23x29 cm i docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych (z kompresją punktową) |
|  | Płytka uciskowa do formatu obrazowania min. 18 cm x 23 cm z możliwością przesuwania części uciskającej wzdłuż dłuższej krawędzi detektora Przesuw ręczny – 0 pkt, Przesuw automatyczny – 5 pkt |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych (minimum stolik, dedykowana płytka) o współczynniku powiększenia co najmniej 1,5x, podać współczynnik powiększenia |
|  | Dodatkowe funkcjonalności wymagane: |
|  | Tomosynteza mammograficzną (deklaracja CE dla urządzenia w wersji (tomo). |
|  | Zakres skanu tomosyntezy min. ± 7,5 °, podać wartość ………………………….. Wartość > ± 12 ° 3 pkt Wartość < ± 12 ° 0 pkt |
|  | Możliwość automatycznego wygenerowania obrazu 2D ze skanów tomosyntezy. |
|  | Biopsja stereotaktyczną i biopsję pod kontrolą tomosyntezy; dokumenty CE dopuszczające oferowane rozwiązanie |
|  | Osprzęt niezbędny do wykonania biopsji stereotaktycznej w pozycji siedzącej i leżącej, system pobierania tkanek oraz umożliwiający prześwietlenia preparatu. (Urządzenie kompatybilne z mammografem umożliwiające wykonanie biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią oraz funkcjonalność umożliwiająca prześwietlenie preparatu nie zależnie od wybranego rozwiązania technicznego ; funkcja mammograf lub urządzenia bioptującego lub osobny aparat. Fotel sterowany elektrycznie z regulacją oparcia do pozycji leżącej) |
|  | Możliwość wykonania zdjęć wycinków tkanek bez zwalniania ucisku pacjentki z użyciem automatycznej lub ręcznej kolimacji zabezpieczającej pacjentkę przed uzyskaniem niepotrzebnej dawki promieniowania na tym samym detektorze o wykonane zdjęcie mammograficzne, wycinki umieszczane po stronie wieży biopsyjnej ( nie od strony pacjentki), podać wartość .……… Tak - 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Moduł wykonywania badania dwuenergetycznego z kontrastem wraz z niezbędnym osprzętem umożliwiającym automatyczne podanie kontrastu w trakcie badania CESM (z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu). |
|  | Konsola technika |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb |
|  | Komputer (dedykowany przez producenta mammografu) z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz |
|  | System operacyjny |
|  | Pamięć operacyjna RAM min. 8GB |
|  | Pojemność dysku twardego min. 1 TB |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora min. 9000 |
|  | Wielofunkcyjna stacja do wprowadzania danych pacjenta i obróbki obrazu |
|  | Monitor medyczny o przekątnej min. 21”, jasności 750 cd/m² i rozdzielczości minimum 2MP |
|  | Interfejs DICOM 3.0 z obsługą minimum następujących protokołów: MWM, Q/R, STORAGE, PRINT oraz możliwość nagrywania obrazów DICOM na pamięci zewnętrznej (CD/DVD i pamięci USB) wraz z przeglądarką |
|  | Dostarczone urządzenie powinno posiadać nieograniczone czasowo licencje na komunikację DICOM w zakresie Storage, Storage Commitment, Print, Worklist |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym (integracja z serwerem DicomWorklist) |
|  | Funkcje: powiększenia, pomiaru długości, dodania tekstu do obrazu, pomiar gęstości, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach |
|  | Stacja akwizycyjna stale zintegrowana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) |
|  | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu i plików podczas nagłej utraty zasilania |
|  | Diagnostyczna stacja lekarska z oprogramowaniem (Stacja musi spełniać aktualne wymogi prawne dedykowane do opisów badań mammograficznych) |
|  | Diagnostyczna stacja lekarska (obrazowo-opisowa) wyposażenie zgodne z aktualnie obowiązującymi wymogami prawa |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów min. 1TB |
|  | Pamięć operacyjna RAM stanowiska obrazowo-opisowego dla lekarza min. 16 GB |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy (zgodnie z polskim prawem) - 2 szt. przekątna monitora ≥ 21”, monitory parowane fabrycznie prezentacja obrazu w pionie, rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP - jasność monitora ≥ 500 cd/m2 lub diagnostyczny monitor obrazowy z podziałem na dwa ekrany, posiadający potwierdzenie COK, że spełnia wymogi PPWWRP- potwierdzenie należy dołączyć do oferty) - 1 szt. • Przekątna 33” • Rozdzielczość 12MP • Automatyczna kalibracja szarości monitora do standardu DICOM wraz z dokonaniem testu zgodności • Prezentacja obrazu w pionie • Automatyczna kalibracja skali koloru monitora umożliwiająca utrzymanie niezmiennych kolorów w miarę upływu czasu • Skalibrowana luminancja: 1000cd/m2 • Możliwość podwyższenia poziomu luminancji do wartości 2100cd/m2 |
|  | Liczba monitorów diagnostycznych - 2 szt. |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” |
|  | Kalibracja monitorów o rozdzielczości 5MP w standardzie DICOM |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego,USG |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej |
|  | UPS do podtrzymania zasilania stacji opisowej zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min. zmianę jasności, kontrastu, porównywanie serii, pomiary geometryczne, powiększenia, przesunięcia obrazu, skali, narzędzie lupy |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali: dopasowanie obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali |
|  | Oprogramowanie umożliwiające zmianę skali: dopasowanie obrazu do ekranu, wyświetlania 1:1, w realnej skali |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS, przed opisywaniem badań bieżących (prefetching) |
|  | Funkcja synchronizacji badań do porównania |
|  | Oprogramowanie realizujące co najmniej: automatyczne umieszczanie na ekranie obrazu CC bok do boku oraz obrazu MLO piersi prawej po stronie lewej, a obrazu MLO piersi lewej po stronie prawej, wyświetlanie obrazu z uwzględnieniem symetrii ułożenia prezentację obrazów w pełnej rozdzielczości wyświetlanie zalecane przez EUREF - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki porównanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym e) możliwość wyświetlenia i oceny zdjęć z tomosyntezy |
|  | Automatyczne wczytywanie badań archiwalnych z systemu PACS przed opisywaniem badań bieżących |
|  | Import plików DICOM z zewnętrznego nośnika (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB) |
|  | Export plików DICOM na zewnętrzny nośnik (płyta CD/DVD, pendrive, dysk USB) |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem RIS/PACS , w zakresie przeszukiwania i pobierania badań do opisu i ich archiwizacji |
|  | Możliwość definiowania protokołów wyświetlania dla poszczególnych użytkowników |
|  | Oprogramowanie stacji obrazowo – opisowej w języku polskim lub w postaci czytelnych ikon |
|  | Drukarka do wydruku na błonach |
|  | dedykowana do ogólnej diagnostyki i mammografii, z kartą DICOM do pracy w sieci PACS, wydajność obróbki – do 80 klisz/godz. rozdzielczość skali szarości – 14 bitów. wielkość piksela – 100 µm/50 µm opakowanie błon (min. 150 szt.) o wymiarach 25 x 30 8. załadunek błon przy świetle dziennym |
|  | Duplikator płyt, wraz z oprogramowaniem, umożliwiającym współpracę z mammografem. |
|  | Pozostałe wymagania |
|  | Zestaw do kontroli jakości, zgodny z wymogami prawa wraz z oprogramowaniem i bezterminową licencją |
|  | Fartuchy ochronne: - półfartuch ekwiwalent 0,5 Pb - 2 szt. - fartuch ochronny ekwiwalent 0,5 Pb - 2 szt. - osłona tarczycy ekwiwalent 0,5 Pb - 1 szt. |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych i akceptacyjnych po instalacji oraz wykonanie pomiaru rozkładu mocy dawki zgodnie z wymogami Sanepidu |
|  | Wykonanie integracji mammografu z posiadanym przez Zamawiającego systemem RIS/PACS firmy Pixel Technology Sp. z o.o |
|  | Instalacja i uruchomienie urządzenia |
|  | Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące ……………… 60 miesięcy – 10 pkt. 48 miesięcy – 7 pkt 36 miesięcy – 2 pkt 24 miesiące – 0 pkt |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych minimum 10 lat z wyjątkiem oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim oraz instrukcja oryginalna w języku producenta w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD/DVD lub innym nośniku w formacie PDF |
|  | Gwarancja liczona od dnia instalacji zakończonej testami specjalistycznymi. |
| 107. | Przeglądy okresowe w okresie gwarancyjnym niezbędne w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu z uwzględnieniem części eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta. W tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji. |
| 108. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |
| 109. | Adres i numer zgłoszeniowy upoważnionego serwisu………………………………… |
| 110. | Reakcja serwisu: - w przypadku awarii, usunięcie jej nastąpi w ciągu 3 dni od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8.00 a 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że naprawa nie może trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych. 4. W przypadku napraw dokonywanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej usunięcie awarii, o której mowa w ust. 3 może zostać wykonane w terminie do 10 dni od chwili uzyskania informacji od Zamawiającego w zwykłych godzinach pracy, to jest pomiędzy 8.00 a 17.00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, z zastrzeżeniem, że naprawa nie może trwać dłużej niż 14 dni kalendarzowych |
| 111. | Szkolenie dla lekarzy i techników wskazanych przez Zamawiającego |
| 112. | Liczba i okres szkoleń: 5 dni roboczych: - pierwsze szkolenie – po instalacji mammografu, w wymiarze dwóch dni roboczych - dodatkowe w innym terminie ustalonym z Zamawiającym |
| 113. | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów |
| 114. | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące (zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. Gwarancja na urządzenie nie może być uzależniona od stosowania środków wymienionych z nazwy produktu lub z nazwy danego producenta – decyduje skład chemiczny) |
| 115. | Wykonanie aktualizacji oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji |
| 116. | Deklaracje zgodności CE do mammografu i wyposażenia – złożona do oferty |
| 117. | Oferowany mammograf cyfrowy wraz z wyposażeniem jest kompletny, kompatybilny z akcesoriami, fabrycznie nowe, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy, po instalacji gotowy do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |
| 118. | Z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.