## ZADANIE 1
Załącznik nr 2 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.280.32.2022
Formularz cenowo-techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są: a) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 12 000 parametrów : pH, pCO2, p02, ctHb, 02Hb, HHb, MetHb, COHb, HbF, sO2, cNA+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita na analizatorze wymienionym w pkt. b, zwanych dalej wyrobami, b) dzierżawa analizatora do parametrów krytycznych na okres 36 miesięcy, zwanego dalej urządzeniem, spełniającego wymagania techniczno-eksploatacyjne określone w tabeli nr 3. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie: a) zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy (między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne) poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku z utrzymaniem ciągłości użytkowania analizatora. b) przeszkolić 2 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowane certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę. c) zapewnić dwukierunkową integrację urządzenia z systemem HIS Zamawiającego w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań wraz z kosztami utrzymania integracji oraz licencji przez cały okres obowiązywania umowy. d) prace serwisowe mogą być wykonywane zdalnie poprzez połączenie SSL VPN. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w zewnętrznej kontroli jakości badań wskazanej przez Zamawiającego : RIQAS RQ9134. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zintegrowania oferowanego analizatora z systemem POCT Zamawiającego (koszt integracji po stronie Wykonawcy) 5. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem faksu pod numerem ……………* lub drogą elektroniczną poprzez adres e-mail …………………* 6. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia dotyczącym zadania 1 spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno – techniczne oraz jakościowe. 7. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 8. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim lub angielskim – nazwa handlowa oraz nazwa producenta, zawierająca co najmniej następujące dane: • nazwa wyrobu, nazwa producenta, • kod partii lub serii wyrobu, • oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, • oznakowanie CE, • inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 3 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 9. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 6 i 7 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 10. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr …………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………………* 11. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją. *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne i zużywalne oraz akcesoria do wykonywania 12 000 badań tj: pH, pCO2, pO2, ctHb, MetHb, O2Hb, HHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita (Wypełnia Wykonawca) | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/jm.) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Cena jednostkowa brutto | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+7 | 9=8/4 | 10
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 2
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (m-ce) | Ilość | Cena jednostkowa netto(zł/m-c) | Wartość netto (zł) | Stawka VAT % | Wartość brutto (zł) | Cena jednostkowa brutto | Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=6+7 | 9=8/4 | 10
1. | Analizator do parametrów krytycznych | 36 | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0
TABELA NR 3 – Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe dotyczące wyrobów oraz urządzenia objętych przedmiotem zamówienia:
| Przedmiot zamówienia: | Wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe:
1 | 2 | 3
1. | Analizator do parametrów krytycznych, odczynniki oraz materiały zużywalne | 1. Analizator - rok produkcji 2022 - analizator fabrycznie nowy 2.Dobowy czas kalibracji do 30 minut 3.Możliwość wyłączania aparatury bez utraty pozostałych w kasetach testów, cykli oraz aktywności 4. Możliwość podglądu mapy równowagi kwasowo- zasadowej zawierającej wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych lub możliwość wglądu w zestawienia wyników danego pacjenta w formie tabelarycznej 5.Zasilanie awaryjne urządzenia z dostarczonego wraz z analizatorem UPS 6.Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym, umożliwiający jednoczesne oznaczenie: pH, pCO2, pO2, ctHb, O2Hb, HHb, MetHb, COHb, HbF, sO2, cNa+, cK+, cCa++ ( zakres pomiarowy cCa++ od 0,1 mmol/L), cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina całkowita ( wymagany zakres pomiarowy dla bilirubiny od 2,0 mg/dl do przynajmniej 40 mg/dl ) 7.Analizator pracujący w oparciu o maksymalnie dwa elementy zużywalne, zawierające wszystkie odczynniki, kalibratory i płyny kontroli jakości lub w oparciu o jedną kasetę odczynnikowo-sensorową zawierającą wszystkie odczynniki , kalibratory, płyny kontroli jakości. Analizator i materiały zużywalne od tego samego producenta. 8.Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary 9.Możliwość wykonania pełnego panelu oznaczeń zarówno z kapilary jak i strzykawki z próbki o objętości maksymalnie 150 µl w czasie nie dłuższym niż 45 sekund, tryb micro dla kapilary maksymalnie 65µl dla panelu parametrów rkz, tj. pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa++, cCl-, glukoza, mleczany, bilirubina. 10.Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów 11.Automatyczne mieszanie próbki przez wbudowane mieszadło próbek gazometrycznych 12.Wbudowana codzienna automatyczna kontrola jakości na trzech poziomach. Płyny kontroli jakości inne niż płyny kalibracyjne z możliwością odczytu wartości wyników kontroli i obróbki danych statystycznych oraz z możliwością zmiany godziny wykonania kontroli jakości lub inne rozwiązania systemu jakości dokonujące kalibracji, kontroli i obliczeń statystycznych. 13.Możliwość wykonania badań w krwi pełnej, tętniczej, żylnej, kapilarnej, osoczu i dializatach 14.Trwałość wszystkich materiałów zużywalnych liczona od dnia zainstalowania w aparacie, nie mniejsza niż 30 dni 15.Pomiar wszystkich parametrów w jednym torze pomiarowym z jedną elektrodą referencyjną 16.Możliwość re-instalacji wszystkich materiałów zużywalnych bez utraty pozostałych testów. W przypadku analizatora pracującego w oparciu o jedna kasetę odczynnikowo-sensorową jej reinstalacja nie jest wymagana. 17.Wbudowana drukarka oraz wbudowany czytnik kodów kreskowych lub czytnik kodów kreskowy zintegrowany z aparatem. 18.Brak konieczności kalibracji po każdym oznaczeniu 19.Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa wraz z urządzeniem) 20.Oprogramowanie i komunikaty analizatora w języku polskim 21.Kontrola jakości prowadzona codziennie dla 3 poziomów materiału kontrolnego 22.Dwukierunkowa transmisja danych 23.Wykonawca zapewni dwukierunkową integrację z systemem HIS Zamawiającego (AMMS firmy Asseco Poland S.A.) w zakresie przesyłania danych pacjentów oraz wyników badań. 24. Wykonawca podłączy analizator bezpośrednio do HIS Zamawiającego. 25. W zakresie podłączenia aparatu wchodzą następujące usługi Wykonawcy: 1)podłączenie fizyczne analizatora do systemu HIS Zamawiającego 2)konfiguracja parametrów wymaganych do poprawnej komunikacji HIS ↔ analizator, 3)testowanie poprawności integracji HIS ↔ analizator 26. Wykonawca dostarczy drukarkę kodów kreskowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości odpowiadającej liczbie deklarowanych badań
TABELA NR 4 - OBLICZENIE CENY OFERTY
| Nazwa | Wartość netto (zł) tabeli nr 1-2 |  |  |  | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) tabeli nr 1-2
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5
1. | Wartość z tabeli nr 1 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
2. | Wartość z tabeli nr 2 - poz. "Razem" | 0 |  |  |  |  | 0
| Razem Netto: | 0 |  |  |  | Razem Brutto: | 0