- AE/ZP-27-59/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry kompletu dwóch spirometrów, w tym jednego z modułem DLCO.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry trechniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry spirometru z modułem DLCO |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niedemonstracyjne, niepowystawowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |
|  | Spirometr dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. |  |  |
|  | Wymagania dla pomiarów przepływu i objętości: - zakres pomiaru przepływu min +/- 20 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu min. 10 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kompatybilne z bazą danych spirometru Lungtest 1000 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pracujące w środowisku z zaimplementowanym systemem operacyjnym i konfiguracji wymaganej przez producenta urządzenia | TAK |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji minimum 900 razy | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Możliwość stosowania kompatybilnych jednorazowych filtrów antybakteryjnych/antywirusowych | TAK |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostarczenie min. 10 szt. głowic pneumotachograficznych | TAK |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostarczenie ustników w dwóch rozmiarach: - dla dorosłych min.10 szt. - dla dzieci min. 10 szt. oraz klipsów na nos min. 2 szt | TAK |  |
|  | Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV | TAK |  |
|  | Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. | TAK |  |
|  | Maksymalna minutowa wentylacja dowolna MVV, BF, BR | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas | TAK |  |
|  | Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny | TAK |  |
|  | Automatyzacja i kontrola: a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS 2019r. z oceną jakości badania w skali A-F-U b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS d/ Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania (klasa A lub B) | TAK |  |
|  | Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych Autorzy wartości należnych: GLI, ERS, NHANES III, Hankinson, Kuster, Falaschetti, Zapletal, Knudson, IGiChP w Rabce i inni | TAK |  |
|  | Pomiar dyfuzji DLCO SB (Single Breath) zgodny z zaleceniami ERS/ATS z 2017r. | TAK |  |
|  | Mierzone wielkości w badaniu dyfuzja metodą „single breath” VCmax, VI, VA, RV, FRCSB, TLCSB, RV%TLC, FRC%TLCSB, DLCOSB(TLCOSB), DLCOSBk((TLCOSBk), DLCOSB/VA(TLCOSB/VA), KCO, tBH, FICO, FACO, FIHe, FAHe, Grade quality | TAK |  |
|  | Automatyzacja i kontrola badania dyfuzji: a/Automatyczna kontrola jakości i prawidłowego wykonania badania dyfuzji DLCO SB w skali A-F, zgodnie z zaleceniami ERS/ATS z 2017r. b/Automatyczny komentarze z oceną prawidłowości wykonanego testu dyfuzji SB c/ Informacja o klasie jakości badania dyfuzji SB umieszczona w tabeli | TAK |  |
|  | Normy GLI z 2019 r. lub rownoważne dla badania dyfuzyjnego | TAK |  |
|  | Analizator CO: zasada pomiaru: NDIR zakres: 0 – 0,35% dokładność: < 2 % zakresu rozdzielczość 0,001% | TAK |  |
|  | Analizator He: zasada pomiaru: zmiana konduktancji zakres: 0 – 10% dokładność < 2% zakresu rozdzielczość 0,01% | TAK |  |
|  | W zestawie butla o pojemności wodnej 10l napełniona mieszaniną gazów kalibracyjno- pomiarowych CO/He/reszta powietrze syntetyczne oraz wyposażona w reduktor z regulatorem przepływu/ciśnienia | TAK |  |
|  | Własna elektroniczna stacja pomiarowa warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność) | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów minimum: - moduł bodypletyzmografii - moduł prowokacji metodą wziewną - opór oddechowy metodą okluzyjną - podatność statyczna i dynamiczna - rhinomanometr - moduł pomiaru siły mięśni wdechowych - moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych - wzorzec oddechowy - wzorzec oddechowy z P01 - moduł obiektywnego pomiaru ograniczenia przepływów wydechowych (system NEP) - moduł do testów prowokacyjnych zimnym powietrzem | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Eksport wyników do formatu arkusza kalkulacyjnego (EXCEL),oraz zapis badań w PDF | TAK |  |
|  | Opcjonalna możliwość transmisji danych do baz danych z protokołem definiowanym według standardu HL7 | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę oferty nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancji i minimum 6 lat po jego zakończeniu, na system spirometryczny z zakupionymi modułami dodatkowymi | TAK |  |
|  | Spirometr z dyfuzją DLCO SB zabudowany na istniejącym wózku | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| Wymagane parametry spirometru do badań rutynowych |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niedemonstracyjne, niepowystawowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |
|  | Spirometr dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Spirometr obsługiwany przez komputer, z zaimplementowanym oprogramowaniem w systemie operacyjnym. Konfiguracja komputera: procesor spełniający wymagania procesora uzyskne w teście PassMark – CPU Mark wynik. min. 14000 pkt, dysk SSD minimum 500 GB, RAM min. 16 GB, monitor LCD min. 24”, klawiatura, myszka, drukarka laserowa czarno-biała | TAK |  |
|  | Zakresy pomiarowe - zakres pomiaru przepływu min.+/- 20 l/s - rozdzielczość pomiaru przepływu min.2,4 ml/s - dokładność pomiaru przepływu < 2% - zakres pomiaru objętości +/- 10 l - rozdzielczość pomiaru objętości min. 10 ml - dokładność pomiaru objętości < 2% - oporność głowicy MES DV40 < 0,9 cm/l/sek przy przepływie 14 l/s | TAK |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna sterylizowalna w wysokiej temperaturze, szybko i łatwo wymienialna z możliwością stosowania kompatybilnych jednorazowych filtrów antybakteryjnych/antywirusowych | TAK |  |
|  | Wraz z urządzeniem dostarczenie: - głowic pneumotachograficznych 10 szt. - ustników w dwóch rozmiarach: - dla dorosłych 10 szt. - dla dzieci 10 szt. - klipsów na nos 2 szt. | TAK |  |
|  | Głowica pneumotachograficzna sterylizowana w całości z gwarantowaną liczbą sterylizacji minimum 900 razy | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Spirometria: VC, IC, ERV, IRV, TV, BF, MV | TAK |  |
|  | Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT. | TAK |  |
|  | Maksymalna minutowa wentylacja dowolna MVV, BF, BR | TAK |  |
|  | Kontrola automatyczna i diagnostyka: a/Automatyczna kontrola wiarygodności i poprawności wykonanego badania spirometrycznego zgodnie z zaleceniami ERS/ATS 2019, z oceną jakości badania w skali A-F-U b/Automatyczna ocena prawidłowo wykonanego badania c/Automatyczna ocena próby rozkurczowej wg standardów ERS d/ Możliwość automatycznej diagnozy pod warunkiem prawidłowego wykonania badania (klasa A lub B) | TAK |  |
|  | a/ Prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ – objętość w czasie rzeczywistym b/ Prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas c/ Możliwość prezentacji krzywej przepływ-objętość na tle obrazu krzywej należnej w czasie rzeczywistym d/Przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla pacjenta (dziecka) system motywacyjny | TAK |  |
|  | Możliwość łatwej konfiguracji wartości należnych Autorzy wartości należnych: GLI, ERS, NHANES III, Hankinson, Kuster, Falaschetti, Zapletal, Knudson, IGiChP w Rabce i inni | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji raportów zawierających: a/wartości należne z informacją o ich autorze b/liczbę odchyleń standardowych i percentyli c/porównania d/zapisane krzywe-wykresy e/trendy zmian wartości mierzonych wielkości f/ definiowaną przez obsługę liczba mierzonych wielkości oraz ich kolejność. | TAK |  |
|  | Możliwość przyłączenia dodatkowych modułów minimum: - moduł elektronicznej stacji pomiarowej warunków otoczenia (temperatura, ciśnienie, wilgotność) - opór oddechowy metodą okluzji - moduł pomiaru siły mięśni wdechowych (czas relaksacji przepony) - moduł pomiaru maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych - wzorzec oddechowy - wzorzec oddechowy z P01 - dodatkowa baza SQL | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wliczone w cenę oferty nowe wersje oprogramowania w okresie gwarancji i minimum 6 lat po jego zakończeniu, na system spirometryczny z zakupionymi modułami dodatkowymi | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty