## Część_1
	Część 1 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ICD VR ORAZ DWUJAMOWE ICD DR

	TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
I	Kardiowerter-defibrylator Jednojamowy ICD VR
1	Puszka ICD VR	szt.	1	15
2	Elektroda defibrylująca	szt.	1	15
3	Introducer	szt.	1	15
II	Kardiowerter-defibrylator Dwujamowy ICD DR
4	Puszka ICD DR	szt.	1	15
5	Elektroda stymulująca przedsionkowa	szt.	1	15
6	Elektroda defibrylująca	szt.	1	15
7	Introducer	szt.	2	30
					Razem:	0,00		0,00

	TABELA B
Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR
1	Rok produkcji – wymagane min. 2024 r.	Wymagane
2	Czas sterylizacji min. 10 miesięcy	Wymagane
3	Waga kardiowertera poniżej 83 gramów	Wymagane
4	Dostarczona energia defibrylacji min. 36 [J]	Wymagane
5	Grubość urządzenia max 11 mm	Wymagane
6	Ilość szoków w jednej interwencji ≥ 7	Wymagane
7	Rozpoznawanie arytmii komorowych 3 typy – VF i VT	Wymagane
8	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min. 1 polegający na porównaniu rymtu przedsionka i komory	Wymagane
9	Wczesne rozpoznawanie arytmii nadkomorowych	Wymagane
10	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej ATP	Wymagane
11	Automatyczne monitorowanie progu stymulacji z wykresem trendu i/lub automatycznym dostosowaniem progu stymulacji po zmierzonej wartości	Wymagane
12	Elektrody do defibrylacji aktywne, pięciopolowe oraz BP ze złączem DF1 I DF4	Wymagane
13	Elektrody do defibrylacji sterydowe	Wymagane
14	3 kanałowy zapis IEGM	Wymagane
15	Urządzenie w komplecie z elektroda z certyfikatem MRI do 3 T	Wymagane
16	Możliwość programowania automatycznej zmiany polarności szoków w jednej interwencji	Wymagane
17	Automatyczna optymalizacja terapii ATP	Wymagane
18	Żywotność urządzenia min. 9 lat przy nastawach nominalnych	Wymagane
19	Możliwość dostarczenia zamiennie urządzenia jednojamowego ze złączem DF1 i DF4	Wymagane
20	Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active)	Tak – 5 pkt/ / Nie – 0 pkt
21	Możliwość zmiany min. 9 parametrów wyczuwania w kanale komorowym	Tak – 5 pkt/ / Nie – 0 pkt
22	Automatyczny zapis danych z kontroli w programatorze	Tak – 5 pkt/ / Nie – 0 pkt
23	Bezprzewodowa interrogacja RF	Tak – 5 pkt/ / Nie – 0 pkt
24	Możliwość podłączenia urządzenia do telemonitoringu z codzienną automatyczną transmisją danych	Tak – 5 pkt/ / Nie – 0 pkt
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR
25	Dostarczona energia defibrylacji 36 [J]	Wymagane
26	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego min 3	Wymagane
27	Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo-komorowe pacjenta	Wymagane
28	Waga poniżej 80 gramów	Wymagane
29	Możliwość wykonania badania MRI aparatem 1,5 T oraz 3 T bez stref wykluczeń obszarów ciała pacjenta. Funkcja automatycznego wykrywania środowiska MRI i przełączania trybu MRI na czas badania. Możliwość ustawienia okna czasowego na wykonanie badania w rezonansie magnetycznym	Wymagane
30	Urządzenie dopuszczone do badania MRI po podłączeniu do już wszczepionych elektrod objętych certyfikatem MRI (wymiana urządzenia)	Wymagane
31	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Wymagane
32	Możliwość programowalnego wyłączenia obudowy urządzenia z obwodu wysokonapięciowego	Wymagane
33	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF przed ładowaniem kondensatorów	Wymagane
34	Opóźnienie AV w zakresie 15-350 ms	Wymagane
35	Min. 8 wyładowań wysokoenergetycznych w jednej interwencji, w każdej strefie	Wymagane
36	Pomiar impedancji klatki piersiowej	Wymagane
37	Rejestracja NST i rozbudowana diagnostyka impedancji elektrody komorowej	Wymagane
38	Wykonawca zapewni programator do kontroli urządzeń z automatyczną funkcją aktualizacji oprogramowania za pomocą UMTS	Wymagane
39	Automatyczny pomiar progów stymulacji we wszystkich kanałach	Wymagane
40	Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia	Tak – 20 pkt/ nie – 0 pkt
41	Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC	Tak – 20 pkt/ nie – 0 pkt

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_2
	Część 2 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE CRT-D

	TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Puszka kardiowertera-defibrylatora resynchronizującego	szt.	1	25
2	Elektroda defibrylacyjna	szt.	1	25
3	Elektroda stymulująca przedsionkowa	szt.	1	25
4	Elektroda stymulująca lewokomorowa	szt.	1	25
5	Zestaw do wprowadzenia elektrody.	szt.	1	25
6	Koszulka do selekcji CS.	szt.	1	25
7	Koszulka do subselekcji CS.	szt.	1	25
8	Cewnik balonowy do kontrastowania	szt.	1	25
9	Introducer.	szt.	2	50
10	Prowadnik angioplastyczny	szt.	1	25
					Razem:	0,00		0,00

	TABELA B
Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D
1	Rok produkcji – wymagane min. 2024 r.	Wymagane
2	Czas sterylizacji min. 8 miesięcy	Wymagane
3	Waga kardiowertera poniżej 84g dla złącza DF4 i nie więcej niż 86g dla złącza DF1	Wymagane
4	Dostarczona energia defibrylacji min. 36 J, zgromadzona 40 J	Wymagane
5	Rozpoznawanie arytmii komorowych min. 3 typy – VF i VT	Wymagane
6	Żywotność urządzenia przy 15% pacing RV I LV, 2 ładowania do maks. energii w roku, Onset EGM, teletransmisja danych ON 500 Ohm, 2.5 V min. 7 lat	Wymagane
7	Grubość defibrylatora < 12 mm, dla urządzeń DF4 kształt minimalizujący naprężenia skóry	Wymagane
8	Regulacja VV-Delay w zakresie 0-100 ms	Wymagane
9	Ilość szoków w 1 interwencji – min. 8 w każdej strefie	Wymagane
10	Automatyczna sygnalizacja ERI	Wymagane
11	Zmiana wektora szoku wysokoenergetycznego ( możliwość odłączenia obudowy i koila proksymalnego )	Wymagane
12	Min. dwa algorytmy pozwalające zachować resynchronizację podczas szybkiej akcji RA	Wymagane
13	20 wektorów stymulacji LV	Wymagane
14	Dostępne urządzenie z zaawansowanymi funkcjami optymalizacji stymulacji LV/BIV, dwoma niezależnymi sensorami i z możliwością wykorzystania stymulacji dwupunktowej lewej komory serca	Wymagane
15	Elektrody do CS min. czteropolowe z odległością między ringami min. 20mm lub ze zmienną odległością o mniejszym obszarze stymulacji LV	Wymagane
16	Elektrody defibrylacyjne współpracujące z dowolnym introducerem 8F i elektrody o zmiennej średnicy zewnętrznej, z dodatkową powłoką izolacji.	Wymagane
17	Optymalizacja terapii ATP, możliwość ustawienia ATP z RV, LV lub BIV	Wymagane
18	Statystyka przedwczesnych skurczy komorowych (PVC/h)	Wymagane
19	Opóźnienie AV w zakresie 15-350ms	Wymagane
20	Wszystkie elektrody z certyfikatem MRI	Wymagane
21	Standard DF1/DF4 – do wyboru	Wymagane
22	Niezależne automatyczne wyczuwanie sygnałów RA, RV i LV, z możliwością rejestracji EGM rozpinania się terapii resynchronizującej	Wymagane
23	Urządzenie z funkcją automatycznego wykrywania pola magnetycznego i przełączania w odpowiedni tryb na czas badania. Definiowane okno czasowe do 14 dni. Certyfikat MRI 1,5 i 3 T bez stref wykluczenia	Wymagane
24	Tryb MRI z podtrzymaniem stymulacji BIV podczas badania	Wymagane
25	W zestawie podstawowym możliwość dobrania dwóch różnych krzywizn koszulek do CS, pakowanych osobno	Wymagane
26	Min. 7 krzywizn koszulek do CS do wyboru	Wymagane
27	Zdalna telemetria, antena do telemetrii wbudowana w programator	Wymagane
28	Widoczna w skopii stopa elektrody aktywnej (w przypadku elektrody przedsionkowej)	Wymagane
29	Monitorowanie progu stymulacji z wykresem trendu	Wymagane
30	Pomiar impedacji tkanki płucnej	Wymagane
31	Łączny czas zapisu IEGM ponad 100 min	Wymagane
32	Programator do kontroli urządzeń z automatyczną aktualizacją oprogramowania z wykorzystaniem UMTS	Wymagane
33	Koile elektrod wykonane w technologii zapobiegającej obrastaniu tkanką	Tak – 10 pkt., nie – 0 pkt.
34	Programowalna obudowa defibrylatora ( active, non active)	Tak – 10 pkt., nie – 0 pkt.
35	Zapis danych z kontroli w programatorze	Tak – 10 pkt., nie – 0 pkt.
36	Ładowanie kondensatorów <10 s.	Tak – 10 pkt., nie – 0 pkt.

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_3
	Część 3 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ICD VR

	TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z elektrodą ICD VR ( z elektrodą i introducerem)	kpl.	1	20
					Razem:	0,00		0,00

	TABELA B
Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY ICD VR
1	Rok produkcji: min. 2024	Wymagane
2	Waga poniżej 80 g	Wymagane
3	Dostarczona energia ≥35J	Wymagane
4	Możliwość wykonania badania MRI po implantacji bez stref wykluczenia	Wymagane
5	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	Wymagane
6	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF	Wymagane
7	Trzy strefy rozpoznawania arytmii	Wymagane
8	Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta	Wymagane
9	Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem	Wymagane
10	Domowe monitorowanie pracy ICD	Wymagane
11	Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active)	Wymagane
12	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Wymagane
13	Terapia antyarytmiczna min. 2 typy	Wymagane
14	Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1	Wymagane
15	Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD	Wymagane
16	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta)	Wymagane
17	Wykonawca zabezpieczy placówkę w programator (3 sztuki) na czas trwania umowy wraz z materiałami eksploatacyjnymi do programatora (np. papier do programatora, kable) - nieodpłatnie	Wymagane
18	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) – generowany przez wszczepione urządzenie	tak – 20 pkt, nie – 0 pkt
19	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy informujący pacjenta) – generowany przez wszczepione urządzenie	tak – 20 pkt, nie – 0 pkt

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_4
	Część 4 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE ICD DR

	TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Kardiowerter – defibrylator dwujamowy ICD DR dostosowany do pracy w środowisku MRI ( z 2 elektrodami i 2 introducerami)	kpl.	1	40
2	Śrubokręty	szt.	1	40
3	Prowadniki	szt.	1	40
					Razem:	0,00		0,00

	TABELA B
Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR DWUJAMOWY ICD DR
1	Rok produkcji: min. 2024	Wymagane
2	Waga poniżej 80 g	Wymagane
3	Dostarczona energia ≥35J	Wymagane
4	Możliwość wykonania badania MRI po implantacji	Wymagane
5	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych	Wymagane
6	Możliwość dostarczenia terapii ATP w strefie VF	Wymagane
7	Trzy strefy rozpoznawania arytmii	Wymagane
8	Algorytm wstrzymujący detekcję arytmii komorowych w przypadku stwierdzenia zakłóceń na elektrodzie RV z uruchomieniem sygnału powiadamiającego pacjenta	Wymagane
9	Bezprzewodowa komunikacja ICD z programatorem	Wymagane
10	Domowe monitorowanie pracy ICD	Wymagane
11	Programowalna aktywna obudowa defibrylatora (active – non active)	Wymagane
12	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Wymagane
13	Terapia antyarytmiczna min. 2 typy	Wymagane
14	Połączenie elektrody defibrylującej DF-4/DF-1	Wymagane
15	Możliwość stymulacji/terapii wysokoenergetycznej w przypadku uszkodzenia ICD	Wymagane
16	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał emitowany przez ICD informujący pacjenta)	Wymagane
18	Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia	tak – 20 pkt, nie – 0 pkt
19	Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC	tak – 20 pkt, nie – 0 pkt

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_5
	Część 5 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE CRT-D

	TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący ICD CRT-D z kompletem elektrod oraz dodatkowymi 3 sztukami elektrod LV czteropolowych o aktywnym sposobie mocowania w ścianie naczynia; zestawem do wprowadzania elektrod, introducerami subselektorami oraz balonem do kontrastowania.	kpl.	1	5

	TABELA B
Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR RESYNCHRONIZUJĄCY CRT-D
1	Rok produkcji: min. 2024	Wymagane
2	Waga urządzenia poniżej 82 gramów	Wymagane
3	Dostarczona max energia defibrylacji co najmniej 34J	Wymagane
4	Urządzenie w konfiguracji DF4/IS4; DF1/IS1; DF4/IS1 dopuszczone do MRI 1,5 oraz 3 T całego ciała	Wymagane
5	Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 4	Wymagane
6	Możliwość programowania wektora wykrywania sygnału (True Bipolar vs Integrated Bipolar)	Wymagane
7	Algorytm rozpoznawania uszkodzenia elektrody RV wstrzymujący detekcję i sygnalizujący sygnałem dźwiękowym podejrzenie jej uszkodzenia	Wymagane
8	Automatyczny wybór ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej	Wymagane
9	Możliwość zaprogramowania strefy FVT w strefie VF oraz w strefie VT	Wymagane
10	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Wymagane
11	Możliwość zaprogramowania terapii ATP w strefie VF	Wymagane
12	Funkcja monitorowania poziomu płynów w tkankach pacjenta	Wymagane
13	Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób	Wymagane
14	Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia	Tak – 5pkt., Nie – 0 pkt.
15	Możliwość programowego wyłączenia bieguna wysokonapięciowego SVC	Tak – 5pkt., Nie – 0 pkt.
ELEKTRODA LEWOKOMOROWA 4-POLOWA
16	Elektroda lewokomorowa	Wymagane
17	elektroda czeteropolowa uwalniająca steryd z każdego pierścienia stymulacji, które są rozmieszczone w różnych odległościach	Wymagane
18	3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, podwójnie zagięta; dostępne długości: 78, 88 cm; do standardowych średnic żył, średnica 5,3 Fr do wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy	Wymagane
19	Elektroda ze złączem IS-4	Wymagane
20	Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób	Wymagane
ELEKTRODA LEWOKOMOROWA 2-POLOWA
21	Elektroda lewokomorowa dwupolowa	Wymagane
22	3 rodzaje elektrod: prosta, S, L, do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy	Wymagane
23	Elektroda ze złączem IS-1	Wymagane
24	Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób	Wymagane
ELEKTRODA DEFIBRYLUJĄCA
25	Elektorda defibrylująca	Wymagane
26	Długości: 52, 55, 62, 65 cm do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy	Wymagane
27	Elektrody jedno i dwukoilowe do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy	Wymagane
28	Elektrody pasywne/aktywne do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy	Wymagane
29	Elektrody sterydowe	Wymagane
30	Dopuszczone do MRI - DF1 i DF4	Wymagane
31	Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób	Wymagane
ELEKTRODA STYMULUJĄCA
32	Elektroda stymulująca	Wymagane
33	Dostępne długości 35, 45, 52, 58, 65, 85 cm dopuszczone do MRI - do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy	Wymagane
34	Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób	Wymagane
CEWNIK DO KANIULACJI ZATOKI WIEŃCOWEJ
35	Koszulki do kaniulacji zatoki wieńcowej	Wymagane
36	Wyrób ma posiadać minimum dwie samoprzylepne etykietki identyfikujące wyrób	Wymagane
CEWNIK DO SUBSELEKCJI
37	Cewnik do subselekcji	Wymagane

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_6
	Część 6 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY JEDNOJAMOWE ICD VR

	TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Kardiowerter – defibrylator jednojamowy z rozbudowaną diagnostyką przedsionkową 35 J z elektrodą ICD VR (z elektrodą i introducerem).	kpl.	1	40

	TABELA B
Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
1	Waga urządzenia < 71 g	Wymagane
2	Grubość urządzenia < 10mm	Wymagane
3	Objętość urządzenia < 31,5 cm3	Wymagane
4	Żywotność baterii min. 15 lat	Wymagane
5	Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J, zmagazynowana 41 J	Wymagane
6	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Wymagane
7	Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie	Wymagane
8	Coile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek o udowodnionym działaniu klinicznym	Wymagane
9	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Wymagane
10	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Wymagane
11	Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1	Wymagane
12	Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF	Wymagane
13	Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii	Wymagane
14	Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów	Wymagane
15	Elektrody defibrylacyjna ze złączem DF1 i DF4	Wymagane
16	Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci	Wymagane
17	Automatyczny prób stymulacji z zabezpieczeniem w momencie nieskutecznej stymulacji.	Wymagane
18	Mozliwość użycia systemu monitoringu zdalnego z funkcją heartlogic	Wymagane
19	Możliwość wykonania badania MRI, 1,5T, bez stref wykluczeń	Wymagane
20	4 typy stymulacji antyarytmicznej (Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan)	Wymagane
21	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil)	Wymagane
22	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can)	Wymagane
23	Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji	Wymagane
24	6 funkcji umożliwiających przeprowadzenie nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii (Vfib Induction, Shock on T Induction, Programmed Electrical Stimulation (PES), 50 Hz/Manual Burst Pacing, Commanded Shock, Commanded ATP)	Wymagane
27	Bezpłatne dostarczenie 5 par butów operacyjnych oraz śrubokręty i prowadniki oraz inne niezbędne akcesoria; 40 sztuk pendrive	Wymagane
28	Odstęp elektrod defibrylacyjnych tip-ring 12 mm	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
29	Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu zapewniający stymulacje VVI 72,5 bpm i terapie wysokoenergetyczne w przypadku uszkodzenia układu główwnego	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
30	Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active)	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
31	Warunki badania MRI: skan całego ciała 1,5 T ( ≤ SAR 2 W / kg)	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
32	Elektrody defibrylujące ze złączem DF- 4 i DF-1-do wyboru	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_7
	Część 7 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY DWUJAMOWE ICD DR

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Kardiowerter – defibrylator dwujamowy ICD DR dostosowany do pracy w środowisku MRI (z 2 elektrodami i 2 introducerami).	kpl.	1	10
					Razem:	0,00		0,00

Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
1	Waga urządzenia < 72 g	Wymagane
2	Grubość urządzenia < 10mm	Wymagane
3	Objętość urządzenia < 32 cm3	Wymagane
4	Żywotność baterii min. 13 lat	Wymagane
5	Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J, zmagazynowana 41 J.	Wymagane
6	Bezprzewodowa komunikacja urządzenia z programatorem	Wymagane
7	Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie	Wymagane
8	Coile elektrod defibrylujących pokryte dodatkowym materiałem zapobiegającym wrastaniu tkanek o udowodnionym działaniu klinicznym	Wymagane
9	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Wymagane
10	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Wymagane
11	Algorytm minimalizujący stymulację RV	Wymagane
12	Algorytm zmiejszający zmienność długości cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionowych	Wymagane
13	Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1	Wymagane
14	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	Wymagane
15	Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF	Wymagane
16	Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii	Wymagane
17	Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów	Wymagane
18	Elektrody defibrylacyjna ze złączem DF1 i DF4	Wymagane
19	Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci	Wymagane
20	Automatyczny prób stymulacji z zabezpieczeniem w momencie nieskutecznej stymulacji.	Wymagane
21	Mozliwość użycia systemu monitoringu zdalnego w funkcją heartlogic	Wymagane
22	Możliwość wykonania badania MRI, 1,5T, bez stref wykluczeń	Wymagane
23	4 typy stymulacji antyarytmicznej (Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan)	Wymagane
24	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil)	Wymagane
25	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can)	Wymagane
26	Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji	Wymagane
27	6 funkcji umożliwiających przeprowadzenie nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii (Vfib Induction, Shock on T Induction, Programmed Electrical Stimulation (PES), 50 Hz/Manual Burst Pacing, Commanded Shock, Commanded ATP)	Wymagane
28	Odstęp elektrod defibrylacyjnych tip-ring 12 mm	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
29	Awaryjny rezerwowy system bezpieczeństwa układu zapewniający stymulacje VVI 72,5 bpm i terapie wysokoenergetyczne w przypadku uszkodzenia układu główwnego	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
30	Programowalna obudowa defibrylatora (active, non active)	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
31	Warunki badania MRI: skan całego ciała 1,5 T ( ≤ SAR 2 W / kg)	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
32	Elektrody defibrylujące ze złączem DF- 4 i DF-1-do wyboru	tak – 10 pkt, nie – 0 pkt

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_8
	Część 8 – KARDIOWERTERY-DEFIBRYLATORY RESYNCHRONIZUJĄCE CRT-D

Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego	Cena netto za opakowanie handlowe
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K	L
1	Kardiowerter – defibrylator resynchronizujący ICD CRT-D dla osób kachetycznych z elektrodą defibrylacyjną o budowie Integrated BP, elektrodą RA i LV, z zestawem do implantacji elektrod do CS z możliwością wykonania badania MRI i 2 introducerami.	kpl.	1	20
					Razem:	0,00		0,00

Lp.	Wymagane parametry/punktowane parametry	Informacja o punktacji i wymogach		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca
A	B	C		D
1	Waga urządzenia < 74g	Wymagane
2	Grubość urządzenia < 10mm	Wymagane
3	Objętość urządzenia < 33 cm3	Wymagane
4	Żywotność baterii min. 10 lat (założenie ampl. RV 2.5v, LV 3.0v, impedancja 700 ohm, BIV, Latitude)	Wymagane
5	Dostarczona energia defibrylacji min. 35 J, zmagazynowana 41 J	Wymagane
6	Elektrody tylko czteropolowe	Wymagane
7	Awaryjny, rezerwowy system bezpieczeństwa wbudowany w urządzenie	Wymagane
8	Optymalizacja terapii HF	Wymagane
9	Modele elektrod 4 polowych ze spiralą 3D charakteryzujące się podwójną fiksacją	Wymagane
10	Algorytm zapewniający terapię resynchronizującą w obecności przedwczesnych pobudzeń komorowych	Wymagane
11	Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Wymagane
12	Automatyczna sygnalizacja ERI (sygnał dźwiękowy generowany przez wszczepione urządzenie informujący pacjenta)	Wymagane
13	Algorytm zmiejszający zmienność długości cyklu V-V w trakcie arytmii przedsionowych	Wymagane
14	Możliwość zaprogramowania 3 stref wykrywania arytmii komorowej VF, VT, VT-1	Wymagane
15	Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołów QRS rytmu komorowego i różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego	Wymagane
16	Możliwość dostarczenia 8 szoków w trakcie VF	Wymagane
17	Automatyczna zmiana polaryzacji w ostatnim szoku w każdej strefie arytmii	Wymagane
18	Możliwość dostarczenia ATP przed ładowaniem kondensatorów	Wymagane
19	Elektrody defibrylacyjna ze złączem DF4	Wymagane
20	Możliwość stymulacji LV typu Multisite Pacing	Wymagane
21	Algorytm SmartVector, umożliwiający automatyczną rekomendacje sekwencji, wektora stymulacji oraz charakterystyki stymulacji (szerokości i amplitoda impulsu) LV Multisite Pacing w zależności od opoźnień RVS-LVS oraz odległości punktów na elektrodzie	Wymagane
22	Możliwość wykorzystania funkcji HeartLogic podczas transmisji w systemie Latitude	Wymagane
23	Możliwość zapisywania danych z kontroli urządzenia na zewnętrznym nośniku cyfrowym pamięci	Wymagane
24	Warunki badania MRI: Skan całego ciała 1,5T (≤SAR 2W/Kg)	Wymagane
25	Tryb MRI, Czas ochrony: Off, 3, 6, 9, 12 godziny	Wymagane
26	4 typy stymulacji antyarytmicznej / (Burst, Ramp, Scan, Ramp/Scan)	Wymagane
27	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna proksymalnego (SVC coil)	Wymagane
28	Możliwość nieinwazyjnego odłączenia bieguna obudowy ICD (active can)	Wymagane
29	Tryb ochronny w trakcie elektrokauteryzacji	Wymagane
30	6 funkcji umożliwiających przeprowadzenie nieinwazyjnego badania elektrofizjologicznego arytmii (Vfib Induction, Shock on T Induction, Programmed Electrical Stimulation (PES), 50 Hz/Manual Burst Pacing, Commanded Shock, Commanded ATP)	Wymagane
31	Dostępne 3 modele elektrod 4 polowych	Wymagane
32	Możliwość dostarczenia elektrody lewokomorowej z dostępnymi 17 wektorami stymulacji	Wymagane
33	MultiSite Pacing, 216 możliwych ustawień stymulacji	Wymagane
34	Możliwość dostarczenia elektrody 4 polowej ze zwężaną końcówką elektrody o rozmiarze 2,6 F wspomagającą wprowadzanie w małych i krętych odgałęzieniach naczyń	Wymagane
35	Narzędzie ułatwiające bezpieczne i pewne połączenie pomiędzy kablami PSA a złączem elektrody lewokomorowej	Wymagane
36	Narzędzie ułatwiające bezpieczne i pewne połączenie pomiędzy kablami PSA a złączem elektrody defibrylacyjnej (ze złączem DF4)	Wymagane
37	Bezpłatne dostarczenie 2 par okularów ołowianych oraz 20 sztuk pendrive	Wymagane
38	Graficzne przedstawienie czasu ładowania kondensatorów w czasie testu defibrylacji	Tak – 5pkt., Nie – 0 pkt.
39	Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne sterydowe – do wyboru o budowie Integrated BP	Tak – 5pkt., Nie – 0 pkt.
40	Zestaw do wprowadzania elektrody lewokomorowej, w komplecie nożyk, zastawka, koszulka	Tak – 5pkt., Nie – 0 pkt.
41	Subselektory; do wyboru min. dwie krzywizny 90 i 130 stopni	Tak – 5pkt., Nie – 0 pkt.

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym

## Część_9
	Część 9- Rejestratory EKG

	TABELA A
Lp	Opis produktu	Jedn. miary	Ilość min	Ilość max	Cena jedn. Netto	Wartość netto	VAT %	Wartość brutto	Nazwa handlowa, numer katalogowy, producent	Zawartość opakowania handlowego
A	B	C	D	E	F	G=ExF	H	I= [G x 1,xx (xx- właściwa stawka VAT)	J	K
1	Implantowany rejestrator EKG arytmii z detekcją arytmii nadkomorowej.	szt.	1	20

	TABELA B
Lp.	Wymagane parametry / punktowane parametry	Informacja o parametrach wymaganych / punktowanych		Parametry oferowane w kontekscie zapisów kolumny B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C		D
1	Masa do 3g	Wymagane
2	Objętość do 2 cm³	Wymagane
3	Żywotność urządzenia min. 3 lata	Wymagane
4	Obsługa przez programator do stymulatorów i ICD	Wymagane
5	Detekcja arytmii nadkomorowych	Wymagane
6	Pamięć wewnętrzna, co najmniej 49 minut	Wymagane
7	Możliwość wykonania badania MRI całego pacjenta, bez stref wykluczeń 1,5T i 3T	Wymagane
8	Zakres wykrywania arytmii 120 – 220 [bpm]	Wymagane
9	Możliwość zapisania epizodu aktywowanego przez pacjenta powyżej 10 min	Tak – 5 pkt, / Nie – 0 pkt

	Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym