## Pakiet nr 2
zał. nr 2 do SWZ
Pakiet nr 2 – Sprzęt jednorazowego użytku do pracy w Sali Endoskopowej Kliniki Urologii
ID | L.p. | Asortyment | Producent + numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jedn.netto w zł | Wartość netto (kolumna 4x5) | Vat % | Wartość brutto (kolumna 6+7)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
{c3ea7f21-2af4-49ab-bfb6-7ac7edfbeb16} | 1 | Giętki URS W pełni giętki ureterorenoskop jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym, zapewniający dostęp do górnego odcinka układu moczowego. Parametry: pole widzenia 100⁰; średnica dystalna 7.4 Fr; średnica zewnętrzna trzonu endoskopu 8,6 Fr; kanał roboczo-irygacyjny 3.6 Fr; kąt odchylenia końcówki 275⁰ w górę i w dół z pustym kanałem roboczym - 274⁰ z włóknem laserowym; trójnik umożliwiający wprowadzenie narzędzi i włókna laserowego do kanału roboczego z jednoczesnym podłączeniem linii irygacyjnej; całkowita długość 905 mm' długość robocza 670 mm; średnica pętli w części dystalnej 20 mm; waga endoskopu <185 gram (+/- 10%). Kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrość obrazu ustawiana automatycznie. *Dostarczany z adapterem Tuohy Borst, umożłiwiającym precyzyjne wprowadzenie włókna laserowego. |  | 10
{fe03c54a-5972-4120-adf9-39233da3842a} | 2 | Irygacja – elementy wymienne, dreny Jednorazowy zestaw drenów kompatybilny z systemem irygacji nożnej. Skład zestawu: strzykawka trzyczęściowa Luer Lock 3 ml, dren długości ok. 250 cm oraz średnicy wewnętrznej równej 4,2 mm, zastawka antyzwrotna. Na lini drenu podłączeniowego do ureteroskopu przełącznik In-Line Flow. Produkt sterylny. |  | 100
{46411463-e8c4-4c1a-9670-649a70f7d4b6} | 3 | Ekstraktory kamieni 1,5 CH Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwoścy koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH1.5, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny. |  | 8
{8f8013ec-577b-437c-8f7b-a91f24c4247b} | 4 | Ekstraktory kamieni 2 CH Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwoścy koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH2, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny |  | 8
{b908b7d3-ab92-4c50-9582-dc52219a2641} | 5 | Mata chłonna Przenośna mata na podłogę o dużej chłonności płynów (3 l/m²) rozmiar 71x182 cm /±1. Budowa maty wielowarstwowa, wierzchnia warstwa hydrofilowa o trwałej niestrzępiącej się konstrukcji, wewnętrzna warstwa celulozowo poliestrowa o wysokiej chłonności ,foliowy spód nieprzemakalny, antypoślizgowy na całej powierzchni, zapobiegający ślizganiu się produktu po mokrej podłodze. Pakowana indywidualnie w folię i w opakowanie zbiorcze. |  | 100
| 6 | Adapter Tuohy Borst Adapter Tuohy Borst dedykowany do ureterorenoskopów, umożliwiający wprowadzanie narzędzi endoskopowych oraz włókien laserowych do kanału roboczego endoskopu. |  | 150
RAZEM
W ramach pakietu Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia przenośnego przetwornika obrazu przeznaczonego do odbierania i przetwarzania sygnałów elektronicznych wysyłanych z endoskopowej kamery video, posiadający możliwość regulacji światła, balansu bieli oraz możliwość powiększania obrazu. Posiada możliwość podłączenia do komputera za pomocą ywjścia USB lub do monitora zewnętrznego za pomocą wyjścia HDMI lub CVBS. Napięcia 100 - 240 V, częstotliwość 50/60 Hz, waga 2.7 kg.